Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa z wniesieniem i uruchomieniem spektrofotometru potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wraz 
z przeszkoleniem personelu

Oferuję:

Model/typ: …………………….

Producent/kraj: ………………

Rok produkcji (nie starszy, niż 2025)……………..

Wymagane minimalne parametry techniczne:

| Lp. | Wymagania: | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe i nieużywane, nierefabrykowane. |  |
|  | Minimalna objętość próbki 1 µ. |  |
|  | Granica wykrywalności: - dsDNA: Pedestal: 1.0 ng/μL, - BSA (IgG) Pedestal: 0.03 (0.015) mg/mL. |  |
|  | Maksymalne stężenie: - dsDNA: Pedestal: 27,500 ng/μL, - BSA Pedestal: 820 (400) mg/mL. |  |
|  | Zakres fotometryczny: - od ok. 0,02 do 550 Abs (w przeliczeniu na ścieżkę optyczną 10 mm), - dokładność 3% przy 0.97 A, 302 nm. |  |
|  | Długości ścieżki optycznej: automatycznie dobieranie, m.in. 1,0 mm; 0,2 mm; 0,1 mm i krótsze. |  |
|  | Czas pomiaru: - ≤ 7 sec, - poniżej 30 s wraz z przetwarzaniem danych. |  |
|  | Zakres długości fali (UV-Vis): - 190–850 nm, - dokładność: ± 1 nm. |  |
|  | Źródło światła: (np. lampa ksenonowa błyskowa lub równoważne) zapewniające: – natychmiastową gotowość do pracy (bez nagrzewania), – wysoką stabilność sygnału w zakresie UV-Vis (co ma istotne znaczenie w analizach jakościowych materiału biologicznego, a w szczególności przeznaczonego do przygotowania bibliotek do badań metodą NGS), – wysoką powtarzalność pomiarów w analizie mikroobjętościowej. |  |
|  | Detektor: wymagany detektor liniowy (np. CMOS lub równoważny) umożliwiający jednoczesną rejestrację widma, zapewniający wysoką powtarzalność wyników i minimalizację wpływu zmienności źródła światła na wynik pomiaru, co ma kluczowe znaczenie w procedurach kontroli jakości materiału biologicznego do badań. |  |
|  | Ekran: - kolorowy, dotykowy min. 10,1", przystosowany do pracy w rękawicach, - sterowanie tylko za pomocą ekrany dotykowego. |  |
|  | Pamięć: wbudowana pamięć min. 64 gb (min. 500 000 wyników) |  |
|  | Komunikacja co najmniej: - USB-A, - USB-C, - Ethernet, - Wi-Fi (poprzez dongle), - Bluetooth. |  |
|  | Wymiary dł. 32 x szer. 18 x wys. 28 cm (+/- 5%). |  |
|  | Waga maks. 4,1 kg. |  |
|  | Zasilanie: - zasilacz sieciowy, - możliwość pracy z zewnętrznej baterii USB-C. |  |
|  | Próbka utrzymywana w miejscu za pomocą napięcia powierzchniowego. |  |
|  | Powierzchnie kontaktu z próbką wykonane ze światłowodu kwarcowego. |  |
|  | Wbudowany sensor wykrywający bąbelki powietrza w próbce oraz przerwanie kolumny w trakcie pomiaru. |  |
|  | Zaimplementowane metody pomiarowe: - spektrofotometryczne do analizy białek, dsDNA, ssDNA, RNA, oligonukleotydów i mikromacierzy (łącznie z wyznaczeniem współczynników czystości próbki) - kolorymetryczne do analizy białek. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w algorytm wykrywający popularne kontaminacje próbki i wprowadzający korekcję stężenia poprzez preinstalowane oprogramowanie identyfikujące zanieczyszczenia i zapewnia skorygowane stężenia dla: - dsDNA: białka, fenol, chlorowodorek guanidyny, ssacze RNA, - RNA: białka, fenol, izotiocyjanian guanidyny, ssacze DNA, - Białko A280: DNA. |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia: - drukarki etykiet, - czytnika kodów kreskowych, - zestawu klawiatura i mysz. |  |
|  | Możliwość dodawania nowych metod pomiarowych zdefiniowanych przez użytkownika. |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca rozróżnianie RNA i DNA bakterii oraz roślin. |  |
|  | Kalkulator objętości reakcji qPCR / Kalkulator receptur qPCR i możliwość korzystania z darmowej „chmury” o przestrzeni dyskowej co najmniej 1TB z możliwością przechowywania danych. |  |
|  | Możliwe aplikacje: - kwasy nukleinowe A260, współczynniki A260/A280, A260/A230 oraz znakowane kwasy nukleinowe, oligonukleotydy, - białko A280 i A205, białko – metoda Pierce™ 660, białko – metoda Bradford, białko – metoda BCA, białko – metoda Lowry, znakowane białka, - fluorescencja dsDNA, fluorescencja RNA, fluorometr, OD600, kinetyka, UV-Vis oraz metody niestandardowe. |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej