## Stół ortopedyczny
Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 1 – Stół operacyjny
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Poz. 1 | Stół operacyjny ortopedyczny 1 szt.
1 | Przedmiot zamówienia Stół operacyjny neurochirurgiczny, mobilny | Tak |  | wymagane
2 | Konstrukcja blatu Blat minimum 5-segmentowy, umożliwiający konfigurację do zabiegów neurochirurgicznych | Tak |  | wymagane
3 | Mobilność Stół mobilny na kołach, z systemem blokowania | Tak |  | wymagane
4 | Podstawa Stabilna podstawa umożliwiająca swobodny dostęp personelu do pacjenta | Tak |  | wymagane
5 | Piąte koło Piąte koło kierunkowe ułatwiające manewrowanie, koło wyposażone w napęd elektryczny umozliwiający jazdę stou do przodu i do tyłu. Sterowanie jazdą stołu do przodu i do tyłu min. za pomocą pilota kablowego | Tak |  | wymagane
6 | Kolumna osłonięta panelami teleskopowymi ze stali nierdzewnej | Tak |  | wymagane
7 | Napęd stołu elektromechaniczny | Tak |  | wymagane
8 | Zasilanie Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | Tak |  | wymagane
9 | System bezpieczeństwa Możliwość awaryjnego sterowania podstawowymi funkcjami za pomocą panelu awaryjnego sterowania umieszczonego na prawej lub lewej stronie kolumny stołu. Panel zabezpieczony przed nieintencjonalnym uruchomieniem stołu poprzez konieczność przyciśnięcia i przytrzymania dwóch przycisków jednocześnie. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza sie rozwiązań w których mozliwe jest wyłączenie blokady i mozliwość sterowania stołem bez konieczności przyciskania drugiego przycisku. | Tak |  | wymagane
10 | Materiał wykonania Konstrukcja z materiałów odpornych na korozję i środki dezynfekcyjne | Tak |  | wymagane
11 | Szerokość blatu Szerokość blatu z szynami bocznymi min. 540 mm | Tak |  | wymagane
12 | Szyny boczne kompatybilne z akcesoriami standardu rynkowego | Tak |  | wymagane
13 | Materace bezszwowe, o właściwościach przeciwodleżynowych. Przeciwodleżynowe połączone z płytą blatu. | Tak |  | wymagane
14 | Przezierność RTG Przezierność dla promieni RTG na długości blatu | Tak |  | wymagane
15 | Sterowanie pilotem bezprzewodowym, pilot wyposazony w dotykowy, kolorowy ekran wyświetlający informację o stanie stołu, alermy, stan naładowania baterii stołu, stan naładowania baterii pilota, komunikaty o osiągnięciu pozycji końcowych, alarmy o kolizjach lub ewentualnych błędach stołu; możliwość wyboru z menu pilota (z poziomu ekranu dotykowego) zapisanych fabrycznie pozycji stołu takich jak min. FLEX; REFLAX; BEACH CHAIR; możliwość zapamiętania min. 30 pozycji stołu i blatu oraz mozliwość edycji ich nazw; przełączanie sterowania podnóżkami (ruch synchroniczny lub indywidualnie każdego podnóżka w zakresie ruchu góra/dół). Ładowanie pilota bezprzewodowego za pomocą kabla podłączanego do stołu oraz za pomocą ładowarki indukcyjnej. | Tak |  | wymagane
16 | Pozycja „0” Funkcja powrotu stołu do pozycji neutralnej | Tak |  | wymagane
17 | Elektromechaniczna regulacja wysokości blatu w zakreie mni. Od 590 mm - do 1100 mm | Tak |  | wymagane
18 | Elektromechaniczne przechyły boczne blatu min. +28°/ -28° | Tak |  | wymagane
19 | Elektromechaniczna pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. 45° / 45° | Tak |  | wymagane
20 | Przesuw wzdłużny blatu: min. 400mm | Podać | (*) | Przesuw wzdłużny w przedziale 400 mm do 450mm - 0 pkt, Przesuw wzdłużny ponad 450mm - 10 pkt
21 | Regulacja segmentu dolnych pleców elektromechaniczna min. +90° / -90° | Tak |  | wymagane
22 | Elektromechaniczna regulacja segmentów nóg góra/dół w zakresie min. +90° / -90°, możliwość manualnego odwodzenia podnóżków na boki w zakresie min. 35° | Tak |  | wymagane
23 | Modułowość blatu: Możliwość demontażu i wymiany segmentów blatu, łączenie segmentów blatu za pomoca oktągłych gniazd wpustowych (gniazdo typu czop-okrągły otwór), mozliwość demontażu podgłówka, górnej płyty plecowej oraz podnóżków. | Tak |  | wymagane
24 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu min. 450 kg; maksymalne obciążenie dynamiczne min. 300Kg | Podać | (*) | Obciążalność maksymalna w przedziale 450 do 500 kg - 0 pkt, Obciążalność maksymalna > 500 kg - 10 pkt
25 | Higiena Powierzchnie łatwe do mycia i dezynfekcji | Tak |  | wymagane
26 | Sygnalizacja stanu pracy stołu na dotykowym ekranie pilota stou | Tak |  | wymagane
27 | Przeznaczenie kliniczne: Stół przeznaczony do zabiegów neurochirurgicznych | Tak |  | wymagane
28 | Kompatybilność z C-ramieniem Pełna kompatybilność z ramieniem C (RTG) | Tak |  | wymagane
29 | Zakres regulacji wysokości: Zakres regulacji wysokości blatu umożliwiający ergonomiczną pracę personelu i dostęp RTG mni. Od 590 mm - do 1100 mm | Tak |  | wymagane
30 | Niska pozycja minimalna Możliwość ustawienia niskiej pozycji blatu ułatwiającej transfer pacjenta max. 590mm | Tak |  | wymagane
31 | Wysoka pozycja maksymalna Możliwość ustawienia wysokiej pozycji blatu min. 1100mm | Tak |  | wymagane
32 | Stabilność Stabilność stołu w pełnym zakresie regulacji i przy maksymalnym obciążeniu | Tak |  | wymagane
33 | Blokada podstawy: Centralna blokada podstawy do podłoża sterowana za pomocą min. pilota oraz panelu awaryjnego sterowania umieszczonego na kolumnie stołu. | Podać | (*) | Brak Systemu antykolizyjnego - 0 pkt, System antykolizyjny - 10 pkt
34 | System blokowania kół na czas zabiegu polegający na schowaniu kół w podstawę stołu, dzięki czemu stół na czas zabiegu osiada podstawą lub nózkami podstawy na podłodze. | Tak |  | wymagane
35 | Elektromechaniczna regulacja płyty plecowej dolnej oraz podnóżkó (podnóżki synchronicznie lub każdy osobno) | Tak |  | wymagane
36 | Szybki demontaż segmentów Możliwość szybkiego demontażu segmentów bez użycia narzędzi, brak elementów śrubowych, łączenie elementów blatu na zasadzie czop - okrągły otwór nie wymagające ustawiania segmentów pod kątem w stosunku do segmentu centralnego w celu ich montażu lub demontażu. | Tak |  | wymagane
37 | Odporność na dezynfekcję Odporność na standardowe środki dezynfekcyjne stosowane w bloku operacyjnym | Tak |  | wymagane
38 | Antystatyczność Powierzchnie o właściwościach antystatycznych | Tak |  | wymagane
39 | Bezpieczeństwo pacjenta Brak ostrych krawędzi, osłonięte elementy ruchome | Tak |  | wymagane
40 | Zabezpieczenie przeciążeniowe Zabezpieczenie przed przeciążeniem mechanizmów regulacji, informacja na pilocie stołu o przeciążeniu stołu. | Tak |  | wymagane
41 | Pamięć pozycji Możliwość zaprogramowania pozycji roboczych (min. 20) | Podać | (*) | Pamięć pozycji 20 - 29 - 0 pkt, Pamięć pozycji ≥ 30 - 10 pkt
42 | Awaryjne opuszczanie Możliwość awaryjnego odblokowania kół podstawy w celu wyprowadzenia stołu operacyjnego. | Tak |  | wymagane
43 | Zgodność normatywna Zgodność z normami medycznymi CE / MDR | Tak |  | wymagane
44 | Hałas pracy Cicha praca mechanizmów regulacji | Tak |  | wymagane
45 | Czas gotowości Gotowość do pracy bez konieczności stałego podłączenia do sieci, po pełnym naładowaniu stołu możliwość wykonywania zabiegów przez min. 3 dni robocze bez konieczności ładowania stołu. | Tak |  | wymagane
46 | Rozbudowa systemu Możliwość rozbudowy o elementy stołu wyciagowego do kończyn dolnych, możliwość wyposażenia stołu w przystawkę wyciągowa kończyn dolnych metalowa lub przystawke wyciągową z płytą leża pacjanta oraz belkami wyciągowymi wykonanymi z włókna węglowego, możliwość ustawienia belek wyciągowych w zakresie regulacji wysokości i odwodzenaia na boki dzięki zastosowaniu przegubów kulowych. | Tak |  | wymagane
47 | Transport Możliwość bezpiecznego transportu stołu w obrębie bloku; ruch blatu wspomogany piątym kołem z napędem elektrycznym ułatwiającym jazdę stołu do przodu i do tyłu. | Tak |  | wymagane
48 | Stół wyposażony w system antykolizyjny działający geometrycznie, zapobiegający kolizjii np.. Płyty plecowej i podnóżkó z podłoga lub podstawą blatu. Stół wyposazony w czujnik nacisku zatrzymujący ruch w przypadku gdy blat zablokuje się na przeszkodzie pod blatem. | Tak |  | wymagane
AKCESORIA – WYMAGANIA MINIMALNE (dla 1 stołu)
1 | Podpora anestezjologiczna pod rękę z przegubem kulowym, podpora wyposazona w dwa pasy mocujące kończynę górną - 2 szt. | Tak |  | wymagane
2 | Podkładka pod pięty - 1 para | Tak |  | wymagane
3 | Wózek na akcesoria i segmenty blatu: wymiary wózka 800 x 1550 x 800 mm +/- 30mm; wózek wyposażony w min. trzy zestawy gniazd do mocowania segmentów blatu, min. 1 kosz na drobne akcesoria; min 1 szyna sprzetowa do zawieszania akcesoriów. Podstawa wózka wyposażona w cztery podwójne koła, min. dwa koła z blokadą. - 1 szt. | Tak |  | wymagane
4 | Ramka zaory bocznej z min. trzema punktami regulacji (wysokość; długość ramienia, rotacja ramienia) każdy punkt regulacji z osobną blokadą śrubową. Ramka wyposazona w gniazdo do mocowania poduszki zapory bocznej oraz w uchwyt do mocowania ramki na szynie bocznej blatu - 3 szt. | Tak |  | wymagane
5 | Poduszka zapory bocznej typu wałek wysokość 200mm; średnica 80mm +/-20mm - 2 szt. | Tak |  | wymagane
6 | Poduszka zapory bocznej lędźwiowa profilowana 230x150mm +/- 20mm - 1 szt. | Tak |  | wymagane
7 | Pas do mocowania ciała pacjenta dł. Min. 1500mm; pas wyposażony w uchwyty szczękowe do montażu na szynie akcesoryjnej blatu - 2 szt. | Tak |  | wymagane
8 | Uchwyt uniwersalny do mocowania akcesoriów - 4 szt. | Tak |  | wymagane
9 | Ekran anestezyjny - 1 szt. | Tak |  | wymagane
10 | Podpora ręki przy ułożeniu w pozycji bocznej; stelaż podpory pod rękę wyposażony w min. dwa przeguby kulowe i jeden przegub płaski. Wszystkie przeguby blokowane jednym pokrętłem - 1 szt. | Tak |  | wymagane
11 | Płyta wykonana z włókna węglowego, przeznaczona do operacji kręgosłupa; płyta nakładana na segment centralny blatu i mocowana w min. czterech punktach w celu osiągnięcia maksymalnej stabilności. Całkowita długość płyty min. 1500mm bez podgłówka; długość całkowita płyty z podgłówkeim przeziernym min. 1800mm; pełna przezierność w zakresie 360° na długości min. 120mm; maksymalne dopuszczalne obciążenie płyty min. 250kg. Płyta od czoła wyposazona w dwa gniazda wpustowe do mocowania min. podłgówka płytowego, adaptera przeziernego do mocowania przeziernej klamry czaszkowej. W zestawie z płytą należy dostarczyć: wózek do transportu płyty, adapter nasuwany na płytę wyposazony w szyny akceosryjne; podgłówek przezierny pytowy oraz adapter przezierny do mocowania klamry czaszkowej przeziernej - 1 kpl. | Tak |  | wymagane
12 | Pozycjoner żelowy pod twarz pacjenta przy uożeniu na brzuchu dla dorosłych - 1 szt. | Tak |  | wymagane
13 | Poduszka półwałek wymiary 450 x 190 x 100 mm +/-30mm - 3 szt. | Tak |  | wymagane
14 | Adapter płyty plecowej blatu do mocowania aluminiowego zestawu czaszkotrzymacza - 1 szt. | Tak |  | wymagane
15 | Mankiet do przypinania ręki pacjenta wzdłuż tułowia; wraz z uchwytem mocującym - 2 szt. | Tak |  | wymagane
16 | Zapora ręki przezierna wsuwana pomiędzy blat a materac pacjęta, zapora do ułożenia ręki pacjenta wzdłuż tułowia - 2 szt. | Tak |  | wymagane
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja min 24 miesiące. | TAK |  | Wymagane
2 | Instalacja | TAK |  | Wymagane
3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny | TAK |  | Wymagane
4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | TAK |  | Wymagane
6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | TAK |  | Wymagane
7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | TAK |  | Wymagane
8 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | TAK |  | Wymagane
SZKOLENIA
9 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | TAK |  | Wymagane
INNE INFORMACJE
10 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | TAK |  | Wymagane
11 | serwis na terenie Polski | TAK |  | Wymagane
12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | Wymagane
13 | Czy w związku z realizacją zamówienia (w tym dostawą, instalacją, konfiguracją lub serwisem) wystąpi dostęp do danych osobowych lub danych medycznych | Tak/Nie należy wskazać |  | W przypadku odpowiedzi „tak” – Wykonawca potwierdza obowiązek zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.