OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa zestawu: termocykler i spektrofotometr mikroobjętościowy UV-Vis dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego

Termocykler

•	Sprzęt fabrycznie nowy

•	Blok 96-dołkowy przystosowany do pracy probówkami, paskami probówek oraz płytkami 96-dołkowymi o pojemności 0,2 ml

•	Możliwość równoległej realizacji co najmniej trzech programów PCR o różnych temperaturach przyłączania starterów w jednym przebiegu (np. dzięki wielostrefowości bloku lub rozwiązaniu równoważnemu).

•	Objętość reakcji  10-100 µl

•	aparat prekalibrowany fabrycznie do pracy z barwnikami interkalującymi dsDNA typu SYBR Green I lub równoważnymi:

Kryteria równoważności: rozwiązanie równoważne musi zapewniać efektywne wzbudzenie i emisję w oferowanym systemie optycznym w zakresie odpowiednio 450-650 nm oraz 500-640 nm, w tym analizę specyficzności produktu (melt curve), kompatybilność z reakcjami qPCR w trybie barwnika dsDNA, czułość detekcji umożliwiającą co najmniej 9 rzędów dynamicznego zakresu, brak interferencji z pozostałymi kanałami barwników, powtarzalność Ct (RSD ≤ 3%).

Dowody równoważności: karty katalogowe / raporty producenta lub niezależne testy porównawcze wskazujące spełnienie ww. kryteriów równoważności.

•	Źródło wzbudzenia – biała dioda LED emitujące długość światła w zasięgu 450-600 nm, zasięg detekcji aparatu 500-640 nm

•	Akwizycja danych zapewniająca jednoczesny odczyt wszystkich dołków 96-dołkowej płytki, gwarantująca jednorodność odczytu między dołkami ≤ 3%.

•	Możliwość sterowania aparatem z poziomu wyświetlacza dotykowego na aparacie, stacji sterującej typu komputer przenośny podłączonego bezpośrednio do aparatu

•	Aparat wyposażony w dotykowy wyświetlacz

•	Aparat umożliwia przeprowadzenie reakcji PCR

•	Aparat wyposażony w komputer przenośny o przekątnej ekranu w zakresie 14"-16".

Spektrofotometr mikroobjętościowy UV-Vis

•	Sprzęt fabrycznie nowy

•	Minimalna objętość próbki niezbędna do pomiaru 1 μl

•	Długość fali w zakresie co najmniej 190 – 850 nm

•	Pomiar bezpośrednio w próbce bez użycia naczyń laboratoryjnych (kuwet, mikrokuwet, końcówek pomiarowych, nakrywek – „cups”)

•	Wbudowany sensor wykrywający bąbelki powietrza w próbce oraz przerwanie kolumny w trakcie pomiaru

•	Zaimplementowane metody pomiarowe:

- spektrofotometryczne do analizy białek, dsDNA, ssDNA, RNA, oligonukleotydów i mikromacierzy (łącznie z wyznaczeniem współczynników czystości próbki)

- kolorymetryczne do analizy białek

•	Możliwość pomiaru w kuwecie, w zakresie  0-1.5 A

•	Możliwość kontroli temperatury w kuwecie – do minimum 37OC

•	Możliwość obsługi za pomocą zewnętrznej baterii na USB typu C

•	Dostępne porty: 2x USB A, 1x USB C, Ethernet, Bluetooth, WIFI

UWAGA: Parametry oznaczone w niniejszym Załączniku nr 6 do SWZ pogrubieniem podlegają obligatoryjnemu potwierdzeniu za pomocą przedmiotowych środków dowodowych – zgodnie z rozdziałem VIII pkt 1 SWZ.