Załącznik Nr 1.1 do SWZ

Nr zamówienia: DZiK-DZP.2920.8.2026

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

  - Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 2 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia

  - W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym powinny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem.

| ZADANIE NR 1. | ##### Katedra Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej |
| --- | --- |
| Wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, |
| 1. | 2. |
| WYTRZĄSARKA MECHANICZNA (VORTEX LABORATORYJNY) |  |
| - Częstotliwość wytrząsania w zakresie nie gorszym niż: 600-3200 obr./min. - Z zamontowaną nasadką do probówek mieszcząca minimum 8 probówek o pojemności 1,5/2 ml. - Regulacja obrotów. - Tryb pracy: dotykowy i ciągły. - Zasilanie: 230 V, 50 Hz - Antypoślizgowe nóżki/przyssawki |  |
| Ilość szt./zestaw | szt. 1. |

| ZADANIE NR 2. | ##### Katedra Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej |
| --- | --- |
| Wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, |
| 1. | 2. |
| APARAT DO ELEKTROFOREZY POZIOMEJ Z ZASILACZEM |  |
| - Pozioma elektroforeza, - Objętość zbiornika: co najmniej 300 ml. - Grubość grzebienia 1,5 mm, - Rozmiar żelu W×L: 100 x 120 mm, - Wyposażenie: - tace na żel – minimum: - 2 szt. - pokrywa zabezpieczająca – 1 szt., - elektrody – 2 szt., - Minimum: 4 grzebienie w tym: - o ilości zębów między 5 a 10 – 2 szt. - o ilości zębów między 10 a 30 – 2 szt. - kompatybilny zasilacz o mocy minimum: 150W z możliwością zasilania do minimum: 200 V. |  |
| Ilość szt./zestaw | 1 zestaw |

| ZADANIE NR 3. | ##### Katedra Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej |
| --- | --- |
| Wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, |
| 1. | 2. |
| TERMOBLOK Z WYPOSAŻENIEM |  |
| - Zakres temperatury pracy od temperatury otoczenia +5°C do +150°C. - Dokładność nastawienia temperatury: nie gorsza niż: - ±0,3°C (25-90oC), - ±0,6 °C powyżej 90 °C - Stabilność w temp. 37°C: nie gorsza niż: ±0,2°C. - Wyświetlacz LED, - Moc: co najmniej: 180 W. - Blok grzewczy: aluminium, - Kompatybilne z termoblokiem wkłady na fiolki (bloki grzewcze do probówek) zapewniające jedną z następujących konfiguracji: - 2 oddzielne wkłady: jeden o pojemności co najmniej: 20 probówek 1,5 ml oraz jeden o pojemności co najmniej: 20 probówek 2,0 ml, |  |
| Ilość szt./zestaw | 1 zestaw |

| ZADANIE NR 4. | ##### Katedra Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej |
| --- | --- |
| Wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, |
| 1. | 2. |
| WYTRZĄSARKA KOŁYSKOWA |  |
| - Prędkość obrotowa nie gorsza niż: 1-75 obr./min., - Dokładność prędkości nie gorsza niż: ± 1 obr./min. - Minimalny kąt nachylenia: 0-15°C, - Materiał tacy: aluminium, - Maksymalne obciążenie: nie mniejsze niż: 4,5 kg. - Platforma roboczej (minimum): 350 x 275 mm. – 1 szt. |  |
| Ilość szt./zestaw | szt. 1. |

| ZADANIE NR 5. | ##### Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii |
| --- | --- |
| Wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, |
| 1. | 2. |
| WAGA ANALITYCZNA |  |
| - Zakres ważenia nie gorszy niż: 0,01g – 110 g. - Dokładność odczytu nie gorsza niż: 0,01 g. - Czas stabilizacji nie dłuższy niż: 3s. - Liniowość ±0,2 mg. - Szalka wykonana ze stali nierdzewnej, okrągła o średnicy co najmniej: 100 mm lub kwadratowa o wymiarach co najmniej: 100 x 100 mm. - Wyświetlacz LCD z podświetleniem. - Porty minimum: 2×RS232, USB-A, USB-B. - Adiustacja wewnętrzna. - Wyposażenie: - Zasilacz – 1 szt. - osłona przeciw podmuchowa szalki – 1 szt. - pierścień centrujący – 1 szt. - osłona dolna – 1 szt. |  |
| Ilość szt./zestaw | szt. 1. |

| ZADANIE NR 6. | ##### Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt |
| --- | --- |
| Wymagane parametry | ##### Oferowane parametry, |
| 1. | 2. |
| WYTRZĄSARKA VORTEX |  |
| - Częstotliwość wytrząsania w zakresie nie gorszym niż: 500-2400 obr./min. - Z zamontowaną nasadką do probówek i małych naczyń o średnicy do 30 mm (do pracy ciągłej i impulsowej w pełnym zakresie prędkości). - Regulacja obrotów, - Tryb pracy: ciągły i impulsowy - Amplituda ruchu nie gorsza niż: 4 mm - Waga nie większa niż: 4,3 kg |  |
| Ilość szt./zestaw | szt. 1. |