## Sheet1
Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i akcesoriów wykorzystywanych przez zespoły PRM i TMiS Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Znak DZP.TP.3.2026 Załącznik 1.1
Część 1: Urządzenia medyczne do monitorowania kapnografii
Lp. | Opis asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta, nr katalogowy
1 | Małe przenośne urządzenie do monitorowania kapnografii , które szybko dostarcza wyniki pomiarów końcowo- wydechowego dwutlenku węgla ( EtCO2) oraz ilości oddechów (RR) oraz krzywej EtCO2 w czasie rzeczywistym. Mała , lekka przenośna kosnstrukcja , która zapewnia wygodę podczas szybkiego monitorowania EtCO2 pacjentów dorosłych , dzieci i niemowląt. Kompatybilny z wieloma układami oddechowymi, umożliwiając prace w warunkach pozaszpitalnych. Posiada dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy. Ciągła krzywa kapnografu potwierdza właściwe umiejscowienie rurki intubacyjnej, a dodatkowo informuje o głębokości i skuteczności uciśnięć klatki piersiowej. Kompatybilny z jednorazowym złączem oddechowym typu Masimo, przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 1 roku życia. zakres pomiarowy: CO2: 0-99 mmHg; 0-9.9 kPa, RR: 3-150 bpm, dokładność pomiaru: CO2: 0-40 mmHg +2 mmHg; 41-99 mmHg; 0-5.3 kPa +0.3 kPa; 5.4-9.9 kPa, RR: +1 bpm, zasilanie: typ: 2 baterie AAA alkaliczne lub litowe, żywotność baterii: 6 godzin (alkaliczne), 10 godzin (litowe), temperatura pracy: od -5 do 50°C, temperatura przechowywania: od -30 do 70°C. W zestawie powinien znajdować się : kapnograf, etui, baterie , instrukcja obsługi. | szt. | 1
RAZEM
UWAGA: Kolumnę "Nazwa producenta, nr katalogowy" należy uzupełnić o dane producenta i nr katalogowy asortymentu nadany przez producenta. W przypadku kiedy dany produkt nie posiada numeru katalogowego, należy wpisać : brak numeru katalogowego. Kolumna stanowi przedmiotowy środek dowodowy
PLIK NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM