Zakup i dostawa aparatury  medycznej na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego.

Część nr 1 – Zakup i dostawa autoklawu medycznego – 1 szt. na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu

Opis przedmiotu zamówienia/umowy

| - Autoklaw medyczny – 1 szt. |  |
| --- | --- |
| - Wymagania Zamawiającego | - Oferta Wykonawcy (należy opisać) |
| Nazwa: Producent: Typ/model: Inne oznaczenia: |  |

|  | Urządzenia i ich komponenty: - nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci, | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia: - musi mieć możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. |  |
|  | Przedmiot zamówienia ma być pakowany w opakowania kartonowe lub wykonane z surowców wtórnych. Niedozwolone jest stosowanie opakowań wykonanych z PVC. |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
| Parametry techniczne: |  |  |
|  | Frakcjonowana próżnia wstępna |  |
|  | Automatyczne programy sterylizacyjne |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna |  |
|  | Spełniający normy klasy b dla sterylizatorów medycznych parowych |  |
|  | Komora ze stali kwasoodpornej (chromoniklowanej) |  |
|  | Elektroniczna blokada drzwi |  |
|  | Pojemność nie mniejsza niż 23l |  |
|  | Średnica robocza nie mniejsza niż 25 cm |  |
|  | Waga nie większa niż 50 kg |  |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż 60 cm x 45 cm x 40 cm |  |
|  | Czas pracy w przedziale 20 – 45 minut uzależniony od programu urządzenia |  |
|  | Możliwość sterylizacji materiałów nieopakowanych, opakowanych jak również materiałów bawełnianych (typu ręczniki bawełniane), |  |
|  | Możliwość sterylizacji i tworzyw sztucznych i gumowych m.in. rękawiczki, szczoteczki |  |
|  | Zasilanie sieciowe |  |
|  | Moc nie większa niż 2200W |  |
|  | Zawartość zestawu: • Autoklaw • Minimum 3 metalowe tacki • Uchwyt do tacki • Pojemnik na wodę • Wężyk odprowadzający wodę • Minimum 5 rolek papieru do drukarki • Przewód zasilający • Uszczelka zapasowa • 2 zapasowe bezpieczniki • Instrukcja w języku polskim • Torebki samoprzylepne do sterylizacji 135 mm x 255 mm – 200 szt. • Rękaw do autoklawu foliowo papierowy 200 mm x 200 mm wyposażony w minimum jeden wskaźnik |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Sprzęt musi być zaprojektowany w sposób zapewniający możliwość użytkowania przez osoby ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osoby z ograniczoną mobilnością, osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, osoby o ograniczonej sile rąk.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy