Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego.

Część nr 2 – Zakup i dostawa aparatu USG – 1 szt. z wózkiem jezdnym -  2 szt. na potrzeby Wydziału Lekarskiego

Opis przedmiotu zamówienia/umowy

| - Wymagania Zamawiającego | - Oferta Wykonawcy (należy opisać) |
| --- | --- |
| Nazwa: Producent: Typ/model: Inne oznaczenia: |  |

|  | Urządzenia i ich komponenty: - nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci, | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia: - musi mieć możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. |  |
|  | Przedmiot zamówienia ma być pakowany w opakowania kartonowe lub wykonane z surowców wtórnych. Niedozwolone jest stosowanie opakowań wykonanych z PVC. |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
| Wózek jezdny – 2 szt. |  |  |
| Parametry techniczne: |  |  |
|  | Wózek jezdny do aparatu przenośnego USG |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości wózka, umożliwiająca obsługę przez użytkowników o zróżnicowanych możliwościach fizycznych |  |
|  | Wózek z uchwytem do przewodów głowic |  |
|  | Wózek z półką lub pojemnikiem na akcesoria |  |
|  | Wszystkie koła skrętne wyposażone w hamulec |  |
|  | Wygodny uchwyt do prowadzenia wózka |  |
| Aparat USG przenośny – 1 szt. |  |  |
|  | Aparat posiadający monitor co najmniej 15 cali |  |
|  | Aparat z własną pamięcią wewnętrzną oraz możliwością zapisywania badań na pamięci zewnętrznej |  |
|  | Aparat posiadający co najmniej tryby pracy: - B mode, - M mode, - Color Doppler, - PW Doppler, - Power Doppler |  |
|  | Aparat posiadający co najmniej programy specjalistyczne do badania poszczególnych narządów: - brzuch, - położniczy, - ginekologiczny, - kardiologiczny, - MSK, - naczyniowy, - urologiczny, - sutek, - tarczyca, - ortopedyczny, - transkranialny |  |
|  | Aparat wyposażony w dwie głowice elektroniczne szerokopasmowe wieloczęstotliwościowe: - Głowica liniowa 4 - 16 MHz min 128 elementów, szerokość min 45mm - Głowica convex 1 – 7 MHz min 128 elementów |  |
|  | Aparat zapewniający możliwość rozbudowy głowicy liniowej o minimalnych parametrach: - 3-17 MHz, - minimum 192 elementy, - szerokość skanu max 38 mm (zastosowanie: badania naczyniowe, płytko położonych narządów, badania ortopedyczne) |  |
|  | Aparat zapewniający możliwość rozbudowy o głowicę sektorowa o minimalnych parametrach: - 1-7 MHz, - minimum 64 elementy (zastosowanie: badania kardiologiczne i transkranialne) |  |
|  | Funkcja samouczka do: badań ultrasonograficznych umożliwiająca wyświetlanie podstawowych referencyjnych obrazów szkoleniowych w zakresie min.: sposobu przyłożenia bądź wprowadzenia głowicy, referencyjnej ryciny i referencyjnego obrazu USG |  |
|  | Szybkie uruchamianie – aparat gotowy do pracy w minimum 20 sekund |  |
|  | Monitor FULL HD z powłoką anty-odblaskową |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia monitora, umożliwiająca obsługę przez użytkowników o zróżnicowanych możliwościach fizycznych oraz ułatwiające obsługę osobom z ograniczeniami manualnymi |  |
|  | HDMI, minimum 3 porty USB |  |
|  | Podświetlany pulpit |  |
|  | Akumulator czas pracy minimum 90 minut |  |
|  | Dysk twardy minimum 500GB |  |
|  | Dostępność instrukcji obsługi w formie elektronicznej lub fizycznej |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zostały uwzględnione w następującym zakresie:

- możliwość regulacji wysokości wózka, umożliwiająca obsługę przez użytkowników o zróżnicowanych możliwościach fizycznych

- regulacja kąta pochylenia monitora, umożliwiająca  obsługę przez użytkowników o zróżnicowanych możliwościach fizycznych oraz ułatwiające obsługę osobom z ograniczeniami manualnymi

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy