Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego.

Część nr 3 – Zakup i dostawa przenośnego aparatu USG – 13 szt. na potrzeby Wydziału Lekarskiego

Opis przedmiotu zamówienia/umowy

| - Przenośny aparat USG – 13 szt. |  |
| --- | --- |
| - Wymagania Zamawiającego | - Oferta Wykonawcy (należy opisać) |
| Nazwa: Producent: Typ/model: Inne oznaczenia: |  |

|  | Urządzenia i ich komponenty: - nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci, | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia: - musi mieć możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. |  |
|  | Przedmiot zamówienia ma być pakowany w opakowania kartonowe lub wykonane z surowców wtórnych. Niedozwolone jest stosowanie opakowań wykonanych z PVC. |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
| Cechy ogólne |  |  |
|  | Aparat o konstrukcji tabletowej, ultramobilny, z możliwością przypięcia głowic poprzez port USB wbudowany w tablet |  |
|  | Technologia pracy cyfrowa, szerokopasmowy układ formowania wiązki |  |
|  | Zakres możliwych do zastosowania częstotliwości pracy min. od 1MHz do 12MHz (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z zestawem) |  |
|  | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania wynosząca min. 65 000 |  |
|  | Dynamika systemu min 170 dB |  |
|  | Czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu minimum 110 minut |  |
|  | Zasilanie głowicy ultrasonograficznej z wbudowanego w urządzenie obrazujące akumulatora |  |
|  | Masa zestawu wraz z ładowarką max. 2 kg (ułatwienie dla osób z ograniczoną siłą np. personel z niepełnosprawnością ruchową) |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Głębokość penetracji/obrazowania 2D (B-mode) regulowana przez dotyk za pomocą wirtualnej rolki |  |
|  | Jasność (Gain) regulowana przez dotyk za pomocą wirtualnej rolki |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu („frame rate”) w trybie 2D (B-mode) min. 75 obrazów/sekundę |  |
|  | Funkcja redukująca szumy adaptacyjne i artefakty w obrazowaniu 2D |  |
|  | Złożone obrazowanie wielokierunkowe badanych struktur w czasie rzeczywistym (wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami) |  |
|  | Funkcja automatycznej ciągłej optymalizacji obrazu B-Mode (ustawienie jasności, kontrastu obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego TGC), niewymagająca od użytkownika ręcznego uruchamiania. |  |
|  | Funkcja obrazowania w trybie pełnego ekranu (full screen) |  |
|  | Funkcja pomiaru odległości w trybie 2D, pola powierzchni |  |
|  | System archiwizacji umożliwiający zapis sekwencji obrazów statycznych i ruchomych zintegrowany z aparatem oparty na wbudowanym dysku twardym o pojemności: min. 64GB z możliwością eksportowania danych na nośniki przenośne w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz DICOM – posiadanymi przez Zamawiającego |  |
|  | Oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, które automatycznie oblicza frakcję wyrzutową (EF) z widoku koniuszkowego 4-jamowego w celu oceny globalnej funkcji lewej komory. Funkcja dostępna w ustawieniu kardiologicznych dla Szerokopasmowej głowicy sektorowej, wspierająca osoby z ograniczonym doświadczeniem |  |
|  | Automatyczne wykrywanie i zliczanie pojedynczej i połączonej linii B w czasie rzeczywistym, wspomagane przez sztuczną inteligencję podczas obrazowania płuc. |  |
| Tryb obrazowania |  |  |
|  | Tryby pracy min: - B-mode (2D), - Doppler Kolorowy (CD) z regulacją wielkości okna, - M-mode, |  |
|  | Tryb pracy PW Doppler |  |
|  | Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej |  |
|  | Minimum 2 prędkości przepływu kolorowego Dopplera (CD) wybierane przez użytkownika |  |
| Głowice ultrasonograficzne |  |  |
|  | Szerokopasmowa głowica sektorowa do badań kardiologicznych, ginekologiczno-położniczych, brzusznych, płucnych i FAST z wymiennym kablem USB – 4 szt. Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. od 1.0 MHz do 4.0 MHz (+/- 1MHz) Liczba elementów w głowicy min. 64 Kąt pola penetracji głowicy min. 90 stopni Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler Kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet) |  |
|  | Szerokopasmowa głowica liniowa do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych, płucnych, tkanek miękkich, narządów położonych powierzchniowo, okulistycznych z wymiennym kablem USB – 4 szt. Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. od 4.0 MHz do 13.0 MHz (+/- 1MHz) Liczba elementów w głowicy min. 128 Szerokość czoła głowicy min. 34mm Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler Kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet) |  |
|  | Szerokopasmowa głowica konweksową do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych, urologicznych i płucnych z wymiennym kablem USB – 5 szt Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 2.0 MHz do 6.0 MHz (+/- 1MHz) Liczba elementów w głowicy min. 128 Kąt pola penetracji głowicy min. 67 stopni Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej Obrazowanie min. 2D, Kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler Kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet) |  |
| Urządzenie obrazujące – 13 szt. |  |  |
| Nazwa: Producent: Typ/model: Inne oznaczenia: |  |  |
|  | Konstrukcja • przenośna - w formie urządzenia podręcznego (typu tablet) • umożliwiająca podłączenie głowic poprzez port USB typu C |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej ekranu min: 10 cali o rozdzielczości min: 1920 x 1200 |  |
| Oprogramowanie |  |  |
|  | Aplikacja dostępna do pobrania z platformy internetowej, będąca oprogramowaniem ultrasonograficznym kompatybilnym z systemem Android OS w wersji 11 lub nowszym – lub równoważnym. System operacyjny równoważny musi zapewniać poziom funkcjonalności nie gorszy niż Android OS w wersji 11, w szczególności w zakresie następujących cech: - wielozadaniowość i wielowątkowość, - pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia, - obsługa technologii komunikacyjnych, m.in. Bluetooth, Wi-Fi, USB, - granularne zarządzanie uprawnieniami aplikacji (m.in. dostęp do kamery, mikrofonu, lokalizacji), - szyfrowanie danych na poziomie systemu oraz obsługa protokołów bezpiecznej komunikacji, - graficzny interfejs użytkownika obsługiwany dotykowo, z obsługą wielodotyku, - kompatybilność z popularnymi formatami plików, w tym DICOM, PDF, JPEG, - stabilne działanie aplikacji w tle oraz zarządzanie zasobami systemowymi (pamięć RAM, procesor). |  |
|  | Aplikacja z funkcją eksportu danych i transmisji sieci komputerowej w standardzie min. DICOM 3.0 |  |
|  | Oprogramowanie do badań: - jamy brzusznej - ginekologiczno-położniczych - urologicznych - płuc - naczyniowych - mięśniowo-szkieletowych - tkanek miękkich - narządów położonych powierzchniowo - kardiologicznych - FAST |  |
| Wyposażenie |  |  |
|  | Torba transportowa 13 szt. |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Gwarancja na urządzenie obrazujące min. 24 miesiące UWAGA: Gwarancja na urządzenie obrazujące nie jest tożsama z gwarancją na aparat USG będącą kryterium oceny ofert i wskazaną w formularzu ofertowym. |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim, dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej. Wyposażenie to stanowi element dostępności organizacyjnej. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wdrożenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zostały uwzględnione w następującym zakresie:

- masa zestawu wraz z ładowarką max. 2 kg (ułatwienie dla osób z ograniczoną siłą np. personel z niepełnosprawnością ruchową)

- instrukcja obsługi dostarczona w formie papierowej oraz elektronicznej.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy