Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego.

Część nr 4 – Zakup i dostawa zestawu do USG bezprzewodowego na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu

Opis przedmiotu zamówienia/umowy

- Zestaw do USG bezprzewodowego z dedykowanym wózkiem – głowica liniowa – 2 szt. - Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego przenośnego systemu ultrasonograficznego wraz z: - głowicą liniową wysokiej częstotliwości, - dedykowanym wózkiem mobilnym.

|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - tryb automatycznego przejścia w stan czuwania po 10 minutach bezczynności, - funkcje oszczędzania energii i automatycznego wyłączania, - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
| Parametry techniczne – system USG |  |  |
| Wymagania Zamawiającego |  | Oferta Wykonawcy (należy opisać) |
| Nazwa: Producent: Typ/model: Inne oznaczenia: |  |  |
| Wymagania ogólne |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Oznakowanie CE |  |
|  | Mobilna konstrukcja |  |
|  | Gotowość do pracy w warunkach ambulatoryjnych, szpitalnych i terenowych |  |
|  | Możliwość dezynfekcji powierzchni |  |
| Jednostka ultrasonograficzna |  |  |
|  | System przenośny, bezprzewodowy |  |
|  | Bezprzewodowa łączność z urządzeniami zewnętrznymi z systemami co najmniej: iOS, Android, Windows (posiadanymi przez Zamawiającego) za pomocą bluetooth i WiFi Posiadający również możliwość podłączenia przewodowego z urządzeniami z systemem Windows (posiadanego przez Zamawiającego) posiadających złącze USB w technologii min 3.0 |  |
|  | Czas ciągłej pracy baterii nie krótszy niż 3 godziny |  |
|  | Czas pełnego ładowania nie dłuższy niż 400 min. |  |
| Głowica liniowa - wymagania |  |  |
|  | Zakres częstotliwości: min. 4,2 – 12,5 MHz |  |
|  | Sonda szerokopasmowa: min. 128 elementowa |  |
|  | Głębokość penetracji: min. 6 cm |  |
|  | Posiadająca min 12-bitowy ADC z częstotliwością próbkowania 50MHz |  |
|  | Posiadająca min. 32-kanałowy system ADC |  |
|  | Rozdzielczość osiowa i boczna dostosowana do badań powierzchownych |  |
|  | Wymiary nie większy niż 180mm x 75mm x 50mm |  |
|  | Waga nie większa niż 400g |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy o pojemności nie mniejszej niż 5800 mAh |  |
|  | Dedykowana aplikacja producenta |  |
| Zastosowania kliniczne |  |  |
|  | Diagnostyka naczyń powierzchownych |  |
|  | Badania układu mięśniowo-szkieletowego (MSK) |  |
|  | Badania tkanek miękkich |  |
|  | Badania tarczycy i węzłów chłonnych. |  |
| Funkcje dodatkowe |  |  |
|  | Podgląd połączenia sondy |  |
|  | Możliwość retrospektywnego przeglądu i wyboru/zapisu obrazu |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli cine |  |
|  | Pełne opcje wymiarowania – w tym automatyczny pomiar grubości IM |  |
|  | Aktualizacje oprogramowania |  |
| Tryby obrazowania |  |  |
|  | B-mode (2D wysokiej rozdzielczości) |  |
|  | M-mode |  |
|  | Power Doppler |  |
|  | Color Flow |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne (THI) |  |
| Informacje widoczne na wyświetlaczu zewnętrznym |  |  |
|  | Wyświetlacz wyjściowy - Menu w j. polskim - Tryby skanowania - Wyświetlanie parametrów na ekranie - Start/stop Adnotacje/Znacznik ciała/Zapisz obraz/Zmierz/Utwórz wideo - Wstępne ustawienia aplikacji klinicznych (presety) z możliwością tworzenia własnych - Indeks termiczny (TI) - Głębokość - TGC - Znacznik linii środkowej - Zapisz obraz i wideo - Pełny ekran - Wyjście z systemu - Ikona stanu baterii |  |
| Wózek dedykowany |  |  |
|  | 4 koła jezdne |  |
|  | Metalowa tacka |  |
|  | Uchwyt na tablet i głowicę |  |
| Instalacja i szkolenie |  |  |
|  | Dostawa do siedziby Zamawiającego, instalacja i konfiguracja urządzenia, wdrożenie pracowników (min. 2 godzinne) oraz zapewnienie wsparcia wdrożeniowe |  |

- Zestaw do USG bezprzewodowego z dedykowanym wózkiem – głowica convex – 2 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego przenośnego systemu ultrasonograficznego wraz z: - głowicą convex - dedykowanym wózkiem mobilnym.

|  | Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. |  |
|  | Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. |  |
|  | Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. |  |
|  | Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - tryb automatycznego przejścia w stan czuwania po 10 minutach bezczynności, - funkcje oszczędzania energii i automatycznego wyłączania, - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
| Parametry techniczne – system USG |  |  |
| Wymagania Zamawiającego |  | Oferta Wykonawcy (należy opisać) |
| Nazwa: Producent: Typ/model: Inne oznaczenia: |  |  |
| Wymagania ogólne |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
|  | Oznakowanie CE |  |
|  | Mobilna konstrukcja |  |
|  | Gotowość do pracy w warunkach ambulatoryjnych, szpitalnych i terenowych |  |
|  | Możliwość dezynfekcji powierzchni |  |
| Jednostka ultrasonograficzna |  |  |
|  | System przenośny, bezprzewodowy |  |
|  | Bezprzewodowa łączność z urządzeniami zewnętrznymi z systemami co najmniej: iOS, Android, Windows (posiadanymi przez Zamawiającego) za pomocą bluetooth i WiFi Posiadający również możliwość podłączenia przewodowego z urządzeniami z systemem Windows (posiadanego przez Zamawiającego) posiadających złącze USB w technologii min 3.0 |  |
|  | Czas ciągłej pracy baterii nie krótszy niż 3 godziny |  |
|  | Czas pełnego ładowania nie dłuższy niż 400 min |  |
| Głowica Convex – wymagania |  |  |
|  | Zakres częstotliwości: min. 2 – 5 MHz |  |
|  | Sonda szerokopasmowa: min. 128 elementowa |  |
|  | Pole widzenia (FOV): nie mniejsze niż 60°. |  |
|  | Głębokość penetracji: min. 24 cm |  |
|  | Posiadająca min 12-bitowy ADC z częstotliwością próbkowania 50MHz |  |
|  | Posiadająca min. 32-kanałowy system ADC |  |
|  | Rozdzielczość osiowa i boczna dostosowana do badań powierzchownych |  |
|  | Wymiary nie większy niż 190mm x 80mm x 45mm |  |
|  | Waga nie większa niż 400g |  |
|  | Dedykowana aplikacja producenta |  |
| Zastosowania kliniczne |  |  |
|  | Diagnostyka jamy brzusznej (wątroba, nerki, trzustka) |  |
|  | Badania FAST (medycyna ratunkowa) |  |
|  | Ocena narządów miednicy |  |
|  | Badania ogólne i przesiewowe |  |
|  | Zastosowania internistyczne i POZ |  |
| Funkcje dodatkowe |  |  |
|  | Szybki dostęp do skanowania za pomocą kodu QR |  |
|  | Profil pacjenta |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli cine |  |
|  | Podgląd połączenia sondy |  |
|  | Możliwość retrospektywnego przeglądu i wyboru/zapisu obrazu |  |
|  | Akwizycja i przechowywanie zależą od kompatybilnej pamięci urządzenia inteligentnego |  |
|  | Pełne opcje wymiarowania – w tym automatyczny pozwalający określić objętość pęcherza moczowego |  |
| Tryby obrazowania |  |  |
|  | B-mode (2D wysokiej rozdzielczości) |  |
|  | M-mode |  |
|  | Power Doppler |  |
|  | Color Flow |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne (THI) |  |
| Informacje widoczne na wyświetlaczu zewnętrznym |  |  |
|  | Wyświetlacz wyjściowy - Menu w j. polskim - Tryby skanowania - Wyświetlanie parametrów na ekranie - Start/stop Adnotacje/Znacznik ciała/Zapisz obraz/Zmierz/Utwórz wideo - Wstępne ustawienia aplikacji klinicznych (presety) z możliwością tworzenia własnych - Indeks termiczny (TI) - Głębokość - TGC - Znacznik linii środkowej - Zapisz obraz i wideo - Pełny ekran - Wyjście z systemu - Ikona stanu baterii |  |
| Wózek dedykowany |  |  |
|  | 4 koła jezdne |  |
|  | Metalowa tacka |  |
|  | Uchwyt na tablet i głowicę |  |
| Instalacja i szkolenie |  |  |
|  | Dostawa do siedziby Zamawiającego, instalacja i konfiguracja urządzenia, wdrożenie pracowników (min. 2 godzinne) oraz zapewnienie wsparcia wdrożeniowe |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zostały uwzględnione w następującym zakresie:

System musi:

- posiadać intuicyjny interfejs,

- umożliwiać regulację parametrów obrazu i jasności,

- być ergonomiczny i mobilny,

- umożliwiać obsługę przez osoby o różnych możliwościach fizycznych.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy