Załącznik nr 6.1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DEFIBRYLATOR

|  | Producent………………………………… Model……………………………………… Rok produkcji……………………………. |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) Zalecane jest podanie numeru strony dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Defibrylator przenośny posiadający funkcję defibrylacji w trybie automatycznym i ręcznym, kardiowersji, nieinwazyjnej stymulacji oraz monitorowania EKG i czynności życiowych. |  |
|  | Aparat posiada możliwość pracy w trybie: - AED, - ręcznym, - dostęp do zapisanych informacji, - zmiany ustawień i konfiguracji, - serwisowania – testy diagnostyczne i kalibracja. |  |
|  | Waga aparatu z kompletem akumulatorów/baterii zasilających oraz papierem w drukarce do 10 kg. |  |
|  | Komplet wyposażenia i akcesoriów niezbędnych do pracy defibrylatora oraz użycia w przypadku osoby dorosłej. Zakres akcesoriów i wyposażenia musi być dostosowany do przewidywanego (opisanego w wymaganiach) sposobu użycia. |  |
|  | Do kompletu musi być dołączona wodoodporna, skrócona instrukcja obsługi urządzenia. |  |
|  | Kompletny defibrylator z akcesoriami musi być umieszczony w przenośnej torbie na ramię, torba wykonana z materiału o wysokiej wytrzymałości i odporności na ścieranie, wodoodporna, w kolorze czarnym lub ciemnozielonym, łatwa do czyszczenia. |  |
| - DEFIBRYLACJA |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji. |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna. |  |
|  | Protokół AED zgodny z aktualnymi wytycznymi ERC/AHA. |  |
|  | Wbudowany metronom. |  |
|  | Energia defibrylacji trybu ręcznego w zakresie, co najmniej od 2 J do 200 J. |  |
|  | Minimum 20 poziomów energii defibrylacji. |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej do 10 sekund, gotowość sygnalizowana sygnałem akustycznym i optycznym. |  |
|  | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta. |  |
|  | Wyświetlanie energii wyładowania zadanego lub wydruk protokołu defibrylacji z informacją o energii wyładowania zadanego i dostarczonego. |  |
|  | Łyżki standardowe oraz elektrody do stymulacji/ defibrylacji / EKG w komplecie. |  |
|  | Wykrywanie odłączenia łyżek. |  |
|  | Kardiowersja synchroniczna. |  |
|  | Dodatkowe niezbędne wyposażenie w komplecie, w tym żel do elektrod 2 opakowania, co najmniej 100 g. |  |
| - STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna. |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny i „na żądanie”. |  |
|  | Tempo stymulacji w zakresie, co najmniej od 40 do 150 imp/min. |  |
|  | Prąd stymulacji w zakresie, co najmniej od 0 do 140 mA. |  |
|  | Dodatkowe niezbędne wyposażenie w komplecie. |  |
| - MONITOROWANIE EKG |  |  |
|  | Monitorowanie za pomocą wielu podłączeń kablowych. Odpowiednie kable na wyposażeniu. |  |
|  | Monitorowanie co najmniej 3, 6 (lub 5) i 12 odprowadzeń EKG za pomocą odpowiedniego kabla. Automatyczne wykrywanie kabla. |  |
|  | Analiza i interpretacja danych 12-odprowadzeniowego EKG. |  |
|  | Wyświetlanie częstości akcji serca w zakresie co najmniej od 30 do 300 uderzeń/min. |  |
|  | Dokładność wyświetlania częstości akcji serca co najmniej ± 4% lub ± 3 uderzeń/minutę. |  |
|  | Prędkość przesuwu: 25 lub 50 mm/sek. |  |
|  | Dodatkowe niezbędne wyposażenie w komplecie. |  |
| - PULSOKSYMETRIA |  |  |
|  | Pomiar SpO2 w technologii odpornej na zakłócenia. |  |
|  | Pomiar SpO2 w zakresie co najmniej od 50 do 100%. |  |
|  | Dokładność pomiaru SpO2 co najmniej ±3 cyfry w zakresie od 70 do 100%. |  |
|  | Zakres częstości tętna co najmniej od 25 do 240 uderzeń na minutę. |  |
|  | Czujnik wielorazowy typu klips na palec dla dorosłych do monitorowania SpO2 w komplecie. |  |
|  | Dodatkowe niezbędne wyposażenie w komplecie. |  |
| - KAPNOMETRIA |  |  |
|  | Monitorowanie EtCO2, możliwość monitorowania pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. |  |
|  | Pomiar EtCO2 w zakresie co najmniej od 0 do 99 mmHg. |  |
|  | Pomiar respiracji w zakresie co najmniej od 5 do 80 oddechów/minutę. |  |
|  | Dokładność pomiaru respiracji co najmniej ±3 oddechy/minutę. |  |
|  | Dodatkowe niezbędne wyposażenie w komplecie. |  |
| - CIŚNIENIE NIEINWAZYJNE |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie co najmniej od 30 do 250 mmHg. |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia ±5 mmHg. |  |
|  | Tryb pomiarów: - manualny, - automatyczny w interwałach w zakresie co najmniej od 2 do 60 minut. |  |
|  | Wyświetlanie: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie. |  |
|  | Zabezpieczenie mankietu przed przepompowaniem. |  |
|  | Mankiet wielorazowy dla dorosłych w komplecie. |  |
|  | Dodatkowe niezbędne wyposażenie w komplecie. |  |
| - WYŚWIETLACZ |  |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej co najmniej 6,5 cala. |  |
|  | Rozdzielczość co najmniej 640 x 480 punktów, wysoki kontrast. |  |
|  | Wyświetlanie co najmniej 3 krzywych. |  |
| - DRUKARKA |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. |  |
|  | Wydruk na papierze o szerokości od 80 do 106 mm. |  |
|  | Papier 10 rolek w komplecie. |  |
| - ALARMY |  |  |
|  | Alarm bezdechu. |  |
|  | Alarm zakresu częstości akcji serca. |  |
|  | Alarm VF/VT. |  |
|  | Możliwość ustawienia głośności oraz odłączenia i szybkiego włączenia alarmów. |  |
| - ZARZĄDZANIE DANYMI I KOMUNIKACJA |  |  |
|  | Pamięć, wewnętrzna lub wymienna, z możliwością zapisywania monitorowanych parametrów, zdarzeń, trendów oraz danych pacjenta. Pamięć o pojemności co najmniej 2 GB lub umożliwiająca zapisanie co najmniej 360 minut ciągłego monitorowania EKG lub 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi. |  |
|  | Przesyłanie danych za pomocą połączeń przewodowych lub bezprzewodowych m.in. do komputera PC. |  |
|  | Oprogramowanie do komputera PC do przeglądania i archiwizacji zapisu wszystkich danych na wyposażeniu zestawu. |  |
|  | Moduł połączenia bezprzewodowego typu BLUETOOTH lub WiFi lub GSM. |  |
|  | Przesyłanie danych e-mail. |  |
| - WARUNKI ŚRODOWISKOWE EKSPLOATACJI |  |  |
|  | Temperatura pracy w zakresie co najmniej od 0 st. C do 45 st. C. |  |
|  | Zakres temperatury przechowywania: a) Defibrylator (z wyłączeniem akumulatora/baterii) – co najmniej od –20 °C do +60 °C. b) Akumulator/bateria – oferent zobowiązany jest wskazać i potwierdzić w dokumentach ofertowych zakres temperatury przechowywania dedykowanego źródła zasilania. |  |
|  | Praca przy wilgotności bez kondensacji w zakresie co najmniej od 15% do 95%. |  |
|  | Stopień ochrony co najmniej IP44 zgodnie z normą IEC60529. |  |
|  | Odporność na wibracje, wstrząsy, upadek i udarowość zgodnie z odpowiednią regulacją: EN-1789, IEC 60601-1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64 lub MIL-STD-810E( lub nowsza) |  |
|  | Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z regulacjami: EN 60601-1-2 oraz EN 60601-2-4. |  |
|  | Zgodność urządzenia z normą EN 1789 z możliwością bezpiecznego montażu w pojeździe sanitarnym za pomocą mocowania naściennego. Uchwyt naścienny zgodny z normą EN 1789 w komplecie. |  |
| - ZASILANIE |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe/ bateryjne (wielokrotnego ładowania). |  |
|  | Akumulatory/baterie litowo-jonowe bez efektu pamięci. W zestawie co najmniej dwa komplety akumulatorów/ baterii. |  |
|  | Czas pracy przy całkowicie naładowanym 1 kpl. akumulatorów/baterii minimum 340 minut ciągłego monitorowania lub 200 defibrylacji. |  |
|  | Ładowanie akumulatorów/baterii napięciem 220-240V AC i 12V DC. Zasilacz integralny lub zewnętrzny moduł w komplecie. Wszystkie niezbędne przewody w komplecie. |  |
|  | Czas ładowania 1 kpl. akumulatorów/baterii do pełnej pojemności maksymalnie 7 godzin. |  |
|  | Wyświetlanie stanu naładowania akumulatora / baterii wraz z pozostałym czasem działania urządzenia oraz wskaźnik i komunikat niskiego poziomu naładowania baterii i komunikat konieczności wymiany baterii. Dopuszczalne jest rozwiązanie: wyświetlanie stanu naładowania akumulatorów/baterii oraz wskaźnik i komunikat niskiego poziomu naładowania baterii i komunikat konieczności wymiany baterii. |  |
|  | Krótki czas wymiany akumulatorów/baterii przez użytkownika. |  |

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.

………..……………………………        				..……………………………