ZP/40/ZCO/2026

Załącznik nr 1a do SWZ

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Ambulans ratunkowy typu C przystosowany do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzy osobowego zespołu specjalistycznego/podstawowego ratownictwa medycznego (może być wykorzystywany, jako ambulans typu S lub P zgodnie z wytycznymi NFZ) Ambulans ma spełniać wymagania aktualnej normy PN/EN 1789 w zakresie ambulansu typu C lub norm równoważnych.

| Lp. | Parametr |  | Wymagane | Parametr oferowany/podać/opisać* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne: |  |  |  |  |
|  |  | Nazwa / Model i typ | Podać |  |
|  |  | Producent/kraj | Podać |  |
|  |  | Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2026. | Tak |  |
|  |  | Zamawiana ilość – 1 kpl. | Tak |  |
| Wymogi, co do przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego |  |  |  |  |
| AMBULANS TYPU C |  |  |  |  |
| II. Nadwozie: |  |  |  |  |
| 1. | Typu „furgon podwyższony ”, do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny. Możliwa rejestracja 3+1 tj. trzech miejsc siedzących i jednych noszy. |  | Tak |  |
| 2. | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy, fotele regulowane z podłokietnikami. |  | Tak |  |
| 3. | Drzwi tylne wysokie , przeszklone dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250º, o wysokości minimum 1,75 m. |  | Tak |  |
| 4. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym. |  | Tak |  |
| 5. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. |  | Tak |  |
| 6. | Kolor nadwozia żółty. |  | Tak |  |
| 7. | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. |  | Tak |  |
| 8. | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący jednocześnie funkcję zderzaka. |  | Tak |  |
| 9. | Krawędzie progów drzwi kabiny kierowcy, L+P strona zabezpieczone przed ścieraniem lakieru nakładkami z tworzywa sztucznego. |  | Tak |  |
| III. Silnik: |  |  |  |  |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych. |  | Tak |  |
| 2. | Moc silnika minimum 180 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 420 Nm. |  | Tak, podać |  |
| 3. | Silnik spełniający obowiązujące na dzień dostawy normy emisji spalin. |  | Tak |  |
| IV. Zespół Przeniesienia Napędu: |  |  |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów manualna. (punktowana skrzynia biegów z automatyczną zmianą biegów min. 7 przełożeń (podać ilość biegów) + bieg wsteczny |  | Tak, podać |  |
| 2. | Napęd przedni lub tylny. |  | Tak, podać |  |
| 3. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny. |  | Tak, podać |  |
| 4. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania. |  | Tak |  |
| V. Zawieszenie |  |  |  |  |
| 1. | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. |  | Tak |  |
| VI. Układ Hamulcowy |  |  |  |  |
| 1. | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. |  | Tak |  |
| 2. | System wspomagania nagłego hamowania. |  | Tak |  |
| 3. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył). |  | Tak |  |
| 4. | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę”. |  | Tak |  |
| VII. Układ Kierowniczy |  |  |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem. |  | Tak |  |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. góra – dół, przód – tył. |  | Tak |  |
| VIII. Instalacja Elektryczna |  |  |  |  |
| 1. | Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu – jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału pacjenta – połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V. |  | Tak, podać |  |
| 2. | Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 250 A. |  | Tak, podać |  |
| IX. Wyposażenie Pojazdu |  |  |  |  |
| 1. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  | Tak |  |
| 2. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l. |  | Tak, podać |  |
| 3. | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera przednie/czołowe |  | Tak |  |
| 4. | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. |  | Tak |  |
| 5. | Klimatyzacja półautomatyczna lub automatyczna kabiny kierowcy. |  | Tak |  |
| 6. | Lusterka zewnętrzne, regulowane, składane i podgrzewane elektrycznie. |  | Tak |  |
| 7. | Lusterko wewnętrzne. |  | Tak |  |
| 8. | Reflektory główne typu halogen lub led. |  | Tak |  |
| 9. | Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie. |  | Tak |  |
| 10. | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy o niedomknięciu którychkolwiek drzwi. |  | Tak |  |
| 11. | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. |  | Tak |  |
| 12. | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody z podłoża. |  | Tak |  |
| 13. | Pełnowymiarowe koło zapasowe zainstalowane pod autem wraz z zestawem naprawczym. |  | Tak |  |
| 14. | Czujniki ciśnienia w kołach. |  | Tak |  |
| 15. | Radioodbiornik. |  | Tak |  |
| 16. | Pojazd przeznaczony dla służb państwowych tj. wyposażony w system umożliwiający dalszą eksploatację pojazdu nawet do 50 km (bez spadku mocy czy ograniczenia prędkości) w przypadku spadku poziomu płynu AdBlue poniżej minimalnego poziomu. |  | Tak |  |
| X. Wymagania Ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2026 r |  | Tak |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy. |  | Tak, podać |  |
| 3. | Gwarancja min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. |  | Tak, podać |  |
| 4. | Gwarancja min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na zabudowę ambulansu |  | Tak, podać |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na sprzęt medyczny |  | Tak, podać |  |
| 5. | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: - wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego i skompletowanego( po zabudowie) - instrukcję obsługi pojazdu w wersji papierowej i elektronicznej - książkę obsługi (przeglądów ) pojazdu bazowego w postaci elektronicznej - kartę gwarancyjną pojazdu |  | Tak |  |
| Wymagania co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |  |  |  |  |
| - Nadwozie |  |  |  |  |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3220 x 1730 x 1920. |  | Tak, podać |  |
|  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  | Tak |  |
|  | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. |  | Tak |  |
|  | Schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej ( różnych modeli) dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). Dodatkowa system umożlwiający otwarcie drzwi od wewnątrz przedziału w przypadku zacięcia się ich, np. poprzez dodatkową klamkę |  | Tak |  |
|  | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową. |  | Tak |  |
| - Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja |  |  |  |  |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewanie przedziału medycznego; ogrzewanie przedziału medycznego możliwe przy włączonym silniku pojazdu, |  | Tak |  |
|  | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia) |  | Tak |  |
|  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h), |  | Tak |  |
|  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne. Ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem takie, aby przy temperaturach zewnętrznych – 100 C i niższych, ogrzanie wnętrza do temperatury, co najmniej + 50 C nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Po upływie 30 minut w przedziale pacjenta temperatura powinna wynosić, co najmniej 22ºC (proszę podać markę i model urządzenia), |  | Tak |  |
|  | Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. (Zamawiający dopuszcza by fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy pojazdu bazowego była rozbudowana na przedział medyczny na etapie adaptacji na ambulans). |  | Tak |  |
| - Instalacja elektryczna |  |  |  |  |
|  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: - zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem wyłącznikiem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, - minimum cztery gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), + gniazdo 230V na ścianie działowej, - kabel zasilający o długości min. 10m, - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), - grzałka w układzie w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu, - inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora). |  | Tak, podać |  |
| 2. | - Instalacja dla napięcia 12V przedziału medycznego powinna posiadać, co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem, - Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx; - minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym, regulowane nie osadzone na stałe. |  | Tak |  |
| 3. | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu, - sterujący oświetleniem przedziału medycznego, - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. Panel przyciskowy nie dopuszcza się paneli dotykowych. |  | Tak |  |
| 4. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: - sterujący oświetleniem zewnętrznym( światła robocze), - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego. Panel przyciskowy nie dopuszcza się paneli dotykowych. |  | Tak |  |
| - Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa i oznakowanie |  |  |  |  |
|  | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis „ambulans”. |  | Tak |  |
|  | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED. |  | Tak |  |
|  | W tylnej części dachu pojazdu pojedyncza lampa typu kogut lub z belką w tylnej części. |  | Tak, podać |  |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 150 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. |  | Tak |  |
|  | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model. |  | Tak |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu. |  | Tak |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.12.2025 (Dz U 2025 poz 1768 ze zmianami) wykonanych z folii: - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” lub „P” (do uzgodnienia po podpisaniu umowy), - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu. - Logotyp dąbrowskiego Budżetu Obywatelskiego po obu bokach pojazdu |  | Tak |  |
|  | Dodatkowe migacze, typu LED, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia |  | Tak |  |
| - Wyposażenie w środki łączności |  |  |  |  |
|  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - współczynnik fali stojącej -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu cyfrowo-analogowego(DMR). Instalację doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonu na desce rozdzielczej kierowcy, okablowanie z zapasem 50 cm |  | Tak |  |
|  | Wykonanie instalacji do podłączenia radiotelefonu DM4601 |  | Tak |  |
|  | Zestaw anten dwuzakresowych GPS/GSM umożliwiających prawidłowe działanie wszystkich elementów systemu SWD PRM |  | Tak |  |
|  | Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radia |  | Tak |  |
|  | Zamontowanie uchwytów mocujących stację dokującą pod tablet w kabinie kierowcy wraz z doprowadzeniem przewodów zasilających i przewodu USB łączącego tablet z drukarką.(bez tabletu, bez drukarki, bez modułu GPS,). Uchwyt do drukarki, stacja dokująca, po stronie Wykonawcy. |  | Tak |  |
| - Przedział medyczny |  |  |  |  |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian ,umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy |  | Tak |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  | Tak |  |
|  | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy , wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). |  | Tak |  |
|  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia |  | Tak |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość min. 170 cm, szerokość min. 40 cm . |  | Tak, podać |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. szyny Kramera, torba opatrunkowa i inne, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej, co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.), - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym, kosz na śmieci, uchwyty do mocowania rękawiczek 3szt. |  | Tak |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm - min. dwie szuflady, - kosz. |  | Tak |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. płynu infuzyjnego. |  | Tak, podać |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego umieszczony wzdłuż osi głównej. |  | Tak |  |
|  | Na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 2 poziome szyny min. 4 uniwersalne płyty mocującej – płyty w ukompletowaniu , do których można niezależnie mocować: uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Płyty mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. Na jednym adapterze zamontowany uchwyt do pompy infuzyjnej. |  | Tak |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa dostosowana do zasilania w tlen z 2 szt. butli 10l.(na wyposażeniu 2 butle tlenowe min 10 litrów oraz 2 sztuki reduktorów): - minimum 2 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego (2 na ścianie lewej) - dodatkowy uchwyt na dwie małe butle przenośne. |  | Tak |  |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę Uwaga: zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może odbywać się za pomocą linki, podać markę i model. |  | Tak |  |
|  | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. |  | Tak |  |
|  | Lodówka sprężarkowa o pojemności 5 litrów do przechowywania leków i innych materiałów wymagających niskiej temperatury otoczenia |  | Tak |  |
|  | Fotele w przedziale medycznym wyposażone w czujniki zapięcia pasów informujące kierowcę wizualnie i/lub dźwiękowo o tym, że na fotelu w przedziale medycznym siedzi osoba i ma niezapięty pas bezpieczeństwa. |  | Tak |  |
| - Wyposażenie pojazdu |  |  |  |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  | Tak |  |
|  | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15-30 km/h. |  | Tak |  |
|  | Lampka typu kokpit nad siedzeniem pasażera w kabinie kierowcy. |  | Tak |  |
|  | Radioodtwarzacz w kabinie kierowcy. |  | Tak |  |
|  | Dywaniki podłogowe, pojemniki materiały ostre. |  | Tak |  |
|  | Dodatkowy komplet kół zimowych (felga, opona, czujnik ciśnienia, rok produkcji 2026) – 5 sztuki. |  | Tak |  |
|  | Kompatybilne uchwytu mocujące z oferowanym sprzętem medycznym |  | Tak |  |
|  | Fabryczne czujniki parkowania przednie i tylne oraz fabryczna kamera cofania montowana w fabryce pojazdu bazowego. |  | Tak |  |
| - Nosze wraz transporterem – podać nazwę/model/typ, rok produkcji |  |  |  |  |
| 1. | - Atest zgodności z normą PN-EN 1865 i wytrzymałości na przeciążenia w zakresie 10 g, zgodny z normą PN-EN 1789 - Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia - Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienia wszystkich dostępnych funkcji - Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. - Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75º - Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta , o regulowanej długości - Z dodatkowym zestawem pasów uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej. - Nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie, najlepiej graficzne elementy związane z ich obsługą - Z możliwością montażu składanego statywu na płyny infuzyjne - Z możliwością wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy - Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi - Z cienkim niesprężynującym materacem z tworzywa sztucznego, nieprzyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, - Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 220kg (podać dopuszczalne obciążenie) - 4 kółka obrotowe w zakresie 360° z możliwością blokowania 2 kółek - System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu - Regulacja min 6 na poziomach wysokości - Długość min 195cm - Szerokość min 55 cm - Minimalne położenie noszy od podłoża 35 cm |  | Tak |  |
|  | Dodatkowe rozkładane przednie rączki transportera ze zdublowanym systemem rozkładania goleni |  | Tak |  |
|  | Waga oferowanych noszy wraz z transporterem max 55 kg bez materaca |  | Tak, podać |  |
| - Krzesełko transportowe płozowe – podać nazwę/model/typ, rok produkcji |  |  |  |  |
| 1. | Maksymalne obciążenie min. 220 kg |  | Tak, podać |  |
| 2. | Waga urządzenia max. 25 kg |  | Tak, podać |  |
| 3. | Średnica koła przedniego min. 120 mm |  | Tak, podać |  |
| 4. | Średnica koła tylnego min 200 mm |  | Tak, podać |  |
| 5. | Zintegrowane lampki w zagłówku i podnóżku ułatwiają personelowi medycznemu obserwowanie otoczenia i pacjentów. |  | Tak |  |
| 6. | Zasilanie poprzez akumulator litowo-jonowy. |  | Tak |  |
| 7. | Akumulator litowo-jonowy |  | Tak |  |
| 8. | Uchwyt na butlę O2 |  | Tak |  |
| 9. | Podnóżek w zestawie |  | Tak |  |
| 10. | Możliwość transportu po schodach w górę i w dół |  | Tak |  |
| 11. | Możliwość wyboru prędkości transportu min. 2 biegi |  | Tak, podać |  |
| 12. | Wysokość min. 94 cm Wysokość maksymalna min.140 cm Szerokość min. 55 cm |  | Tak, podać |  |
| - Respirator – podać nazwę/model/typ, rok produkcji |  |  |  |  |
|  | Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta, w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu. Wyposażony w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji. |  | Tak |  |
|  | Zestaw składa się z respiratora transportowego, butli min 2l, reduktora o przepływie min 0-15 l/min, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego mieszczących się w jednej obudowie |  | Tak |  |
|  | Możliwość zasilania respiratora transportowego z instalacji 230V i 12V. W zestawie płyta ścienna ze zintegrowanym zasilaniem 12V umożliwiająca ładowanie respiratora zaraz po wpięciu, spełniająca normę PN EN 1789 |  | Tak |  |
|  | Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia. Akumulator bez efektu pamięci. Ładowanie baterii do 95 % w czasie do 3,5 h |  | Tak |  |
|  | Parametry techniczne - Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt - Waga respiratora z akumulatorem max 3 kg - Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar - Zasilanie z baterii min 9 h IPPV - Wentylacja 100% tlenem i Air Mix - Możliwość pracy w temperaturze min -20 - + 50˚C - Możliwość przechowywania w temperaturze min -40 - +70˚C - Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu - Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym - Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta - Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia - Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy - Ręczne wyzwalanie oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji, dzięki czemu jedna osoba może prowadzić wentylację i uszczelniać maskę zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC - System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora przez użytkownika obejmujący kontrolę funkcji oraz elementów wykonawczych i obsługowych - Możliwość aktywacji i deaktywacji trybów wentylacji - Możliwość ustawienia własnych startowych parametrów wentylacji - Możliwość ustawienia własnych limitów alarmów - Tryb demonstracyjny umożliwiający trening i szkolenie z obsługi respiratora |  | Tak |  |
|  | Tryby wentylacji - IPPV - RSI - Tryb RKO (CPR) – wspomagający pracę użytkownika podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej – metronom wyznaczający częstotliwość masażu serca w algorytmie 15:2, 30:2 bądź w trybie ciągłym (w przypadku pacjentów zaintubowanych), możliwość zatrzymania trybu na czas analizy rytmu serca z automatycznym powrotem do wentylacji pacjenta w przypadku nieuruchomienia trybu ponownie - CPAP - SIMV |  | Tak |  |
|  | Parametry regulowane - Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-50 oddechów/min - Objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50 – 2000 ml - Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min od 0 do 30 cm H2O - Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 10-65 mbar |  | Tak |  |
|  | Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej min 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru |  | Tak |  |
|  | Alarmy - Bezdechu - Nieszczelności układu - Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych - Rozładowanego akumulatora/braku zasilania - Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim |  | Tak |  |
|  | Fabryczny uchwyt do zabudowy pojazdu bazowego |  | Tak |  |
| - Pompa strzykawkowa – podać nazwę/model/typ, rok produkcji |  |  |  |  |
|  | Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie) klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy |  | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy pompy, przyspieszający wybór parametrów. |  | Tak |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. |  | Tak |  |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja okresowa (bolusowa), - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), - Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). |  | Tak |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. - Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków. |  | Tak |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – do 5 h. |  | Tak |  |
|  | - Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). - Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. - Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. - Progi ciśnienia regulowane, w zakresie 75 - 900 mmHg. - Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. - Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. - Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. - Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |  | Tak |  |
|  | Fabryczny uchwyt do zabudowy pojazdu bazowego |  | Tak |  |
| - SSAK AKUMULATOROWY – podać model/nazwę/typ, rok produkcji |  |  |  |  |
| 1. | Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany 12V DC i 230V AC w zestawie kabel 12V i mocowanie ścienne spełniające standardy PN EN 1789, mocowanie ścienne umożliwia ładowanie zaraz po wpięciu ssak. - Precyzyjna, elektronicznie kontrolowana i regulowana siła ssania w zakresie -0,1 do -0,8 bar wybierana przez naciśnięcie klawisza - Podświetlane wskaźniki przy klawiszach sterujących umożliwiające odczyt wybranego podciśnienia w warunkach ograniczonej widoczności - Przepływ 34 l/min +/- 4l bez obciążenia - Pełna informacja o stanie naładowania baterii - Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC - Temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC - Ciężar kompletnego ssaka max 4,5 kg (pojemnik jednorazowy) - Minimalny czas pracy 60 min - Żywotność akumulatora do 500 cykli - Ładowanie akumulatora do poziomu 100% max.. 4h do poziomu 80% max .2 h 50 min |  | tak |  |
| 2 | Fabryczny uchwyt do zabudowy pojazdu bazowego |  | Tak |  |

UWAGA!!!

Brak wpisu w polach parametr oferowany lub niespełnienie zapisów poszczególnych warunków parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym