Załącznik nr 2 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 2

ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UMB

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Centrum Medycyny Regeneracyjnej  UMB

Zestaw do oznaczania wielkości i liczby cząstek- 1 zestaw

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać poniżej nazwę i oznaczenie zaoferowanego urządzenia (typ/model/, pełną nazwę i kraj producenta.

- Analizator pojedynczych cząstek- 1 szt.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Typ/Model/(jeśli dotyczy):

Producent - pełna nazwa:

Kraj producenta:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2026

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego):

- Analizator wielkości, potencjału zeta i stężenia cząstek- 1 szt.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Typ/Model/(jeśli dotyczy):

Producent - pełna nazwa:

Kraj producenta:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2026

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego):

## WYMAGANIA TECHNICZNE, UŻYTKOWE I FUNKCJONALNE

Zestaw do oznaczania wielkości i liczby cząstek- 1 zestaw

W skład zestawu wchodzą:

- Analizator pojedynczych cząstek- 1 szt.

- Analizator wielkości, potencjału zeta i stężenia cząstek- 1 szt.

## Analizator pojedynczych cząstek- 1 szt.

- Wymagania pomiarowe

            - Urządzenie musi umożliwiać analizę pojedynczych cząstek w czasie rzeczywistym wraz z ich wizualizacją.

- Urządzenie musi wykorzystywać technikę śledzenia cząstek w czasie rzeczywistym (ang. Nanoparticle Tracking Analysis – NTA) lub technikę równoważną, zapewniającą wizualizację i analizę pojedynczych cząstek wraz z określeniem ich wielkości i stężenia.

- Zakres pomiarowy wielkości cząstek:

- od nie więcej niż 10 nm do co najmniej 1000 nm.

- Zakres pomiaru stężenia cząstek:

- nie mniejszy niż 10⁶ – 10⁹ cząstek/ml.

- Minimalna objętość próbki:

- nie większa niż 250 µl;

- Urządzenie musi umożliwiać  śledzenie torów ruchu pojedynczych cząstek w czasie rzeczywistym.

- Urządzenie musi umożliwiać analizę cząstek:

- znakowanych fluorescencyjnie,

- wykazujących autofluorescencję.

  - Funkcjonalność i warunki pracy

            - Urządzenie  musi umożliwiać  prowadzenie pomiarów w kontrolowanych warunkach temperaturowych w zakresie od  nie mniej niż 5⁰C poniżej temperatury otoczenia do co najmniej  70⁰C;

- Automatyzacja pracy:

- automatyczny dobór parametrów pomiarowych w zależności od rodzaju próbki, obejmujący co najmniej ustawienia ostrości, czułości detektora oraz parametrów akwizycji danych,

- automatyczne ustawianie ostrości,

- automatyczna regulacja czułości detektora,

- System kontroli jakości danych:

- funkcje wspomagania użytkownika i analizy jakości danych,

- funkcje minimalizacji wpływu drgań i zakłóceń zewnętrznych.

  - Wyposażenie

Urządzenie musi być wyposażone co najmniej w:

- Układ optyczny z laserem:

- długość fali w zakresie 490 ±5 nm,

- moc maksymalna nie mniejsza niż 50 mW,

- Detektor w postaci kamery o wysokiej czułości umożliwiającej rejestrację ruchu pojedynczych cząstek w czasie rzeczywistym, współpracującej z obiektywem o powiększeniu nie mniejszym niż 20x,

- Pompa strzykawkowa umożliwiająca prowadzenie pomiarów w trybie przepływowym oraz poprawę statystyki pomiarów,

- System filtrów fluorescencyjnych:

- umożliwiający instalację co najmniej 4 filtrów fluorescencyjnych,

- wybór filtrów realizowany z poziomu oprogramowania;

- Zestaw akcesoriów pomiarowych:

- obejmujący co najmniej cele pomiarowe, adaptery, wężyki oraz elementy montażowe lub rozwiązania równoważne;

  - Możliwość rozbudowy

            - Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę co najmniej o:

## dodatkowe moduły laserowe w zakresie długości fali: 400 ±5 nm, 530 ±5 nm oraz 640 ±5 nm

## moduły umożliwiające rozszerzenie zakresu analiz (np. analizy fluorescencyjnej lub rozwiązania równoważne),

## dodatkowe akcesoria i przystawki pomiarowe.

b)   Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe moduły i funkcjonalności w sposób zapewniający dalsze wykorzystanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

c)   Rozbudowa powinna być realizowana w sposób zapewniający kompatybilność z oferowanym urządzeniem oraz jego oprogramowaniem.

- Jednostka sterująca wyposażona w:

- system operacyjny umożliwiający współpracę z oferowanym urządzeniem oraz oprogramowaniem, zapewniający stabilną pracę, obsługę graficznego interfejsu użytkownika oraz aktualizacje bezpieczeństwa,

- procesor wielordzeniowy zapewniający wydajność niezbędną do obsługi oprogramowania sterującego i analitycznego,

- pamięć RAM nie mniejsza niż 16 GB,

- dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 2 TB,

- monitor o przekątnej nie mniejszej niż 24 cale,

- klawiaturę i mysz.

- Oprogramowanie

            - Oprogramowanie sterujące i analityczne umożliwiające:

- kontrolę pracy urządzenia,

- automatyczny dobór parametrów pomiaru w zależności od rodzaju próbki, w tym ustawień ostrości oraz czułości detektora,

- śledzenie torów ruchu pojedynczych cząstek w czasie rzeczywistym,

- generowanie rozkładów wielkości i liczby cząstek w postaci wykresów 2D i 3D,

- eksport danych do innych aplikacji,

- analizę jakości danych oraz identyfikację błędnych lub zakłóconych pomiarów,

- kompensację oraz ograniczanie wpływu drgań i zakłóceń zewnętrznych.

          - Analizator wielkości, potencjału zeta i stężenia cząstek- 1 szt.

- Pomiar wielkości cząstek

- Techniki pomiarowe:

- dynamiczne rozpraszanie światła,

- wielokątowe dynamiczne rozpraszanie światła umożliwiające pomiar przy co najmniej trzech kątach detekcji,

- Zakres pomiarowy:

- od nie więcej niż 0,3 nm do co najmniej 15 µm,

- Kąty pomiarowe:

- nie mniej niż 3 kąty (np. 13°, 90°, 173°),

- Minimalna objętość próbki:

- nie większa niż 3 µl,

- Minimalne stężenie próbki dla pomiaru wielkości cząstek:

- nie większe niż 0,1 mg/ml,

- Maksymalne stężenie próbki dla pomiaru wielkości cząstek:

- nie mniejsze niż 40% wag./obj.,

- Urządzenie musi być wyposażone w zaawansowany algorytm analizy danych umożliwiający wykrywanie, identyfikowanie i ograniczanie wpływu zanieczyszczeń zakłócających pomiar, zapewniający wysoką precyzję i powtarzalność wyników,

- Urządzenie musi posiadać funkcję automatycznej regulacji pozycji pomiarowej w celi w zależności od stężenia badanej próbki, zapewniającą spójność danych uzyskiwanych dla próbek o różnych stężeniach.

- Pomiar potencjału zeta

- Urządzenie musi umożliwiać pomiar potencjału zeta metodą elektroforetycznego rozpraszania światła lub techniką równoważną,

- Pomiar potencjału zeta musi być możliwy dla próbek o wysokiej przewodności, bez konieczności ich rozcieńczania,

- Maksymalna przewodność próbki:

- nie mniejsza niż 260 mS/cm,

- Zakres wielkości cząstek dla pomiaru potencjału zeta:

- w zakresie od nie więcej niż 3,8 nm do co najmniej 100 µm,

- Minimalna objętość próbki:

- nie większa niż 20 µl,

- Czułość pomiaru:

- możliwość wykonywania pomiarów dla próbek o stężeniu nie większym niż 1 mg/ml,

- Dokładność pomiaru przewodności:

- nie gorsza niż 10%,

- Pomiar musi być możliwy w kuwetach jednorazowych,

- Urządzenie musi umożliwiać pomiar próbek wrażliwych lub delikatnych z wykorzystaniem technik ograniczających mieszanie próbki lub jej degradację (np. technika bariery dyfuzyjnej lub równoważna).

- Pomiar stężenia cząstek

- Zakres pomiarowy:

- nie mniejszy niż 1 × 10⁸ – 1 × 10¹² cząstek/ml.

- Pomiar masy cząsteczkowej

- W zakresie od nie więcej niż 300 Da do co najmniej 20 MDa,

- Funkcjonalność i warunki pracy

- Zakres temperatur:

- nie gorszy niż od 0°C do co najmniej 120°C,

- Automatyczna regulacja parametrów pomiarowych,

- Zaawansowane algorytmy analizy danych zapewniające wysoką powtarzalność wyników.

- Wyposażenie

- Źródło światła:

- laser o długości fali nie większej niż 633 nm,

- moc  maksymalna lasera do 10 mW,

- system regulacji natężenia sygnału zapewniający optymalizację warunków pomiaru.

- Detektor:

- detektor o wysokiej czułości umożliwiający rejestrację sygnałów o niskim natężeniu, np. fotodioda lawinowa lub rozwiązanie równoważne.

- Układ optyczny:

- system filtrów optycznych oraz polaryzatorów umożliwiających prowadzenie zaawansowanych analiz pomiarowych.

- Przystawki i akcesoria pomiarowe:

- cela kapilarna umożliwiająca prowadzenie pomiarów dla próbek o objętości nie większej niż 3 µl,

- cela do pomiaru potencjału zeta w roztworach organicznych,

- cela umożliwiająca pomiar potencjału zeta próbek o wysokim stężeniu,

- przystawki pomiarowe umożliwiające prowadzenie pomiarów w szerokim zakresie objętości próbek, w tym dla próbek mikroobjętościowych oraz próbek o większej objętości.

- Możliwość rozbudowy:

- urządzenie musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe moduły bez konieczności wymiany jednostki głównej,

- rozbudowa musi być realizowana poprzez dołączanie kompatybilnych modułów i akcesoriów,

- urządzenie musi umożliwiać rozbudowę w szczególności w zakresie:

• automatyzacji pomiarów (np. autosampler lub rozwiązanie równoważne),

• rozszerzenia funkcji analitycznych (np. automatyczne miareczkowanie lub rozwiązanie równoważne),

• integracji z dodatkowymi przystawkami pomiarowymi,

- wszystkie moduły rozbudowy muszą być sterowane z poziomu oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem,

- rozbudowa nie może powodować utraty funkcjonalności podstawowych ani pogorszenia wymaganych parametrów technicznych.

- Materiały eksploatacyjne

- jednorazowe, plastikowe kuwety do pomiaru wielkości cząstek o objętości około 1 ml – nie mniej niż 100 szt.,

- jednorazowe, plastikowe kuwety mikroobjętościowe do pomiaru wielkości cząstek o objętości minimalnej 40 µl – nie mniej niż 100 szt.,

- jednorazowe cele do pomiaru potencjału zeta – nie mniej niż 10 szt.,

- kuweta szklana do pomiaru wielkości cząstek oraz masy cząsteczkowej – min. 1 szt.,

- Kuweta kwarcowa do małych objętości umożliwiająca pomiary dla próbek o objętości minimalnej 12 µl- min. 1 szt.

- Jednostka sterująca

Komputer sterujący pracą urządzenia oraz służący do obróbki danych pomiarowych, wyposażony w:

- system operacyjny umożliwiający współpracę z oferowanym urządzeniem oraz oprogramowaniem, zapewniający stabilną pracę oraz aktualizacje bezpieczeństwa,

- procesor wielordzeniowy zapewniający wydajność niezbędną do obsługi oprogramowania sterującego i analitycznego,

- pamięć RAM nie mniejsza niż 16 GB,

- dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 1 TB,

- monitor o przekątnej nie mniejszej niż 24 cale,

- klawiaturę i mysz.

- Oprogramowanie

Oprogramowanie musi umożliwiać:

- generowanie wyników w formie graficznej i tabelarycznej,

- eksport danych do innych aplikacji,

- tworzenie raportów z analiz oraz własnych szablonów raportów,

- prowadzenie pomiarów z wykorzystaniem standardowych procedur pomiarowych (SOP),

- automatyczny dobór parametrów pomiarowych w zależności od charakterystyki badanej próbki oraz natężenia sygnału pomiarowego,

- analizę jakości danych z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów, w tym algorytmów wspomagających interpretację wyników,

- wsparcie użytkownika w ocenie poprawności wyników oraz identyfikacji potencjalnych błędów pomiarowych.

- pracować w środowisku systemowym kompatybilnym z oferowanym urządzeniem i jednostką sterującą,

- być dostępne w języku angielskim i/lub polskim,

- posiadać licencję bezterminową, umożliwiającą korzystanie z oprogramowania na nieograniczonej liczbie stanowisk,

- zapewniać dostęp do aktualizacji  bez dodatkowych opłat w okresie użytkowania aparatury,

- stanowić integralną część systemu i umożliwiać pełne sterowanie urządzeniem bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania zewnętrznego.

## WYMAGANIA OGÓLNE

  - Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie powystawowy, produkowany seryjnie,

  - Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi,

  - Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje (w szczególności deklaracje zgodności CE świadczące o zgodności urządzeń z europejskimi warunkami bezpieczeństwa oraz certyfikaty zgodności CE, jeśli zaoferowane urządzenie je posiada), itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów.

  - Wszelkie oprogramowania komputerowe wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być w języku polskim i/lub   języku angielskim:

- licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia,

- aktualizacja oprogramowania będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika,

- aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich, będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika.

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy:

Załącznik nr 4 do SWZ

# OCENA WARUNKÓW GWARANCJI – CZĘŚĆ NR 2

ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UMB

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Centrum Medycyny Regeneracyjnej  UMB

##### Zestaw do oznaczania wielkości i liczby cząstek- 1 zestaw

Oferowany okres gwarancji:

Gwarancja:

- Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy

- Okres punktowany od 12 do 24 miesięcy

- UWAGA:

- długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach,

- w przypadku, gdy Wykonawca:

- nie wpisze żadnego okresu gwarancji - Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (12 miesięcy),

- wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach - Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium ,,Okres gwarancji” przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół,

- wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny (12 miesięcy) - Zamawiający odrzuci ofertą jako niezgodną z SWZ.

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy:

Załącznik nr 5 do SWZ

# WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 2

ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UMB

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Centrum Medycyny Regeneracyjnej  UMB

##### Zestaw do oznaczania wielkości i liczby cząstek- 1 zestaw

## WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO

- Pod określeniem "urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie, dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia,

- Okres gwarancji na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia,

- Okres rękojmi na urządzenia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące,

- W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań wytwórcy będą wykonane na koszt Wykonawcy,

- Przeglądy konserwacyjne / serwisowe i testy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem danego urządzenia,

- Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji co najmniej jeden przegląd urządzenia, chyba, że Wykonawca wymaga częstszych przeglądów do zachowania gwarancji. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji,

- Wykonawcą ww. przeglądów i napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej przez Zamawiającego karcie technicznej lub w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia,

- Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w SWZ, chyba że poszczególne zapisy w karcie lub paszporcie są korzystniejsze dla Zamawiającego,

- Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia,

- Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum 
w ciągu 1 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu

- Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy,

- Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko,

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonym od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu,

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji,

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji,

- Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 8 lat od daty protokołu odbioru,

- Korzystanie z	uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy:

Załącznik nr 6 do SWZ

# PROCEDURA DOSTAW I ODBIORÓW URZĄDZEŃ – CZĘŚĆ NR 2

ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UMB

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Centrum Medycyny Regeneracyjnej  UMB

##### Zestaw do oznaczania wielkości i liczby cząstek- 1 zestaw

## PROCEDURA DOSTAW URZĄDZEŃ

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia.

- Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej  oraz jej wdrożenie, będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń.

- Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników,

- Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną.

- Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. Wykonawca ponosi też koszty ewentualnych robót budowlanych, związanych z dostosowaniem np. stropu lub ścian w pomieszczeniu w którym zostanie zainstalowane urządzenie. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja 
i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym.

- Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały.

- Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika/Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru.

## PROCEDURA ODBIORU URZĄDZENIA

- Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona i przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie: po dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. Wymaga się zgłoszenia gotowości nie później niż na 1 dzień przed terminem odbioru.

- Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób:

- wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia,

- bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia,

- osoby odpowiedzialnej (lub upoważnionej) za realizację przedmiotu zamówienia 
z Działu Zaopatrzenia UMB.

- Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów):

- instrukcje obsługi urządzenia;

- kartę gwarancyjną;

- paszport techniczny urządzenia;

Uwaga: Przed podpisaniem protokołu odbioru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy złożenia wyjaśnień potwierdzających, że parametry dostarczonego przedmiotu zamówienia są zgodne z parametrami urządzenia zaoferowanego w ofercie i zweryfikowanymi pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi na etapie oceny ofert.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy: