OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

APARAT CYFROWY RTG KOLUMNOWY

| NAZWA URZĄDZENIA | APARAT CYFROWY RTG KOLUMNOWY |
| --- | --- |
| TYP / MODEL |  |
| PRODUCENT |  |
| ILOŚĆ | 1 |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI | 2025 LUB 2026 |
| SERWIS W POLSCE | TAK |
| DYSTRYBUTOR W POLSCE | TAK |

| Lp. | WARUNKI DO SPEŁNIENIA | PARAMETR WYMAGANY / SZCZEGÓŁY WARUNKU | PARAMETRY OFEROWANE, PODAĆ ZAKRESY LUB OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | W pełni cyfrowy aparat, wielofunkcyjny, | TAK |  |
|  | Aparat nowy, nierekondycjonowany | TAK |  |
|  | Rok produkcji aparatu i komponentów: 2025 lub 2026 | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z aparatem | TAK |  |
|  | Testy specjalistyczne oraz odbiorcze – akceptacyjne zapewnione przez Oferenta. | TAK |  |
|  | Najważniejsze elementy systemu (detektory, generator, lampa) objęte certyfikatem CE. | TAK |  |
|  | GENERATOR |  |  |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) ≥ 50 kW | TAK, podać |  |
|  | Max prąd w radiografii ≥ 630 mA | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wartość mAs: ≥ 630 mAs | TAK, podać |  |
|  | Minimalna wartość mAs: ≤ 0,1 mAs | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięć w radiografii ≤ 40 - ≥ 150 kV | TAK, podać |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK, podać |  |
|  | Najdłuższy czas ekspozycji ≥ 6300 ms | TAK, podać |  |
|  | Ilość programów anatomicznych ≥ 1000 | TAK, podać |  |
|  | Minimum 4 grubości pacjentów, w tym projekcje pediatryczne w trybie APR | TAK, podać |  |
|  | Automat ekspozycji zdjęciowej AEC dla stołu i stojaka płucnego z wyborem pól pomiaru dawki dla automatycznego wyłączenia ekspozycji | TAK, podać |  |
|  | Programy anatomiczne w języku polskim ≥ 30 000 | TAK, podać |  |
|  | Mikroprocesorowa kalkulacja wykorzystania pojemności cieplnej anody lampy rtg z wyświetlaniem LCD na pulpicie generatora % stopnia jej wykorzystania lub prezentację stopnia wykorzystania pojemności cieplnej anody w kHU, wraz z blokadą ekspozycji rtg po przekroczeniu wartości krytycznej oraz z termicznym zabezpieczeniem kołpaka rtg dla niedopuszczenia do jego przegrzania | TAK, podać |  |
|  | Autodiagnostyka stanu urządzenia przed i w trakcie ekspozycji z sygnalizacją niesprawności przez wyświetlanie komunikatów błędów | TAK |  |
|  | System pomiaru dawki ekspozycji rtg DAP | TAK |  |
|  | Ręczny ruchomy wyzwalacz ekspozycji rtg | TAK |  |
|  | Przesyłanie parametrów ekspozycji do stacji technika systemu DR. | TAK |  |
|  | Generator sprzężony z konsolą technika systemu DR (parametry generatora RTG można ustawiać bezpośrednio na konsoli technika systemu cyfrowego). | TAK, podać |  |
|  | LAMPA RENTGENOWSKA |  |  |
|  | Kołpak z lampą RTG i kolimator RTG zamocowany na wysięgniku kolumny podłogowej. | Tak |  |
|  | Wielkość małego ogniska (Zgodnie z IEC 60336) ≤ 0,6 | TAK, podać |  |
|  | Wielkość dużego ogniska (Zgodnie z IEC 60336) ≤ 1,2 | TAK, podać |  |
|  | Nominalna moc ogniska małego (Zgodnie z IEC 60613) ≥ 25 kW | TAK, podać |  |
|  | Nominalna moc ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60613) ≥ 60 kW | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 400 kHU | TAK, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 100 kHU/min | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1,7 MHU | TAK, podać |  |
|  | Synchroniczna szybkość chłodzenia anody ≥ 3 000 obr./min | TAK, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia kołpaka ≥ 48 kHU/min | TAK, podać |  |
|  | Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem lampy RTG | TAK, podać |  |
|  | Kolimator z przesłonami prostokątnymi i z lokalizatorem świetlnym. Siła światła pola lokalizatora świetlnego wiązki rtg ≥100 lux | TAK, podać |  |
|  | Obrót kolimatora wokół promienia centralnego wiązki rtg. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny wyłącznik czasowy światła symulującego pole obrazowania | TAK |  |
|  | Dodatkowa filtracja Cu, Al zainstalowana w kolimatorze, nie zasłaniająca wiązki światła wyznaczającego pole ekspozycji z filtrami utwardzającymi wiązkę promieniowania (minimum: 1 mm Al+0,1 mm Cu; 1 mm Al+0,2 mm Cu; 2 mm Al.) | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy rtg zgodnie z pionowym ruchem blatu stołu dla utrzymania zadanego SID (Source Image Distance) przy zmianach oddalenia blatu stołu od podłogi | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny, pionowy ruch nadążny lampy rtg na kolumnie zgodnie z pionowym ruchem detektora w pozycji poziomej przesłony bucky statywu do radiografii odległościowych dla zachowania zadanej odległości SID | TAK, podać |  |
|  | Pulpit zamontowany na kołpaku rtg kolumny z przyciskami dotykowymi do sterowania funkcjami kołpaka rtg i blatu stołu pacjenta wyposażony w dotykowy ekran „TOUCH SCREEN” minimum do nastaw kV, mAs (mA) ekspozycji generatora, wyboru komór (-ry) pomiarowej AEC, informacji o miejscu pracy (stół, stojak rtg), wielkości ogniska lampy rtg, odległości ogniska rtg od receptora, kąta obrotu kolumny, kąta pochylenia kołpaka rtg, użytego filtra utwardzania wiązki rtg i włączonym AEC | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowana w kolimatorze kamera podglądu pacjenta lub kamera umieszczona w pracowni RTG z monitorem w sterowni, do podglądu pacjenta | TAK, podać |  |
|  | KOLUMNA PODŁOGOWA WOLNOSTOJĄCA |  |  |
|  | Kolumna mocowana do podłogi, niezintegrowana ze stołem RTG | TAK |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego kolumny z kołpakiem z lampą RTG, z możliwością wykonywania zdjęć poza obrębem stołu i na stojaku z lampą w pozycji lampy poniżej blatu stołu ≥ 200 cm | TAK, podać |  |
|  | Minimalna odległość ogniska lampy rtg od podłogi ≤ 50 cm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna odległość ogniska lampy rtg od podłogi ≥ 195 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres obrotu kołpaka z lampą rtg wokół osi poziomej ≥ ±150° | TAK, podać |  |
|  | Zakres obrotu kolumny wokół osi pionowej umożliwiający wykonywanie zdjęć RTG poza obrębem stołu (np. na łóżku szpitalnym) ≥ ±90° | TAK, podać |  |
|  | Hamulce elektromagnetyczne | TAK |  |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy kołpaka z lampą rtg na kolumnie | TAK |  |
|  | Pulpit zamontowany na kołpaku rtg kolumny z przyciskami do sterowania funkcjami kołpaka rtg | TAK |  |
|  | Przyciski umieszczone na kołpaku lampy, pozwalające na sterowanie wysokością stołu | TAK |  |
|  | STÓŁ DO RTG |  |  |
|  | Stół stacjonarny z płaskim blatem | TAK |  |
|  | Pływający blat stołu | TAK |  |
|  | Długość blatu stołu ≥ 220 cm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość blatu stołu ≥ 80 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu ≥ 80 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu ≥ 26 cm | TAK, podać |  |
|  | Max. obciążenie blatu stołu ok. 330 kg | TAK, podać |  |
|  | Odległość powierzchnia blatu (płyta) stołu – detektor ≤ 75 mm | TAK, podać |  |
|  | Minimalna wysokość blatu stołu od podłogi ≤ 55 cm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu stołu od podłogi ≥ 84 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu szuflady z detektorem pod blatem stołu ≥ 60 cm | TAK, podać |  |
|  | Pochłanialność blatu stołu - ekwiwalent Al. | TAK – PUNKTACJA ≤ 0,50 mm Al – 15 pkt > 0,50 mm Al do ≤ 0,75 mm Al. - 0pkt |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa z możliwością jej wyciągania lub wymiany bez pomocy specjalistycznych narzędzi. | TAK |  |
|  | Układ AEC w stole, min 3 komory | TAK, podać |  |
|  | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt dla dłoni pacjenta ≥ 1 kpl. | TAK, podać |  |
|  | Przyciski do sterowania wysokością stołu oraz pływaniem blatu pacjenta- niewystające poza obręb stołu | TAK |  |
|  | Uchwyt na detektor, mocowany do stołu, do zdjęć promieniem poziomym dla obrazowania pacjentów w ciężkim stanie | TAK |  |
|  | DETEKTOR CYFROWY DR – STÓŁ i STATYW |  |  |
|  | Detektor w statywie odległościowym podłączony na stałe przewodowo lub bezprzewodowo. Brak konieczności wymiany i ładowania akumulatora poza statywem. | TAK |  |
|  | Detektor w stole z możliwością jego wyciągnięcia, np. w celu wykonania badań kończyn wolnych bez kratki PR. | TAK |  |
|  | Wymiary pola detektora ≥ 42 cm x 42 cm | TAK, podać |  |
|  | Stopień ochrony detektora ≥ IP68 | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora ≥ 3000 x 3000 pixel | TAK, podać |  |
|  | Rozmiary piksela ≤ 140 µm | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik DQE dla 0 pl/mm ≥ 75% | TAK, podać |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | TAK, podać |  |
|  | Standardowa graniczna rozdzielczość ≥ 3,5 pl/mm | TAK, podać |  |
|  | Waga detektora z baterią ≤ 3,7 kg | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim ≥ 300 kg | TAK, podać |  |
|  | Ładowarka baterii, min. 2 baterie w komplecie (detektor posiada wbudowaną baterię podtrzymującą jego pracę podczas wymiany) lub ładowanie w stole i statywie | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna liczba ekspozycji na jednej baterii ≥ 1500 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ładowania detektora bezprzewodowo w stole i statywie | TAK |  |
|  | STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |
| 77. | Statyw mocowany do podłogi, instalacja statywu jako wolnostojącego (bez konieczności mocowania do ściany czy sufitu). | TAK |  |
| 78. | Statyw z motorowym ruchem w płaszczyźnie pionowej | TAK |  |
|  | Minimalna możliwa odległość środka panelu, licząc od podłogi ≤ 40 cm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka panelu, licząc od podłogi ≥ 195 cm | Tak, podać |  |
|  | Układ AEC w statywie, min 3 komory | Tak, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa zapewniająca uzyskanie SID od 110-180 cm lub odpowiedni zestaw kratek | Tak, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa z możliwością jej wyciągania lub wymiany bez pomocy specjalistycznych narzędzi. | Tak, podać |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al. | TAK – PUNKTACJA ≤ 0,35 mm Al - 15 pkt > 0,35 mm Al do ≤ 0,55 mm Al – 0 pkt |  |
|  | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora w mm. | TAK – PUNKTACJA ≤ 40 mm – 15 pkt > 40 mm do ≤ 50 mm – 0 pkt |  |
|  | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | Tak, podać |  |
|  | Możliwość uruchomienia światła kolimatora, z poziomu statywu płucnego | TAK |  |
|  | STACJA STERUJĄCA / STACJA TECHNIKA |  |  |
|  | Stacja technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy monitor kolorowy stacji technika: przekątna / matryca ≥ 23”/1920x1080 pix | Tak, podać |  |
|  | Komputer stacji technika: - pamięć RAM minimum DDR3 ≥ 4 GB - dysk HDD ≥ 500 GB | Tak, podać |  |
|  | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość archiwizowanych obrazów) ≥ 10 000 | Tak, podać |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu ≤ 6 s | Tak, podać |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości ≤ 10 s | Tak, podać |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK |  |
|  | Wybór parametrów pracy generatora | TAK |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM | Tak, podać |  |
|  | Nagrywarka CD i / lub DVD | TAK |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna. Rejestracja pacjentów i zleceń w sposób manualny oraz z wykorzystaniem listy roboczej budowanej na podstawie zleceń zewidencjowanych w systemie RIS Zamawiającego. Wymagana integracja z systemami RIS Zamawiającego w zakresie dwukierunkowej automatycznej wymiany danych o zleceniach i danych obrazowych. | Tak, podać |  |
|  | Obsługa funkcjonalności DICOM: - DICOM Send - DICOM Print - DICOM Storage Commitment - DICOM Worklist / MPPS | Tak, podać |  |
|  | Procedury przetwarzania obrazu po badaniu - Wyświetlanie pojedynczego obrazu. - Przegląd wielu obrazów. - Dedykowane LUT dla każdego egzaminu. - Funkcja powiększenia i lupy o współczynniku powiększenia od 1 do 3. - Regulacja okna / kontrastu. - Regulacja poziomu / jasności. - Inwersja w skali szarości (pozytyw / negatyw). - Odwracanie obrazy lewo / w prawo i góra / dół. - Obracanie obrazu w skokach co 90°. - Wyostrzające i wygładzające filtry przestrzenne z możliwością wyboru wymiaru jądra od 3x3 do 11x11. - Elektroniczny kolimator z kwadratowymi / okrągłymi przesłonami. - Adnotacja tekstu i znaczników na obrazie. - Obliczenia graficzne: kątów i odległości względnych | Tak, podać |  |
|  | Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania (w przypadku kilku projekcji) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy zdjęć | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania analizy zdjęć odrzuconych oraz dostęp do zdjęć nieprzetworzonych RAW. Wymaganie ze względu na konieczność przeprowadzania testów podstawowych i specjalistycznych na urządzeniach wytwarzających promieniowanie jonizujące. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania tzw. mapy bad pixeli dla obu detektorów. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Zestaw fartuchów ołowianych: - fartuch pełny 0,5 mm Pb - osłony na gonady - fartuch koc o wymiarach 60x60 cm | TAK |  |
|  | Stojący wieszak na fartuchy ołowiane. | TAK |  |
|  | Zestaw fantomów pomocniczych oraz zestaw fantomów do wykonywania zdjęć podstawowych. | TAK |  |
|  | Informacja o przewidywanej tolerancji klastrowej oraz liniowej dla mapy tzw. bad pixeli w detektorach. Oferent podczas składania oferty powinien podać tę informację. | TAK, podać |  |
|  | Wykonawca potwierdza doświadczenie w zakresie dostawy, instalacji i obsługi serwisowej sprzętu rentgenowskiego. Na potwierdzenie Wykonawca wykaże (na wezwanie Zamawiającego), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 (trzy) realizacje w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia aparatury diagnostycznej RTG o wartości każdej z nich min. 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) i zostały wykonane należycie. | TAK |  |
|  | Licencja lub rekonfiguracja aktualnej licencji na podłączenie do systemu PACS/RIS Zamawiającego oraz wszelkie prace konfiguracyjne po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Adaptacja pomieszczenia pod oferowany aparat RTG | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności. | TAK |  |
|  | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu na terenie Polski. | TAK |  |
|  | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy i kosztów części zamiennych pokrywa Wykonawca | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
|  | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
|  | Instalacja i uruchomienie: Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego, w tym: - szkolenie całego personelu Diagnostyki Obrazowej - trzy dni robocze w godzinach i dniach przypisanych do grup pracowników będących w danym dniu na stanowisku pracy - szkolenie personelu Działu IT Zamawiającego w zakresie podstawowych elementów wdrożonego rozwiązania istotnych dla poprawnego funkcjonowania całego systemu. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji ≤ 24h | TAK |  |