## zakres
Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 1– SZAFA FORMALINOWA 1szt. - Blok operacyjny
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Poz. 1 | Szafa formalinowa 1szt.
Zautomatyzowany system dozowania formaliny do próbek biologicznych (urządzenia, czytnik kodów kreskowych, komplet szybkozłączy do pojemników z formaliną) wraz z akcesoriami.
1 | Zautomatyzowany system dozowania formaliny w systemie zamkniętym, eliminującym kontakt użytkownika z substancja chemiczną/rakotwórczą ( w postaci ciekłej i lotnej) dla próbek biologicznych. Innowacyjne rozwiązanie zapewniające wolne od formaliny środowisko operacyjne i laboratoryjne | Tak |  | wymagane
2 | Całościowe wymiary urządzenia (zawierający np. wystające półki boczne/stojaki boczne): | Tak |  | wymagane
- Szerokość: max. 730 mm
- Wysokość: max. 1910 mm
- Głębokość: max. 885 mm
3 | Waga urządzenia bez pojemników z formaliną: max. 210 kg | Tak |  | wymagane
4 | Obudowa: | Tak |  | wymagane
- Stal nierdzewna lub aluminium, malowane farbą z proszkiem antybakteryjnym hamującym rozwój mikroorganizmów, opracowanym w technologii jonów srebra
- Wodoszczelne zamknięcie na wypadek wycieków lub awarii pompy, szczelnie zamknięta.
- Konstrukcja bez ostrych krawędzi, obudowa systemu wytrzymała, wykonana z materiałów odpornych na działanie formaliny.
5 | System ładowania/dozowania formaliny: | Tak |  | wymagane
6 | Komora dozowania utrwalacza z wbudowanym systemem wyciągowym. | Tak |  | wymagane
7 | W fazie dozowania utrwalacza drzwi komory są automatycznie zaryglowane, uniemożliwiając tym samym przypadkowe ich otwarcie przez personel | Tak |  | wymagane
8 | Podwójna wentylacja, jedna w obszarze dozowania i jedna w obszarze przestrzenie na odczynniki lub wspólna wentylacja dla obu obszarów | Tak |  | wymagane
9 | Dodatkowa wentylacja umieszczona w obszarze dozowania podczas fazy napełniania pojemnika | Tak |  | wymagane
10 | Szuflada przednia zapewniająca łatwy dostęp do zbiorników z utrwalaczami | Tak |  | wymagane
11 | Szuflada na formalinę dostępna dla zbiorników (min.10 litrów każdy, max.40l całościowo) z możliwością wyboru wykorzystywanego zbiornika, co pozwala na jednoczesne stosowanie różnych utrwalaczy i/lub roztworów konserwujących. | Tak/Nie | (*) | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
12 | Dostępne pojemniki o pojemności minimum 250 - 500 ml , 1 L, 3 L, 5 L – dostępne w wersji transparentnej lub nietransparentnej, 10-11 L dostępne w wersji nietransparentnej, kompatybilne z urządzeniem. | Tak/Nie | (*) | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
13 | Wszystkie pokrywy pojemników z niepowtarzalnym kodem kreskowym 2D umożliwiającym identyfikację pojemności pojemnika i zapewniającym identyfikowalność próbek oraz wyposażone w zawór jednokierunkowy ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym | Tak |  | wymagane
14 | Pojemniki z widocznym oznaczeniem pojemności | Tak/Nie | (*) | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
15 | Automatyczny system centrowania pojemnika z czujnikiem obecności | Tak |  | wymagane
16 | Wbudowana waga w komorze dozowania utrwalacza | Tak |  | wymagane
17 | Czujnik prawidłowego umieszczenia dozownika w pojemniku | Tak |  | wymagane
18 | Czujnik pełnego pojemnika | Tak |  | wymagane
19 | Zawór zapobiegający kapaniu z dyszy | Tak |  | wymagane
20 | Czujniki do kontroli wycieku odczynników w komorze roboczej oraz w obszarze pompy | Tak |  | wymagane
21 | Procedura „tryb bezpieczeństwa” w przypadku wycieków wewnętrznych – automatyczny protokół postępowania wyświetlany na ekranie urządzenia | Tak |  | wymagane
22 | Wbudowana lampa bakteriobójcza UVC z cyklem ręcznym i automatycznym, działająca w trzech trybach przynajmniej 15 min, 30 min oraz 45 min. | Tak |  | wymagane
23 | System filtracji oparów formaliny: | Tak |  | wymagane
24 | - Filtr Hepa i filtr z węglem aktywnym - minimum jeden wkład | Tak |  | wymagane
25 | - Dwa wkłady węglowe o łącznej wadze min. 25kg. | Tak |  | wymagane
26 | Terminal z ekranem dotykowym: | Tak |  | wymagane
- Kolorowy wyświetlacz panoramiczny
- Rozdzielczość min. 1280x800
- Pojemnościowy ekran dotykowy
- Pamięć wewnętrzna min. 4 GB
- Min. Dwurdzeniowy procesor 1,33 GHz
- Najnowsze oprogramowanie operacyjne min. oprogramowanie typu Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64-bitowy lub równoważne
- Oprogramowanie z interfejsem graficznym i ikonami
- Obsługa urządzenia z możliwością wyboru języka (w tym język polski)
- Możliwość integracji z systemem LIS za pomocą połączenia dedykowanego oprogramowania
27 | Dostępne porty wejścia/wyjścia: | Tak |  | wymagane
- min 1x port USB 2.0
- min 1x port LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45
28 | Drukarka do drukowania etykiet. | Tak |  | wymagane
29 | Urządzenie posiadające drukarkę do drukowania etykiet po zakończonym procesie zalewania z możliwością odczytów kodów 1D i 2D | Tak/Nie | (*) | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
30 | Drukarka wbudowana w obudowę/bryłę urządzenia. | Tak |  | wymagane
31 | Dedykowany minimum 10 litrowy zbiornik z buforowaną fosforanami formaliną 10% wyposażony m.in.. w szybkozłącze, tworzący system zamknięty z urządzeniem | Tak |  | wymagane
32 | Formalina w zbiornikach dedykowanych do urządzenia (wymagania minimalne): | Tak |  | wymagane
| - zbiornik wypełniony 10% zbuforowaną formaliną o pH mieszczącym się w zakresie 7.2-7.4 - zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Patologów potwierdzone wynikami z akredytowanego Laboratorium, | Tak |  | wymagane
- ilość formaliny w zbiorniku 10000 ml lub 20000 ml,
- zbiornik wyposażony w szybkozłącze kompatybilne z automatycznym systemem dozowania formaliny
33 | Wyposażenie startowe kompatybilne z oferowanym urządzeniem. Pojemniki o pojemnościach: | Tak |  | wymagane
0,5L, transparentny lub nietransparentny - min. 140 sztuk
1L, transparentny lub nietransparentny -- min. 120 sztuk
3L, transparentny lub nietransparentny - - min. 40 sztuk
5L, transparentny lub nietransparentny - min. 25 sztuk
10L-11L, nietransparentny - min. 12 sztuk
- Rolka z etykietami- min 10 sztuk
- Formalina w zbiornikach 10 lub 20 litrowych- min. 8 sztuk
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja 24 miesiące. | TAK |  | Wymagane
2 | Instalacja | TAK |  | Wymagane
3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny, podać kontakt | TAK/podać kontakt |  | Wymagane
4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | TAK |  | Wymagane
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | TAK |  | Wymagane
6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | TAK |  | Wymagane
7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | TAK |  | Wymagane
8 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | TAK |  | Wymagane
SZKOLENIA
9 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | TAK |  | Wymagane
INNE INFORMACJE
10 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | TAK |  | Wymagane
11 | serwis na terenie Polski | TAK |  | Wymagane
12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | Wymagane
Uwagi i objaśnienia: • (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert). • Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. • W tabelce należy podać numer strony katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.
Miejscowość .......................................................... data ......................................................