## pompy
Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 10– POMPY - Blok Operacyjny
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
Pompa infuzyjna strzykawkowa, wyposażona w standardowy akumulator umożliwiający co najmniej 3 godzin pracy, wgrana biblioteka leków, zacisk mocujący.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
poz. 1 | Pompa strzykawkowa 6 szt. | TAK/ podać model |  | Wymagane
1 | Stosowanie strzykawek 2/3/5/6/10/12/20/30/35/50/60 ml. - fabrycznie skalibrowane -minimum 9 typów strzykawek występujące na rynku polskim, w tym dwóch polskich producentów. | TAK/ podać |  | Wymagane
2 | Możliwość kalibracji strzykawek trzyczęściowych różnego rodzaju. | TAK |  | Wymagane
3 | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,01-2100 ml/h. | TAK/ podać | (*) | > 2100 ml/h – 5 pkt 2100 ml/h – 0 pkt.
4 | Programowanie szybkości dla zakresu 0,01 - 99,9 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h. | TAK/podać |  | Wymagane
5 | Dokładność szybkości dozowania ≤ +/-1,8%. | TAK |  | Wymagane
6 | Bolus manualny i automatyczny. | TAK |  | Wymagane
7 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a •objętość / dawka •czas lub szybkość podaży. | TAK |  | Wymagane
8 | Szybkość bolusa programowana minimum w zakresie 0,01-2100 ml/h. | Tak/podać | (*) | > 2100 ml/h – 5 pkt 2100 ml/h – 0 pkt.
9 | Możliwość podaży bolusa w jednostkach: ml, µg, µg/kg, ml/kg. | TAK |  | Wymagane
10 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji. | TAK |  | Wymagane
11 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: •ml, •ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq •na kg wagi ciała lub nie, •na min, godz., 24h | TAK |  | Wymagane
12 | Biblioteka leków o pojemności do 5000 nazw, z podziałem na 30 kategorii i możliwością oznaczenia za pomocą 30 kolorów. Biblioteka zawiera predefiniowane dane leków, takie jak stężenia, limity ciśnienia okluzji, szybkości KVO i objętości bolusów. Limity twarde – system automatycznie blokuje ustawienia przekraczające określone wartości graniczne. Limity miękkie – system wyświetla ostrzeżenia przy przekroczeniu wartości rekomendowanych. | TAK/podać |  | Wymagane
15 | Urządzenie rejestruje całkowitą, bieżącą, okresową i czasową objętość infuzji oraz przechowuje historię co najmniej 3500 zdarzeń. | TAK/podać |  | Wymagane
16 | Regulacja poziomu ciśnienia w zakresie co najmniej od 50 do 900 mmHg, z możliwością prezentacji ciśnienia w czasie rzeczywistym w formie graficznej i numerycznej. Funkcja wczesnego ostrzeżenia o narastającym ciśnieniu przed osiągnięciem ustawionego progu alarmowego. | TAK/podać |  | Wymagane
17 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji -min. 15 progów. | TAK |  | Wymagane
18 | Możliwość wyboru min. 4 jednostek ciśnienia: mmHg/kPa/bar/psi | TAK |  | Wymagane
19 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus. | TAK |  | Wymagane
20 | Funkcja auto-restartu po uwolnieniu przyczyny okluzji z możliwością wyłączenia tej funkcji. | TAK |  | Wymagane
21 | Praca w trybach: Tryb prędkość, Tryb dawki, Tryb czasu dawki, Tryb czasu, Tryb sekwencyjny ( 11 sekwencji), Tryb przerywany, Tryb dawki nasycającej, Tryb mikro-infuzji, Tryb wzrostu /spadku. | TAK |  | Wymagane
22 | Możliwość rozszerzenia oprogramowania o : Tryb PCA Tryb TIVA / TCI. | TAK |  | Wymagane
23 | Czas pracy z akumulatora minimum 11 h przy infuzji 5ml/h. | TAK/podać |  | Wymagane
24 | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności <7h . | TAK |  | Wymagane
25 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: •bez konieczności przykręcania •automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej. | TAK |  | Wymagane
26 | Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej min. 3,4" o rozdzielczości min. 200x400 pixeli. | TAK/podać |  | Wymagane
27 | Duży i kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: -Tryb podaży -Model założonej strzykawki -Aktualny czas -Stan naładowania akumulatora, -Nazwa leku (jeśli został wybrany) -Prędkość infuzji, -Objętość do podania VTBI, -Łączna objętość podana, -Czas do końca infuzji -Wartość limitu ciśnienia -Aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu, -Stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  | Wymagane
28 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  | Wymagane
29 | Dotykowa klawiatura numeryczna umożliwiająca wprowadzanie parametrów infuzji bez użycia dodatkowych przycisków fizycznych. | TAK |  | Wymagane
30 | Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na pracę w bardzo słabym oświetleniu. | TAK |  | Wymagane
31 | Pompa posiada funkcję automatycznego blokowania klawiatury- blokada następuje po upływie zaprogramowanego czasu. | TAK |  | Wymagane
32 | Tryb gotowości możliwy do ustawienia w zakresie od 1 s do 23h: 59min:59s | TAK |  | Wymagane
33 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  | Wymagane
34 | Waga do 1,8 kg. | TAK, podać |  | Wymagane
35 | Rozbudowany system alarmów – 2 poziomy (niski, wysoki priorytet), 26 trybów. | TAK |  | Wymagane
36 | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC. | TAK |  | Wymagane
37 | Ochrona przed zalaniem; IP33 ; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację. | TAK |  | Wymagane
38 | Komunikacja pomp ze stacją za pośrednictwem wielofunkcyjnego portu RS232. | TAK |  | Wymagane
39 | Ramię pompy wychodzące poza gabaryt obudowy. | TAK |  | Wymagane
40 | Pompa wyposażona w port USB pozwalający na import/eksport danych. | TAK |  | Wymagane
41 | Aktualizacja oprogramowania urządzenia oraz importu biblioteki leków bezpośrednio z pamięci USB, bez konieczności użycia komputera lub dodatkowego oprogramowania. | TAK |  | Wymagane
42 | Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. | TAK |  | Wymagane
43 | Możliwość zainstalowania pomp w specjalnej, dedykowanej stacji dokującej pracującej w środowisku MRI. | TAK |  | Wymagane
44 | Możliwość przyszłej integracji z centralnym systemem monitorowania oraz monitorem pacjenta. | TAK |  | Wymagane
45 | Po połączeniu z centralnym systemem monitorowania dostępne funkcje: Przesyłanie do systemu CMS informacji o infuzji, alarmach oraz statusie urządzeń (np. akumulator, urządzenia sieciowe). Synchronizacja informacji o pacjencie między pompą a systemem CMS. Możliwość przyjęcia lub wypisania pacjenta w systemie CMS, z automatycznym przesyłaniem odpowiednich informacji do pompy. | Tak/Podać | (*) | TAK-5 pkt. NIE- 0 pkt.
46 | Alarmy są wyświetlane z różnymi kolorami tła, które odpowiadają poziomowi ich priorytetu: Czerwony – alarm o wysokim priorytecie Żółty – alarm o średnim priorytecie Niebieskozielony – alarm o niskim priorytecie | Tak/Podać | (*) | TAK-5 pkt. NIE- 0 pkt.
poz. 2 | Pompa strzykawkowa z TIVA/ TCI- 2 szt. | TAK/ podać model |  | Wymagane
1 | Stosowanie strzykawek 2/3/5/6/10/12/20/30/35/50/60 ml. - fabrycznie skalibrowane -minimum 9 typów strzykawek występujące na rynku polskim, w tym dwóch polskich producentów. | TAK/ podać |  | Wymagane
2 | Możliwość kalibracji strzykawek trzyczęściowych różnego rodzaju. | TAK |  | Wymagane
3 | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,01-2100 ml/h. | TAK/ podać | (*) | > 2100 ml/h – 5 pkt 2100 ml/h – 0 pkt.
4 | Programowanie szybkości dla zakresu 0,01 - 99,9 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h. | TAK/podać |  | Wymagane
5 | Dokładność szybkości dozowania ≤ +/-1,8%. | TAK |  | Wymagane
6 | Bolus manualny i automatyczny. | TAK |  | Wymagane
7 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a •objętość / dawka •czas lub szybkość podaży. | TAK |  | Wymagane
8 | Szybkość bolusa programowana minimum w zakresie 0,01-2100 ml/h. | Tak/podać | (*) | > 2100 ml/h – 5 pkt 2100 ml/h – 0 pkt.
9 | Możliwość podaży bolusa w jednostkach: ml, µg, µg/kg, ml/kg. | TAK |  | Wymagane
10 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji. | TAK |  | Wymagane
11 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: •ml, •ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq •na kg wagi ciała lub nie, •na min, godz., 24h | TAK |  | Wymagane
12 | Biblioteka leków o pojemności do 5000 nazw, z podziałem na 30 kategorii i możliwością oznaczenia za pomocą 30 kolorów. Biblioteka zawiera predefiniowane dane leków, takie jak stężenia, limity ciśnienia okluzji, szybkości KVO i objętości bolusów. Limity twarde – system automatycznie blokuje ustawienia przekraczające określone wartości graniczne. Limity miękkie – system wyświetla ostrzeżenia przy przekroczeniu wartości rekomendowanych. | TAK/podać |  | Wymagane
13 | Urządzenie rejestruje całkowitą, bieżącą, okresową i czasową objętość infuzji oraz przechowuje historię co najmniej 3500 zdarzeń. | TAK/podać |  | Wymagane
14 | Regulacja poziomu ciśnienia w zakresie co najmniej od 50 do 900 mmHg, z możliwością prezentacji ciśnienia w czasie rzeczywistym w formie graficznej i numerycznej. Funkcja wczesnego ostrzeżenia o narastającym ciśnieniu przed osiągnięciem ustawionego progu alarmowego. | TAK/podać |  | Wymagane
15 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji -min. 15 progów. | TAK |  | Wymagane
16 | Możliwość wyboru min. 4 jednostek ciśnienia: mmHg/kPa/bar/psi | TAK |  | Wymagane
17 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus. | TAK |  | Wymagane
18 | Funkcja auto-restartu po uwolnieniu przyczyny okluzji z możliwością wyłączenia tej funkcji. | TAK |  | Wymagane
19 | Praca w trybach: Tryb prędkość, Tryb dawki, Tryb czasu dawki, Tryb czasu, Tryb sekwencyjny ( 11 sekwencji), Tryb przerywany, Tryb dawki nasycającej, Tryb mikro-infuzji, Tryb wzrostu /spadku. | TAK |  | Wymagane
20 | Bolus manualny i automatyczny w trybie Tryb TIVA / TCI. | TAK |  | Wymagane
21 | Informacje wyświetlane podczas infuzji TCI: Nazwa leku, Stężenie w efektorze (Ce), Aktualna prędkość, Stężenie docelowe (Cpt/Cet), Stężenie w plazmie (Cp), Czas czuwania, Trend TCI, Objętość. | TAK |  | Wymagane
22 | Czas pracy z akumulatora minimum 11 h przy infuzji 5ml/h. | TAK/podać |  | Wymagane
23 | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności <7h . | TAK
24 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: •bez konieczności przykręcania •automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej. | TAK |  | Wymagane
26 | Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej min. 6,5" o rozdzielczości min. 150x800 pixeli. | TAK/podać |  | Wymagane
27 | Duży i kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: -Tryb podaży -Model założonej strzykawki -Aktualny czas -Stan naładowania akumulatora, -Nazwa leku (jeśli został wybrany) -Prędkość infuzji, -Objętość do podania VTBI, -Łączna objętość podana, -Czas do końca infuzji -Wartość limitu ciśnienia -Aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu, -Stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  | Wymagane
28 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  | Wymagane
29 | Dotykowa klawiatura numeryczna umożliwiająca wprowadzanie parametrów infuzji bez użycia dodatkowych przycisków fizycznych. | TAK |  | Wymagane
30 | Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na pracę w bardzo słabym oświetleniu. | TAK |  | Wymagane
31 | Pompa posiada funkcję automatycznego blokowania klawiatury- blokada następuje po upływie zaprogramowanego czasu. | TAK |  | Wymagane
32 | Tryb gotowości możliwy do ustawienia w zakresie od 1 s do 23h: 59min:59s | TAK |  | Wymagane
33 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  | Wymagane
34 | Waga do 1,8 kg. | TAK, podać |  | Wymagane
35 | Rozbudowany system alarmów – 2 poziomy (niski, wysoki priorytet), 26 trybów. | TAK |  | Wymagane
36 | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC. | TAK |  | Wymagane
37 | Ochrona przed zalaniem; IP33 ; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację. | TAK |  | Wymagane
38 | Komunikacja pomp ze stacją za pośrednictwem wielofunkcyjnego portu RS232. | TAK |  | Wymagane
39 | Ramię pompy wychodzące poza gabaryt obudowy. | TAK |  | Wymagane
40 | Pompa wyposażona w port USB pozwalający na import/eksport danych. | TAK |  | Wymagane
41 | Aktualizacja oprogramowania urządzenia oraz importu biblioteki leków bezpośrednio z pamięci USB, bez konieczności użycia komputera lub dodatkowego oprogramowania. | TAK |  | Wymagane
42 | Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. | TAK |  | Wymagane
43 | Możliwość zainstalowania pomp w specjalnej, dedykowanej stacji dokującej pracującej w środowisku MRI. | TAK |  | Wymagane
44 | Możliwość przyszłej integracji z centralnym systemem monitorowania oraz monitorem pacjenta. | TAK |  | Wymagane
45 | Po połączeniu z centralnym systemem monitorowania dostępne funkcje: Przesyłanie do systemu CMS informacji o infuzji, alarmach oraz statusie urządzeń (np. akumulator, urządzenia sieciowe). Synchronizacja informacji o pacjencie między pompą a systemem CMS. Możliwość przyjęcia lub wypisania pacjenta w systemie CMS, z automatycznym przesyłaniem odpowiednich informacji do pompy. | Tak/Podać | (*) | TAK-5 pkt. NIE- 0 pkt.
46 | Alarmy są wyświetlane z różnymi kolorami tła, które odpowiadają poziomowi ich priorytetu: Czerwony – alarm o wysokim priorytecie Żółty – alarm o średnim priorytecie Niebieskozielony – alarm o niskim priorytecie | Tak/Podać | (*) | TAK-5 pkt. NIE- 0 pkt.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja 24 miesięce | TAK/podać |  | Wymagane
2 | Instalacja | TAK |  | Wymagane
3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny | TAK/podać kontakt |  | Wymagane
4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | TAK |  | Wymagane
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | TAK |  | Wymagane
6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | TAK |  | Wymagane
7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | TAK |  | Wymagane
8 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | TAK |  | Wymagane
SZKOLENIA
9 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | TAK |  | Wymagane
INNE INFORMACJE
10 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | TAK |  | Wymagane
11 | serwis na terenie Polski | TAK |  | Wymagane
12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | Wymagane
Uwagi i objaśnienia: • (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) • Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. • W tabelce należy podać numer strony katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.
Miejscowość .......................................................... data ......................................................