## arkusz 1
Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 12 – SYSTEM GRZEWANIA PACJENTA (ogrzewacz płynów) 2 szt. : 1 szt. OAiT + 1 szt. Blok Operacyjny
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ogrzewacz krwi i płynów infuzyjnych. Sucha technika grzania, prędkość przepływu 5-100ml/min.; stała temperatura grzania 39 st.C, alarm przekroczenia temperatury, zintegrowany uchwyt do mocowania na statywie, zasilanie 230V, 50Hz.
1 | System do ogrzewania płynów infuzyjnych oraz krwi - sucha technika ogrzewania podawanego płynu bez udziału wody | Tak |  | wymagane
2 | System dwumodułowy - moduł sterujący, moduł grzewczy | Tak |  | wymagane
| Moduł sterujący | Tak |  | wymagane
3 | Wymiary: 280mm x 120mm x 190mm (± 20mm) | Tak |  | wymagane
4 | Masa modułu sterującego: ok. 1,7 kg (± 0,2 kg) | Tak |  | wymagane
5 | Napięcie wejściowe jednostki sterującej: 100-240V, 50/60Hz | Tak |  | wymagane
6 | Maksymalny pobór mocy: ≤ 200 W | Tak |  | wymagane
7 | Klasa (IEC 60529) modułu sterującego: min. IPX1 | Tak |  | wymagane
8 | Nastawa temperatury zapewniająca temperaturę na wylocie płynu ok. 39°C (±2°C) | Tak |  | wymagane
9 | Możliwość pracy z prędkościami przepływu od 5ml do 100ml/min przy początkowej temperaturze wynoszącej 20°C | Tak |  | wymagane
10 | Zakres temperatury początkowej płynów: min. 5–37°C | Tak |  | wymagane
11 | Możliwość mocowania do statywu lub poręczy łóżka za pomocą uchwytu uniwersalnego | Tak |  | wymagane
12 | Wbudowany panel sterujący | Tak |  | wymagane
13 | Wizualny alarm przekroczenia temperatury płynów | Tak |  | wymagane
14 | Długość przewodu zasilającego: min. 400cm (± 20cm) | Tak |  | wymagane
15 | Długość przewodu interfejsu: min. 180cm (± 20cm) | Tak |  | wymagane
16 | Zgodność z IEC 60601-1, klasa ochrony II lub równoważna, typ BF | Tak/Nie | (*) | TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt.
| Moduł Grzewczy | Tak |  | wymagane
17 | Wymiary: 160mm x 70mm x 50mm (± 10 mm) | Tak |  | wymagane
18 | Klasa (IEC 60529) modułu grzewczego: min. IPX4 | Tak |  | wymagane
19 | Dwa wskaźniki LED pokazujące stan zasilania i temperaturę podawanego płynu | Tak |  | wymagane
20 | Wizualny wskaźnik źle zainstalowanego zestawu jednorazowego | Tak/Nie | (*) | TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt.
21 | Masa modułu grzewczego: ok. 450 g (±100 g) | Tak |  | wymagane
| Akcesoria kompatybilne z urządzeniem | Tak |  | wymagane
22 | System ze względów higienicznych bazujący na współpracy ze sterylnymi, jednorazowymi zestawami grzewczymi (kartridżami)- w zestawie 10 jednorazowych zestawów grzewczych (kartridży) | Tak |  | wymagane
23 | Konstrukcja kartridża zapewniająca prawidłowe i bezpieczne umieszczenie w module grzewczym | Tak |  | wymagane
24 | Objętość wypełnienia zestawu jednorazowego: niska objętość wewnętrzna (tzw. low priming volume) | Tak |  | wymagane
25 | Pasujący do standardowych zestawów kroplówkowych ze złączem Luer- Lock | Tak |  | wymagane
26 | Temperatura płynu na końcu linii: ok. 39°C (±2°C) | Tak |  | wymagane
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja 24 miesiące. | Tak |  | Wymagane
2 | Instalacja | Tak |  | Wymagane
3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny, podać kontakt | Tak |  | Wymagane
4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak |  | Wymagane
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | Wymagane
6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak |  | Wymagane
7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak |  | Wymagane
8 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | Tak |  | Wymagane
SZKOLENIA
9 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | Tak |  | Wymagane
INNE INFORMACJE
10 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | Tak |  | Wymagane
11 | serwis na terenie Polski | Tak |  | Wymagane
12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  | Wymagane
Uwagi i objaśnienia: • (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) • Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. • W tabelce należy podać numer strony katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.
Miejscowość .......................................................... data ......................................................