## arkusz 1
Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 14 – SYSTEM GRZEWANIA PACJENTA (konwekcja) 9szt.: 7 szt. OAiT i 2 szt. Blok Operacyjny
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
1 | 2 | 3 | 4 | 5
System ogrzewania ciepłym powietrzem ze statywem i kocami; min. 3 poziomy ustawień temperatury w zakresie nie mniejszym niż 32-43 st.C oraz chłodzenie temperaturą otoczenia; filtr powietrza o skuteczności podobnej do HEPA; zasilanie 230 V.
1 | Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem | Tak |  | wymagane
2 | Podstawa jezdna do aparatu na min. 4 kołach, z uchwytem oraz koszykiem na koce | Tak |  | wymagane
3 | Wszystkie koła z blokadą | Tak |  | wymagane
4 | Regulowana wysokość uchwytu podstawy jezdnej | Tak |  | wymagane
5 | Mocowanie aparatu do podstawy w sposób stabilny i bezpieczny (np. zaciskowy lub równoważny) | Tak |  | wymagane
6 | Możliwość zamocowania aparatu zarówno na pionowych jak i poziomych uchwytach | Tak |  | wymagane
7 | Uchwyt do przenoszenia, masa urządzenia nie większa niż ok. 6 kg | Tak |  | wymagane
8 | Przewód grzewczy giętki, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji, z bezpiecznym połączeniem z urządzeniem, zabezpieczonym przed przypadkowym odłączeniem | Tak |  | wymagane
9 | Uchwyt przewodu grzewczego w celu zabezpieczenia przed ściąganiem koca z pacjenta | Tak |  | wymagane
10 | Wydajność przepływu powietrza min. 1200 l/min | Tak, podać | (*) | Przepływ powietrza >1200l/min- 20 pkt. 1200ml/min- 0 pkt
11 | Szybkie osiągnięcie pożądanej temperatury – podać czas | Tak |  | wymagane
12 | Min. 3 zakresy temperatury (np. 32°C, 38°C, 43°C) oraz tryb temperatury otoczenia | Tak |  | wymagane
13 | Panel sterujący na przedniej ścianie urządzenia | Tak |  | wymagane
14 | Uruchomienie procesu ogrzewania poprzez włączenie urządzenia | Tak |  | wymagane
15 | Wskaźnik zbyt wysokiej temperatury | Tak |  | wymagane
16 | Filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji (np. HEPA H13 lub równoważny), o działaniu antybakteryjnym | Tak |  | wymagane
17 | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym | Tak |  | wymagane
18 | Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy | Tak |  | wymagane
19 | Cicha praca urządzenia – poziom hałasu max. ok. 50 Db | Tak, podać | (*) | Poziom hałasu <50 dB- 20 pkt. 50 dB – 0 pkt.
20 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. | Tak |  | wymagane
21 | Pobór mocy – podać (zalecany niski pobór energii) | Tak |  | wymagane
22 | Koce ogrzewające jednorazowe, bezlateksowe, radioprzezierne, umożliwiające wykonywanie badań RTG bez zdejmowania, perforowane dla równomiernego przepływu powietrza | Tak |  | wymagane
23 | Dostępne koce ogrzewające w różnych rozmiarach i konfiguracjach (min. na górną część ciała, dolną część ciała, całe ciało, pediatryczne) | Tak |  | wymagane
24 | Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego | Tak |  | wymagane
25 | W zestawie jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (do każdego urządzenia): min. 40 szt. koce na całe ciało, min. 10 szt. koce pod całe ciało, min. 5 szt. koce na górną część ciała, min. 5 szt. koce na dolną część ciała | Tak |  | wymagane
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja 24 miesiące. | Tak |  | Wymagane
2 | Instalacja | Tak |  | Wymagane
3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny, podać kontakt | Tak |  | Wymagane
4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak |  | Wymagane
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | Wymagane
6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak |  | Wymagane
7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak |  | Wymagane
8 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | Tak |  | Wymagane
SZKOLENIA
9 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | Tak |  | Wymagane
INNE INFORMACJE
10 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | Tak |  | Wymagane
11 | serwis na terenie Polski | Tak |  | Wymagane
12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  | Wymagane
Uwagi i objaśnienia: • (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) • Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. • W tabelce należy podać numer strony katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.
Miejscowość .......................................................... data ......................................................