## video
Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 16. – VIDEOCYSTOKOP GIĘTKI - Blok Operacyjny
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Poz. 1 | VIDEOCYSTOKOP GIĘTKI 1szt.
Videocystoskop HD, średnica 5,6-5,8 mm, pole widzenia min. 110°, zagięcie końcówki min.210° w górę, min.180° w dół.
1 | Cyfrowy, wielorazowy cystoskop giętki. Długość robocza min. 380 mm | Tak |  | wymagane
2 | Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej 5,7 mm | Tak |  | wymagane
3 | Maksymalna średnica zewnętrzna części dystalnej 5,7 mm | Tak |  | wymagane
4 | Średnica kanału roboczego min. 2,2 mm | Tak |  | wymagane
5 | Pole widzenia 110° | Tak |  | wymagane
6 | Głębia ostrości min. 3-50 mm | Tak |  | wymagane
7 | Wygięcie części dystalnej min. 210° góra i min. 180° dół | Tak |  | wymagane
8 | Możliwość sterylizacji | Tak/ Podać | (*) | gazowej i plazmowej - 40 pkt. tylko gazowej - 0 pkt.
9 | Kosz do sterylizacji | Tak |  | wymagane
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja 24 miesiące. | Tak |  | Wymagane
2 | Instalacja | Tak |  | Wymagane
3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny, podać kontakt | Tak |  | Wymagane
4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak |  | Wymagane
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | Wymagane
6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak |  | Wymagane
7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak |  | Wymagane
8 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | Tak |  | Wymagane
SZKOLENIA
9 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | Tak |  | Wymagane
INNE INFORMACJE
10 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | Tak |  | Wymagane
11 | serwis na terenie Polski | Tak |  | Wymagane
12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  | Wymagane
Uwagi i objaśnienia: • (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) • Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. • W tabelce należy podać numer strony katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.
Miejscowość .......................................................... data ......................................................