## arkusz 1
Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 18– SYSTEM GRZEWANIA PACJENTA (materac) 2szt. Blok Operacyjny
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Materac grzewczy z pianką przeciwodleżynową wymiary max. 80x 50x 40cm, jednostka sterująca.
1 | System ogrzewania pacjenta składający się z jednostki sterującej oraz elementu grzewczego wraz z przewodami dołączeniowymi: jednostka sterująca – 1 szt. materac grzewczy – 1 szt. przewody dołączeniowe – min. 2 szt. | Tak |  | wymagane
| JEDNOSTKA STERUJĄCA |  |  | wymagane
2 | Jednostka sterująca do obsługi elementów grzewczych przeznaczonych do stosowania u noworodków, dorosłych i dzieci | Tak |  | wymagane
3 | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |  | wymagane
4 | Włącznik/wyłącznik zasilania urządzenia | Tak |  | wymagane
5 | Sterowanie urządzeniem z poziomu panelu sterowania | Tak |  | wymagane
6 | Możliwość podłączenia i niezależnego sterowania min. 2 elementami grzewczymi jednocześnie | Tak, podać | (*) | 2 porty – 0 pkt ≥3 porty – 5 pkt
7 | Porty oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację | Tak |  | wymagane
8 | Złącza do podłączenia elementów grzewczych umieszczone z przodu lub boku urządzenia | Tak |  | wymagane
9 | Wyprofilowany uchwyt do przenoszenia | Tak |  | wymagane
10 | Możliwość zawieszenia jednostki sterującej na statywie lub ustawienia na kolumnie | Tak |  | wymagane
11 | Możliwość zamocowania jednostki sterującej na dedykowanym statywie mobilnym | Tak |  | wymagane
12 | Klasa przed dostępem do niebezpiecznych części przed penetracją czynników zewnętrznych min IP20 | Tak |  | wymagane
13 | Zasilanie 230 V ±10%, 50–60 Hz | Tak |  | wymagane
14 | Pobór mocy – podać | Tak |  | wymagane
15 | Napięcie wyjściowe do zasilania elementów grzewczych 24V DC | Tak |  | wymagane
16 | Klasa zabezpieczenia elektrycznego II typ BF | Tak |  | wymagane
17 | Zakres regulacji temperatury min. 30–40°C z możliwością dostosowania do różnych grup pacjentów (np. noworodków) | Tak, podać | (*) | zakres standardowy (30–40°C) – 0 pkt rozszerzony zakres lub większa precyzja (np. ≤0,1°C dla wszystkich trybów) – 5 pkt
18 | Okres żywotności min. 10 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu | Tak |  | wymagane
19 | Dotykowy, kolorowy panel sterowania parametrami urządzenia | Tak |  | wymagane
20 | Interfejs wyświetla ustawienia dla wszystkich 3 portów jednocześnie | Tak |  | wymagane
21 | Interfejs użytkownika umożliwiający co najmniej: | Tak |  | wymagane
| ustawienie temperatury | Tak |  | wymagane
| odczyt temperatury aktualnej | Tak |  | wymagane
| identyfikację aktywnego kanału | Tak |  | wymagane
| sygnalizację alarmów | Tak |  | wymagane
22 | Wyświetlanie komunikatów alarmowych dla każdego portu niezależnie | Tak |  | wymagane
23 | Alarmy obejmujące co najmniej: odchylenie temperatury, przegrzanie, rozłączenie elementu grzewczego, niedogrzanie | Tak |  | wymagane
24 | Alarmy z możliwością wyciszenia | Tak |  | wymagane
25 | Alarm zaniku zasilania | Tak |  | wymagane
26 | Wymiary max. 250x280x170 mm | Tak |  | wymagane
27 | Waga max. 4kg | Tak |  | wymagane
28 | Dokładność pomiaru temperatury do ±0,5°C | Tak, podać | (*) | standardowa – 0 pkt wyższa dokładność ( ≤ ±0,2°C dla elementów grzewczych) – 10 pkt
29 | Warunki pracy: temperatura otoczenia typowa dla pomieszczeń medycznych | Tak |  | wymagane
ELEMENT GRZEWCZY - MATERAC
30 | Okres żywotności min. 7 lat wyspecyfikowany w instrukcji użytkowania oraz oznaczony na etykiecie wyrobu | Tak |  | wymagane
31 | W kpl. wymienny pokrowiec zewnętrzny z okresem żywotności min. 2 lata | Tak |  | wymagane
32 | Pokrowiec z materiału medycznego, paroprzepuszczalnego, bezlateksowego, odpornego na środki dezynfekcyjne | Tak |  | wymagane
33 | Zgrzewane szwy pokrycia elementu grzewczego | Tak |  | wymagane
34 | Szyte szwy wymiennego pokrowca zewnętrznego | Tak |  | wymagane
35 | Element grzewczy o klasie ochrony: IP02 | Tak |  | wymagane
36 | Zasilanie 24V DC | Tak |  | wymagane
37 | Konstrukcja wielowarstwowa zapewniająca równomierne rozprowadzenie ciepła i izolację termiczną | Tak |  | wymagane
38 | System kontroli temperatury oparty na wielu czujnikach zapewniających bezpieczeństwo pacjenta | Tak, podać | (*) | min. wymagane – 0 pkt większa liczba czujników ( ≥12) – 10 pkt
39 | Oznaczenie ciepłej strony elementu grzewczego na pokrowcu zewnętrznym w postaci piktogramu i tekstu | Tak |  | wymagane
40 | System mocowania materaca do łóżka lub stołu operacyjnego | Tak, podać | (*) | standardowe – 0 pkt rozbudowany system mocowania (np. pasy, stabilizacja wielopunktowa) – 10 pkt
41 | Zintegrowany kabel połączeniowy o długości 1m | Tak |  | wymagane
42 | Materac grzewczy z pianką przeciwodleżynową o wymiarach zgodnych z pkt 0, moc ok. 100–120 W | Tak |  | wymagane
PRZEWÓD DOŁĄCZENIOWY
43 | Przewód dołączeniowy wyposażony w złącze do wpięcia czujnika temperatury. | Tak |  | wymagane
44 | Długość przewodu 2m | Tak |  | wymagane
45 | Każdy przewód oznakowany indywidualnym numerem seryjnym w min. 2 miejscach w celu zabezpieczenia przed zmazaniem | Tak |  | wymagane
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja 24 miesiące. | Tak |  | Wymagane
2 | Instalacja | Tak |  | Wymagane
3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny, podać kontakt | Tak |  | Wymagane
4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak |  | Wymagane
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | Wymagane
6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak |  | Wymagane
7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak |  | Wymagane
8 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | Tak |  | Wymagane
SZKOLENIA
9 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | Tak |  | Wymagane
INNE INFORMACJE
10 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | Tak |  | Wymagane
11 | serwis na terenie Polski | Tak |  | Wymagane
12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  | Wymagane
Uwagi i objaśnienia: • (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) • Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. • W tabelce należy podać numer strony katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.
Miejscowość .......................................................... data ......................................................