## arkusz 1
Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 19 – Łóżka do intensywnej terapii mobilne do sali wybudzeń 7szt. - Blok Operacyjny
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH
L.p. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej. Wózek z funkcją przechyłów wzdłużnych. Wysokość regulowana nożnie. Leże dwusegmentowe, wypełnione płytą przezierną dla promieni RTG. Wózek wyposażony w barierki boczne zabezpieczające w min. ¾ długości leża. Koła min. 150mm podwójne z blokadą centralną.
1 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  | wymagane
2 | Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm) | Tak |  | wymagane
3 | Długość całkowita: 2170 mm (± 30 mm) | Tak |  | wymagane
4 | Wymiar leża min. 700 × 2000 mm | Tak |  | wymagane
5 | Wysokość regulowana nożnie za pomocą mechanizmu hydraulicznego w zakresie: 450–800 mm (±30 mm), sterowanie pedałami nożnymi umieszczonymi po obu stronach wózka. | Tak |  | wymagane
6 | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | Tak |  | wymagane
7 | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | Tak |  | wymagane
8 | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg | Tak/ Nie | (*) | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
9 | Leże dwusegmentowe, wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG | Tak |  | wymagane
10 | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia | Tak |  | wymagane
11 | Uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone po obu stronach, ergonomiczne, umożliwiające łatwe manewrowanie, z możliwością blokady podczas transportu. | Tak |  | wymagane
12 | Wózek wyposażony w min. 2 listwy montażowe po bokach umożliwiające mocowanie akcesoriów. | Tak |  | wymagane
13 | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) - regulacja płynna | Tak |  | wymagane
14 | Ruchomy segment oparcia uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-45° (± 3°) - regulacja płynna | Tak |  | wymagane
15 | Wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe. | Tak/ Podać | (*) | W części wezgłowia krążki dwuosiowe - 10pkt., brak - 0pkt.
16 | Barierki boczne zabezpieczające min. ¾ długości leża, o wysokości min. 350 mm powyżej leża | Tak |  | wymagane
17 | Barierki boczne wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia, z elementami zabezpieczającymi przed uderzeniami | Tak |  | wymagane
18 | Barierki boczne opuszczane w sposób bezpieczny, z mechanizmem zabezpieczającym przed przypadkowym opadnięciem | Tak |  | wymagane
19 | Barierki wyposażone w krążki odbojowe chroniące przed zarysowaniami | Tak/ Nie | (*) | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
20 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża | Tak |  | wymagane
21 | Wyposażenie wózka:
| wieszak kroplówki min. 4 haczyki | Tak |  | wymagane
| materac min. 8 cm, pokrowiec zmywalny | Tak |  | wymagane
| uchwyty transportowe | Tak |  | wymagane
| taca na posiłki | Tak |  | wymagane
| uchwyt na prześcieradło | Tak |  | wymagane
| podpora reanimacyjna (CPR) | Tak |  | wymagane
22 | Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | Tak |  | wymagane
23 | Podstawa wózka osłonięta obudową z tworzywa, przystosowana do transportu butli z gazem oraz akcesoriów, łatwa do demontażu bez użycia narzędzi w celu dezynfekcji. | Tak |  | wymagane
24 | Koła min. 150mm podwójne. Blokada centralna kół. | Tak |  | wymagane
25 | Dźwignia centralnej blokady kół dostępna z minimum dwóch stron wózka | Tak/ Nie | (*) | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
26 | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg | Tak |  | wymagane
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Gwarancja 24 miesiące. | Tak |  | Wymagane
2 | Instalacja | Tak |  | Wymagane
3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny, podać kontakt | Tak |  | Wymagane
4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak |  | Wymagane
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | Wymagane
6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak |  | Wymagane
7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak |  | Wymagane
8 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | Tak |  | Wymagane
INNE INFORMACJE
9 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | Tak |  | Wymagane
10 | serwis na terenie Polski | Tak |  | Wymagane
11 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  | Wymagane
Uwagi i objaśnienia: • (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) • Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. • W tabelce należy podać numer strony katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.
Miejscowość .......................................................... data ......................................................