Załącznik nr 1B - ZAKRES NR 2

Poz. 1 - Sterylizator przelotowy, parowy, z wytwornicą pary, pojemność 1 STE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH / OCENIANYCH

| LP | Nazwa/ Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany- wpisuje Wykonawca ( w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sterylizator parowy na 1 jednostkę wsadu z własną wytwornicą pary, przelotowy, do zabudowy w ścianę, opanelowanie urządzenia ze stali kwasoodpornej, konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN EN 285, urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych, przelotowa o pojemności 1 jednostka wsadu zgodnych z PN EN-285, 6 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C, diagnostyczny program serwisowy, możliwość zdalnego diagnozowania urządzenia poprzez złącze sieciowe, możliwość modyfikacji programów przez użytkownika |  |  |  |  |
| 1. | Sterylizator przelotowy, parowy, z wytwornicą pary, pojemność 1 STE | Tak/podać |  | wymagane |
| 2. | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty | Tak/podać |  | wymagane |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć deklaracje producenta na zgodność z normą PN EN 285 i dyrektywą o wyrobach medycznych MDR 2017/745 EU) | Tak/podać |  | wymagane |
| 4. | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68 dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia., urządzenie posiadające oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) | Tak/podać |  | wymagane |
| 5. | Konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN-EN 285 | Tak/podać |  | wymagane |
| 6. | Sterylizator przelotowy, dostęp serwisowy z boku urządzenia | Tak/podać |  | wymagane |
| 7. | Pojemność komory 1 jednostka wsadu zgodnie z PN-EN 285 (600 x 300 x 300 mm) (D x S x W) | Tak/podać |  | wymagane |
| 8. | Wymiary wewnętrzne komory min.: 320x320x625 mm (wys. x szer. x gł.) | Tak/podać |  | wymagane |
| 9. | Max. wymiary zewnętrzne sterylizatora: 1500x600x900 mm (wys. x szer. x gł.) | Tak/podać |  | wymagane |
| 10. | Wykonanie: komora, pierścieniowy płaszcz grzejny komory, drzwi komory z wysokiej jakości stali kwasoodpornej | Tak/podać |  | wymagane |
| 11. | Obudowa sterylizatora wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak/podać |  | wymagane |
| 12. | Oblachowanie ze stali kwasoodpornej zawierające listwy maskujące boczne i górne do estetycznej zabudowy sterylizatora w otworze ściennym | Tak/podać |  | wymagane |
| 13. | Odpływ z urządzenia do kratki ściekowej w obrysie sterylizatora lub poza nim. | Tak/podać |  | wymagane |
| 14. | Drzwi zamykane ręcznie w płaszczyźnie poziomej, automatycznie ryglowane podczas trwania procesu, napęd blokady elektryczny. | Tak/podać |  | wymagane |
| 15. | Zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie sterylizatora | Tak/podać |  | wymagane |
| 16. | Wyposażony w system magazynowania i dozowania wody zdemineralizowanej do wytwornicy pary | Tak/podać |  | wymagane |
| 17. | Automatyczny system oczyszczenia wytwornicy pary | Tak/podać |  | wymagane |
| 18. | Urządzenie nie wymagające podłączenia do instalacji sprężonego powietrza | Tak/podać |  | wymagane |
| 19. | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak/podać |  | wymagane |
| 20. | Uszczelki drzwi dociskana parą | Tak/podać |  | wymagane |
| 21. | min. 1 program sterylizacyjny 121°C (wymienić i opisać) |  |  | wymagane |
| 22. | min. 4 programy sterylizacyjne 134°C w tym programy do wyrobów sterylizowanych w pojemnikach sterylizacyjnych i na priony |  |  | wymagane |
| 23. | Min. 4 standardowe programy sterylizacyjne i 2 programy testowe (z możliwością modyfikacji programów sterylizacyjnych) | Tak/podać |  | wymagane |
| 24. | Możliwość modyfikacji programów przez użytkownika | Tak/podać |  | wymagane |
| 25. | Sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8 cali do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów | Tak/podać | (*) | 8’’- 0 pkt > 8’’- 20 pkt |
| 26. | Wyświetlanie komunikatów o błędach w języku polskim | Tak/podać |  | wymagane |
| 27. | Wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu do zakończenia procesu | Tak/podać |  | wymagane |
| 28. | Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu. | Tak/podać |  | wymagane |
| 29. | Wyposażony w interfejs podłączenia do komputera zewnętrznego klasy PC | Tak/podać |  | wymagane |
| 30. | Możliwość automatycznej archiwizacji elektronicznej na komputerze zewnętrznym klasy PC. | Tak/podać |  | wymagane |
| 31. | Automatyczna archiwizacja min. 5000 ostatnich raportów w sterowniku sterylizatora. | Tak/podać |  | wymagane |
| 32. | Programowanie czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator. | Tak/podać |  | wymagane |
| 33. | Wbudowany system oszczędzania wody | Tak/podać |  | wymagane |
| 34. | Zintegrowane schładzanie wody ściekowej | Tak/podać |  | wymagane |
| 35. | Zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz, moc max. 9 kW | Tak/podać |  | wymagane |
| 36 | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy po stronie wyładowczej o przekątnej min. 5’’ | Tak/podać | (*) | 5’’- 0 pkt >5’’- 20 pkt |
| 37 | wbudowany program diagnostyczny i serwisowy, diagnostyka on-line poprzez złącze sieciowe | Tak/podać |  | wymagane |

Gwarancja i serwis

| 1. | Gwarancja 24 m-ce | Tak |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Instalacja | Tak |  | Wymagane |
| 3. | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, podać kontakt |  | Wymagane |
| 4. | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak |  | Wymagane |
| 5. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | Wymagane |
| 6. | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak |  | Wymagane |
| 8. | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |
| 9. | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji | Tak |  | Wymagane |
| 10. | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | Tak |  | Wymagane |
| 12. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

• (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert)

• Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

• W tabelce należy podać numer strony  katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

| Poz. 2 - Automatyczna myjnia - dezynfektor wózków transportowych i pojemników- 1 szt. Centralna Sterylizatornia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. |  | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany -wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Automatyczna myjnia - dezynfektor wózków transportowych i pojemników 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Automatyczna myjnia-dezynfektor wózków transportowych i pojemników dwudrzwiowa, wjazd do komory z poziomu posadzki, wymagany wpust podłogowy minimum 15 cm lub wjazd do komory z użyciem ramp najazdowych, liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20, zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu. |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Dwudrzwiowa, wjazd do komory z poziomu posadzki (zastosowanie ramp wjazdowej i wyjazdowej) |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Drzwi przesuwne (otwierane w bok), dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia |  | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Ogrzewanie elektryczne |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji wózków transportowych |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia max. 2500x 2550x 2100 mm (szer.x wys.x gł,) |  | TAK, podać |  | Wymagane |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne) – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Spust wody z komory myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej. |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Min. 2 pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu komputerowego |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 5,7” do wyświetlania komunikatów tekstowych |  | TAK, |  | Wymagane |
|  | Wyświetlanie na ekranie i na wyświetlaczu po stronie rozładowczej czasu do zakończenia procesu |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu w formie alfanumerycznej , usytuowana po stronie wyładowczej |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Sygnalizacja świetlna stanu myjni, faz procesu. |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Możliwość zdalnego diagnozowania poprzez złącze sieciowe. |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i dezynfekcji chemiczno-termicznej |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20 |  | TAK, opisać | (*) | 20 programów - 0 pkt, > 20 programów - 20 pkt |
|  | Wbudowany program diagnostyczny i serwisowy, diagnostyka on-line poprzez złącze sieciowe |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Możliwość modyfikacji programów przez użytkownika |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Automatyczna archiwizacja ostatnich minimum 1000 raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora jako kopia bezpieczeństwa, oraz automatyczna transmisja raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC, jednolite oprogramowanie oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanych sterylizatorów i myjni dostarczane wraz z urządzeniem |  | TAK, opisać | (*) | 1000 raportów i wykresów – 0 pkt. Więcej niż 1000 – 10 pkt. |
|  | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Automatyczny przechył mytych wózków umożliwiający odpływ wody z płaskich powierzchni |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Ruchome dysze natryskowe na bocznych ścianach komory (ruch wahadłowy w poziomie) |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Przeszklone drzwi komory |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Przepływowy system podgrzewania roztworu roboczego zlokalizowany poza komorą myjni |  | TAK |  | Wymagane |
|  | System oszczędzania wody polegający na wykorzystaniu wody pozostałej po procesie ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Dwa zbiorniki roztworów roboczych o pojemności min. 150 litrów, pozwalające na wykorzystanie roztworu roboczego w kolejnych procesach |  | TAK | (*) | 150 – 170 l – 0 pkt. Więcej niż 170 l – 10 pkt. |
|  | System schładzania ścieku |  | TAK |  | Wymagane |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, maksymalnie 130 kW |  | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE, w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 2017/745 |  | TAK |  | Wymagane |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego o pojemności min. 40 par - 1 szt. |  | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji pojemników sterylizacyjnych o pojemności min. 16 szt. pojemników transportowych z pokrywami - 1 szt. |  | TAK, opisać |  | Wymagane |

Gwarancja i serwis

| 1. | Gwarancja 24 m-ce | Tak |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Instalacja | Tak |  | Wymagane |
| 3. | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, podać kontakt |  | Wymagane |
| 4. | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak |  | Wymagane |
| 5. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | Wymagane |
| 6. | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak |  | Wymagane |
| 8. | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |
| 9. | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji | Tak |  | Wymagane |
| 10. | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | Tak |  | Wymagane |
| 12. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

• (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert)

• Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

• W tabelce należy podać numer strony  katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

| Poz. 3 . Myjnia ultradźwiękowa- 1 szt. Centralna Sterylizatornia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 11 | MYJNIA ultradźwiękowa z możliwością obróbki narzędzi kanałowych 1 szt. |  |  |  |
|  | Myjnia ultradźwiękowa, wyposażona w pokrywę komory myjącej wyposażona w pistolet natryskowy z wymiennymi końcówkami do mycia skomplikowanych narzędzi, wyposażona w baterię ciepłej i zimnej wody, wyposażona w timer do programowania czasu działania, wyposażona w zestaw przyłączy i zaworów do wody zimnej i ciepłej. |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowa, niepowystawowa i niedemonstracyjna, automatyczna myjnia ultradźwiękowa | TAK |  | Wymagane |
|  | Urządzenie w wykonaniu wolnostojącym lub nadblatowym, wyposażone – w przypadku wersji nadblatowej – w kompatybilny stół roboczy. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Urządzenie posiadające deklarację zgodności z dyrektywą dot. wyrobów medycznych 2017/745 (MDR), oznakowanie CE. | TAK |  | Wymagane |
|  | Minimalne wymiary zbiornika myjni umożliwiające załadunek dużych tac narzędziowych o wymiarach 480 x 250 x 100 mm. | TAK |  | Wymagane |
|  | Obudowa myjni oraz pokrywa wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, o odporności na korozję nie niższej niż stal 1.4404 (AISI 304), zapobiegającej również przed uszkodzeniom mechanicznym. | TAK |  | Wymagane |
|  | Komora wykonana z wytrzymałej, kwasoodpornej stali nierdzewnej wyposażona w czujniki temperatury. | TAK |  | Wymagane |
|  | Możliwość ustawienia parametrów cyklu (odgazowanie wody, temperatura mycia, czas mycia). | TAK |  | Wymagane |
|  | Wszystkie komunikaty dotyczące statusu myjni, procesu (temperatura, czas pozostały do końca procesu itp.) wyświetlane w formie graficznej i opisowej. | TAK |  | Wymagane |
|  | Sygnalizacja błędów i awarii w formie wizualnej i dźwiękowej. | TAK |  | Wymagane |
|  | Dotykowy, kolorowy wyświetlacz o przekątnej min. 3,5” | TAK/NIE/podać | (*) | Parametr oceniany przekątna 3,5” – 0 pkt przekątna >3,5” – 10 pkt |
|  | Urządzenie posiada min. 5 programów - trybów pracy, z możliwością edycji parametrów przez użytkownika. | TAK, opisać | (*) | 5 programów – 0 pkt. Więcej niż 5 programów – 10 pkt. |
|  | Częstotliwość ultradźwiękowa regulowana automatycznie w zakresie minimum 38-40 kHz 37 kHz | TAK, podać |  | Wymagane |
|  | Możliwość procesowania narzędzi bezkanałowych o masie nie mniejszej niż 20 kg. | TAK, opisać | (*) | 20 kg – 0 pkt. Więcej od 20 kg – 10 pkt. |
|  | Urządzenie wyposażone w pistolet natryskowy z wymiennymi końcówkami do mycia narzędzi kanałowych lub w kosz wsadowy, podłączany wewnątrz komory myjni, umożliwiający podłączenie co najmniej 20 kanałów. | TAK, opisać | (*) | 20 kanałów – 0 pkt. Więcej niż 20 kanałów – 10pkt. |
|  | Możliwość procesowania w myjni sztyftów robotycznych | TAK |  | Wymagane |

Gwarancja i serwis

| 1. | Gwarancja 24 m-ce | Tak |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Instalacja | Tak |  | Wymagane |
| 3. | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, podać kontakt |  | Wymagane |
| 4. | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak |  | Wymagane |
| 5. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | Wymagane |
| 6. | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak |  | Wymagane |
| 8. | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |
| 9. | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji | Tak |  | Wymagane |
| 10. | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | Tak |  | Wymagane |
| 12. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

• (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert)

• Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

• W tabelce należy podać numer strony  katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

| Poz. 4 - Niskotemperaturowy sterylizator na nadtlenek wodoru - 1 szt. Centralna Sterylizatornia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany -wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | STERYLIZATOR NISKOTEMPERATUROWY wykorzystujący w procesie pary nadtlenku wodoru 1 szt. |  |  |  |
|  | Niskotemperaturowy sterylizator na nadtlenek wodoru, w wersji przelotowej, dwudrzwiowy, z drukarką rejestrującą parametry cyklu. Program do sterylizacji endoskopów elastycznych. Sterowanie za pośrednictwem kolorowego ekranu dotykowego z menu w języku polskim. |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowy, niepowystawowy i niedemonstracyjny, niskotemperaturowy sterylizator na pary nadtlenku wodoru, w wersji przelotowej, dwudrzwiowy. | TAK |  | Wymagane |
|  | Urządzenie spełniające wymagania wynikające z obowiązującej normy EN 14937 lub równoważnej | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Sterylizator o wymiarach (S/W/G) – min 785x1791x920 | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Prostopadłościenna, bez przewężeń, komora sterylizatora wykonana z aluminium lub ze stali nierdzewnej kwasoodpornej – pojemność robocza ≥126 litrów. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Komora oraz wewnętrzna strona drzwi wykonane z materiałów odpornych na korozję. | TAK |  | Wymagane |
|  | Sterylizator posiadający niezależny program kontroli szczelności komory dostępny z poziomu użytkownika przeprowadzany nie częściej niż raz w miesiącu. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Dwie wysuwane półki wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej wewnątrz komory o wymiarach minimum 420 x 715 mm (szer. x dł.). | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | System umożliwiający otwarcie komory sterylizatora podczas załadunku wsadu bez użycia rąk | TAK |  | Wymagane |
|  | Czynnik sterylizujący o stężeniu minimum 59% nadtlenku wodoru, w pojemnikach ze znacznikiem RFiD oraz kodem Data Matrix (lub w technologii równoważnej) z zapisanym terminem przydatności do użycia. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Neutralizacja czynnika i pozostałości czynnika sterylizującego po procesie sterylizacji za pomocą konwertera katalitycznego niewymagającego obsługi, wymiany elementów zużywalnych, ani przeglądów. | TAK |  | Wymagane |
|  | Blokada otwarcia zasobnika z czynnikiem sterylizującym od uruchomienia pierwszego cyklu do momentu całkowitego opróżnienia pojemnika. W przypadku niezużycia czynnika sterylizującego w wyznaczonym terminie, automatyczne opróżnienie i neutralizacja nadtlenku wodoru przez urządzenie. W innych przypadkach możliwość otwarcia zasobnika tylko przy użyciu kodu serwisowego. | TAK |  | Wymagane |
|  | Sterowanie, kontrola sterylizatora za pomocą kolorowego ekranu dotykowego. | TAK |  | Wymagane |
|  | Ekran dotykowy od strony załadowczej i wyładowczej o przekątnej co najmniej 9” z menu w języku polskim. | TAK, opisać | (*) | Parametr oceniany przekątna 9” – 0 pkt przekątna > 9” – 10 pkt |
|  | Wyświetlacz zmieniający kolory w zależności od aktualnego statusu sterylizatora. | TAK |  | Wymagane |
|  | Dźwiękowa i opisowa sygnalizacja błędów. | TAK |  | Wymagane |
|  | Wbudowana drukarka, umożliwiająca dokumentację procesu z możliwością wyboru formatu wydruku (podstawowy / rozszerzony). Na wydruku rozszerzonym szczegółowe informacje dot. czasu, temperatury i ciśnienia w poszczególnych etapach procesu. | TAK |  | Wymagane |
|  | Możliwość eksportu danych o parametrach przebiegu cyklu. W pamięci urządzenia zachowany przebieg co najmniej 200 ostatnich cykli. | TAK, opisać | (*) | Parametr oceniany 200 cykli – 0 pkt > 200 cykli – 10 pkt |
|  | Możliwość transportu danych na nośnik USB. | TAK |  | Wymagane |
|  | Co najmniej 4 programy sterylizacyjne, w tym specjalny cykl przeznaczony do sterylizacji endoskopów elastycznych z czasem procesu maksymalnie 45 min. , program dla wsadu bez kanałów roboczych z czasem procesu do 30 min. Z możliwością procesowania dwóch endoskopów robota chirurgicznego oraz program szybki o czasie poniżej 18 minut. Najdłuższy program dla narzędzi stalowych z kanałami o czasie max. 52 min. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Każdy program rozpoczynany od kondycjonowania, w trakcie którego sprawdzana jest wilgotność wsadu. | TAK |  | Wymagane |
|  | System pozwalający na dosuszenie wsadu w trakcie etapu kondycjonowania. Nie dopuszcza się sterylizatorów, w których sprawdzanie i ewentualna eliminacja wilgotności wsadu wykonywane jest w osobnym dedykowanym programie. | TAK |  | Wymagane |
|  | Na każdym programie możliwość sterylizacji wsadów opakowanych. | TAK |  | Wymagane |
|  | Na każdym programie, możliwość załadunku pełnej komory na dwóch półkach. | TAK/NIE | (*) | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość jednoczesnej sterylizacji co najmniej 1 endoskopu elastycznych dwukanałowych, w tym bronchoskopów. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Możliwość sterylizacji endoskopów sztywnych, jedno-, dwukonałowych oraz endoskopów robota chirurgicznego. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Możliwość sterylizacji wsadu mieszanego, tj. w jednym procesie sprzętu bez kanałów oraz z kanałami roboczymi. | TAK |  | Wymagane |
|  | Możliwość sterylizacji w trakcie cyklu dla narzędzi z kanałami co najmniej 14 kanałów roboczych. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Każdy program do sprzętu z kanałami oraz każdy program endoskopowy rozpoczynany od fazy eliminacji wilgoci we wsadzie poprzez obniżenie ciśnienia wewnątrz komory do poziomu nie większego niż 0,4 Torr'a. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | W przypadku przerwania cyklu w trakcie etapu kondycjonowania, czynnik sterylizujący zachowywany w specjalnym rezerwuarze do wykorzystania w następnym procesie. | TAK |  | Wymagane |
|  | Każdy cykl sterylizacji, z wyjątkiem cyklu szybkiego, posiada co najmniej czterokrotne dozowanie czynnika sterylizującego w fazie sterylizacji w celu zwiększenia skuteczności procesu. | TAK |  | Wymagane |
|  | Dla cyklu szybkiego co najmniej dwukrotne dozowanie czynnika sterylizującego w fazie sterylizacji. | TAK |  | Wymagane |
|  | Możliwość sterylizacji kanałów o średnicy 1 mm oraz długości min 1.2 m ± 5%. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Możliwość wysterylizowania w programie dedykowanym do endoskopów elastycznych załadunku o masie większej niż 7 kg. | TAK, opisać | (*) | 7 kg- 0 pkt >7 kg-10 pkt |
|  | Możliwość wysterylizowania w programie do narzędzi z kanałami załadunku o masie większej niż 8 kg | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Możliwość wysterylizowania w programie szybkim poniżej 18 min. do narzędzi bez kanałów załadunku o masie większej niż 4,9 kg | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Możliwość kontroli biologicznej wskaźnikami rekomendowanymi przez producenta z czasem odczytu nie dłuższym niż 20 min. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Zasilanie sterylizatora prądem 3-fazowym 400V, 50Hz, 16A, bez wymagania dodatkowych mediów, wentylacji i odpływów. | TAK |  | Wymagane |

Gwarancja i serwis

| 1. | Gwarancja 24 m-ce | Tak |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Instalacja | Tak |  | Wymagane |
| 3. | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, podać kontakt |  | Wymagane |
| 4. | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak |  | Wymagane |
| 5. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | Wymagane |
| 6. | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak |  | Wymagane |
| 8. | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |
| 9. | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji | Tak |  | Wymagane |
| 10. | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | Tak |  | Wymagane |
| 12. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

• (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert)

• Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

• W tabelce należy podać numer strony  katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

| Poz. 5 - Myjnia - dezynfektor z wbudowaną suszarką, przelotowa (15 tacowa) - 1 szt. Centralna Sterylizatornia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Myjnia - dezynfektor z wbudowaną suszarką, przelotowa (15 tacowa) 1 szt. |  |  |  |
|  | Myjnia - dezynfektor z wbudowaną suszarką, przelotowa (15 tacowa), pojemność komory nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych lub 6 pojemników sterylizacyjnych 1/2 ste lub 4 pojemniki 1 ste, ogrzewanie elektryczne. |  |  |  |
| - 11 | Myjnia-dezynfektor przelotowa do mycia, dezynfekcji i suszenia narzędzi chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych i niemedycznych. | TAK |  | Wymagane |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe | TAK |  | Wymagane |
|  | Urządzenie spełniające wymagania obowiązujących norm, w tym norm dot. Myjni -dezynfektorów EN ISO 15883-1/A1, EN ISO 15883-2 lub równoważne, oraz norm dot. bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych jak normy IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, IEC 61326-1. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Urządzenie będące wyrobem medycznym spełniające wymagania wynikające z rozporzadzenia UE 2017/745 o wyrobach medycznych. | TAK |  | Wymagane |
|  | Pojemność na 15 tac narzędziowych w standardzie DIN 1/1, przy wykorzystaniu wózka 5-poziomowego | TAK |  | Wymagane |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: 1070 x 2080 x 1020 [mm] (szer. x wys. x głęb.)+/-10% | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Minimalne wymiary komory myjni: 735 x 740 x 820 [mm] (szer. x wys. x głęb.)+/-10% | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 720 kg. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Automatycznie sterowane drzwi, wykonane ze szkła podwójnie hartowanego, przesuwne w pionie, otwierane do góry lub do dołu. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Podczas trwania procesu blokada drzwi. Mechanizm blokady uniemożliwia jednoczesne otwarcie drzwi po stronie załadowczej i rozładowczej myjni. | TAK |  | Wymagane |
|  | Jeżeli dojdzie do przerwania procesu przed etapem dezynfekcji, możliwość otwarcia drzwi po stronie załadunku tylko po wprowadzeniu specjalnego kodu dostępu do załadunku. | TAK |  | Wymagane |
|  | Myjnia wyposażana w czujnik blokady drzwi, który spowoduje przerwanie zamykania drzwi i ich otwarcie w momencie pojawienia się przeszkody. | TAK |  | Wymagane |
|  | Po zakończonym cyklu drzwi po stronie rozładowczej otwierają się automatycznie. | TAK |  | Wymagane |
|  | Komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej o klasie odporności na korozję nie niższej niż stal 1.4404 (AISI 316L). | TAK |  | Wymagane |
|  | Dwa obrotowe ramiona natryskowe w komorze myjni - na dole i na górze komory, strumień wody z dysz o rozpiętości nie mniejszej niż 120° | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | System dysz zapewniający pełne pokrycie wózka wsadowego -, oraz porty umożliwiające podłączenie przewodów do mycia narzędzi rurowych. | TAK |  | Wymagane |
|  | W komorze myjni zdejmowalne sito zapobiegające przedostawaniu się dużych zanieczyszczeń do układu rurowego i pompy. Sito wyposażone w uchwyt ułatwiający jego wyjmowanie w celu oczyszczenia. | TAK |  | Wymagane |
|  | Suszenie przefiltrowanym powietrzem, myjnia wyposażona w filtr HEPA. | TAK |  | Wymagane |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania czasu suszenia. System czujników temperatury reagujących na poziom wysuszenia wsadu, umożliwiający wcześniejsze zakończenie cyklu kiedy wsad jest już suchy. | TAK |  | Wymagane |
|  | Opary z komory trafiają do skraplacza skąd w postaci zimnej wody zostają odprowadzone do kanalizacji. | TAK |  | Wymagane |
|  | System chłodzenia ścieku zapewniający, że temperatura wody odprowadzanej do kanalizacji po każdym etapie procesu nie przekracza 60oC. | TAK |  | Wymagane |
|  | Wysoce wydajny system ogrzewania komory - dmuchawa o mocy nie mniejszej niż 2,2 KM, moc elementów grzewczych komory 8-18 kW, w celu zapewnienia krótkiego czasu procesu przy jednocześnie optymalnym zużyciu energii. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Poziom hałasu nie większy niż 70 dB | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Myjnia wyposażona w dwa kolorowe ekrany dotykowe - po stronie załadowczej i rozładowczej. Przekątna ekranu nie mniejsza niż 7''. | TAK, opisać |  | wymagane |
|  | Wybór fabrycznie skonfigurowanych programów, w zależności od rodzaju procesowanego wsadu. Z menu możliwość wybrania co najmniej 7 różnych ikon-programów, w tym również programu autodezynfekcji. Każda ikona dodatkowo opisana nazwą programu. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Możliwość zaprogramowania co najmniej 18 dodatkowych programów. | TAK, opisać | (*) | 18 dodatkowych programów – 0 pkt > 18 dodatkowych programów – 20 pkt |
|  | Program autodezynfekcji urządzenia, przewiduje również odkamienianie systemu z zastosowaniem preparatu kwaśnego. | TAK |  | Wymagane |
|  | W trakcie trwania cyklu, na ekranie dotykowym dostępna ikona umożliwiająca jego przerwanie. | TAK |  | Wymagane |
|  | Po przyciśnięciu ikony przerwania cyklu, urządzenie wymaga potwierdzenia decyzji. | TAK |  | Wymagane |
|  | W trakcie trwania cyklu, możliwość przejścia przez przyciśniecie jednej ikony do szczegółów bieżącego cyklu jak czas etapu, używana pompa środków chemicznych, bieżąca temperatura, ciśnienie. | TAK |  | Wymagane |
|  | W trakcie trwania cyklu na ekranie widoczny pasek postępu ilustrujący upływanie czasu przebiegu procesu oraz minutnik odliczający przewidywany czas do zakończenia cyklu. | TAK |  | Wymagane |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa oraz informacja na wyświetlaczu w przypadku nieprawidłowości lub alarmu. | TAK |  | Wymagane |
|  | Wbudowana drukarka po stronie rozładowczej myjni. | TAK |  | Wymagane |
|  | Możliwość włączenia opcji wydruku rozszerzonego. | TAK, opisać | (*) | TAK – 0 pkt NIE – 20 pkt |
|  | Na wydruku rozszerzonym dostępne co najmniej takie informacje jak: temperatura, czas, ciśnienie, dozowanie/stężenie środka (jeżeli dotyczy). Podane są wartości minimalne i maksymalne parametrów dla poszczególnych etapów procesu. | TAK |  | Wymagane |
|  | Dostępne co najmniej 3 poziomy dostępu obsługi urządzenia: poziom użytkownika, kierownika i serwisowy. Dostęp do poziomu kierownika i poziomu serwisowego zabezpieczony kodem. | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Możliwość modyfikacji fabrycznie ustawionych parametrów tylko z poziomu dostępu kierownika jak np. data, godzina, ustawienia języka pracy, włączanie funkcji drukarki, włączenie lub wyłączenie funkcji kodu dostępu do załadunku. | TAK |  | Wymagane |
|  | Port USB myjni z możliwością wykorzystania do tworzenia kopii zapasowej danych cyklu. | TAK |  | Wymagane |
|  | Urządzenie wyposażone w min 4 pompy dozujące środki chemiczne. | TAK |  | Wymagane |
|  | Możliwość ustawienia zakresu dozowania pomp zarówno dla preparatów ultraskoncetrowanych (0,2-0,8ml/l) jak tradycyjnych koncentratów (1-16 ml/l) | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Urządzenie zasilane prądem trójfazowym 400V, 50-60 Hz, 40A | TAK |  | Wymagane |
|  | Wysokość załadunkowa 750-800 mm. | TAK |  | Wymagane |
|  | Dodatkowy wbudowany zbiornik ze stali nierdzewnej wstępnie podgrzewający wodę do płukania i ostatniego płukania, co znacznie skraca czas trwania cyklu. | TAK |  | Wymagane |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Wózek załadowczy wraz z systemem dokującym – 2 szt. | TAK |  | Wymagane |
|  | Pięciopoziomowy wózek wsadowy do procesowania instrumentarium medycznego, umożliwiający załadunek 15 tac narzędziowych w standardzie DIN 1/1. Wózek wyposażony w porty do podłączenia elastycznych przewodów w celu procesowania narzędzi rurowych, oraz dysze narożne pozwalające wyeliminować martwe punkty w komorze myjni. | TAK |  | Wymagane |
|  | Trójpoziomowy wózek wsadowy na narzędzia do chirurgii małoinwazyjnej wyposażony w 68 portów/dysz przyłączeniowych oraz 24 przewody przyłączeniowe. | TAK |  | Wymagane |

Gwarancja i serwis

| 1. | Gwarancja 24 m-ce | Tak |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Instalacja | Tak |  | Wymagane |
| 3. | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, podać kontakt |  | Wymagane |
| 4. | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak |  | Wymagane |
| 5. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | Wymagane |
| 6. | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak |  | Wymagane |
| 8. | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |
| 9. | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji | Tak |  | Wymagane |
| 10. | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | Tak |  | Wymagane |
| 12. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

• (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert)

• Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

• W tabelce należy podać numer strony  katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

| Poz. 6 - Zgrzewarka rotacyjna - 1 szt. Centralna Sterylizatornia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa / Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Zgrzewarka rotacyjna 1 szt. |  |  |  |
|  | Zgrzewarka rotacyjna, licznik ilości wykonanych zgrzewów z możliwością kasowania, licznik czasu pracy, funkcja zegara i kalendarza, pamięć wprowadzonych informacji, możliwość podłączenia do systemu dokumentacji automatyczny start/stop |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowa, niepowystawowa i niedemonstracyjna, zgrzewarka rotacyjna do zgrzewania opakowań sterylizacyjnych. | TAK |  | Wymagane |
|  | Przeznaczona do materiału zgrzewalnego w tym: torebki i rękawy papierowo-foliowe, rękawy z folii płaskiej do sterylizacji plazmowej | TAK |  | Wymagane |
|  | Obudowa wykonana jest ze stali kwasoodpornej. | TAK |  | Wymagane |
|  | Wymiary urządzenia: 570 x 245 x 133 mm +/- 10% | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Regulowana temp. zgrzewu | TAK, podać | (*) | 0-2000 C- 0 pkt > 2000C- 20 pkt |
|  | Regulowana siła nacisku w zakresie 40-120N | TAK |  | Wymagane |
|  | Wbudowane porty USB typu A min. 2x | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min. 4” | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Licznik ilości wykonanych zgrzewów z możliwością kasowania | TAK |  | Wymagane |
|  | Licznik czasu pracy | TAK |  | Wymagane |
|  | Funkcja zegara i kalendarza | TAK |  | Wymagane |
|  | Automatyczny start/stop napędu | TAK |  | Wymagane |
|  | Wyświetlacz temperatury zgrzewania | TAK |  | Wymagane |
|  | Możliwość ustawienia odległości zgrzewu od krawędzi rękawa w zakresie 0-30 mm | TAK, opisać |  | Wymagane |
|  | Szybkość zgrzewania w zakresie od 7.2 do 10,2 m/min | TAK |  | Wymagane |
|  | Automatyczna kontrola odchyłu temperatury, regulowana w zakresie +/- 2-5°C w przypadku jej przekroczenia następuje samoczynne zatrzymanie napędu | TAK |  | Wymagane |
|  | Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa chroniący szczęki zgrzewarki przed przegrzaniem | TAK |  | Wymagane |
|  | Funkcja automatycznego przełączania się w tryb czuwania, gdy zgrzewarka nie jest używana, regulacja czasu w zakresie od 1 do co najmniej 50 min | TAK, opisać | (*) | 50 minut – 0 pkt >50 minut– 20 pkt |
|  | Wyjście komputerowe USB, Ethernet | TAK |  | Wymagane |
|  | Walidowany proces zgrzewania zgodnie z normą PN-EN ISO 111607-2 lub równoważną, monitorowana temperatura zgrzewania i siła nacisku rolki | TAK |  | Wymagane |
|  | Zintegrowana drukarka, Drukarka jednowierszowa, igłowa, Drukowanie daty produkcji i daty ważności oraz automatyczna ich aktualizacja | TAK |  | Wymagane |
|  | Waga urządzenia: 16 kg ±1 kg | TAK |  | Wymagane |
|  | Zasilanie: 100 - 240 V, 50/60 Hz | TAK |  | Wymagane |

Gwarancja i serwis

| 1. | Gwarancja 24 m-ce | Tak |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Instalacja | Tak |  | Wymagane |
| 3. | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny na terenie Polski | Tak, podać kontakt |  | Wymagane |
| 4. | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak |  | Wymagane |
| 5. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | Wymagane |
| 6. | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak |  | Wymagane |
| 8. | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |
| 9. | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w miejscu instalacji | Tak |  | Wymagane |
| 10. | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | Tak |  | Wymagane |
| 12. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

• (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert)

• Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

• W tabelce należy podać numer strony  katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................