Załącznik nr 1B- ZAKRES NR 20 - Neuromonitoring do tarczycy 1 szt. - Blok Operacyjny

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH / OCENIANYCH

| Lp. | Nazwa/ opis parametru | Parametr wymagany ( graniczny ) i/ lub oceniany | Parametr oferowany wpisuje Wykonawca ( w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony katalogu z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do wielospecjalistycznego, śródoperacyjnego monitorowania nerwów. Aparat mający zastosowanie w chirurgii onkologicznej - kolorowy dotykowy ekran LCD min. 12", 4-kanałowy System EMG do monitorowania nerwów ruchowych, dwa zintegrowane stymulatory stałoprądowe o szerokich zakresach nastaw stymulacyjnych (natężenie prądu do 25mA /szerokość do 2000us/częstotliwość do 30Hz). Aparat mający zastosowanie w zakresie neurochirurgii stacja bazowa jezdna, zawierająca komputer sterujący - pamięć RAM 8GB, dysk twardy 1000GB porty LAN, USB, COM, monitor LCD 24", głowica wzmacniaczy 32 kanały, stałoprądowy stymulator elektryczny. |  |  |  |
| 1. | Aparat służący do neuromonitoringu nerwów czaszkowych w chirurgii endokrynologicznej i laryngologicznej z możliwością rozszerzenia o neuromonitoring w chirurgii kolorektalnej. | Tak |  | Wymagane |
| 2. | Intuicyjny interfejs pacjenta z gniazdami touchproof do podłączenia elektrod w chirurgii endokrynologicznej i laryngologicznej, wielorazowy, nieautoklawowalny, przewód o dł. min 4,5m – 1 sztuka | Tak |  | Wymagane |
| 3.. | Interfejs pacjenta, służący do podłączenia elektrod odbiorczych i stymulacyjnych z możliwością zawieszenia na szynie stołu operacyjnego. Podłączenie elektrod do interfejsu pacjenta bez konieczności bezpośredniego łączenia elektrod z monitorem. | Tak |  | Wymagane |
| 4. | Monitor wyposażony w min. 4 kanały robocze | Tak, podać | (*) | 4 kanały – 0 pkt, 5-7 kanałów – 5 pkt, 8 – 10 kanałów 10 pkt |
| 5. | Urządzenie wyposażone w min. 2 stymulatory stałoprądowe z zakresem stymulacji od min. 0,01 do 25mA. Zakres regulacji częstotliwości impulsów min. od 1 do 60 Hz, skok co 1 Hz – do wyboru przy pomocy oprogramowania. | Tak, podać | (*) | standardowy zakres – 0 pkt, rozszerzony zakres – 5 pkt |
| 6. | Urządzenie posiadające kolory ekran LCD min. 12 cali max. 14 cali, multidotykowy | Tak |  | Wymagane |
| 7. | Procedury zdefiniowane dla różnych specjalności, nie wymagające nanoszenia zmian w ustawionych parametrach. Możliwość stworzenia nowych; indywidualnych procedur według potrzeb użytkownika. | Tak, podać | (*) | tylko fabryczne – 0 pkt, możliwość tworzenia własnych – 5 pkt |
| 8. | Regulacja stymulacją przy pomocy pokrętła nawigacyjnego oraz panelu dotykowego | Tak |  | Wymagane |
| 9. | Automatyczna kontrola elektrod potwierdzająca ich integralność, prezentacja kontroli na ekranie monitora. Alarm o nieprawidłowym połączeniu elektrody lub jej wypięciu – min. wizualny lub dźwiękowy | Tak |  | Wymagane |
| 10. | Obrazowanie potencjałów wolnobiegnących i wywołanych EMG | Tak |  | Wymagane |
| 11. | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie do pamięci wewnętrznej aparatu | Tak |  | Wymagane |
| 12. | Komentarze w języku polskim odpowiedzi wywołanej EMG wprowadzane w momencie uzyskania lub dowolnym późniejszym | Tak |  | Wymagane |
| 13. | Menu obsługi w języku polskim | Tak |  | Wymagane |
| 14. | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz cyfrowy | Tak |  | Wymagane |
| 15. | Automatyczne wykrywanie oraz eliminowanie artefaktów, zakłóceń | Tak |  | Wymagane |
| 16. | Sygnalizacja dźwiękowa dla każdej stymulacji elektrodą stymulującą. Różnorodne dźwięki podczas stymulacji tkanki nerwowej oraz stymulacji obszarów, w których nerwy się nie znajdują. | Tak |  | Wymagane |
| 17. | Urządzenie wyposażone w pamięć wewnętrzną min. 14GB do przechowywania rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu | Tak |  | Wymagane |
| 18. | Wydruk raportu z zabiegu do pliku min. PDF, JPG | Tak |  | Wymagane |
| 19. | Eksportu do komputera całej bazy danych. Możliwość analizy graficznej w specjalnym programie zalecanym przez producenta urządzenia. | Tak |  | Wymagane |
| 20. | Raportowanie w formie wykresów odpowiedzi EMG i wartości liczbowych amplitudy i latencji przy wykresach | Tak |  | Wymagane |
| 21. | Pomiar amplitudy i latencji przy odpowiedzi mięśniowej EMG - przypisywanie wartości liczbowych na życzenie operatora | Tak |  | Wymagane |
| 22. | Możliwość zatrzymania widoku ekranu za pomocą funkcji freezy | Tak |  | Wymagane |
| 23. | Potencjalne zagrożenie uszkodzenia nerwu sygnalizowane alarmem min. wizualnym kodowanym kolorystycznie, dźwiękowym- przy zastosowaniu elektrody do ciągłej stymulacji nerwów lub zaawansowanym | Tak, podać | (*) | wizualny – 0 pkt, wizualny + dźwiękowy – 5 pkt, zaawansowany (np. progowy) – 10 pkt |
| 24. | Automatyczne dodanie numeru pacjenta przy pomocy wbudowanego skanera kodów kreskowych i kodów QR | Tak |  | Wymagane |
| 25. | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | Tak |  | Wymagane |
| 26. | Przewód przyłączeniowy do sondy stymulacyjnej wielorazowej bipolarnej, dł. przewodu min. 3m – 3 szt. | Tak |  | Wymagane |
| 27. | Zestaw różnokolorowych par elektrod igłowych do 4 kanałowego monitorowania nerwów w chirurgii laryngologicznej (dł. min. 15mm, dł. przewodu min. 2000mm, wtyczki touchproof – 200 par | Tak |  | Wymagane |
| 28. | Jednorazowa, sterylna elektroda igłowa uziemiająca (zielona) dł. igły min. 20mm, dł. przewodu min. 3m – 50 szt. | Tak |  | Wymagane |
| 29. | Uniwersalne lupy operacyjne: powiększenie min. 2,5x; dystans roboczy min. 400 mm | Tak, podać | (*) | 2,5x- 0 pkt >2,5x – 10 pkt |
| 30. | Wózek dedykowany pod aparaturę medyczna; metalowy, trzy półki, szuflada na przewody i akcesoria. Cztery koła w tym min. 2 z blokadą | Tak |  | Wymagane |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja 24 miesiące. | Tak |  | Wymagane |  |
| 2 | Instalacja | Tak |  | Wymagane |  |
| 3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny, podać kontakt | Tak |  | Wymagane |  |
| 4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak |  | Wymagane |  |
| 5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | Wymagane |  |
| 6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |  |
| 7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak |  | Wymagane |  |
| 8 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | TAK |  | Wymagane |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
| 9 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | Tak |  | Wymagane |  |
| INNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
| 10 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | Tak |  | Wymagane |  |
| 11 | serwis na terenie Polski | Tak |  | Wymagane |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  | Wymagane |  |

Uwagi i objaśnienia:

• (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert)

• Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

• W tabelce należy podać numer strony  katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................