Załącznik nr 1B zakres 5 -    Systemy do sal operacyjnych (zintegrowany system + monitory) – 5 szt. – Blok Operacyjny

Zestawienie parametrów i warunków wymaganych/ ocenianych

System dedykowany do zarządzania infrastrukturą medyczną i niemedyczną sali operacyjnej oraz zarządzania obszarem. System umożliwia zaawansowane zarządzanie sygnałami wideo i wyświetlanie ich na monitorach w sali operacyjnej, a także transmisje w formie streamingu poza salę operacyjną. Podłączenia różnych źródeł wideo niezależnie od producenta (kamery, endoskopy, ultrasonografy, komputery PC), wyświetlanie obrazów na monitorze chirurgicznym min. 43"" i na monitorze na zawiesiu lampy min. 27"", wraz z systemem stacja  instrumentariuszki min. 22"", która zapewnia dostęp do danych szpitalnych zgromadzonych w systemie PACS i HIS, nagrywanie i archiwizacja podłączonych do systemu źródeł wideo, streaming audio wideo wewnątrz sieci szpitalnej oraz sieci Internet.

| L.p. | Nazwa/Opis parametru | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany -wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |
|  | Wymogi formalno-prawne |  |  |  |
|  | System zintegrowany sal operacyjnych, system zabudowy panelowej pomieszczeń bloku operacyjnego, elementy montowane na panelach ściennych jak: zabudowy meblowe, myjnie chirurgiczne, kompatybilne wyprodukowane przez jednego, tego samego oryginalnego producenta. | Tak |  | wymagane |
|  | System zarządzania obrazem medycznym i urządzeniami w sali operacyjnej musi być wyrobem medycznym zgodnie z definicją wyrobu medycznego zawartą w artykule 2, pkt. 1, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG | Tak |  | wymagane |
|  | Deklarację Zgodności dla wyrobu medycznego w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. | Tak |  | wymagane |
|  | Certyfikat jakości ISO 9001:2015 oraz EN ISO 13485:2016 | Tak |  | wymagane |
|  | Funkcjonalności systemu |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do zarządzania modułami sprzętowymi i kontrolowania podłączonych elementów systemu za pomocą dotykowego interfejsu użytkownika, instalowane na jednostce centralnej ALL-IN-ONE. | Tak |  | wymagane |
|  | Intuicyjny interfejs użytkownika dzięki łatwym w operowaniu elementom, obsługiwanym poprzez funkcję dotykową | Tak |  | wymagane |
|  | Dożywotnia licencja stanowiskowa systemu | Tak |  | wymagane |
|  | System zintegrowany pracujący w systemie Windows 11professional w wersji 64 bity lub nowszym | Tak |  | wymagane |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim jako domyślny język | Tak |  | wymagane |
|  | Interfejs użytkownika |  |  |  |
|  | Interfejs użytkownika musi zawierać dwa rodzaje kolorystyki interfejsu graficznego (ciemny i jasny). Tryby przełączane bezpośrednio z panelu dotykowego | Tak |  | wymagane |
|  | Muzyka |  |  |  |
|  | Odtwarzacz utworów MP3 - możliwość odtwarzania muzyki z dysku lokalnego oraz dysków zewnętrznych – zarządzanie bezpośrednio z panelu dotykowego | Tak |  | wymagane |
|  | Możliwość regulacji głośności utworów, przycisk wyciszenia, opcja wyboru utworu z listy odtwarzania | Tak |  | wymagane |
|  | Zarządzanie wideo |  |  |  |
|  | Routing sygnału wideo wewnątrz sali operacyjnej | Tak |  | wymagane |
|  | Wybór źródeł wideo, które mają być archiwizowane poprzez panel dotykowy. | Tak |  | wymagane |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć z dowolnego źródła video za pomocą oprogramowania obsługiwanego z jednostki centralnej ALL-IN-ONE. | Tak |  | wymagane |
|  | Możliwość nagrywania dwóch dowolnych źródeł w danym czasie w Full-HD. Wybór nagrywanych źródeł z poziomu interfejsu użytkownika. Dla każdej Sali operacyjnej osobno. | Tak |  | wymagane |
|  | Pełen routing źródeł obrazu – dowolne źródło wideo podłączone do systemu może zostać wyświetlone na dowolnym monitorze na sali operacyjnej, który to jest częścią tego systemu. | Tak |  | wymagane |
|  | Dostęp do systemów szpitalnych poprzez dedykowaną stację przeglądową (komputer z monitorem i klawiaturą) instalowany na sali operacyjnej. Licencje oprogramowania szpitalnego nie są częścią systemu. | Tak |  | wymagane |
|  | Wyświetlanie obrazu z komputera stacji przeglądowej na dowolnym, podłączonym do systemu monitorze na sali operacyjnej. | Tak |  | wymagane |
|  | Zarządzanie komputerem stacji przeglądowej za pomocą medycznej klawiatury z touchpadem z poziomu sali operacyjnej. | Tak |  | wymagane |
|  | Możliwość nagrywania obrazu z podłączonego do systemu komputera stacji przeglądowej | Tak |  | wymagane |
|  | Niezależne przypisywanie wszystkich źródeł obrazu podłączonych do systemu do monitora medycznego min 27” na ramieniu podłączonego do systemu zintegrowanego. | Tak |  | wymagane |
|  | Akceptowane wejścia sygnału wideo: HDMI, DVI, SDI, DP | Tak |  | wymagane |
|  | Obsługiwane rozdzielczości: Full HD lub 4K | Tak |  | wymagane |
|  | Funkcja nagrywania obrazów w jakości FullHD | Tak |  | wymagane |
|  | Monitory podłączone przez porty SDI lub HDMI. | Tak |  | wymagane |
|  | Zapisywanie sygnału video skompresowanego w standardzie H.264 w jakości Full - HD | Tak |  | wymagane |
|  | Zarządzanie obrazem - dystrybucja za pomocą ekranu dotykowego jednostki sterującej ALL-IN-ONE w sali operacyjnej. Wybór źródła do wyświetlenia poprzez prostą funkcję drag & drop. Na monitorze panelu sterującego muszą wyświetlać się intuicyjne piktogramy ułatwiające identyfikację źródła sygnału wideo | Tak |  | wymagane |
|  | Możliwość podłączenia mobilnego źródła wideo na sali operacyjnej – z wykorzystaniem dedykowanego gniazda HDMI lub HD-SDI znajdującego się na kolumnie chirurgicznej lub anestezjologicznej | Tak |  | wymagane |
|  | Niezależne włączanie i wyłączanie każdego z monitorów podłączonych do systemu integracji poprzez interfejs użytkownika jednostki sterującej ALL-IN-ONE. | Tak |  | wymagane |
|  | Programowo definiowana funkcja podziału ekranu pozwala na zarządzanie podłączonymi ekranami do systemu integracji, umożliwiając ustawienie trybów PiP, PaP albo Quad. | Tak |  | wymagane |
|  | Wybór jednego z min. 18 układów ekranów (PiP, PaP, Quad) o różnych rozmieszczeniach i rozmiarach, dostępnych na wszystkich monitorach podłączonych do systemu integracji. Wybór układu bezpośrednio z interfejsu użytkownika jednostki sterującej ALL-IN-ONE. | Tak |  | wymagane |
|  | Sterowanie kamerą PTZ, dostarczoną i podłączoną do systemu integracji, bezpośrednio z interfejsu użytkownika jednostki sterującej ALL-IN-ONE, w zakresie funkcji obrotu i zoomu obrazu. | Tak |  | wymagane |
|  | Sterowanie drzwiami automatycznymi | Tak |  | wymagane |
|  | Możliwość sterowania z systemu zintegrowanego drzwi automatycznych | Tak/NIE | (*) | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Sterowanie klimatyzacja, wentylacją |  |  |  |
|  | Możliwość sterowania z systemu zintegrowanego parametrami klimatyzacji w zakresie regulacji temperatury i wilgotności. | Tak |  | wymagane |
|  | Sterownik klimatyzacji komunikujący się z systemem zintegrowanym w standardzie Modbus TCP lub za pomaca wejść wyjść analogowych 0-10V | Tak |  | wymagane |
|  | Wizualizacja stanów Gazów medycznych |  |  |  |
|  | Możliwość prezentacji duplikacji stanów gazów medycznych: niski, normalny, wysoki | Tak |  | wymagane |
|  | W przypadku wystąpienia stanu niskiego lub wysokiego uruchamiany jest sygnał dźwiękowy oraz wizualny. | Tak |  | wymagane |
|  | Sterowanie Oświetleniem ogólnym Sali |  |  | wymagane |
|  | System integracji ma umożliwiać sterowanie oświetlenia ogólnego na sali operacyjnej | Tak |  | wymagane |
|  | Sterownik oświetlenia ogólnego komunikujący się z systemem zintegrowanym w technologii IP. | Tak |  | wymagane |
|  | Zasilanie sterownika oświetlenia ogólnego napięciem bezpiecznym do 24VDC. | Tak |  | wymagane |
|  | Sterowanie oświetleniem ogólnym poprzez interfejs DALI z opcja regulacji natężenia oświetlania | Tak |  | wymagane |
|  | Funkcja sterowania oświetleniem ogólnym: jednocześnie wszystkie oprawy włącz/ wyłącz, regulacja natężenia oświetlenia. Oprawy oświetleniowe należy doposażyć w stateczniki DALI. | Tak |  | wymagane |
|  | Presety |  |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania ustawień określonych urządzeń, które umożliwiają szybkie i łatwe zastosowanie wybranej konfiguracji na Sali operacyjnej | Tak |  | wymagane |
|  | Możliwość zaprogramowania 16 presetów na Sali operacyjnej | Tak |  |  |
|  | Preset może dotyczyć wszystkich albo wybranych elementów systemu, takich jak: regulacja temperatury i wilgotności, lampy operacyjnej, oświetlenia ogólnego, oraz źródeł sygnału wyświetlanych na monitorach. | Tak |  | wymagane |
|  | Możliwość dodawania nowych, edytowania i usuwania istniejących presetów | Tak |  | wymagane |
|  | Szybkie przełączanie między presetami, zapewniając natychmiastową adaptację określonych urządzeń do zmieniających się warunków na Sali operacyjnej | Tak |  | wymagane |
|  | Opis parametrów: |  |  |  |
|  | Jednostka sterująca z ekranem dotykowym – 5 szt. |  |  |  |
|  | Urządzenie musi być wyrobem medycznym zgodnie z definicją wyrobu medycznego zawartą w artykule 2, pkt. 1, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG | Tak |  | wymagane |
|  | Deklaracja Zgodności dla wyrobu medycznego w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. | Tak |  | wymagane |
|  | Panel sterujący w wersji komputera All-in-One z monitorem dotykowym wielkości min 21” | Tak |  | wymagane |
|  | Intuicyjny interfejs w języku polskim przystosowany do obsługi dotykowej | Tak |  | wymagane |
|  | Panel frontowy wyposażony w min. jedno gniazdo USB, przycisk załączenia / wyłączenia zasilania jednostki głównej. Nie dopuszcza się montażu gniazd poza frontem jednostki głównej. | Tak |  | wymagane |
|  | Możliwość zabudowy modułu sterującego w ścianie, licujący bez odstających krawędzi | Tak, Podać |  | wymagane |
|  | Wymiary panelu frontowego 500 x 1190 mm – zgodnie z projektem budowlanym | Tak |  | wymagane |
|  | Procesor min klasy Intel i5 | Tak |  | wymagane |
|  | Pamięć RAM min: 8 GB DDR4 | Tak |  | wymagane |
|  | Dysk twardy min 240GB SSD | Tak |  | wymagane |
|  | Grafika zintegrowana | Tak |  | wymagane |
|  | Rozdzielczość 1920x1080 ( FullHD ), 16:9 | Tak |  | wymagane |
|  | Liczba portów USB 3.0: min 4 | Tak |  | wymagane |
|  | Liczba portów RS-232C: min: 2 | Tak |  | wymagane |
|  | Liczba portów sieci komputerowej: min 3 | Tak |  | wymagane |
|  | Format ekranu min. 16:9 | Tak |  | wymagane |
|  | Jasność nie mniejsza niż 250 cd/m² | Tak |  | wymagane |
|  | Kontrast nie mniejszy niż 1000:1 | Tak |  | wymagane |
|  | Kąt widzenia poziomo / pionowo 178° / 178° | Tak |  | wymagane |
|  | Ilość wyświetlanych kolorów min: 16.7 milionów | Tak |  | wymagane |
|  | Lokalna szafa RACK 19" – 5 szt. |  |  |  |
|  | Szafa wielkości nie mniejsza niż 12 U | Tak |  | wymagane |
|  | Moduł pozwalający na zawieszenie sufitowe lub naścienne | Tak |  | wymagane |
|  | Zapewnienie możliwości instalacji w obrębie pomieszczeń pobocznych sal operacyjnych, zalecany montaż w korytarzu brudnym | Tak |  | wymagane |
|  | Parametry monitora medycznego min 27” 4K na ramieniu – 5 szt. |  |  |  |
|  | Przekątna nie mniejsza niż 27” | Tak |  | wymagane |
|  | Rozdzielczość natywna nie mniejsza niż 3840x2160 pixeli | Tak |  | wymagane |
|  | Kąt widzenia poziomo 178 stopni | Tak |  | wymagane |
|  | Kąt widzenia pionowo 178 stopni | Tak |  | wymagane |
|  | Jasność nie mniejsza niż 700 cd/m² | Tak |  | wymagane |
|  | Kontrast min: 1000:1 | Tak |  | wymagane |
|  | Wejścia wideo min: 2x HDMI 1x DP, 2x SDI, | Tak |  | wymagane |
|  | Wyjścia wideo min: 1x HDMI, 2x SDI | Tak |  | wymagane |
|  | Certyfikaty min: MDR(EU) 2017/745 Class I Medical Device, EN60601-1 | Tak |  | wymagane |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  | wymagane |
|  | Zużycie energii nie większe niż 135 W | Tak |  | wymagane |
|  | Wymiary min: 671x423x74,2mm | Tak |  | wymagane |
|  | Waga max: 9,4kg | Tak |  | wymagane |
|  | Monitor przeglądowy min 43” do zabudowy – 5 szt |  |  |  |
|  | Monitor przeglądowy montowany w zabudowie panelowej 55” mm – zgodnie z projektem budowlanym | Tak |  | wymagane |
|  | Opis parametrów monitora min 43”: |  |  |  |
|  | Monitor do montażu w zabudowie panelowej za szyba | Tak |  | wymagane |
|  | Przekątna ekranu nie mniejsza niż: 43" | Tak/podać | (*) | 43” – 0 pkt 55” – 10 pkt |
|  | Rodzaj matrycy: VA LED | Tak |  | wymagane |
|  | Rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż: 3840x2160 | Tak |  | wymagane |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz | Tak |  | wymagane |
|  | Czas reakcji min: 8 ms | Tak |  | wymagane |
|  | Jasność min: 500 cd/m² | Tak |  | wymagane |
|  | Kontrast min: 8000:1 | Tak |  | wymagane |
|  | Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni | Tak |  | wymagane |
|  | Kąt widzenia w pionie:178 stopni | Tak |  | wymagane |
|  | Złącza min: 2x HDMI, 1x DisplayPort | Tak |  | wymagane |
|  | Możliwość montażu na ścianie – VESA: VESA 400 x 400 | Tak |  | wymagane |
|  | Pobór mocy podczas pracy: max 120W | Tak |  | wymagane |
|  | Stacja Instrumentariuszki do zabudowy – 5 szt. |  |  |  |
|  | Stacja instrumentariuszki montowana w zabudowie panelowej wyposażona w monitor min. 22”, komputer, oraz klawiaturę z touchpadem | Tak/podać | (*) | Przekątna 22” – 0 pkt Przekątna 27” – 10 pkt |
|  | Opis parametrów stacji stacji instrumentariuszki: |  |  |  |
|  | Klawiatura z touchpadem Stacji Instrumentariuszki - 5 szt. |  |  |  |
|  | Silikonowa klawiatura z touchpadem i możliwością składania | Tak |  | wymagane |
|  | Klawiatura podłączana poprzez interfejs USB | Tak |  | wymagane |
|  | Komputer umożliwiający dostęp do systemu PACS lub HIS Stacji Instrumentariuszki – 5 szt. |  |  |  |
|  | Komputer, na którym to instalowana jest aplikacja pozwalająca na dostęp do systemu PACS lub HIS | Tak |  | wymagane |
|  | Komputer dostarczany bez aplikacji klienckiej PACS i HIS, aplikacja i licencja po stronie zamawiającego. | Tak |  | wymagane |
|  | System operacyjny min. WINDOWS 11 Professional 64 bit lub nowszy | Tak |  | wymagane |
|  | Pamięć operacyjna min. 16GB | Tak |  | wymagane |
|  | Dysk twardy SSD min. 512GB | Tak |  | wymagane |
|  | Karta graficzna: zintegrowana | Tak |  | wymagane |
|  | Karta dźwiękowa: zintegrowana | Tak |  | wymagane |
|  | Monitor min 22” stacji instrumentariuszki – 5 szt. |  |  |  |
|  | Monitor do montażu w zabudowie panelowej za szybą | Tak |  | wymagane |
|  | Przekątna ekranu minimum: 22" | Tak/podać | (*) | Przekątna 22” – 0 pkt Przekątna 27” – 10 pkt |
|  | Rodzaj matrycy: LED, IPS | Tak |  | wymagane |
|  | Rozdzielczość ekranu min : 1920 x 1080 (FullHD) | Tak |  | wymagane |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz | Tak |  | wymagane |
|  | Czas reakcji min: 6 ms | Tak |  | wymagane |
|  | Jasność min: 250 cd/m² | Tak |  | wymagane |
|  | Kontrast min: 1 000:1 | Tak |  | wymagane |
|  | Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni | Tak |  | wymagane |
|  | Kąt widzenia w pionie:178 stopni | Tak |  | wymagane |
|  | Złącza min: VGA-1 szt. HDMI-1 szt. DVI-D-1 szt. DisplayPort - 1 szt. | Tak |  | wymagane |
|  | Możliwość montażu na ścianie – VESA: VESA 100 x 100 mm | Tak |  | wymagane |
|  | Pobór mocy podczas pracy: 45W | Tak |  | wymagane |
|  | Kamera podsufitowa, dookólna – 5 szt. |  |  |  |
|  | Kamera montowana na suficie w Sali operacyjnej umożliwiająca podgląd dowolnego miejsca na Sali. Duży zoom zapewnia możliwość zbliżenia obrazu z pola operacyjnego. Możliwość sterowania ruchami kamery w zakresie obrotu, góra/dół; prawo/lewo; | Tak |  | wymagane |
|  | Kamera obrotowa PTZ z wyjściem wideo HDMI lub 3G-SDI | Tak |  | wymagane |
|  | Zoom optyczny min: x12 | Tak |  | wymagane |
|  | Czas otwarcia migawki od 1 do 1/10.000 s | Tak |  | wymagane |
|  | Ilość pozycji PRESET min. 6 | Tak |  | wymagane |
|  | Sterowanie poprzez VISCA over IP | Tak |  | wymagane |
|  | Zasilanie: 12V | Tak |  | wymagane |
|  | Wzmacniacz miksujący AUDIO – 5 szt. |  |  |  |
|  | Moc szczytowa: 160W | Tak |  | wymagane |
|  | Moc znamionowa RMS:; 120 W. | Tak |  | wymagane |
|  | Moc znamionowa RMS przy 4Ω:; 120 W. | Tak |  | wymagane |
|  | Moc znamionowa RMS przy 100V:; 120 W. | Tak |  | wymagane |
|  | Kanały wejściowe:; 5. | Tak |  | wymagane |
|  | Wejścia:; 3mV (mic), 200mV (line), 140mV (aux). | Tak |  | wymagane |
|  | Pasmo przenoszenia; 50-15 000 Hz. | Tak |  | wymagane |
|  | Głośnik sufitowy – 5 kpl. (1 kpl. = 2 szt.) |  |  |  |
|  | Głośnik do zabudowy sufitowej | Tak |  | wymagane |
|  | Moc znamionowa RMS: 30W | Tak |  | wymagane |
|  | Pasmo przenoszenia: 50-20000Hz | Tak |  | wymagane |
|  | Średnica zewnętrzna: Ø 250mm | Tak |  | wymagane |
|  | Kontroler wideo 4K – 5 szt. |  |  |  |
|  | Umożliwia zarządzanie obrazami wideo w Sali operacyjnej. Zarządzanie obrazami odbywa się z poziomu ekranu dotykowego jednostki sterującej All-In-One. | Tak |  | wymagane |
|  | Urządzenie musi być wyrobem medycznym zgodnie z definicją wyrobu medycznego zawartą w artykule 2, pkt. 1, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG | Tak |  | wymagane |
|  | Deklaracja Zgodności dla wyrobu medycznego w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. | Tak |  | wymagane |
|  | Kontroler wyposażony w funkcję strumieniowego przesyłania wideo w sieci | Tak |  | wymagane |
|  | Wejścia wideo: HDMI, DP, 12G-SDI – łącznie min 10 wejść | Tak |  | wymagane |
|  | Wyjścia wideo: HDMI, 12G-SDI – łącznie min 8 wyjść | Tak |  | wymagane |
|  | Wyjścia sterujące: RS-232C | Tak |  | wymagane |
|  | Zasilanie: AC 100-240 V, 50 – 60 HZ, 2A-1A | Tak |  | wymagane |
|  | Wymiary: 437x423x140mm | Tak |  | wymagane |
|  | Waga: 10,7kg | Tak |  | wymagane |
|  | Zgodność i certyfikaty: ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA-C22.2 NO.60601-1:14, IEC/EN60601-1, FCC Part 15 subpart B, CE(EN60601-1-2,EN55011,EN61000-3-2/3), RoHS | Tak |  | wymagane |
|  | Nagrywarka medyczna – 5 szt. |  |  |  |
|  | Urządzenie musi być wyrobem medycznym zgodnie z definicją wyrobu medycznego zawartą w artykule 2, pkt. 1, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG | Tak |  | wymagane |
|  | DeklaracjZgodności dla wyrobu medycznego w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. | Tak |  | wymagane |
|  | Nagrywanie wideo: FullHD | Tak |  | wymagane |
|  | Wykonywanie zdjęć podczas nagrywania wideo | Tak |  | wymagane |
|  | Przechwytywanie zdjęć: do 1920x1080 | Tak |  | wymagane |
|  | Nagrywanie wideo: do 1920x1080p 60Hz | Tak |  | wymagane |
|  | Podgląd na przednim 5-calowym dotykowym ekranie LCD | Tak |  | wymagane |
|  | opcja bezpośredniego dostępu do PACS | Tak |  | wymagane |
|  | DICOM: opcja rozszerzenia funkcja do exportu zdjeć w formacie DICOM do archiwum PACS | Tak |  | wymagane |
|  | Wejścia min: HDMI x1, DP x1, 3G-SDI x1, 3.5mm Stereo x1 | Tak |  | wymagane |
|  | Wyjścia: HDMI x1, 3.5mm Stereo x1 | Tak |  | wymagane |
|  | USB 3.0 – przód x2, tyłx2 | Tak |  | wymagane |
|  | Dane Wejścia/wyjścia: RS-232C x1, RJ45 x1, 3,.5 mm Stereo -pedal x3 | Tak |  | wymagane |
|  | Format nagrywania wideo: MP4 | Tak |  | wymagane |
|  | Kodek wideo: H.264, H.265 | Tak |  | wymagane |
|  | Format przechwytywanego obrazu: BMP, JPEG, BMP+DCM | Tak |  | wymagane |
|  | Wbudowana pamięć HDD: min 2 TB | Tak |  | wymagane |
|  | Zasilanie: AC 100-240 V, 50 – 60 HZ | Tak |  | wymagane |
|  | Pobór energii: max 60W | Tak |  | wymagane |
|  | Wymiary: 260x95x330mm | Tak |  | wymagane |
|  | Waga: max 4,3 kg | Tak |  | wymagane |
|  | Temperatura pracy: 0 do +40 °C | Tak |  | wymagane |
|  | Zgodność i certyfikaty: CE-MDR 2017/745 Class 1 Medical Device, UL 60601-1, IEC60601-1, EN 60601-1-2, FCC Part 15B, CCC, ISO9001, ISO13485, RoHS | Tak |  | wymagane |
|  | Okablowanie – 5 kpl. |  |  |  |
|  | Wymagane okablowanie miedziane zlokalizowane będzie w obrębie sali operacyjnej | Tak |  | wymagane |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja 24 miesiące. | Tak |  | Wymagane |
| 2 | Instalacja | Tak |  | Wymagane |
| 3 | serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny, podać kontakt | Tak/podać kontakt |  | Wymagane |
| 4 | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | Tak |  | Wymagane |
| 5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych). | Tak |  | Wymagane |
| 6 | Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |
| 7 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3 | Tak |  | Wymagane |
| 8 | Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych | Tak |  | Wymagane |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |
| 9 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | Tak |  | Wymagane |
| INNE INFORMACJE |  |  |  |  |
| 10 | Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP | Tak |  | Wymagane |
| 11 | serwis na terenie Polski | Tak |  | Wymagane |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  | Wymagane |

| Uwagi i objaśnienia: • (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) • Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. • W tabelce należy podać numer strony katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miejscowość ………………………data ...................................................... |  |  |  |