# PARAMETRY TECHNICZNE

Załącznik nr 2

Pompy do żywienia parenteralnego (pozajelitowego) – 1 szt.  i enteralnego (dojelitowego) – 1 szt. (część 3 z postępowania ZP/3/P/2026

Cena jednostkowa za sztukę netto………………………….zł; brutto…………………………..zł pompy do żywienia parenteralnego

| Lp. | Wymagane parametry | Parametr wymagany | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | OPIS OGÓLNY |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025/nowe | Podać |  |
|  | Nazwa – model/typ/producent | Podać |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne/bezpłatne | Tak |  |
|  | Serwis według zaleceń producenta/dane adresowe | Tak, podać |  |
|  | Montaż i szkolenie pracowników | Tak, podać |  |
| II. | PARAMETRY WYMAGANE |  |  |
|  | Pompa do żywienia pacjentów z powikłaniami cukrzycy, szczególnie jeśli maja problemy żołądkowo-jelitowe lub są w stanie ciężkim | Tak |  |
|  | Szybkość infuzji: 1 do 600 ml/h Objętość infuzji: do 9999 ml Dokładność: +/- 5% w temp. 20 °C +/- 2° C | Tak |  |
|  | Tryby pracy: – tylko prędkość przepływu – stopniowany (inna prędkość za wejściu i zejściu z żywienia) – ciągły (stałą prędkość podczas całej infuzji) – przerywany (cykliczny) | Tak |  |
|  | Czas pracy akumulatora: Co najmniej 24 godziny przy prędkości przepływu 25 ml/godz. i co najmniej 14 godzin przy prędkości przepływu 600 ml/godz. | Tak, podać |  |
|  | Zestaw zawiera: - pompę, - uchwyt mocujący, - kabel zasilający | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, papierowa i elektroniczna | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące na pompy | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych). Termin usunięcia wad w okresie gwarancji 7 dni roboczych. | Tak, podać |  |

Cena jednostkowa za sztukę netto………………………….zł; brutto…………………………..zł pompy do żywienia enteralnego

| Lp. | Wymagane parametry | Parametr wymagany | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | OPIS OGÓLNY |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025/nowe | Podać |  |
|  | Nazwa – model/typ/producent | Podać |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne/bezpłatne | Tak |  |
|  | Serwis według zaleceń producenta/dane adresowe | Tak, podać |  |
|  | Montaż i szkolenie pracowników | Tak, podać |  |
| II. | PARAMETRY WYMAGANE |  |  |
|  | Pompa do żywienia pacjentów z powikłaniami cukrzycy, szczególnie jeśli maja problemy żołądkowo-jelitowe lub są w stanie ciężkim | Tak |  |
|  | Pompa do żywienia dojelitowego w warunkach szpitalnych i domowych, wyposażona w wyświetlacz parametrów pracy. | Tak |  |
|  | Przepływ regulowany Zakres przepływu: Od 1 ml/godz. do 600 ml/godz. (ustawienie domyślne 50 ml/godz.). Trzy tryby podaży diety: ciągły, ciągły z objętością, przerywany (bolusowy) | Tak |  |
|  | Zmiana zakresu przepływu co 1 ml/godz. w przedziale: 1 ml/godz. do 100 ml/godz. oraz co 5 ml/godz. w przedziale 100 ml/godz. do 600 ml/godz. | Tak |  |
|  | Pompa wyposażona w pamięć min: - historia infuzji (ostatnie 250 zdarzeń infuzji) - historia alarmów (przeglądanie 250 ostatnich zdarzeń alarmowych) | Tak, podać |  |
|  | Pompa z dwoma trybami napełniania: - napełnianie automatyczne: napełniania; - napełnianie półautomatyczne | Tak |  |
|  | Pompa wyposażona w system wizualnych i akustycznych alarmów. | Tak |  |
|  | Ochrona przed wilgocią: IP35 – Wskaźnik zabezpieczenia przed obcymi ciałami stałymi (> 2,5 mm) i strumieniami wody z dowolnego kierunku | Tak |  |
|  | Zasilanie: Wejście wtyczki: napięcie AC 100-240Vac/50-60Hz | Tak |  |
|  | Czas pracy: zasilanie bateryjne: 24h (dla przepływu 125 ml/h). | Tak |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, papierowa i elektroniczna | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące na pompy | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych). Termin usunięcia wad w okresie gwarancji 7 dni roboczych. | Tak, podać |  |