Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

Zadanie 1 . Zakup Ambulansów medycznych

Ambulanse medyczne szt. 3 Pojazd kompletny: Marka ………………………….………. Typ ………………………….………. Oznaczenie handlowe ……………….…..………………….……….……. Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego:..................................................................................................................................................................................... Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać):……………………………………………………………………………………………………………………………..…… Rok produkcji pojazdu (pojazd bazowego) 2026 Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka ………………….………. Typ …………………….………. Oznaczenie handlowe ……………….……….…….…. Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:............................................................................................................................................................................. Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać):…………………………………………………………………………………………………………………..…………….… Rok produkcji pojazdu skompletowanego: 2026 Nr certyfikatu zgodności z normą PN-EN 1789+A1:2024-06 lub równoważną………………………………………………………………………………………………………

| PARAMETRY WYMAGANE | Parametry oferowane* |
| --- | --- |
| A. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDU BAZOWEGO DLA AMBULANSU RATUNKOWEGO TYPU B |  |
| 1. NADWOZIE |  |
| 1. Typu furgon zamknięty, o dmc max 3,5 t, częściowo przeszklony – z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu medycznego, w kolorze żółtym - fabrycznym (RAL 1016) – zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, zapewniający po adaptacji na ambulans, możliwość przewożenia min. 3 osób (wraz z kierowcą) oraz 1 osoby na noszach. |  |
| 2. Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min. 250O, wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł. |  |
| 3. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieranym oknem oraz ze stopniem zewnętrznym automatycznie chowanym przy zamykaniu drzwi (Zamawiający nie dopuszcza stopnia wsuwanego do kasety ze względu na częste zacinanie się tego typu stopni – podać oferowane rozwiązanie). Możliwość ręcznego włączania i wyłączania działania stopnia przyciskiem znajdującym się przy drzwiach przesuwnych (dopuszcza się by stopień zewnętrzny był elementem adaptacji pojazdu bazowego na ambulans). |  |
| 4. Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu bez szyby. |  |
| 5. Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny o powierzchni antypoślizgowej. |  |
| 6. Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu (dopuszcza się by autoalarm elementem adaptacji pojazdu bazowego na ambulans). |  |
| 7. Przednie reflektory typu LED, światła do jazdy dziennej, światła mijania oraz drogowe. |  |
| II. SILNIK |  |
| 1. Wysokoprężny (turbo-diesel) z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa (Common Rail) o max. zużyciu paliwa poniżej 20l. |  |
| 2. Moc silnika min. 160 KM, moment obrotowy min. 380 Nm, zapewniający przyśpieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim. |  |
| 3. Urządzenie do podgrzewania silnika zasilane z sieci 230V, ułatwiające rozruch silnika w warunkach zimowych. |  |
| 4. Silnik musi spełniać normę EURO 6e lub EURO VI-E. |  |
| III. ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |
| - Skrzynia biegów automatyczna. |  |
| - Napęd na jedną oś. |  |
| - System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania. |  |
| - System elektronicznej stabilizacji toru jazdy. |  |
| - Rozrząd w formie łańcucha. |  |
| IV. ZAWIESZENIE |  |
| 1. Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość w trudnym terenie umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. |  |
| V. KOŁA |  |
| 1. Obręcze stalowe min. 16 cali. |  |
| 2. 5 kół z oponami letnimi (w tym zapas). Dopuszcza się koło zapasowe dostarczone luzem. |  |
| VI. UKŁAD HAMULCOWY |  |
| 1. Hamulce tarczowe obu osi pojazdu we wszystkich kołach. |  |
| 2. Korektor siły hamowania w zależności od obciążenia. |  |
| 3. Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. |  |
| 4. Elektroniczny system podziału siły hamowania. |  |
| 5. Układ hamulcowy z systemem wspomagania nagłego hamowania. |  |
| 6. Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (system hamujący w przypadku spóźnionej reakcji kierowcy). |  |
| VII. UKŁAD KIEROWNICZY |  |
| 1. Wspomaganie układu kierowniczego. |  |
| 2. Kolumna kierownicy regulowana. |  |
| VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
| 1. Wzmocniony alternator o wydajności min. 200 A. |  |
| 2. Zespół dwóch fabrycznych akumulatorów pojazdu bazowego o odpowiednio dużej pojemności do zasilania wszystkich odbiorników prądu, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 180 Ah, technologia AGM. |  |
| IX. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |
| 1. Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  |
| 2. Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 L. |  |
| 3. Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (czołowe i boczne) oraz kurtyny nadokienne. |  |
| 4. Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. |  |
| 5. Odbiornik radiowy zabudowany w desce rozdzielczej pojazdu z funkcją zestawu głośnomówiącego do telefonu komórkowego ze sterowaniem przy kierownicy . |  |
| 6. Kamera cofania. |  |
| 7. Czujniki światła i deszczu. |  |
| 8. Lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane z wbudowanymi kierunkowskazami. |  |
| 9. Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy. |  |
| 10. Reflektory przeciwmgłowe przednie. |  |
| 11. Szyba przednia ogrzewana elektrycznie, nie przez nadmuch powietrza. |  |
| 11. Trójkąt szt. 2, gaśnica szt. 2, lewarek, apteczka, komplet dywaników gumowych. |  |
| 12. Fotel kierowcy regulowany w min. 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem. |  |
| 13. Wideorejestrator typu VIOFO A129 lub równoważny podłączony do fabrycznej instalacji zasilającej w pojeździe o kącie widzenia 140°, rozdzielczości nagrywania: Full HD (1920x1080 pikseli) lub wyższej, formacie wideo MP4, HDR, z kartą pamięci min. 128 GB. |  |
| B. WYMAGANIA W ZAKRESIE ADAPTACJI NA AMBULANS RATUNKOWY TYPU B |  |
| I. NADWOZIE |  |
| 1.Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1800. |  |
| 2.Po adaptacji pojazd przystosowany do przewozu min 3 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + jedna osoba w pozycji leżącej na noszach. |  |
| 3.Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  |
| 4. Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego oraz zabudowy meblowej (szyny mocujące sprzęt medyczny na ścianie lewej przedziału medycznego oraz 5 adapterów wykonanych ze stali nierdzennej lub aluminium do zamocowania uchwytów sprzętu medycznego). |  |
| 5.Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l z przełącznikiem umożliwiający wybór użytkowania butli w przypadku stwierdzenia nieszczelności, wydzielonym na przewóz 2 małych butli z tlenem w pozycji leżącej z mocowaniem uniemożliwiającym przemieszczenie się butli, mocowania krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, noszy podbierakowych, materaca próżniowego, deski ortopedycznej dla dorosłych, plecaka lub torby medycznej oraz kamizelki typu KED. Dodatkowo szuflada o pojemności min. 8 l. do przechowywanie urządzeń dodatkowych. |  |
| II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA |  |
| 1.Ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik – nagrzewnica w przedziale medycznym. |  |
| 2.Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 2.0 kW zasilany z sieci 230 V. |  |
| 3.Ogrzewanie niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. Rozwiązanie przebadane na zgodność z normą PN-EN 1789+A1:2024-06 lub równoważną w oferowanym typie ambulansu. Na wezwanie Zamawiającego przedstawić protokół z badań przeprowadzony przez jednostkę uprawnioną. |  |
| 4.Wentylacja mechaniczna, nawiewno–wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju. Możliwość płynnej regulacji obrotami wentylatora w dowolnym momencie użytkowania pojazdu. |  |
| 5.Klimatyzacja jednoparownikowa przedziału medycznego wyposażona we własny kompresor; klimatyzacja niezależna od klimatyzacji kabiny kierowcy, tj. w przypadku awarii jednego z systemów drugi funkcjonuje prawidłowo. Rozwiązanie przebadane na zgodność z normą PN-EN 1789 lub równoważną w oferowanym typie ambulansu. Na wezwanie Zamawiającego przedstawić protokół z badań przeprowadzony przez jednostkę uprawnioną. |  |
| III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
| - Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: - minimum 3 gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz pojazdu (gniazdo zewnętrzne z przewodem zasilającym o długości min. 10,0 m, - zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, - wyłącznik przeciwporażeniowy, - układ prostowniczy służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V, - grzałka w układzie smarowania sinika zasilana z sieci 230V - wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu do sieci 230 V. |  |
| - Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego musi posiadać: - co najmniej 4 gniazd 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, - oświetlenie rozproszone typu LED, - minimum 2 punkty oświetlenia skupionego umieszczone nad noszami, - oświetlenie skupione blatu roboczego – minimum 1 punkt, - bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym. |  |
| 3.Oświetlenie specjalne: Reflektory zewnętrzne z czterech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory wyłączające się po ruszeniu samochodu i osiągnięciu prędkości 15 km/h. |  |
| - Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący (przyciskowy lub dotykowy): - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych, - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych), - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, - sterujący wentylacją przedziału medycznego, - sterujący oświetleniem głównym i dodatkowym przedziału medycznego, - zarządzający klimatyzacją oraz ogrzewaniem w przedziale medycznym. System sterowania oraz panele sterujące przebadane na zgodność z rg. R10 EKG ONZ lub równoważny w oferowanym typie ambulansu. Na wezwanie Zamawiającego przedstawić sprawozdanie z badań przeprowadzone przez jednostkę uprawnioną. |  |
| - Przetwornica 12V/230V o mocy min. 1200W jako element adaptacji na ambulans. Przetwornica ma zapewniać napięcie w gniazdkach przedziału medycznego przy włączonym silniku pojazdu. |  |
| IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |
| 1. W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED zintegrowana z dachem ambulansu. |  |
| 2.W pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100W z możliwością podawania komunikatów głosem. |  |
| 3.Na wysokości podszybia lub w pasie przednim niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED (w sumie 4 szt.). |  |
| 4. Lusterka zewnętrzne wyposażone w lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED (w sumie 2 szt.). |  |
| - 5. Dodatkowe lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED na błotnikach przednich i tylnych. |  |
| 6.W tylnej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED zintegrowana z dachem ambulansu. |  |
| 7.Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy - z sygnalizacją załączenia. |  |
| 8.Lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych. |  |
| 9.Dodatkowe żółte migacze zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia. Dopuszcza się, żeby migacze były elementami belki świetlnej zintegrowanej z dachem |  |
| 10.Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej (działające niezależnie od sygnalizacji podstawowej dźwiękowej, natomiast zależnie od sygnalizacji ostrzegawczej świetlnej). |  |
| 11. Oznakowanie pojazdu zgodne z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. |  |
| V. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |
| 1. Antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości 160-169 MHz, - impedancję wejścia 50Ohm, - współczynnik fali stojącej do 1,6, - polaryzację pionową, - charakterystykę promieniowania - dookolna, - odporność na działanie wiatru 55m/s. |  |
| - Radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy – 1 szt. Zamawiający użytkuje radiotelefony Motorola model DM4601 |  |
| 3.Radiotelefonu przenośny analogowo–cyfrowy z wyświetlaczem oraz z ładowarką zmontowaną w kabinie kierowcy – 1 szt. Zamawiający użytkuje radiotelefony Motorola model DP4600e |  |
| 4. Instalacja elektryczno-logiczna pod system SWD PRM Wyprowadzenie instalacji elektryczno-antenowej wraz z adapterami oraz uchwytami do zamocowania tabletu oraz drukarki pod system SWD PRM. W kabinie kierowcy, zamontowana stacja dokująca DOCK L10 VEHICLE do tabletu Zebra L10 XSLATE z zasilaniem. Stacja dokująca zamontowana w sposób zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera w miejscu łatwo dostępnym, nieutrudniającym korzystania z przełączników zamontowanych na desce rozdzielczej, nie utrudniającym widoczności kierowcy przez szybę przednią, nie kolidującym z poduszkami powietrznymi. Montaż stacji dokującej umożliwiający przejście kierownika ZRM do przedziału medycznego ambulansu. W przedziale medycznym miejsce do zamontowania drukarki termicznej dostarczonej przez Zamawiającego. Dodatkowo 2 anteny dachowe dwuzakresowe GPS/GSM zakończone wtykami kompatybilnymi z modułem FMC650 oraz moduł systemy SWD Teltonika FCM650. Urządzenia, które dostarcza Wykonawca: stacja dokująca do tabletu, anteny, moduł Teltonika FMC650. |  |
| VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |
| 1. Urządzenia powinny być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe. |  |
| 2. Przedział medyczny oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, umożliwiającą komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, z możliwością przejścia z jednego przedziału do drugiego (drzwi otwierane, tj. przesuwane mechanicznie wyposażone w przesuwną szybę). |  |
| 3. Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami oraz czujnikiem zapicia pasa bezpieczeństwa. |  |
| 4. Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy w zakresie min. 180 stopni, tj. umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa, regulowanym oparciem pod plecami oraz czujnikiem zapicia pasa bezpieczeństwa. |  |
| 5.Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu. |  |
| - Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 3 szt.). - zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym. |  |
| - Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym oraz z min. 3 szufladami, - dwa kosze na śmieci min. 9 l (osobno odpady medyczne i komunalne), - miejsce na plecak medyczny. |  |
| - Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi bez ostrych krawędzi w kolorze białym. |  |
| - Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany, sufit, drzwi). |  |
| 10. Okna przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości, co najmniej jedno otwierane. |  |
| - Centralna instalacja tlenowa: - bez butli - z dwoma reduktorami do butli tlenowych 10l (z możliwością stosowania butli jednej niezależnie od drugiej). - z dwoma przepływomierzami typ AGA z regulacja przepływu do min. 15 l/min + 2 przepływomierze zapasowe; - panel tlenowy z podwójnym gniazdem typu AGA zamontowany na ścianie lewej; - panel tlenowy z pojedynczym gniazdem typu AGA zamontowany w suficie na wysokości głowy pacjenta. | . |
| 12. Uchwyt (schowek) mocujący min. 3 szt. pudełek na rękawiczki jednorazowe. |  |
| 13. Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych – min. 3 szt. o minimalnym udźwigu 5 kg. |  |
| 14. Na ścianie lewej szyny w wraz z 5 panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Dwa panele pod aparaturą główną z możliwością przesuwu na dodatkowy sprzęt medyczny: ozonator, ssak. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |
| 15.Sufitowy uchwyt dla personelu o dług. min. 1m umieszczony w osi podłużnej przedziału medycznego. |  |
| 16.Podstwa pod nosze główne (laweta) posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu z funkcją płynnej regulacji wysokości załadunkowej. |  |
| 17. Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na prawej ścianie panel sterujący (przyciskowy lub dotykowy): - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu, - informujący o otwartych drzwiach wejściowych (boczne oraz tylne) do przedziału medycznego ze wskazaniem, które drzwi są otwarte, - sterujący oświetleniem przedziału medycznego z funkcją płynnej regulacji natężenia światła, - sterujący oświetleniem, tzw. nocnym umieszczonym w szafkach wiszących, - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego z funkcją płynnej regulacji obrotów, - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. System sterowania oraz panele sterujące przebadane na zgodność z rg. R10 EKG ONZ lub równoważny w oferowanym typie ambulansu. Na wezwanie Zamawiającego przedstawić sprawozdanie z badań przeprowadzone przez jednostkę uprawnioną. |  |
| 18. Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie z możliwością zamocowania krzesełka z płozami typ Rolman MD K312V04M02 lub o równoważnych parametrach zapewniający stabilną konstrukcję oraz bezpieczny transport podczas użytkowania ambulansu. |  |
| 19. Uchwyt ścienny do ambulansu zgodny z normą PN-EN 1789 lub równoważną z funkcją automatycznego podłączenia napięcia zasilającego ssak z 12V i ładowania akumulatora po wpięciu ssaka do uchwytu. Zamawiający użytkuje ssaka typu Boscarol OB1000 (montaż na panelu ściennym, przesuwnym, Zamawiający nie dopuszcza montażu bezpośrednio na ścianie zabudowy). |  |
| - 20.Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zabudowy medycznej Wykonawca skontaktował się z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego celem uzgodnienia rozmieszczenia poszczególnych elementów zabudowy. |  |
| VII. Wyposażenie dodatkowe |  |
| 1.Stacjonarny system ogrzewania płynów infuzyjnych z termostatem. |  |
| 2.Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, motek bezpieczeństwa, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  |

| D. DODATKOWE INFORMACJE |  |
| --- | --- |
| 1. W ramach ceny oferty i w terminie dostawy – szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania, potwierdzone protokołem. |  |
| 2. Gwarancja mechaniczna ambulansu: min. 24 miesiące na ambulans od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu. |  |
| 3. Gwarancja na perforację blach nadwozia oraz powłoki lakierniczej zgodnie z gwarancją producenta, okres liczony od daty dostarczenia pojazdu Zamawiającemu. |  |
| - 4. Gwarancję na zabudowę medyczną – minimum 24 miesiące, okres liczony od daty dostarczenia pojazdu Zamawiającemu. |  |
| 5. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. |  |
| 6. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. |  |
| - 7. Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu zamówienia na lawecie lub na kolach na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy. |  |
| - 8. Zamawiający wymaga bezpłatnego przeglądu wszystkich elementów zabudowy medycznej oraz sygnalizacji świetlno-dźwiękowej po 3 miesiącach eksploatacji. Przegląd zostanie wykonany na wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie. W przypadku wykrycia wad Wykonawca dokona ich naprawy w ramach gwarancji (nieodpłatnie). |  |

| WYPOSAŻENIE MEDYCZNE |  |
| --- | --- |
| SPRZĘT MEDYCZNY (ma spełniać wymogi aktualnej normy PN EN 1789, PN-EN 1865-1, PN EN 1865-5 lub normy równoważnej) | PARAMETRY OFEROWANE (podać) |
| NOSZE GŁÓWNE – 3 szt. Producent: .......................................................................................................................................................................................................................................... Nazwa i typ (model): .......................................................................................................................................................................................................................... |  |
| Nosze fabrycznie nowe. Marka, model, rok produkcji nie wcześniej niż 2025. |  |
| Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |
| Udźwig noszy powyżej 220 kg. |  |
| Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. |  |
| Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnym funkcji. Wyprofilowany materac umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. |  |
| Nosze certyfikowane w zakresie aktualnej normy PN-EN 1865 lub równoważnej (certyfikat załączyć do oferty). Długość całkowita noszy min. 195 cm Szerokość całkowita noszy min. 55 cm |  |
| Wyprofilowany materac umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. |  |
| Wieszak na płyny infuzyjne. |  |
| Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. |  |
| 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego. |  |
| TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH – 3 szt. Producent: ............................................................................................................................................................................................................................................ Nazwa i typ (model): ............................................................................................................................................................................................................................ |  |
| Transporter noszy głównych fabrycznie nowe. Marka, model, rok produkcji nie wcześniej niż 2025. |  |
| Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |
| Dopuszczalne obciążenie transportera 275 kg. |  |
| Transporter noszy głównych wyposażony w 4 pełne koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 17 cm. min. 2 koła wyposażone w hamulce. |  |
| Regulacja wysokości ułożenia transportera na 7 poziomach. |  |
| Możliwość blokady kół do jazdy na wprost. |  |
| Kodowane kontrastowymi kolorami oznakowanie elementów związanych z obsługą transportera. |  |
| Dokument producenta (protokół/raport z badań) ambulansu potwierdzający spełnienie wymagań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 lub równoważną wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną (załączyć do oferty). |  |
| Prowadnica stabilizująca nosze podczas załadunku noszy na lawetę zgodna z aktualną normą PN EN 1789 lub równoważną. |  |
| 24 miesiące – minimalny wymagany okres gwarancji przez Zamawiającego. |  |

Pozycje opis oferowanych parametrów wypełnia Wykonawca

Wartość przedmiotu :

…………………..…….…… PLN z VAT

(słownie zł; ……………………………………………………………………..………………………..………………… złotych)

……………………….…….. PLN bez VAT

(słownie zł; ………………………………………………………….………..………………..…………………………… złotych)

Formularz parametrów punktowanych

| Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. | 4. |
| 1. Fabryczny system pojazdu bazowego z kamerą 360 st. oparty na kamerach zewnętrznych do wspomagania manewrowaniem ambulansu. | 5 |  |  |
| 2. W drzwiach bocznych lewych fabryczny system pojazdu bazowego wspomagający domykanie drzwi (elektryczny). | 5 |  |  |
| 3. W drzwiach bocznych prawych fabryczny system pojazdu bazowego wspomagający domykanie drzwi (elektryczny). | 5 |  |  |
| 4. Moc silnika powyżej 180 KM. | 10 |  |  |
| 5. Klimatyzacja z funkcją chłodzenia na postoju zasilana z sieci 230V. Rozwiązanie przebadane na zgodność z normą PN-EN 1789 lub równoważną w oferowanym typie ambulansu. | 10 |  |  |
| 6. Fotel u wezgłowia noszy z funkcją przesuwu powyżej 30 cm. | 5 |  |  |
| Razem maksymalnie | 40 pkt. |  |  |

*wypełnia Wykonawca

W przypadku, gdy Wykonawca nie określi ww. parametrów, jego oferta dostanie 0 pkt. w kryterium „zestawienie ocenianych parametrów technicznych”.

Zadanie 2. Zakup  defibrylatorów przenośnych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa producenta i numer katalogowy | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 4x6) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (obliczyć: 7x8) | Wartość brutto (obliczyć: 7+9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku. Defibrylator przenośny dla dorosłych i dla dzieci o wadze kompletnego defibrylatora gotowego do pracy do maksymalnie 8 kg. Aparat odporny na kurz i zalanie wodą – min klasa IP 44. Czas pracy na akumulatorze: minimum 6 godzin ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią. Zasilanie defibrylatora poprzez uchwyt karetkowy podłączony do instalacji 12V ambulansu zapewniający możliwość ładowania akumulatora/ów w aparacie oraz zasilanie defibrylatora. Dopuszcza się zewnętrzną ładowarkę do ładowania akumulatorów montowaną w przedziale medycznym wyposażoną w uchwyt do bezpiecznego transportu w ambulansie zgodny z aktualna normą PN EN 1789 ( lub równoważnej). Akumulator litowo-jonowy lub równoważny, ze zminimalizowanym efektem pamięci, czas ładowania do maksymalnie 4,5 godzin. Defibrylacja dwufazowa w trybie ręcznym i automatycznym, regulacja energii w zakresie min. 2-200 J, dostępne min. 20 poziomów energii zew., gotowość do defibrylacji max energią do 7 s., możliwość wykonania kardiowersji, z możliwością rozbudowy o łyżki do defibrylacji zewnętrznej dla dorosłych i dla dzieci. Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6,5‘. | szt. | 3 | Producent: …….…………..……. Nr katalogowy: …….…………..……. |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania minimum 4 krzywych dynamicznych jednocześnie. Wyświetlanie na ekranie oraz wydruk pełnego zapisu 12 odprowadzeni EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych. Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 80 mm ± 5 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek. Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń i min. 30 zrzutów ekranowych (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne). Monitorowanie 12 odprowadzeni EKG z analizą, interpretacją słowną i możliwością transmisji danych poprzez sieć GSM. Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300/min. Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 2,0 cm/mV. Z funkcją stymulacji zewnętrznej. Częstotliwość stymulacji zewnętrznej regulowana w zakresie min. 40-180 imp/min, prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10-140 mA. Z możliwością pomiar SpO2 w technologii Rainbow Masimo SET. Zakres pomiaru SpO2 w zakresie minimum 10-100% i HR w zakresie minimum 30-230/min. Z możliwością pomiar NIBP – w komplecie po 1 mankiecie do pomiaru, z systemem FlexiPort posiadanym przez Zamawiającego, w rozmiarach 9, 10, 11 i 12. Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo- oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej – sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć klatki piersiowej. Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną przez wytyczne ERC częstością. Funkcja wyświetlania na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej oraz z prezentacją graficzną wykresu głębokości uciśnięć klatki. Z funkcją umożliwiającą prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej. Z funkcją pomiaru etCO2 i wyświetlania krzywej kapnograficznej. Zakres pomiaru 0 – 150 mmHg. Dokładność pomiaru etCO2 w zakresie 0 – 38: ± 2 mmHg, 39 – 150: ± 5% + .08% mmHg > 38. Minimalny zakres pomiaru respiracji: 0 – 140 oddechów na minutę. Typowy czas odpowiedzi: maksymalnie 3 sek. Komunikacja bezprzewodowa. Transmisja 12 odprowadzeniowego zapisu EKG oraz mierzonych parametrów poprzez posiadane przez Zamawiającego smartfony z funkcją routera – bez kosztową po stronie nadawcy i odbiorcy przez cały okres użytkowania defibrylatora. Transmisja pozwalająca na odbiór we wskazanych przez Zamawiającego miejscach wyposażonych w komputer z dostępem do Internetu. Kabel EKG 12 odprowadzeniowe, 1 szt. w komplecie. Kabel wielofunkcyjny w komplecie. Czujnik SpO2 – w formie klipsa palcowego, wielorazowego dla dorosłych oraz osobny dla dzieci. Torba na akcesoria i uchwyt ścienny do ambulansu z funkcją ładowania akumulatora i zasilania defibrylatora po wpięciu aparatu do uchwytu, uchwyt ma być zgodny z normą PN-EN 1789 (lub normą równoważną). Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Parametr punktowany: okres gwarancji 36 miesięcy i powyżej –1 pkt pkt:………..…. (wpisać) okres gwarancji 24 – 35 miesięcy – 0 pkt pkt: ………..…. (wpisać). |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie

Punkty za okres gwarancji: …………. pkt. (wpisać) . Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt

Zadanie 3. Zakup respiratorów transportowych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa producenta i numer katalogowy | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 4x6) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (obliczyć: 7x8) | Wartość brutto (obliczyć: 7+9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku. Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 794-3 (lub równoważnej). Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie z jednego źródła np. zasilanie pneumatyczne z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu (dopuszcza się elektroniczne zasilanie modułu alarmów pod warunkiem gdy brak jego zasilania nie ma wpływu na pracę zasadniczą respiratora). Manometr ciśnienia w układzie pacjenta wbudowany w respirator. Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego. Wyposażenie opcjonalne: wyświetlacz LCD lub TFT, przekątna min 5 cali, z prezentacją parametrów nastawnych oraz manometrycznych, z możliwością wyświetlania krzywych oddechowych : TAK– 5 pkt, NIE-0 pkt:………..(wpisać) torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach. Uchwyt mocujący respirator na ścianie zgodny z wymogami aktualnej normy PN-EN 1789 + A 2 ( lub równoważnej), ze zintegrowanym zasilaniem 12V. Wyposażenie opcjonalne (parametr punktowany): możliwość rejestracji zdarzeń na wymiennym nośniku pamięci, pojemność min 1 GB: TAK– 2 pkt, NIE-0pkt: pkt………..(wpisać) Respirator o wadze mniejszej niż 3kg. Tryb wentylacji: Wymagane: - IPPV / CMV - CPAP - DEMAND Opcjonalnie: (parametr punktowany): - CPR (RKO) – 1 punkt TAK– 1 pkt, NIE-0 pkt:………..(wpisać), - SIMV – 1 punkt TAK–1 pkt, NIE-0 pkt:………..(wpisać), - RSI – 1 punkt TAK– 1 pkt, NIE-0 pkt:………..(wpisać), - tryb „inhalacja” – 1 punkt TAK– 1 pkt, NIE-0 pkt:………..(wpisać), Funkcja automatycznej blokady w cyklu wentylacji IPPV / CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej. Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej. Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci - częstość oddechowa regulowana w zakresie min. 8-40 cykli/min - objętość oddechowa regulowana w zakresie min. 70-1500 ml. Wymagane: Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 60% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta). Opcjonalnie (parametr punktowany): możliwość płynnej regulacji stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w zakresie 21-100% TAK– 2 pkt, NIE-0 pkt:………..(wpisać) Tryb wentylacji biernej 100% tlenem. Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cmH2O. Zintegrowana z respiratorem zastawka PEEP z zakresem regulacji min. 0-20 cmH2O. Możliwość ręcznego wyzwolenia wdechu. Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH2O. Alarmy (dopuszcza się elektryczne zasilanie modułu alarmów) - Alarm wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu - Alarm niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia) - Alarm stałego ciśnienia w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia gazu zasilającego (opcjonalne). Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Parametr punktowany: okres gwarancji 36 miesięcy i powyżej –1 pkt pkt:………..…. (wpisać) okres gwarancji 24 – 35 miesięcy – 0 pkt pkt: ………..…. (wpisać). | szt. | 3 | Producent: …….………….. Model / Nr katalogowy: …….………….. |  |  |  |  |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 5, np.: „brak nr katalogowego”.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać) . Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 13 pkt.

Punkty za okres gwarancji: …………. pkt. (wpisać) . Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.

ZADANIE 4. Zakup wideolaryngoskopów

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa producenta i numer katalogowy | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 4x6) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (obliczyć: 7x8) | Wartość brutto (obliczyć: 7+9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku. Wyposażony w monitor o przekątnej min. 3” TFT jakość obrazu min.720x480 px. Rotacja w zakresie od 0st.- 270st. Odchylenie od 0st.- 110st. Pamięć wewnętrzna z możliwością zapisu zdjęć jak i nagrań. Praca na baterii w pełni naładowanej min.3,5 godzin oraz ładowarkę 230v/12v czas ładowania do 3 godzin. Urządzenie zabezpieczone w pokrowiec z łatwo zmywalnego tworzywa, zapewniający bezpieczne przechowywanie. Okres gwarancji min.24miesiące. Parametr punktowany: okres gwarancji 36 miesięcy i powyżej –1 pkt pkt:………..…. (wpisać) okres gwarancji 24 – 35 miesięcy – 0 pkt pkt: ………..…. (wpisać). | szt. | 3 | Producent: …….…………..……. Nr katalogowy: …….…………..……. |  |  |  |  |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 5, np.: „brak nr katalogowego”.

Punkty za okres gwarancji: …………. pkt. (wpisać) . Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.

ZADANIE 5. Zakup urządzenia do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa producenta i numer katalogowy | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 4x6) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (obliczyć: 7x8) | Wartość brutto (obliczyć: 7+9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku. Panel dotykowy z diodami LED pozwalający na wybór kubatury dezynfekowanego obszaru. Wymiary waga: 3,4 kg, wymiary: 360 x 220 x 85 mm, wydajność: do 33m2 przy ciągłej pracy, poziom hałasu: maksymalnie 45 dB. Możliwość montażu na listwie montażowej zgodny z normą PN- EN1789 ( lub normą równoważną). Okres gwarancji min.24miesiące. Parametr punktowany: okres gwarancji 36 miesięcy i powyżej –1 pkt pkt:………..…. (wpisać) okres gwarancji 24 – 35 miesięcy – 0 pkt pkt: ………..…. (wpisać). | szt. | 3 | Producent: …….…………..……. Nr katalogowy: …….…………..……. |  |  |  |  |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 5, np.: „brak nr katalogowego”.

Punkty za okres gwarancji: …………. pkt. (wpisać) . Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.

Zadanie 6. Zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa producenta i numer katalogowy | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 4x6) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (obliczyć: 7x8) | Wartość brutto (obliczyć: 7+9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku. Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej , wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych cechujący sie wysoką wytrzymałością na czynniki atmosferyczne , oraz środki dezyfekujące zawierający zestaw nakładek wymiennych na tłok ,(min.5 szt osobno dorosły i dziecko) baterie , ładowarkę z zasilaniem 230V, ładowarkę z zasilaniem 12V, deskę pod plecy, ramię wielofunkcyjne umożliwiające prowadzenie masażu serca u osób dorosłych jak i dzieci, tryb pracy automatyczny , 30:2, 15:2. Zakres głębokości ucisków od 2cm do 6cm głębokość regulowana w całym zakresie co 0.1cm, czestotliwość ucisków od 80 do 120 z regulacją częstotliwości co 1 ucisk/min. Urządzenie przystosowane do wykonania defibrylacji bez konieczności demontażu urządzenia z pacjenta oraz plecak transportowy dedykowany do urządzenia. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. Parametr punktowany: okres gwarancji 36 miesięcy i powyżej –1 pkt pkt:………..…. (wpisać) okres gwarancji 24 – 35 miesięcy – 0 pkt pkt: ………..…. (wpisać). | szt | 3 | Producent: …….…………..……. Nr katalogowy: …….…………..……. |  |  |  |  |  |

*Jeśli producent nie podaje nr katalogowego proszę wpisać „brak” w odpowiednim miejscu w kolumnie 5.

Punkty za okres gwarancji: …………. pkt. (wpisać) . Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 1 pkt.

ZADANIE 7. Zakup akcesoriów do wideolaryngoskopu

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Nazwa producenta i numer katalogowy | Cena netto jednostki | Wartość Netto (obliczyć: 4x6) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT (obliczyć: 7x8) | Wartość brutto (obliczyć: 7+9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Łyżki z kątem widzenia 60 st. źródłem światła diody LED o wysokiej intensywności. Przeznaczone dla dzieci powyżej 6 roku życia w pełnych wymiarach. Okres gwarancji min.24miesiące . | szt | 30 | Producent: …….…………..……. Nr katalogowy: …….…………..……. |  |  |  |  |  |
| 2. | Łyżki z kątem widzenia 60 st. źródłem światła diody LED o wysokiej intensywności. Przeznaczone dla dorosłych powyżej 23 kg w pełnych wymiarach. Okres gwarancji min.24miesiące. | szt | 30 | Producent: …….…………..……. Nr katalogowy: …….…………..……. |  |  |  |  |  |

* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 5, np.: „brak nr katalogowego”.

Termin dostawy: ………… dni

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.