Opis przedmiotu zamówienia

Rezonans Magnetyczny

| Lp. | REZONANS MAGNETYCZNY |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa / model / typ |  |
| 2. | Producent |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji, minimum 2025 r., aparat fabrycznie nowy, nieużywany i nierekondycjonowany, nie powystawowy, o polu minimum 1,5 [T] do badań całego ciała z elementami systemu pozwalającymi na dostawę, montaż oraz uruchomienie |  |

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MAGNES |  |  |
| 1. | Natężenie pola [T] | >= 1,5 |  |
| 2. | System chłodzenia – zamknięty, chłodzenie helem | TAK |  |
| 3. | System niskohelowy, niewymagający quench rury | TAK |  |
| 4. | Średnica otworu pacjenta [cm] UWAGA: magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, cewką całego ciała i obudowami. | >= 70 |  |
| 5. | Długość magnesu wraz z obudowami [cm] | =< 188 |  |
| 6. | Rozkład linii 0,5 mT (5 Gs) od izocentrum, podać wartości dla osi x,y,z | TAK, Podać |  |
| 7. | Aktywne ekranowanie | TAK |  |
| 8. | Maksymalne zużycie helu - poniżej 0,01 [l/godz] także z uwzględnieniem prac serwisowych | TAK |  |
| 9. | Homogenicznośc pola(wartość typowa w [ppm] mierzona metodą VRMS) zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta, w kulach o średnicach: | TAK |  |
| 10. | a) 10 [cm], | =< 0,015 |  |
| 11. | b) 20 [cm], | =< 0,06 |  |
| 12. | c) 30 [cm], | =< 0,2 |  |
| 13. | d) 40 [cm], | =< 1,1 |  |
| 14. | System redukcji hałasu poprzez rozwiązania sprzętowe oraz software’owe | TAK, podać |  |
|  | CEWKI GRADIENTOWE |  |  |
| 15. | Cewki gradientowe chłodzone wodą - redukcja hałasu poprzez rozwiązania software’owe oraz sprzętowe | TAK |  |
| 16. | Maksymalna amplituda dla jednej osi w maksymalnym polu widzenia FOV w każdej osi równocześnie [mT/m] | >=33 |  |
| 17. | Maksymalna szybkość narastania gradientów (Slew Rate) w jednej osi możliwa do zastosowania dla wartości amplitudy z powyższego punktu [T/m/s] | >=125 |  |
| 18. | SYSTEM RF - dynamika sygnału odbiornika RF [dB] | >= 150 |  |
| 19. | Moc wzmacniacza [kW] | >= 16 |  |
| # 21. | # Liczba niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową możliwa do wykorzystania w maksymalnym statycznym polu widzenia (max FOV) UWAGA: Poprzez kanał rozumie się niezależny tor odbiorczy zawierający co najmniej: wzmacniacz, przetwornik analogowo – cyfrowy(ADC) oraz tor rekonstrukcyjny. Nie dopuszcza się deklarowania parametrów w oparciu o rozwiązania, w których liczba kanałów nie jest jednocześnie określona lub jest deklarowana jako niezależna od architektury sprzętowej | >= 48 |  |
| # 22. | # Szerokość pasma przenoszenia (receive band width) lub zaoferowanie w pełni światłowodowej transmisji sygnału od cewki do rekonstruktora [kHz] | >= 500 kHz |  |
| 23. | Rozdzielczość odbiornika [bit] | >= 32 |  |
|  | CEWKI |  |  |
| 24. | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | TAK |  |
| 25. | Wielokanałowa cewka do badania głowy i szyi (również do badań angiograficznych): typu array, wieloelementowa (min.16 elementy), umożliwiająca akwizycje równoległe | TAK |  |
| 26. | Wielokanałowa cewka typu Body do badania jamy brzusznej, wieloelementowa (min 12 elementów obrazujących jednocześnie w FOV), umożliwiająca akwizycje równoległe i zapewniająca pokrycie FOV w osi Z minimum 35 cm | TAK |  |
| 27. | Wielokanałowa cewka typu Body do badania jamy brzusznej, wieloelementowa (min 24 elementy obrazujące jednocześnie w FOV), umożliwiająca akwizycje równoległe i zapewniająca pokrycie FOV w osi Z minimum 35 cm | TAK/NIE |  |
| 28. | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch): typu array, do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu, wieloelementowa (min 24 elementy), UWAGA: zaoferowana cewka lub zestaw cewek powinien, co najmniej zapewnić pokrycie w maksymalnym FOV dostępnym dla oferowanego aparatu. | TAK |  |
| 29. | Wielokanałowa cewka typu array umożliwiająca badanie całego kręgosłupa (odcinki C, Th i L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek, wieloelementowa (min. 24 elementy obrazujące) i umożliwiająca akwizycje równoległe | >= 24 |  |
| 30. | Wielokanałowa cewka typu array (lub kombinacja cewek) umożliwiająca badanie całego ośrodkowego układu nerwowego (tzn. głowa + cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek, wieloelementowa (min. 40 elementy) i umożliwiająca akwizycje równoległe | >= 40 |  |
| 31. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badania barku, wieloelementowa (min 8 elementów obrazujących jednocześnie w FOV), umożliwiająca akwizycje równoległe | TAK |  |
| 32. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badania nadgarstka (min 8 elementów) umożliwiająca obrazowanie równoległe | TAK |  |
| 33. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badania stawu kolanowego posiadająca minimum 8 elementów obrazujących i umożliwiająca akwizycje równoległe w obrębie obiektu | TAK |  |
| 34. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badania stawu skokowego i stopy posiadająca minimum 12 elementów obrazujących i umożliwiająca akwizycje równoległe w obrębie obiektu | TAK |  |
| 35. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badań mammograficznych, posiadająca minimum 10 elementów obrazujących i umożliwiająca akwizycje równoległe w obrębie obiektu | TAK |  |
| 36. | Wielokanałowa cewka do badań kardiologicznych, posiadająca minimum 12 elementów, umożliwiająca akwizycje równoległe, wyposażona w zintegrowany system detekcji sygnałów (np. sygnały serca lub oddechu) umożliwiający synchronizację badań bez stosowania dodatkowych zewnętrznych czujników | TAK |  |
| 37. | Zestaw 2 cewek typu flex, w dwóch różnych rozmiarach, posiadające co najmniej 8 elementów każda | TAK |  |
| 38. | Wielokanałowa, wieloelementowa cewka matrycowa (typu array) lub zestaw cewek do badań całego ciała o pokryciu równym lub większym niż 160 [cm] pozwalająca na akwizycje równoległe | TAK, Podać |  |
|  | POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA |  |  |
| 39. | Maksymalne obciążenie płyty stołu (łącznie z ruchem pionowym) | >=225 kg |  |
| 40. | Automatyczny przesuw stołu pacjenta | TAK |  |
| 41. | Badanie kilku okolic anatomicznych bez konieczności repozycjonowania pacjenta | TAK |  |
| 42. | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) synchronizujący sekwencje obrazujące; bramkowanie akwizycji za pomocą EKG, bramkowanie oddechowe. | TAK |  |
| 43. | System monitorowania oddechu pacjenta i synchronizacji oddechu z sekwencjami, działający w oparciu o zewnętrzne czujniki wbudowane w gantry, bez konieczności podłączania czujników do pacjenta, działający również bez wykonywania sekwencji pomiarowych (bez nawigatora) lub inny system monitowania oddechu | TAK |  |
| 44. | Interkom do komunikacji z pacjentem, kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | TAK |  |
| 45. | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta, regulacja siły nawiewu powietrza w tunelu pacjenta | TAK |  |
| # 46. | # Oświetlenie tunelu pacjenta, regulacja natężenia oświetlenia tunelu pacjenta | TAK |  |
| 47. | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone na obudowie magnesu po obu stronach łóżka pacjenta. | TAK |  |
| 48. | Wysokorozdzielczy monitor kolorowy, zintegrowany z gantry aparatu MR, umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR (np. poprawność podłączenia cewek, czujników: oddechu, pulsu, itp.), sygnałów fizjologicznych, poprawność ustawienia parametrów skanowania, poprawność wprowadzania danych pacjenta, itp. | TAK, Podać |  |
| 49. | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z zestawem umożliwiającym odsłuch muzyki w trakcie badania i komunikacji z pacjentem | TAK |  |
| 50. | Elementy poprawiające komfort pacjenta (np. lusterko w cewce do badania głowy) | TAK |  |
| 51. | Sekwencje pomiarowe, umożliwiające tzw ciche skanowanie, z poziomem hałasu nieprzekraczającym poziom szumu tła, mające zastosowanie co najmniej do badan: FLAIR, DIXON, TOF, EPI, SE, FSE lub równoważne | TAK |  |
|  | APLIKACJE KLINICZNE |  |  |
|  | Badania neurologiczne |  |  |
| 52. | Rutynowe badania neurologiczne | TAK |  |
| 53. | Badania obszaru głowy | TAK |  |
| 54. | Badania kręgosłupa i rdzenia kręgowego | TAK |  |
| 55. | Automatyczne planowanie I pozycjonowanie badań kręgosłupa | TAK |  |
| 56. | Sekwencje do badań OUN 3D – podać nazwę | TAK |  |
| 57. | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości | TAK |  |
| 58. | Wysokorozdzielcze badania neurologiczne głowy umożliwiające badania z cienką warstwą pozbawione przerw między kolejnymi warstwami (tzw. badania wolumetryczne, izotropowe 3D) | TAK, Podać |  |
| 59. | Sekwencja 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki SWI | TAK |  |
| 60. | Możliwość zdefiniowania i rozróżnienia (krwawienie/zwapnienie) za pomocą zaoferowanej sekwencji 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki, bez konieczności stosowania skanu kalibracyjnego | TAK, podać |  |
| 61. | Obrazowanie bezkontrastowe perfuzji 3D (ASL) | TAK |  |
| 62. | Automatyczne pozycjonowanie, planowanie I optymalizacja badań głowy | TAK |  |
|  | DYFUZJA (badania neurologiczne) |  |  |
| 63. | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o tzw. single-shot EPI | TAK |  |
| 64. | Obrazowanie dyfuzji z małym polem widzenia, z wysoką rozdzielczością, bez artefaktów zawijania | TAK |  |
| 65. | Liczenie map ADC, w tym Automatyczne liczenie map ADC na konsoli podstawowej | TAK |  |
| 66. | Zaawansowane badania dyfuzyjne mózgu | TAK |  |
| 67. | Dyfuzja DW-EPI łącznie z mapowaniem dróg nerwowych (Trace Map) i ADC Map, b max. 10000 s/mm2. | TAK |  |
|  | PERFUZJA (badania neurologiczne) |  |  |
| 68. | Obrazowanie perfuzji w oparciu o tzw. single-shot EPI (metodą DSC) | TAK |  |
| 69. | Mapy TTP (Time-to-Peak), CBF (Cerebral Blood Flow), CBV (Cerebral Blood Volume), MTT (Mean Transit Time) | TAK |  |
| 70. | Automatyczne liczenie map TTP, PBP (Percentage of Baseline at Peak) i GBP (Globar Bolus Plot) na konsoli podstawowej | TAK |  |
|  | TENSOR DYFUZJI (DTI) |  |  |
| 71. | DTI w oparciu o tzw. Single Shot EPI | TAK |  |
| 72. | Pomiary DTI z różnymi kierunkami | TAK, 12 |  |
| 73. | Traktografia tensora dyfuzji | TAK |  |
|  | SPEKTROSKOPIA WODOROWA |  |  |
| 74. | Spektroskopia Single Voxel | TAK |  |
| 75. | Spektroskopia CSI 2D/3D | TAK |  |
| 76. | Aplikacje do postprocessingu badań spektroskopii Single Voxel | TAK |  |
|  | BADANIA FUNKCJONALNE |  |  |
| 77. | Badania funkcjonalne w oparciu o techniki BOLD | TAK |  |
| 78. | Korekcja zniekształceń geometrycznych EPI (EPI Distortion). | TAK, podać |  |
| 79. | Dostęp do danych akwizycyjnych | TAK, podać |  |
| 80. | Maksymalna liczba obrazów w jednej akwizycji ≥ 40 000 | TAK, Podać |  |
| 81. | Wyzwalanie sekwencji obrazujących z zewnętrznego urządzenia (trigger in) | TAK, podać |  |
| 82. | Wysyłanie przez skaner sygnału synchronizacji do zewnętrznego urządzenia (trigger out). | TAK, podać |  |
| 83. | Budowanie własnych protokołów (paradigms) | TAK, podać |  |
| 84. | Aplikacje do zaawansowanego postprocessingu badań czynnościowych fMRI | TAK, podać |  |
|  | ANGIOGRAFIA |  |  |
| 85. | Time-of-Flight MRA | TAK |  |
| 86. | Phase Contrast MRA | TAK |  |
| 87. | Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania naczyń peryferyjnych i abdominalnych pozwalające na różnicowanie naczyń tętniczych i żylnych | TAK |  |
| 88. | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | TAK |  |
| 89. | Dynamiczne badania 3D Angio MR | TAK |  |
| 90. | Bolus Timing | TAK |  |
|  | Badania abdominalne |  |  |
| 91. | Obrazowanie dyfuzji w obszarze abdominalnym | TAK |  |
| 92. | Badania dynamiczne jamy brzusznej oparte o sekwencje typu T1 QUICK 3D | TAK |  |
| 93. | Dynamiczne badania wątroby | TAK |  |
| 94. | Sekwencje umożliwiające procentowe określenie zawartości tłuszczu w wątrobie (LiverLab, FACT lub odpowiednik) | TAK |  |
| 95. | Funkcja Nawigatora synchronizyjąca sekwencje skanującą z oddechem pacjenta, oparta o pomiar ruchów przepony pacjenta | TAK |  |
| 96. | Obrazowanie jamy brzusznej wykonywane bez zatrzymywania oddechu, pozbawione artefaktów związanych z oddychaniem, oparte na radialnym skanowaniu przestrzeni k | TAK |  |
| 97. | Obrazowanie prostaty wraz z sekwencjami niezbędnymi do badań dynamicznych DCE (Dynamic Contrast Enhancement) | TAK |  |
| 98. | Cholangiografia MR | TAK |  |
|  | BADANIA ORTOPEDYCZNE |  |  |
| 99. | Protokoły i sekwencje do badań stawów | TAK |  |
| 100. | Badanie stawu kolanowego | TAK |  |
| 101. | Badanie barku | TAK |  |
| 102. | Badanie nadgarstka | TAK |  |
| 103. | Badanie stawu skokowego | TAK |  |
| 104. | Badanie Stawu biodrowego, łokciowego | TAK |  |
| 105. | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości | TAK |  |
| 106. | Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów : in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only | TAK |  |
| 107. | Sekwencje do silnego różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów | TAK, podać |  |
| 108. | Sekwnecje pozwalające na uzyskanie obrazów bez artefaktów pochodzących od metalowych implantów | TAK |  |
| 109. | Sekwencje do obrazownaia i kalkulacji map parametrycznych dla właściwości T1,T2,T2* obrazowanej tkanki wraz z protokołami | TAK, podać |  |
| 110. | Automatyczne pozycjonowanie, planowanie I optymalizacja badań stawu kolanowego | TAK |  |
|  | BADANIA KARDIOLOGICZNE |  |  |
| 111. | Cardiac Morphology (morfologia serca) , CINE | TAK |  |
| 112. | Zaawansowane badania kardiologiczne: cardiac function, perfusion, późne wzmocnienie (delayed enhancement), żywotność (viability) | TAK |  |
| 113. | Procedury shimowania dedykowane do badań kardiologicznych (cardiac shims) | TAK |  |
| 114. | Automatyczne pozycjonowanie, planowanie I optymalizacja badań serca (obrazy osiowe, 2 komory, 3 komory, ortogonalne) | TAK |  |
| 115 | Dark Blood (obrazowanie z tłumieniem sygnału krwi) | TAK |  |
| 116. | Obrazowanie naczyń wieńcowych | TAK |  |
|  | BADANIA CAŁEGO CIAŁA |  |  |
| 118. | DWI dla całego ciała (whole body DWI). | TAK |  |
| 119. | Oprogramowanie do badań T1 dla całego ciała | TAK |  |
| 120. | Oprogramowanie do badań STIR dla całego ciała | TAK |  |
| 121. | Automatyczne pozycjonowanie, planowanie I optymalizacja badań typu whole-body (multi-bed planning) | TAK |  |
| 122. | Automatyczne łączenie obrazów pochodzących z różnych pozycji stołu (Inline stitching for multi-bed imaging) | TAK |  |
|  | BADANIA MAMMOGRAFICZNE |  |  |
| 123. | Szybkie sekwencje 3D GE z tłumieniem tłuszczu dla dynamicznych badań z podaniem środka cieniującego, współpracujące z technikami równoległymi, umożliwiające obrazowanie z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową obu sutków jednocześnie z możliwością wyboru – w płaszczyźnie axialnej lub sagittalnej | TAK |  |
|  | OBRAZOWANIE RÓWNOLEGŁE |  |  |
| 124. | Obrazowanie równoległe | TAK |  |
| 125. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów lub w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k | TAK |  |
| 126. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k | TAK |  |
| 127. | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | TAK, podać |  |
|  | TECHNIKI DO SPEKTRALNEJ SATURACJI/POBUDZANIA |  |  |
| 128. | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | TAK |  |
| 129. | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | TAK |  |
|  | TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW |  |  |
| 130. | Technika redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu T2 | TAK |  |
| 131. | Technika redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu FLAIR | TAK |  |
| 132. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD, wykorzystująca radialną akwizycję przestrzeni K | TAK |  |
|  | SEKWENCJE POMIAROWE |  |  |
| 133. | Spin Echo (SE) - podać min TE i TR dla matrycy 256x256 | TAK |  |
| 134. | Inversion Recovery (IR) - (FLAIR, STIR) | TAK |  |
| 135. | Gradient Echo (GRE) | TAK |  |
| 136. | Szybkie 3D GRE z „quick fat saturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu | TAK |  |
| 137. | Sekwencje 2D GRE z full transverse rephasing | TAK |  |
| 138. | 3D GRE z full transverse rephasing | TAK |  |
| 139. | Sekwencje Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) 2D, 3D | TAK |  |
| 140. | Sekwencje EPI-FID , EPI-SE | TAK |  |
| 141. | Sekwencje SSFP, BSSFP | TAK |  |
| 142. | Sekwencje do angiografii bezkontrastowej TOF, PC | TAK |  |
| 143. | Sekwencje typu Multi-Shot | TAK |  |
| 144. | Sekwencje typu Single-Shot | TAK |  |
| 145. | Sekwencje do obrazownia w małym polu widzenia, bez artefaktów zawijania (ZoomIt, MicroView lub podobne) | TAK |  |
| 146. | Sekwencje DWI umożliwiające generacje obrazów ze współczynnikami b innymi niż zmierzone (Computed DWI lub podobne) | TAK |  |
|  | PARAMETRY OBRAZOWANIA |  |  |
| 147. | Min FoV we wszystkich osiach (x, y, z) [cm] | TAK, podać |  |
| 148. | Max FoV w osiach x, y, z [cm] >= 50 cm | TAK, podać |  |
| 149. | Matryca akwizycyjna 1024 x 1024 | TAK |  |
| 150. | Min. grubość warstwy (skany 2D) [mm] | max 0,5 |  |
| 151. | Min. grubość warstwy (skany 3D) [mm] | max 0,1 |  |
| 152. | Maksyamalny współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Turbo Spin Echo/Fast Spin Echo (TSE, FSE) | TAK, podać |  |
| 153. | Czasy akwizycji możliwe do uzyskania podczas normalnej pracy klinicznej (widoczne w parametrach sekwencji) [s] – patrz poniżej | TAK, podać |  |
| 154. | Min TR dla 3D GRE (256x256 matryca)[s] | TAK, podać |  |
| 155. | Min TE dla 3D GRE (256x256 matryca) | TAK, podać |  |
| 156. | Min TR dla EPI (256x256 matryca) | Tak, podać |  |
| 157. | Min TE dla EPI (256x256 matryca) | Tak, podać |  |
| 158. | Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 256x256) | Tak, podać |  |
|  | KONSOLA AKWIZYCYJNA (OPERATORSKA) APARATU MR |  |  |
| 159. | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | TAK |  |
| 160. | Liczba obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256x256 | >= 5 000 000 |  |
| 161. | Archiwizacja obrazów na CD-R oraz DVD z dogrywaniem DICOM’owego viewer’a umożliwiającego odtwarzanie obrazów na PC | TAK |  |
| 162. | Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny) | TAK |  |
| 163. | Matryca rekonstrukcyjna | >= 1024 x 1024 |  |
| 164. | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV [obr/s] | >= 30 000 |  |
| 165. | Akwizycja danych oparta o metodę Compressed Sensing- możliwa do wykorzystania w akwizycjach 2D, 3D umożliwiającymi skrócenie czasu akwizycji i/lub poprawę rozdzielczości obrazowania | TAK |  |
| 166. | Dedykowane I oddzielne komputery rekonstrukcyjne do algorytmów Compressed z prędkością rekonstrukcji co najmniej 50 000 obrazów/sek. | TAK/NIE |  |
| 167. | Monitor – pracujący w technologii LCD | TAK |  |
| 168. | Przekątna monitora [‘] | >=24 |  |
| 169. | Matryca monitora | >= (1280 x 1024) |  |
| 170. | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | TAK |  |
| 171. | MPR | TAK |  |
| 172. | MIP | TAK |  |
| 173. | Rekonstrukcje 3D SSD | TAK/NIE |  |
| 174. | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań krokowych obszarów rozległych przekraczających statyczne FoV w jeden obraz całego badanego obszaru | TAK |  |
| 175. | Analiza wyników protonowej spektroskopii MR mózgu SVS | TAK |  |
| 176. | Oprogramowanie do analizy badań funkcjonalnych mózgu | TAK |  |
| 177. | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - TTP (Time-to-Peak), - relMTT (relative Mean Transit Time), - relCBV (relative Cerebral Blood Volume), - relCBF (relative Cerebral Blood Flow). | TAK |  |
| 178. | Oprogramowanie do analizy dyfuzji, mapy ADC, ilościowa ocena ADC | TAK |  |
| 179. | Oprogramowanie do obliczania i wizualizacji map T1,T2, T2* w badaniach stawów | TAK |  |
| 180. | Oprogramowanie do analizy tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji | TAK |  |
| 181. | Możliwość wsparcia zdalnego w przypadku awarii | TAK |  |
| 182. | Biurko/stół rekomendowane przez dostawcę pod konsolę | TAK |  |
| 183. | Równoczesne skany i rekonstrukcja | TAK |  |
| 184. | Rekonstrukcja obrazów oparta o algorytmy Deep Learning (AI) , umożliwiająca poprawę jakości uzyskiwanego obrazu (SNR) poprzez inteligentne usuwanie szumu, z zachowaniem poziomu sygnału | TAK |  |
| 185. | Praca w sieci: - DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE, - DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE, - DICOM 3.0 – WORKLIST, - DICOM 3.0 – DICOM BASIC PRINT. | TAK |  |
|  | KONSOLA POSTPROCESSINGOWA |  |  |
| 186. | Serwer aplikacyjny oparty o technologie klient-serwer posiadający możliwość zainstalowania licencji pływających lub inne podobne rozwiązanie, które umożliwia analizę badań również zaawansowanych, multiparametrycznych. Dwie stacje lekarskie z myszką i klawiaturą. | TAK, podać |  |
| 187. | Pamięć RAM [GB] | >=12 |  |
| 188. | Monitor w technologii LCD/TFT [‘] (diagnostyczny po dwie sztuki do każdej z dwóch stacji lekarskiej oraz jeden opisowy do każdej stacji lekarskiej) | >= 21 |  |
| 189. | Matryca monitora | >= 1920 x 1200 |  |
| 190. | Liczba obrazów w matrycy 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD konsoli | >= 100 000 |  |
| 191. | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | TAK |  |
| 192. | MPR | TAK |  |
| 193. | MIP | TAK |  |
| 194. | Rekonstrukcje 3D SSD | TAK/NIE |  |
| 195. | 3D VRT | TAK |  |
| 196. | Podstawowa analiza obrazów MR i CT | TAK |  |
| 197. | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | TAK |  |
| 198. | Analiza dyfuzji, mapy ADC, ilościowa ocena ADC | TAK |  |
| 199. | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - TTP (Time-to-Peak), - relMTT (relative Mean Transit Time), - relCBV (relative Cerebral Blood Volume), - relCBF (relative Cerebral Blood Flow). Minimum 1 licencja dla 1 jednoczasowego użytkownika | TAK |  |
| 200. | Oprogramowanie do obliczania i wizualizacji map T1, T2, T2* w badaniach stawów | TAK |  |
| 201. | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętość) | TAK |  |
| 202. | Oprogramowanie do analizy badań spektroskopowych SVS, CSI Minimum 1 licencja dla 1 jednoczasowego użytkownika | TAK |  |
| 203. | Oprogramowanie do analizy badań dynamicznych | TAK |  |
| 204. | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań dynamicznych piersi | TAK |  |
| 205. | Oprogramowanie do analizy badań dynamicznych DCE w oparciu o model toft wraz z wyliczeniem parametrów Ktrans, Kep, Ve, Vp, Contrast Enhancement Ratio (CER), Initial Area Under Curve (iAUC) and Max Slope (MS) | TAK |  |
| 206. | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych. Minimalna funkcjonalność: rekonstrukcje typu virtual endoskopy, volume rendering technique, automatyczna lub półautomatyczna detekcja segmentów naczyń, pomiar stenozy, rozróżnianie tętnic i żył Minimum 1 licencja dla 1 jednoczasowego użytkownika | TAK |  |
| 207. | Oprogramowanie do analizy badań serca: automatyczna segmentacja prawej i lewej komory, analiza ilościowa badań czynnościowych serca : EDV, ESV, EF, CO, SV, mapy polarne (bull eye plots) | TAK |  |
| 208. | Filtr obrazów | TAK |  |
| 209. | Możliwość łączenia obrazów z różnych pozycji stołu w jedną całość- Stitching | TAK |  |
| 210. | Konsola niezależna, mogąca działać po całkowitym wyłączeniu konsoli podstawowej aparatu MR | TAK |  |
| 211. | Praca w sieci: - DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE, - DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE, - DICOM 3.0 – DICOM PRINT, - DICOM 3.0 – Storage Commitment. | TAK |  |
|  | # WSTRZYKIWACZ KONTRASTU |  |  |
| # 212. | # Strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego przystosowana do pracy w środowisku MR – min. 1,5 [T] | TAK |  |
|  | # WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| # 213. | # Detektor implantów metalowych | TAK |  |
| # 214. | # Gaśnica niemagnetyczna | TAK |  |
| # 215. | # Leżanka do transportu pacjentów w pozycji leżącej przystosowana do pracy w środowisku MR oraz rolki niemagnetyczne do przesuwania pacjenta | TAK |  |
| # 216. | # Wózek inwalidzki niemagnetyczny do transportu chorych w pozycji siedzącej przystosowany do pracy w środowisku MR | TAK |  |
| 217. | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | TAK |  |
| 218. | Zestaw podgłówków i podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
| 219. | Komplet dokumentów i testów, których wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie dostawcy, a które są niezbędne do odbioru pracowni i urządzenia przez uprawnione instytucje - wymienić | TAK |  |
| 220. | Po zakończeniu prac – przeprowadzenie pomiarów pola elektromagnetycznego i przekazanie dokumentacji zawierającej plany pomieszczeń wraz z zaznaczonymi strefami i wynikami pomiarów | TAK |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |
| 221. | Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i elektroradiologów potwierdzone odpowiednim dokumentem (min. 15 dni po 6 godzin - w terminie ustalonym z Zamawiającym) | TAK |  |
|  | SERWIS I GWARANCJA |  |  |
| 222. | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat liczone od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych | TAK, podać okres |  |
| 223. | Wymagany okres gwarancji – min. 60 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu końcowego odbioru | TAK, podać |  |
| 224. | Gwarancja obejmuje wszystkie dolewki i uzupełnienia helu wynikające z pracy systemu oraz sytuacji awaryjnych, np. quench zarówno spontanicznych, wynikających z awarii systemu MR, systemów chłodzenia, systemów zasilania oraz inicjowanych przez użytkownika, np. w sytuacji zagrożenia życia pacjenta, w całym okresie gwarancji | TAK |  |
| 225. | Pełna bezpłatna obsługa serwisowa i wymiana części w okresie gwarancji, która obejmuje: - regulację i kalibrację parametrów wymaganych przez producenta, - wykonywanie testów specjalistycznych, - części eksploatacyjne aparatu, Na podstawie informacji zawartych w instrukcji użytkowania lub zaleceń producenta Wykonawca wraz z Zamawiającym ustalą terminy kolejnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa, dotyczy to również czynności które Wykonawca/serwisant powinien wykonać po każdej naprawie, wymianie elementów urządzenia. | TAK, podać i opisać |  |
| 226. | Każdorazowo po wystąpieniu prac serwisowych w skutek awarii systemu MR, awarii aparatu, sytuacji inicjowanych przez użytkownika np. zagrożenie życia pacjenta lub uszkodzenia innych systemów składowych, nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |
| 227. | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy. | TAK, podać i opisać |  |
| 228. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 48 godzin (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 7 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. | TAK, podać |  |
| 229. | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaż części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim. Dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta. | TAK, podać i dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  |
| 230. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 231. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji | TAK |  |
| 232. | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego sprzętu i wyposażenia. | TAK |  |
| 233. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |
| 234. | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK, dostarczyć wraz z protokołem końcowym odbioru |  |
| 235. | Kody i hasła serwisowe do rezonansu magnetycznego dostępne dla wszystkich uprawnionych pracowników serwisów. Po okresie gwarancji zamawiający ma prawo do korzystania z dowolnego przeszkolonego i uprawnionego serwisu. | TAK |  |

Uwagi:

1. TAK – w kolumnie: „PARAMETR WYMAGANY WARTOŚĆ” oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi w kolumnie: „PARAMETR OFEROWANY” spowoduje odrzucenie oferty.

2. parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.