Załącznik nr 2 do SWZ : Opis przedmiotu zamówienia FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Znak sprawy: ZP.220.77.26

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw endoskopowy |  |  |  |  |
| 1. | Gastroskop – 1 szt. |  |  |  |
| 1.1. | Obrazowanie w wysokiej rozdzielczości HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych | TAK |  |  |
| 1.2. | Współpracujący z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu | TAK |  |  |
| 1.3. | Współpracujący z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | TAK |  |  |
| 1.4. | Współpracujący z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego, ułatwiającego lokalizację miejsc krwawienia wspomagane min. przez dedykowaną diodę LED (amber) | TAK |  |  |
| 1.5. | Średnica sondy endoskopowej maks. 8,9 mm | TAK, podać |  |  |
| 1.6. | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 8,9 mm | TAK, podać |  |  |
| 1.7. | Kanał roboczy o średnicy min. 2,8 mm | TAK, podać |  |  |
| 1.8. | Głębia ostrości od 2 do 100 mm | TAK |  |  |
| 1.9. | Pole widzenia min. 135° | TAK, podać | > 135° – 10 pkt., = 135° – 0 pkt. |  |
| 1.10. | Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100° | TAK |  |  |
| 1.11. | Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1100 mm | TAK |  |  |
| 1.12. | Kanał irygacyjny | TAK |  |  |
| 1.13. | Ergonomiczny uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |  |
| 1.14. | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. | TAK |  |  |
| 1.15. | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny i nie wymagający żadnych nakładek uszczelniających. | TAK |  |  |
| 1.16. | Przystosowany do mycia i dezynfekcji w posiadanej przez Zamawiającego myjni ETD. | TAK |  |  |
| 1.17. | Wbudowany układ RFID lub dołączony chip zbliżeniowy RFID do identyfikacji endoskopu kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem raportowania i monitorowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN oraz posiadaną szafą susząco przechowującą | TAK |  |  |
| 1.18. | Pełna współpraca z posiadanym przez Zamawiającego torem wizyjnym Evis Exera III i Evis X1. | TAK |  |  |
| 2. | Kolonoskop – 1 szt. |  |  |  |
| 2.1. | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu. | TAK |  |  |
| 2.2. | Średnica sondy endoskopowej max 14 mm. | TAK, podać | = 14 mm – 0 pkt., < 14 mm – 5 pkt. |  |
| 2.3. | Średnica końcówki sondy endoskopowej max. 14 mm. | TAK, podać | = 14 mm – 0 pkt., < 14 mm – 5 pkt. |  |
| 2.4. | Kanał roboczy min. 3,7 mm. | TAK, podać |  |  |
| 2.5. | Miejsce dodatkowego zgięcia tuby wziernikowej ułatwiające pokonywanie mocnych zagięć | TAK |  |  |
| 2.6. | Zginanie końcówki endoskopu: Góra: 180°, Dół: 180°, Lewo: 160°, Prawo: 160°. | TAK, podać |  |  |
| 2.7. | Ergonomiczna rękojeść ułatwiająca dostęp do przycisków sterujących. | TAK |  |  |
| 2.8. | Ilość przycisków do sterowania funkcjami endoskopu i procesora min. 5. | TAK |  |  |
| 2.9. | Długość sondy roboczej min. 1650 mm. | TAK, podać |  |  |
| 2.10. | Pole widzenia min. 160° | TAK, podać |  |  |
| 2.11. | Funkcja zwiększonej głębi ostrości, łącząca obrazy z bliskiego oraz z dalekiego planu – gwarantująca optymalną ostrość w obrębie całego obrazu. | TAK |  |  |
| 2.12. | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | TAK |  |  |
| 2.13. | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego. | TAK |  |  |
| 2.14. | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. | TAK |  |  |
| 2.15. | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny, nie wymagający zabezpieczających przed zalaniem nasadek. | TAK |  |  |
| 2.16. | Pełna współpraca z posiadanym przez Zamawiającego torem wizyjnym EVIS EXERA III i pełna współpraca z posiadanym systemem rejestracji badań ENDOBASE | TAK |  |  |
| 2.17. | Współpraca z systemem monitorowania i raportowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSKAN za pomocą wbudowanego na stałe chipa RFID. | TAK |  |  |
| 2.18. | Pełna współpraca z posiadanymi myjniami ETD i szafą EDC w celu zapewnienia kompleksowego systemu monitorowania obiegu endoskopu (trackingu). | TAK |  |  |
| 2.19. | Współpraca z systemem do insuflacji CO2 i z szczelnymi zaworami woda powietrze przeznaczonymi do insuflacji CO2 oraz butelką bez konieczności stosowania adapterów. | TAK |  |  |
| 2.20. | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu. | TAK |  |  |
| 2.21. | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. | TAK |  |  |
| 3. | Insuflator – 1 szt. |  |  |  |
| 3.1. | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym. | TAK |  |  |
| 3.2. | Regulowany system podawania gazu poprzez odpowiednie dreny. | TAK |  |  |
| 3.3. | Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: Long, Short, OFF (brak limitu). | TAK |  |  |
| 3.4. | Butelka woda-gaz kompatybilna ze źródłem światła CLV-190 EVIS EXERAIII i Evis X1 oraz z endoskopami różnych serii olympus posiadanymi przez Zamawiającego bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów umożliwiając insuflację CO2 | TAK |  |  |
| 3.5. | Zawór woda/gaz uniemożliwiający wydostawanie się CO2 poza obieg kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami produkcji Olympus (kolonoskopy, gastroskopy, duodenoskopy) | TAK |  |  |
| 3.6. | Możliwa współpraca i sterowanie przez procesory posiadane EVIS EXERA III i Evis X1. | TAK |  |  |
| 3.7. | Maksymalne ciśnienie 45 kPa | TAK, podać |  |  |
| 3.8. | Zasilanie z możliwością bezpośredniego podłączenia do wózka endoskopowego poprzez gniazdo: 230 V | TAK |  |  |
| 3.9. | Rozmiary umożliwiające ustawienie na wózku endoskopowym max: szer.125X głęb. 300X wys.150 | TAK, podać |  |  |
| 3.10. | Waga max. 6 kg | TAK, podać |  |  |
| 4. | Kolumna endoskopowa – 1 szt. |  |  |  |
| 4.1. | Podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół o średnicy min. 120 mm | TAK, podać |  |  |
| 4.2. | Wieszak na min. dwa endoskopy | TAK, podać |  |  |
| 4.3. | Umieszczenie wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | TAK |  |  |
| 4.4. | Przegubowe ramię na monitor umożliwiające optymalne jego umieszczenie również poza obrysem wózka | TAK |  |  |
| 4.5. | Transformator separujący wbudowany fabrycznie umożliwiający podłączenie min. 12 urządzeń | TAK, podać |  |  |
| 4.6.. | Min. 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych | TAK, podać |  |  |
| 4.7. | Dodatkowe minimalne wyposażenie: uchwyt na butlę CO2, pojemnik na akcesoria. | TAK |  |  |
| 4.8. | Monitor o rozdzielczości 4K i przekątnej minimum 30 cali. | TAK, podać |  |  |
| 5. | Warunki serwisu, gwarancji oraz wymagane dokumenty |  |  |  |
| 5.1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r. | TAK |  |  |
| 5.2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla zaoferowanego sprzętu |  |  |
| 5.3. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na pendrive | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.4. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.5. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, e-mail | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.6. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy bądź posiadają potwierdzenie odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawione przez producenta na Wykonawcę | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5.7. | Dostarczenie Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty utylizacji odebranych odpadów i opakowań lub dostarczenie podczas odbioru sprzętu oświadczenia, że odpady i opakowania po dostawie sprzętu zostały odebrane i będą właściwie zagospodarowane | TAK, podać |  |  |
| 5.8. | Odbiór odpadów w trakcie trwania umowy: Wymieniane części zamienne oraz inne odpady powstałe w trakcie realizacji umowy Wykonawca odbiera i przekazuje do zagospodarowania z zachowaniem hierarchii postępowania z odpadami, w szczególności z priorytetem ponownego użycia i recyklingu | TAK |  |  |
| 6. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 6.1. | Producent | TAK, podać |  |  |
| 6.2. | Kraj pochodzenia/montażu | TAK, podać |  |  |
| 6.3. | Typ/Model * | TAK, podać |  |  |
| 6.4. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;