## DZP.P.271.15.2026 														Załącznik nr 2.4 do SWZ

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 4

WÓZEK DO TRANSPORTU PACJANTA BARIATRYCZNY W POZYCJI LEŻĄCEJ

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Termin realizacji: do 4 tygodni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do 30.06.2026r.

ILOŚĆ SZTUK WÓZKA DO TRANSPORTU PACJENTA BARIATRYCZNY W POZYCJI LEŻĄCEJ : 1

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent |  |
| 2 | Model / Typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Urządzenie nowe, rok produkcji 2026r |  |
|  | PARAMETR WYMAGANY | OPIS OFEROWANEGO PARAMETRU |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 ruchomych kolumnach z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Leże podzielone na 4 ruchome segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego i/lub płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo. |  |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu. |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem montowany bezpośrednio pod leżem |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 317 kg z uwagi na możliwość transportu pacjentów bariatrycznych. |  |
|  | Długość całkowita wózka w zakresie: 2160±20mm |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami w zakresie: 760±20mm |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami w zakresie: 860±20mm |  |
|  | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 191 cm, szerokość min. 66 cm |  |
|  | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. |  |
|  | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem. |  |
|  | Pojedyncze, duże koła o średnicy co najmniej 20 cm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. |  |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. |  |
|  | Barierki boczne chromowane, składane (żółte elementy aktywujące) o wysokości min.36 cm i długości min.147 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 53 – 86cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) |  |
|  | Leże wózka wyposażone w ruchomy segment miednicy w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców. |  |
|  | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie min. 0-85 sprzężona z automatycznym opuszczaniem się segmentu miednicy zapobiegającego zsuwaniu się pacjenta z wózka |  |
|  | Manualna regulacja segmentu nóg w zakresie min.0-30 ze wspomaganiem siłownika hydraulicznego |  |
|  | Regulacja podparcia podudzi (pozycja ortopedyczna) obsługiwana manualnie. |  |
|  | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie 17 (3)przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka |  |
|  | Możliwość uzyskania wygodnej pozycji fotelowej |  |
|  | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża |  |
|  | Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od strony wezgłowia. |  |
|  | Listwy odbojowe zabezpieczające naroża wózka |  |
|  | Odbojniki nad kołami min. 6 kolorów do wyboru w celu odróżnienia na oddziałach |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego wózka |  |
|  | Materac piankowy, przeciwodleżynowy (od 1 do 4 st. odleżyn), w pokrowcu poliuretan/poliwęglan zwiększający wytrzymałość na środki chemiczne, o zgrzewanych krawędziach zapobiegających przedostaniu się płynów do wnętrza materaca, odpinanym na zamek błyskawiczny z okapnikiem, o grubości min.8 cm, niepalny (zgodnie z norma EN 597-1 i EN 597-2), o udźwigu min.317 kg. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |
|  | Teleskopowy chromowany lub metalowy składany wieszak infuzyjny co najmniej 2 częściowy z regulacja wysokości, wyposażony w min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie do 18kg. Montaż stały składany wzdłuż kub wszerz leża. |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |
|  | Okres gwarancji na wózek, min. 24 miesiące |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Dane teleadresowe serwisu (adres, tel., email) |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy serwisowe na koszt dostawcy – co najmniej jeden na 12 miesięcy (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta) |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji: max. 72 godziny |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji jakości. Max. 30 dni |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim |  |
|  | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, Dopuszczenie do obrotu |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę dostawy aparatu i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty dostawy. |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy