DZP.P.271.15.2026 														Załącznik nr 2.7. do SWZ

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 7

STYMULATOR ZEWNĘTRZNY JEDNOJAMOWY

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Termin realizacji: do 4 tygodni od daty podpisania umowy, , ale nie później niż do 30.06.2026r.

ILOŚĆ SZTUK STYMULATORA ZEWNĘTRZNEGO JENOJAMOWEGO: 1

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent |  |
| 2 | Model / Typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Urządzenie nowe, rok produkcji 2026r |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stymulacja VVI z nastawami standardowymi po naciśnięciu jednego przycisku |  |
| 2 | Funkcja „EMERGENCY” dostępna w każdej sytuacji |  |
| 3 | Automatyczny test stymulatora i obwodu elektrody w momencie załączenia |  |
| 4 | Akustyczna sygnalizacja zwarcia lub przerwy w obwodzie elektrody |  |
| 5 | Krokowa, dwustopniowa zmiana wartości wszystkich parametrów |  |
| 6 | Możliwość zablokowania nastaw parametrów przed przypadkowymi zmianami |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed zewnętrzną defibrylacją |  |
| 8 | Funkcje pomiarowe: napięcia impulsu, impedancji obwodu elektrody oraz amplitudy R lub P |  |
| 9 | Podświetlany wyświetlacz |  |
| 10 | Oszczędne gospodarowanie energią baterii (np. automatyczne wygaszanie ekranu) |  |
| 11 | Funkcje stymulacyjne: min. VVI, V00, AAI, A00, stymulacja szybka oraz szybka z malejącą częstością |  |
| 12 | Częstość podstawowa: min. 30 ÷ 180 1/min. |  |
| 13 | Częstość stymulacji szybkiej: min. 100 ÷ 990 1/min. |  |
| 14 | Amplituda impulsu: min. 0,1 ÷ 20 mA |  |
| 15 | Szerokość impulsu: min. 0,2 ÷ 1,5 ms |  |
| 16 | Czas refrakcji: min. 200 ÷ 500 ms |  |
| 17 | Czułość wejściowa: min. 0,5 ÷ 21 mV |  |
| 18 | Pomiar amplitudy napięcia impulsu: min. 0,2 ÷ 12 V |  |
| 19 | Dwustopniowa sygnalizacja stanu baterii: akustyczna i optyczna |  |
| 20 | Zasilanie z baterii 9 V |  |
| 21 | Czas pracy z baterii powyżej 14 dni |  |
| 22 | Masa urządzenia łącznie z baterią max 300 g |  |

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci katalogu, ulotki foldery itp. dokumentacja techniczna, oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora wraz z ofertą jako przedmiotowe środki dowodowe potwierdzający ww. parametry wymagane przez zmawiającego.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy