ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 – Sprzęt

| L.p. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napęd ortopedyczny | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrza do napędu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry jakościowe

| 1. Napęd ortopedyczny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferowany model/nazwa handlowa: ……………………. Producent: ……………………. Rok produkcji: ……………………. |  |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Wymagany parametr | Parametr oferowany |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| Rękojeść wiertarska pistoletowa, dwuprzyciskowa |  |  |  |
|  | Dwa tryby pracy – wiercenie oraz frezowanie | TAK |  |
|  | Współpraca z nasadkami typu: wiertarskie, mała/duża piła oscylacyjna, piła posuwistwo-zwrotna, nasadka przezierna, nasadka płucząca, nasadki do drutów kirschnera | TAK |  |
|  | Rękojeść zasilana przez podłączany od spodu akumulator litowo-jonowy, niesterylny lub sterylny | TAK |  |
|  | Rękojeść wyposażona w dwa przyciski sterujące prędkością, kierunkiem obrotów (obroty prawe, lewe, oscylacja, gwintowanie) oraz przełącznik trybu pracy (wysoka prędkość, niska prędkość, blokada) | TAK |  |
|  | Napęd nie wymaga smarowania/konserwacji | TAK |  |
|  | Lekka metalowa obudowa wykonana ze stopu metali nierdzewnych | TAK |  |
|  | Maksymalne obroty w trybie wiercenia 1350 obr/min | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obroty w trybie frezowania 300 obr/min | TAK, podać |  |
|  | Moment obrotowy min. 20Nm | TAK, podać |  |
|  | Moc min. 270W | TAK, podać |  |
|  | Kaniulacja rękojeści min. 4.2mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przełączenia zasilania akumulatorowego na zasilanie przewodowe z konsoli sterującej za pomocą dedykowanego adaptera | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej, temperatura min. 90°C, sterylizacja parowa min. 134°C, klasa ochrony IP69 | TAK |  |
|  | Wysokość rękojeści max. 146 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica rękojeści max. 36 mm | TAK, podać |  |
| Rękojeść jednoprzyciskowa typu piła oscylacyjna |  |  |  |
|  | Rękojeść zasilana przez podłączany od spodu akumulator litowo-jonowy, niesterylny lub sterylny | TAK |  |
|  | Centralny przycisk sterujący prędkością oscylacji oraz przełącznik trybu pracy | TAK |  |
|  | Lekka metalowa obudowa wykonana ze stopu metali nierdzewnych | TAK |  |
|  | Napęd nie wymaga smarowania/konserwacji | TAK |  |
|  | Oscylacje w zakresie 0-13500 osc/min | TAK, podać |  |
|  | Moc min. 270W | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przełączenia zasilania akumulatorowego na zasilanie przewodowe z konsoli sterującej za pomocą dedykowanego adaptera | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej, temperatura min. 90°C, sterylizacja parowa min. 134°C, klasa ochrony IP69 | TAK, podać |  |
|  | Wysokość rękojeści max. 146 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica rękojeści max. 36 mm | TAK, podać |  |
| Rękojeść jednoprzyciskowa typu piła posuwisto-zwrotna |  |  |  |
|  | Rękojeść zasilana przez podłączany od spodu akumulator litowo-jonowy, niesterylny lub sterylny | TAK |  |
|  | Centralny przycisk sterujący prędkością oscylacji oraz przełącznik trybu pracy | TAK |  |
|  | Maksymalne oscylacje 13500 osc/min | TAK, podać |  |
|  | Lekka metalowa obudowa wykonana ze stopu metali nierdzewnych | TAK |  |
|  | Napęd nie wymaga smarowania/konserwacji | TAK |  |
|  | Możliwość przełączenia zasilania akumulatorowego na zasilanie przewodowe z konsoli sterującej za pomocą dedykowanego adaptera | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej, temperatura min. 90°C, sterylizacja parowa min. 134°C, klasa ochrony IP69 | TAK, podać |  |
|  | Wysokość rękojeści max. 146 mm | TAK |  |
|  | Średnica rękojeści max. 36 mm | TAK |  |
|  | Nasadka wiertarska Jacobs, kluczykowa, zakres 0,5 - 7,4mm, kaniulacja 4,2mm | TAK, podać |  |
|  | Nasadka wiertarska Zimmer/Hudson, kaniulacja max. 4,2mm | TAK, podać |  |
|  | Nasadka do drutów KIRSCHNERA, zakres 0,7 - 4,0mm | TAK, podać |  |
| Ładowarka do akumulatorów- 4 portowa – 1 szt. |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do czterech akumulatorów | TAK |  |
|  | Elektroniczna kontrola procesu testowania i ładowania akumulatorów | TAK |  |
|  | Podświetlany panel wyświetlacza, który przedstawia stan ładowarki, portów i baterii | TAK |  |
|  | Maksymalny czas trwania sekwencji ładowania dużego akumulatora: max. 85 minut | TAK, podać |  |
|  | Napięcie wejściowe ładowarki: 240V , 50-60HZ | TAK, podać |  |
|  | Kabel zasilający min. 3m | TAK, podać |  |
|  | Cztery stanowiska dostosowane do akumulatorów sterylnych i niesterylnych o różnej wielkości za pomocą wymiennych adapterów | TAK |  |
|  | Moduł do ładowania akumulatorów niesterylnych małych 10,95V / 2000mAh i dużych 14,6V / 2500mAh | TAK, podać |  |
|  | Centralny wyłącznik umieszczony na obudowie | TAK |  |
| Akumulatory niesterylne duże – 4 szt. |  |  |  |
|  | Ogniwa Li-Ion akumulatorów nie posiadające tzw. efektu pamięci — nie wymagają przeprowadzania okresowego procesu ich kondycjonowania. | TAK |  |
|  | Podczas pracy napędu wydatek energetyczny akumulatorów Li-Ion stały i maksymalny— brak efektu liniowego spadku wydajności napędu podczas zabiegu | TAK |  |
|  | Typ ogniw: Li-Ion | TAK |  |
|  | Liczba ogniw: min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Napięcie wyjściowe: 10.95 lub 14.6 V | TAK, podać |  |
|  | Pojemność akumulatorów min. 2000mAh, | TAK, podać |  |
|  | Dedykowana obudowa sterylna do dużego akumulatora niesterylnego – 2 szt. | TAK |  |
|  | Osłona sterylna do zakładania dużego akumulatora – 4 szt. | TAK |  |
|  | Taca sterylizacyjna dostosowana do trzech rękojeści, dziewięciu nasadek roboczych, dwóch sterylnych obudów akumulatora i osłon do przenoszenia akumulatora | TAK |  |
|  | Kontener sterylizacyjny bezobsługowy | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, bez wcześniejszego użycia w jakichkolwiek warunkach mogących wpłynąć na jego stan techniczny, w tym klinicznych, komercyjnych, demonstracyjnych lub testowych. | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2026 | TAK |  |

| 2. Ostrza do napędu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferowany model/nazwa handlowa: ……………………………………… Producent: ……………………………………… Rok produkcji: ……………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Wymagany parametr | Parametr oferowany |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Ostrze do piły oscylacyjnej 19 x 100 x 1.27mm – 20 szt. | TAK, podać |  |
|  | Ostrze do piły oscylacyjnej 75 x 19 x 1.27mm – 20 szt. | TAK, podać |  |
|  | Ostrze posuwisto-zwrotne 8 x 54 x 1.30mm - 20 szt. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, bez wcześniejszego użycia w jakichkolwiek warunkach mogących wpłynąć na jego stan techniczny, w tym klinicznych, komercyjnych, demonstracyjnych lub testowych. | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2026 | TAK |  |

Wymagane warunki

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania formalno-techniczne dotyczące poniższego sprzętu: | TAK |  |
| 1. | W okresie trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi min. raz w roku przegląd techniczny – zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 2. | Czas reakcji serwisu max. 48 godz. (dotyczy sprzętu medycznego) | TAK |  |
| 3. | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (dotyczy sprzętu medycznego) : a) niewymagającej importu części - nie dłużej niż 2 dni robocze - b) wymagającej importu części - nie dłużej niż 10 dni roboczych | TAK |  |
| 4. | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem (dotyczy sprzętu medycznego). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia. | TAK |  |
| 5. | Dostawa, montaż oraz szkolenie w cenie oferty. Szkolenie potwierdzone certyfikatem dla osoby przeszkolonej | TAK |  |
| 6. | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych i akcesoriów – min. 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru (dotyczy sprzętu medycznego). | TAK |  |
| 7. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim. | TAK |  |
| 8. | Szkolenie wyznaczonych pracowników technicznych w zakresie wykonywania przeglądów okresowych oraz czynności serwisowych w zakresie obejmującym wizualną ocenę stanu urządzenia, w tym przewodów, obudowy oraz elementów ruchomych, odsłuchowym sprawdzeniu pracy urządzenia (wykrycie nietypowych dźwięków, tarcia itp.) sprawdzenie konfiguracji, kompletności, zgodności numeru seryjnego z dokumentacją, czyszczenie i dezynfekcja, działania przycisków funkcyjnych, pokręteł i zacisków, wymianę podzespołów, śrub, pokręteł, pasków. Bez ingerencji w konstrukcję, potwierdzone certyfikatem uprawniającym do przeprowadzania tego typy przeglądów. | TAK |  |
| 9. | Zapewnienie w przyszłości przeprowadzania przez Zamawiającego czynności serwisowych w szczególności przez wydanie kluczy licencyjnych, kodów serwisowych po okresie gwarancji. | TAK |  |

- Wartości określone w wymaganiach jako ,,TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Kolumna ,,Parametr oferowany” musi być w całości wypełniona.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Pakiet nr 2 – Sprzęt

| L.p. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN | Stawka VAT (%) | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjny ortopedyczny | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Tor artroskopowy | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry jakościowe

| 1. Stół operacyjny ortopedyczny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferowany model/nazwa handlowa: ……………………………………… Producent: ……………………………………… Rok produkcji: ……………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Wymagany parametr | Parametr oferowany |
|  | Stół operacyjny z blatem min. 5 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek czteroczęściowy rozchylany, dodatkowo odwodzony na boki z możliwością zgięcia w kolanie. | TAK, podać |  |
|  | Stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥100 mm. Podstawa stołu w kształcie litery U z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek dźwigni i elementów wystających. Prześwit pod podstawą umożliwiający wsunięcie stóp z każdej strony stołu dla lepszego dostępu do pola operacyjnego przez operatora, Podstawa zabudowana od spodu. Koła stołu niezabudowane. Powierzchnia górna podstawy posiadająca obniżenie w okolicach osadzenia kolumny stołu. | TAK, podać |  |
|  | Odstęp pomiędzy podłogą a dolną powierzchnią podstawy 87 mm (+/-2mm). | TAK, podać |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona w piąte koło kierunkowe które dzięki wspomaganiu sprężyny gazowej jest cały czas włączone i wspomaga jazdę kierunkową oraz manewrowanie stołem. | TAK |  |
|  | Kolumna stołu o przekroju 323 mm x 323 mm (+/- 2mm). Górna część kolumny osłonięta panelami harmonijkowymi z elastycznego tworzywa. | TAK, podać |  |
|  | Kolumna stołu osłonięta panelami wykonanymi z aluminium oraz narożnikami wykonanymi z polimeru dzięki czemu osłona jest bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne a w przypadku wystąpienia uszkodzenia można wymienić tylko uszkodzony panel nie zaś całą osłone kolumny, dzięki czemu ewentualna naprawa jest szybsza i tańsza. | TAK |  |
|  | Napęd stołu elektromechaniczny i elektrohydrauliczny w zakresie regulacji wysokości oraz blokowania/odblokowywania podstawy stołu do podłoża. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Stół wyposażony w 3 x 12V zabudowane akumulatory, które po pełnym naładowaniu pozwalają na co najmniej 5 dniowy okres pracy po 8 godzin dziennie. Maksymalny czas ładowania akumulatorów – 5 godzin. | TAK, podać |  |
|  | Stół wyposażony w elektrohydrauliczny system autokompensacji nierówności podłoża, automatycznie niwelujący ewentualne nierówności w zakresie do 10 mm. | TAK, podać |  |
|  | Stół umożliwiający awaryjne odblokowanie podstawy od podłoża przy pomocy awaryjnego przycisku zwalniającego blokadę umieszczonego w podstawie stołu od strony głowy pacjenta (w normalnej orientacji ułożenia). | TAK |  |
|  | Podstawa i rama blatu stołu wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium lotniczego z wyłączeniem elementów przegubów osłoniętych tworzywem sztucznym. | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu z szynami bocznymi max. 600mm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość materacy blatu stołu 545 mm (+/- 5mm) | TAK, podać |  |
|  | Gniazda do podłączenia pilota lub sterownika nożnego po obu stronach kolumny od strony nóg i od strony głowy | TAK, podać |  |
|  | Blat stołu wyposażony w materace bezszwowe o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania RTG na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych. | TAK, podać |  |
|  | Blat stołu, kolumna i podstawa stołu łatwe do utrzymania w czystości. Szyny boczne blatu bez widocznych śrub oraz jednoelementowa osłona podstawy stoły bez żadnych łączeń, klejeń czy spawów. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system mocowania komponentów blatu w kształcie haków lub inny wyposażony w sensory rozpoznające zamontowany element i jego długość. | TAK |  |
|  | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektrohydrauliczny: - regulacja wysokości - blokowanie/odblokowywanie do podłoża Przez układ elektromechaniczny: - przechyły boczne - przechyły wzdłużne Trendelennburga / Antytrendelennburga, - pozycja flex/reflex - płyta nożna - płyta plecowa - pozycja standardowa „0” -przesuw wzdłużny blatu -wyłączenie Dodatkowo manualna regulacja górnej płyty plecowej. | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi wszystkich funkcji stołu z awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. Panel awaryjny umieszczony na bocznej ścianie kolumny, płaski, zabudowany w kolumnie. Nie dopuszcza się umiejscowienia panelu sterowania od strony głowy lub nóg co znacznie utrudnia dostęp do niego zwłaszcza przy użyciu obłożeń operacyjnych. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu lub użycia funkcji „zwolnienie blokady dwuprzciskowej”. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający np. na uderzenie elementem blatu o podłoże. System zatrzymuje ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji oraz informuje użytkownika o zaistniałej sytuacji poprzez miganie odpowiedniego przycisku na pilocie. | TAK |  |
|  | Pilot przewodowy wyposażony w ekran dotykowy z którego można zaprogramować min. 3 ulubione pozycji blatu + jedna pozycja „beach chair”. | TAK, podać |  |
|  | Pilot wyposażony w wyświetlacz informujący o stanie położenia blatu w postaci parametrów cyfrowych (trendelenburg, antytrendelenburg, przechył boczny, przesuw wzdłużny, wysokość, pozycji sekcji nóg, pozycji sekcji pleców), wypoziomowaniu blatu, orientacji ułożenia pacjenta, poziomie naładowania akumulatorów stołu, zablokowaniu/odblokowaniu od podłoża. | TAK |  |
|  | Pilot przewodowy stołu wyraźnie podzielony na 3 sekcje. Sekcja pierwsza z przyciskami do blokowania/odblokowywania. Sekcja druga z wydzielonymi przyciskami odpowiadającymi za ruch kolumny (trendelenburg, antytrendelenburg, przechyły boczne, góra/dół). Sekcja trzecia z wydzielonymi przyciskami odpowiadającymi za ruch blatu (sekcja nóg, sekcja pleców, przesuw wzdłużny, pozycja flex/reflex). | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektrohydrauliczna wysokości blatu od 596 mm do 1150 mm. (+/- 2mm) | TAK, podać |  |
|  | Przechyły boczne 25º +/-2 º | TAK, podać |  |
|  | Przechyły Trendelenburga 35º +/-2 º | TAK, podać |  |
|  | Przechyły Antytrendelenburga 35º +/-2 º | TAK, podać |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu 400 mm (200mm w stronę głowy i 200mm w stronę nóg) | TAK, podać |  |
|  | Podgłówek regulowany w zakresie min. ±300 | TAK, podać |  |
|  | Podnóżek regulowany elektromechanicznie w zakresie +90º /-105º | TAK, podać |  |
|  | Płyta plecowa dolna regulowana elektromechanicznie w zakresie +900/-900 | TAK, podać |  |
|  | Płyta plecowa dolna wyposażona w mechanizm pozwalający regulować mechanicznie (w zakresie kątowym) płytę plecową górną niezależnie od dolnej | TAK |  |
|  | Demontowalna płyta plecowa górna | TAK |  |
|  | Blat stołu modułowy pozwalający na dobranie odpowiedniej długości (konfiguracji) blatu w zależności od wykonywanej operacji. Możliwość zamontowania podnóżków bezpośrednio do siedziska oraz podgłówka bezpośrednio do dolnego oparcia pleców | TAK |  |
|  | Stół podczas powrotu do pozycji „0” poziomuje jednocześnie wszystkie elementy blatu. | TAK, podać |  |
|  | Stół o obciążalności roboczej min. 440 kg | TAK, podać |  |
|  | Stół z możliwością jednoczesnego ustawienia pozycji Trendelenburga i przechyłu bocznego do zabiegów laparoskopowych w stosunku 30°/25° | TAK, podać |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona w przycisk do awaryjnego resetowania stołu w przypadku wystapienia problemów technicznych. | TAK, podać |  |
|  | Podstawa stołu wyposażona we wskaźnik naładowania baterii oraz wyświetlacz serwisowy informujący pracowników technicznych o potrzebie wykonania przeglądu stołu oraz o ewentualanych rodzjach usterek (kody serwisowe do szybkiej diagnostyki usterek). | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w LEDowy system informacji świetlnej umieszony w podstawie: - podczas blokowania stołu do podłoża podstawa stołu podświetlona jest kolorem zielonym, informującym użytkownika o prawidłowym zablokowaniu i gotowości stołu do pracy - podczas odblokowania stołu od podłoża podstawa stołu podświetlona jest kolorem żółtym informującym użytkownika o odblokowaniu i ograniczonych funkcjach stołu -możliwość włączenia/wyłączenia białego endoskopowego oświetlenia podstawy na wyświetlaczu dotykowym pilota -w przypadku wystapienia błędów i usterek podstawa stołu podświetlana jest kolorem czerownym w róznych sekwencjach serwisowych -w przypadku rozładowania baterii stołu podstawa stołu miga podświetleniem czerwonym informującym uzytkownika o konieczności nałądowania akumulatorów. | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy służące do regulacji lub demontażu/montażu segmentów oznaczone jednym kolorem. Kolor pozwala jednoznacznie ocenić które elementy służą do regulacji – nie dopuszcza się elementów w kolorze czarnym | TAK |  |
|  | AKCESORIA (wyposażenie): | TAK |  |
|  | Statyw infuzyjny szt. 1 | TAK |  |
|  | Ekran anestezjologiczny z regulacją szerokości do montażu na szynie akcesoryjnej szt. 1 | TAK |  |
|  | Zaciski uniwersalne szt. 4 | TAK |  |
|  | Uchwyt na przewody anestetyczne szt. 1 | TAK |  |
|  | Uchwyt ręki typu mankiet montowany do szyny akcesoryjnej szt. 1 | TAK |  |
|  | Pas do ciała z mocowaniem do szyn akcesoryjnych za pomocą dedykowanych klamr szt. 1 | TAK |  |
|  | Podpora anestezjologiczna pod rękę do pozycji siedzącej jak i leżącej. Podpora wyposażona w dwa ramiona zakończone przegubami kulowym z możliwością regulacji wysokości oraz zmianę ułożenia kątowego. Podpora posiadająca trzy miejsca zgięcia kątowego, regulacja wszystkich dokonywana jednym pokrętłem. Materac podpory (min. 450 mm) wklęsły w celu lepszej stabilizacji kończyny górnej szt. 2 | TAK, podać |  |
|  | Pozycjoner pod głowę profilowany do ułożenia na plecach szt. 1 | TAK |  |
|  | Podpory boczne regulowane szt. 2 | TAK |  |
|  | Poduszka podpory bocznej dł. około 215 mm szt. 2 | TAK, podać |  |
|  | Podpora boczna z regulacją wysokości szt. 1 | TAK |  |
|  | Poduszka tunelowa do ułożeń bocznych szt. 1 | TAK |  |
|  | Zacis do dużych obciążeń szt. 2 | TAK |  |
|  | Podpory nóg Goepel szt. 2 | TAK |  |
|  | Stolik do operacji ręki karbonowy z dołączaną szyną akcesoryjną i podparciem do podłaogi montowany do stołu kpl. 1 | TAK |  |
|  | Przedłużenie szyny akcesoryjnej wraz z zaciskiem szt. 1 | TAK |  |
|  | Uchwyt artroskopii kolana– 1szt | TAK |  |
|  | Pozycjoner pod odcinek lędźwiowy szt. 1 | TAK |  |
|  | Pozycjoner pod nogi do ułożenia na plecach szt. 1 | TAK |  |
|  | Pozycjoner pod bark do ułożeń bocznych szt. 1 | TAK |  |
|  | Przystawka ortopedyczna kompletna składająca się z: - adapter przystawki ortopedycznej do zamocowania na stole operacyjnym - 1 szt. - płyta w kształcie trójkąta do przystawki ortopedycznej biodrowa z materacem - 1 szt. - łącznik uniwersalny do adaptera przystawki - 1 szt. (adapter powinien umożliwiać użycie podnóżków standardowych lub płyty transferowej) - płyta transferowa z materacem 1szt. - ramiona przystawki ortopedycznej metalowe (każde ramię z możliwością regulacji poziomej min. dwa przeguby)- 1 para - Przedłużenie ramion przystawki do montażu pionowych adapterów mechanizmu wyciągowego z możliwością regulacji kątowej tych adapterów - 2 szt. - adapter do mechanizmu wyciągowego – 2 szt. - mechanizm wyciągowy – 2 szt. posiadający następujące cechy: u podstawy dwustronna dźwignia odblokowująca mechanizm kulowy pozwalający na dowolną rotację agregatu, oś wzdłużna wyciągu powinna być w kształcie rurowym z umieszczonymi u góry otworami, umożliwiającymi skokową regulację z pinem blokującym. Oś długa mechanizmu trakcyjnego dodatkowo po odblokowaniu pierścieniem na dystalnym końcu w łatwy sposób umożliwia rotację i derotację. Możliwość regulacji powinna być możliwa w każdej osi i płaszczyźnie jednoczasowo. - but wyciągowy do przystawki dla dorosłych wysokie - 1 para, niskie 1 para - kołek zaporowy 150 mm– 1 szt. - wózek na przystawkę ortopedyczną i akcesoria z funkcją dokowania przystawki do stołu - 1 szt. - adapter do gwoździowania piszczela - adapter klamry KIRSCHNER | TAK |  |
|  | Płyta do Artroskopii Barku kompletna: - min. 3 częściowa obejmująca całe plecy pacjenta - podłączenie do stołu operacyjnego do sekcji siedzenia blatu od strony nóg po odłączeniu podnóżków - podłączenie w gniazda odłączonych podnóżków za pomocą mechanizmu hakowego (nie dopuszcza się montażu płyty do szyn akcesoryjnych) - zewnętrzne części płyty odejmowane bez użycia narzędzi (lewa i prawa) w zależności od potrzeby, odejmowanie do tyłu możliwe z pacjentem na stole - zagłówek w formie hełmu stabilizujący głowę pacjenta podczas zabiegu z regulacją za pomocą przegubu kulowego - możliwość regulacji wysokości zagłówka - regulacja kąta nachylenia oparcia za pomocą pilota - Wózek na płytę do artroskopii barku | TAK |  |
|  | Wózek na akcesoria z czterema koszami i jedną szyną | TAK |  |

| 2. Tor artroskopowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferowany model/nazwa handlowa: ……………………………………… Producent: ……………………………………… Rok produkcji: ……………………………………… |  |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Wymagany parametr | Parametr oferowany |  |
|  | GŁOWICA KAMERY 4K- AUTOKLAWOWALNA | TAK |  |  |
|  | Technologia czujnika obrazu CMOS | TAK |  |  |
|  | Przekątna czujnika obrazu min. 1/3 cala | TAK, podać |  |  |
|  | Metoda skanowania progresywna | TAK |  |  |
|  | Liczba chipów min. 1 | TAK, podać |  |  |
|  | Proporcje/format 16:9 | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazu min. 3840x2160 | TAK, podać |  |  |
|  | Głębia koloru min.10 bitów na kanał koloru | TAK, podać |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu min. 59,94 Hz ( skanowanie pionowe) | TAK, podać |  |  |
|  | Stosunek sygnału do szumu (SNR) >52dB | TAK, podać |  |  |
|  | Zoom cyfrowy min. 1,5 x | TAK, podać |  |  |
|  | Min. 3 programowalne przyciski (według preferencji chirurga), sterowane funkcje: 7 (w tym balans bieli na początku przypadku) | TAK, podać |  |  |
|  | Materiał obudowy – tytan | TAK |  |  |
|  | Sterylizacja parowa, sterylizacja nadtlenkiem wodoru. min. 7 lat gwarancji na szczelność | TAK, podać |  |  |
|  | Stopień ochrony IPX7 | TAK |  |  |
|  | Waga max. 0,534 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość podłączenia optyki szerokokątnej 140°±1o | TAK, podać |  |  |
|  | KONSOLA KAMERY 4K - ŹRÓDŁA ŚWIATŁA, STEROWNIK KAMERY I ARCHIWIZATOR MEDYCZNY POŁĄCZONE W JEDNEJ OBUDOWIE | TAK |  |  |
|  | Sterownik kamery: Jednostka sterująca pracą kamery CCU | TAK |  |  |
|  | Obsługa 4K/UHD, obsługa 2D | TAK |  |  |
|  | Przycisk balansu bieli na konsoli | TAK |  |  |
|  | Zakres balansu bieli 3200 – 11800 K | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość Obsługi obrazowania fluorescencyjnego w bliskiej podczerwieni | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe wejście dla kamery Nano – umożliwiające podpięcie ultracienkich kamer | TAK |  |  |
|  | Zastosowane urządzenie w klasie bezpieczeństwa CF | TAK |  |  |
|  | Odporny na defibrylację | TAK |  |  |
|  | Wyjścia video: DisplayPort 3840x2160, HDMI 2,0 3840x2160, 3g-SDI /12G-SDI 1920x1080/3840x2160 | TAK, podać |  |  |
|  | Złącze lasera NIR | TAK |  |  |
|  | Wzmocnienie: niskie (0 dB), średnie(+9 dB), wysokie (+ 18 dB) | TAK, podać |  |  |
|  | Obrazowanie rzeczywistości rozszerzonej, w tym: BioOptico (tryb widmowy, tryb tekstury) Kolorowe filtry (CZERWONY+, CZERWONY-) | TAK |  |  |
|  | Min. siedem (7) różnych kolorów z nakładki NIR do wyboru (zielony, cyjanowy, niebieski, magenta, czerwony, żółty, biały), z możliwością dostosowania/programowania dla poszczególnych chirurgów i procedur | TAK, podać |  |  |
|  | Wyjście audio: złącze mini stereo | TAK |  |  |
|  | Złącze Ethernet RJ45, izolowane (1500 V), | TAK, podać |  |  |
|  | Zintegrowane Wi-Fi | TAK |  |  |
|  | Eksport automatyczny lub ręczny: USB, iPad® / iPhone®, serwer plików, PACS (DICOM) | TAK |  |  |
|  | Liczba obrazów na ekranie : PIP, PAP, 3 obrazy , 4 obrazy | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia i wyświetlania obrazu z dwóch kamer jednocześnie. Kamery konwencjonalnej 4K oraz kamery mikro . | TAK |  |  |
|  | Funkcja: Aktualizacja systemu (oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe), wykonywana przez USB lub zdalnie (IOT) | TAK |  |  |
|  | Funkcja: Tworzenie listy chirurgów z ich konkretnymi ustawieniami | TAK |  |  |
|  | Funkcja: Przypisywanie procedur chirurgowi ze specyficznymi ustawieniami procedur | TAK |  |  |
|  | Funkcja: Ustawienia drukowania: zdjęcia na stronę, liczba kopii, automatyczny wydruk, orientacja, format, druk jako PDF | TAK |  |  |
|  | Funkcja: Zmiana przypisania przycisków kamery | TAK |  |  |
|  | Funkcja: Zmiana ustawień obrazu (jasność, powiększenie, wzmocnienie, scena, okno automatycznej ekspozycji) | TAK |  |  |
|  | Funkcja: Ustawienia obrazowania w trybie panoramicznym Funkcja dostosowania: Źródła światła: intensywność, automatyczna kontrola intensywności, włączenie/czuwanie, balans bieli | TAK |  |  |
|  | Możliwość aktualizacji systemu (oprogramowania/oprogramowania wbudowanego) przez USB | TAK |  |  |
|  | Rozpoczynanie procedury od balansu bieli. | TAK |  |  |
|  | Źródło światła: Technologia LED-owa (zimne źródło światła). Kolor światła: biały | TAK |  |  |
|  | Żywotność: co najmniej 30 000 godzin pracy | TAK, podać |  |  |
|  | Min. siedmioletnia gwarancja na LED-owe źródło światła | TAK, podać |  |  |
|  | Temperatura barwowa 5500 - 8400 K, nominalna | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna kontrola światła wyjściowego: zsynchronizowane wyjście światła z modulacją szerokości impulsu | TAK |  |  |
|  | Łącznik portu światłowodów do podłączania kabli w następujących standardach: ACMI™, Storz™, Wolf™, Olympus™ | TAK |  |  |
|  | Archiwizator medyczny: Możliwość nagrywania zdjęć i wideo w jakości 4K | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrywania zdjęć i wideo w jakości 4K | TAK |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna: dysk SSD min. 1 TB | TAK, podać |  |  |
|  | Eksport automatyczny lub ręczny: USB, iPad® / iPhone®, serwer plików, PACS (DICOM) | TAK |  |  |
|  | Obsługiwane formatowanie USB: exFAT, FAT32, HFS | TAK |  |  |
|  | Pamięć DICOM (wysyłanie/odbieranie) | TAK |  |  |
|  | Usługa zobowiązania do przechowywania DICOM | TAK |  |  |
|  | Zarządzanie listami roboczymi DICOM | TAK |  |  |
|  | Eksport do serwera plików przy użyciu protokołu Samba SMBv2.0, SMBv2.1, SMBv3 | TAK |  |  |
|  | Transmisja strumieniowa w sieci | TAK |  |  |
|  | Możliwość dodania adnotacji do zdjęć na końcu przypadku | TAK |  |  |
|  | TABLET | TAK |  |  |
|  | Przekątna ekranu: min. 13 cali | TAK, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 pikseli | TAK, podać |  |  |
|  | Współczynnik projekcji: 16:9 | TAK |  |  |
|  | Typ wyświetlacza: pojemnościowy ekran dotykowy TFT LCD | TAK |  |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta (imię i nazwisko, identyfikator pacjenta, data urodzenia, płeć, data zabiegu, notatki) | TAK |  |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeglądania zdjęć i filmów po zakończeniu przypadku | TAK |  |  |
|  | Logowanie administratora w celu zaawansowanego zarządzania użytkownikami i ustawieniami systemu | TAK |  |  |
|  | Tworzenie listy chirurgów wraz z ustawieniami specyficznymi dla każdego z nich | TAK |  |  |
|  | Przypisywanie procedur do chirurga z określonymi ustawieniami dla procedur | TAK |  |  |
|  | Logowanie użytkownika dla chirurgów i do zarządzania przypadkami | TAK |  |  |
|  | MEDYCZNY MONITOR 4K | TAK |  |  |
|  | Matryca min. 31,5 cala | TAK, podać |  |  |
|  | Technologia ekranu TFT-LCD aktywna matryca z białym podświetleniem LED | TAK |  |  |
|  | Proporcje obrazu 16:9 | TAK |  |  |
|  | Głębia kolorów 1.07 bln/ 10 bit | TAK |  |  |
|  | Kontrast 1300:1 | TAK |  |  |
|  | Typ panelu IPS | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 3840x2160px | TAK, podać |  |  |
|  | Rozstaw pikseli 0,181 mm | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji (GTG) 5ms | TAK |  |  |
|  | Kąt widzenia: 178°±1o poziomo i pionowo | TAK, podać |  |  |
|  | Stabilizacja jasności i czerni | TAK |  |  |
|  | Temperatura barwowa: 6500K / 7500K / 9300K / Manual (5000K ~ 10000K) | TAK, podać |  |  |
|  | HDR 10 | TAK |  |  |
|  | Efekt HDR | TAK |  |  |
|  | Wejścia wideo 4K: 1x Display Port 1.2,1xHDMI,1x 12G-SDI, 4xQuad-Link 3G-SDI | TAK |  |  |
|  | Wyjścia wideo : 1x Display Port ,1xDVI-D,1x 12G-SDI lub 3x 3G-SDI | TAK |  |  |
|  | Zgodny z DICOM | TAK |  |  |
|  | PbP: Tak (2PbP/3PbP/4PbP) | TAK |  |  |
|  | PIP | TAK |  |  |
|  | Tryb obracania/lustrzany | TAK |  |  |
|  | Inteligentne oszczędzanie energii. | TAK |  |  |
|  | Zawieszenie typ: VESA 100 / VESA 200x100 | TAK |  |  |
|  | KONSOLA SHAVERA | TAK |  |  |
|  | Wielofunkcyjna konsola do rękojeści shavera | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia i obsługi dwóch urządzeń jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia i sterowania jednym i dwoma pedałami jednocześnie, | TAK |  |  |
|  | Min. 3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie dotykowym: standardowy, efektywny, agresywny | TAK, podać |  |  |
|  | Shaver : obroty prawo/lewo, max. 8000 obr./min.; oscylacja max. 3000 obr./min. | TAK, podać |  |  |
|  | Dotykowy ekran sterujący napędem | TAK |  |  |
|  | Waga max. 6,8kg | TAK, podać |  |  |
|  | Współpraca z konsolą kamery oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania parametrów pracy shavera na ekranie endoskopowym | TAK |  |  |
|  | Sterowanie poprzez ekran dotykowy | TAK |  |  |
|  | Sterowanie ręczne możliwe także z podłączonym przełącznikiem nożnym | TAK |  |  |
|  | RĘKOJEŚĆ SHAVERA – 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Rękojeść autoklawowalna pokryta materiałem PEEK | TAK |  |  |
|  | Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź w rękojeści z zintegrowanym przewodem sterująco-zasilającym długości min. 4,5m | TAK, podać |  |  |
|  | Metalowe przyciski sterujące w rękojeści shaver’a | TAK |  |  |
|  | Możliwość sterowania przełącznikiem nożnym | TAK |  |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie ostrzy w dwóch pozycjach w rękojeści shaver’a | TAK |  |  |
|  | Obroty prawo/lewo, max. 8000 obr./min.; oscylacja max. 3000 obr./min. | TAK, podać |  |  |
|  | Współpraca uchwytu z ostrzami 2 mm – 5,5 mm, | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji w zakresie ustawień: praca w trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym | TAK |  |  |
|  | Możliwość sterowania parametrami ustawień shavera (obroty prawo/lewo, oscylacja) z przycisków w rękojeści | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shavera | TAK |  |  |
|  | Regulacja ssania od 0 do 100%, | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość odczepiania dźwigni regulujące ssanie celem dokładnego czyszczenia shaver’a | TAK |  |  |
|  | Współpraca uchwytu z oryginalnymi ostrzami i frezami, jednorazowego użycia o następujących parametrach: ostrza pakowane sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju lub pojedynczo, sterylnie w opakowaniach jednostkowych. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 5,0; 5,5 mm lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm | TAK |  |  |
|  | Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza. | TAK |  |  |
|  | Możliwe do zaoferowania ostrzy do małych stawów oraz ostrzy w wersji wydłużonej do biodra oraz ostrzy typu : - Kątowa końcówka do shaver’a z funkcją mikrozłamań, zagięta pod kątem 30 lub 45 stopni o głębokości nawiercania 4 i 6 mm, średnica nawiercenia 1,5 mm, Końcówka do shaver’a, raszpla tnąca o szerokości 3,5 mm; 4,0 mm; 5,5 mm i grubości 2 mm | TAK |  |  |
|  | POMPA ARTROSKOPOWA JEDNOROLKOWA | TAK |  |  |
|  | Dotykowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia | TAK |  |  |
|  | Predefiniowane ustawienia dla artroskopii kolana, stawu ramiennego, biodra i małych stawów (możliwość indywidualnej zmiany/zaprogramowania ustawień predefiniowanych) | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kontrola i samoregulacja ciśnienia wewnątrzstawowego w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Funkcja ciągłej, niepulsacyjnej kontroli ciśnienia i płukania | TAK |  |  |
|  | Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji typu „lavage” | TAK |  |  |
|  | Możliwość stosowania całodobowych drenów głównych z drenami pacjenta oraz drenów jednorazowych | TAK |  |  |
|  | System zasilania automatycznie dostosowujący się do napięcia elektrycznego w miejscu instalacji | TAK |  |  |
|  | Współpraca z konsolą kamery oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej | TAK |  |  |
|  | Współpraca z konsolą shavera i waporyzatorem poprzez dedykowany kabel | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania reakcji pompy na pracę shavera | TAK |  |  |
|  | Współpraca z konsolą shavera poprzez automatyczny wzrost ciśnienia podczas użycia shavera w zakresie od 0 do 50% skokowo co 10% | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja płukania stawu poprzez zwiększenie ciśnienia programowane w zakresie od 0-50% co 5% i w czasie do 2 min. | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczny przepływ: min. 1500 ml/min. | TAK, podać |  |  |
|  | Regulacja ciśnienia w zakresie min. 10-120 mmHg ze skokiem co 5 mmHg | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja bezpieczeństwa przy zbyt dużym ciśnieniu w stawie | TAK |  |  |
|  | Możliwość sterowania za pomocą przełącznika nożnego, autoklawowalnego pilota przewodowego lub sterownik nożnego łączonego do pompy i shavera | TAK |  |  |
|  | Waga urządzenia max. 6,24 kg | TAK, podać |  |  |
|  | KONSOLA DO WAPORYZACJI BIPOLARNEJ | TAK |  |  |
|  | System bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy wyjściowej. | TAK |  |  |
|  | Zastosowanie do procedur artroskopii: - kolana - barku - biodra | TAK |  |  |
|  | Dotykowy ekran LCD | TAK |  |  |
|  | Maksymalna moc wyjściowa cięcia 390W | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji 170W | TAK, podać |  |  |
|  | Praca w systemie bipolarnym | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia sterownika nożnego | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia parametrów pracy waporyzatora w czasie rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowego | TAK |  |  |
|  | Końcówka z funkcją detekcji optyki w pobliżu części dystalnej, automatycznie zmniejszająca moc, zabezpieczając optykę przed uszkodzeniem | TAK |  |  |
|  | Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych | TAK |  |  |
|  | Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego | TAK |  |  |
|  | Elektroda dostępna w wersji ze ssaniem | TAK |  |  |
|  | Waga max. 6,8 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Współpraca z konsolą kamery oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej | TAK |  |  |
|  | Końcówki zagięte pod kątem 90*; 90* w wersji wydłużonej oraz w wersji haczyka | TAK, podać |  |  |
|  | WÓZEK ARTROSKOPOWY Z OSŁONĄ KABLI | TAK |  |  |
|  | Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu (min. 4 koła blokowane) , min. 4 antystatyczne koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód poprzez jego wypchnięcie w chwili zetknięcia, nie mające styku z płaszczyzną ruchu | TAK, podać |  |  |
|  | Dostosowany do szerokości i ilości sprzętu, z panelem zasilającym wraz z głównym wyłącznikiem prądu w postaci przycisku z boku wózka | TAK |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji konfiguracji wózka przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Min. 5 półek w tym min.1 półka wysuwana, oraz 1x szuflada | TAK, podać |  |  |
|  | Obciążenie półki maksymalne 30 kg, nośność szuflady maksymalnie 20 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Uchwyt do mocowania soli fizjologicznej | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na kamerę, oraz przełącznik nożny | TAK |  |  |
|  | Zacisk do bezpiecznego chwytania drenów dobowych | TAK |  |  |
|  | Wbudowany system przepięciowy z transformatorem izolującym z możliwością wykonania testu za pomocą dedykowanego przycisku | TAK |  |  |
|  | Przegubowe ruchome ramię do monitora VESA | TAK |  |  |
|  | Ruchome ramię pod tablet sterujący | TAK |  |  |
|  | Kabel integracyjny do urządzeń endoskopowych | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w centralny kabel zasilający wraz z kablem dodatkowego uziemienia | TAK |  |  |
|  | Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi o zróżnicowanej długości służącymi do zasilania urządzeń peryferyjnych | TAK |  |  |
|  | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia | TAK |  |  |
|  | Tylne drzwiczki wyposażone w otwór dedykowany do ułatwionego wyprowadzenia kabli | TAK |  |  |
|  | Wózek wyposażony łącznie w min. 15 dostępnych złącz typu IEC (8 złącz ukrytych w ramie wózka oraz 7 dostępnych złącz umiejscowionych poniżej dolnej płaszczyzny wózka) | TAK, podać |  |  |
|  | OPTYKA ARTROSKOPOWA 4MM Z PŁASZCZEM, OBTURATOREM I KASETĄ DO STERLIZACJI - 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Optyka artroskopowa 4K | TAK |  |  |
|  | Kąt patrzenia 30°±1o | TAK, podać |  |  |
|  | Autoklawowalna | TAK |  |  |
|  | Wyposażona w min. 3 adaptery do połącznia z różnymi typami światłowodów. Wymiary: 4,0 mm x 152,5 mm±2 mm | TAK |  |  |
|  | Płaszcz artroskopowy z dwoma zaworami obrotowymi dla optyki o średnicy około 4.0 mm. Autoklawowalny | TAK, podać |  |  |
|  | Obturator ołówkowy, konikalny z uchwytem do płaszcza artroskopowego do optyki o średnicy min. 4mm. Autoklawowalny | TAK, podać |  |  |
|  | Metalowy dwupiętrowy kosz do sterylizacji narzędzi o wymiarach: 317x241x139 mm ±2 mm. Dodatkowo na wyposażeniu mata zabezpieczająca oraz pokrywa. | TAK, podać |  |  |
|  | ADAPTER DO PODŁĄCZENIA OPTYKI | TAK |  |  |
|  | Ogniskowa: 19,65 mm ±1 mm(stała ogniskowa) | TAK, podać |  |  |
|  | Pierścień do regulacji ostrości | TAK |  |  |
|  | Przyłącze endoskopu, Mechanizm chwytający standaryzowany | TAK |  |  |
|  | Mechanizm blokujący endoskop | TAK |  |  |
|  | Metody sterylizacji: sterylizacja parowa (autoklaw), sterylizacja nadtlenkiem wodoru | TAK |  |  |
|  | Waga max 115 g | TAK, podać |  |  |
|  | Opcjonalnie klucz montażowy C-mount | TAK |  |  |
|  | ŚWIATŁOWODY – 3 szt. | TAK |  |  |
|  | W przezroczystej osłonie, dającej możliwość oceny stanu uszkodzeń włókien światłowodowych. | TAK |  |  |
|  | Końcówka światłowodu wychodząca z konsoli źródła światła wzmocniona i zagięta kątowo | TAK |  |  |
|  | Wymiary: min. 5,0 mm x 274 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Podłączenie i integracja z systemami informatycznymi używanymi w Szpitalu: HIS/RIS/PACS zgodnie z zasadami obiegu dokumentacji medycznej (EDM). Integracja poprzez medyczne formaty wymiany danych HL7 i DICOM. Obsługa DICOM/Storage/Worklist. Uruchomienie aparatu obejmuje m.in. pełną integrację aparatu z systemami informatycznymi Zamawiającego. Zakres prac obejmuje m.in. integrację DICOM dostarczanych rozwiązań z systemem PACS, konfigurację badań w systemie HIS/RIS (jeżeli konieczna) z wykorzystaniem istniejących u Zamawiającego mechanizmów integracji do obsługi zleceń na badania w oparciu o mechanizm DICOM Worklist na podstawie danych pochodzących z systemu RIS poprzez protokół HL7. Dostawca musi dostarczyć komplet bezterminowych licencji niezbędnych do podłączenia z systemami HIS, RIS i PACS. Integracja musi zapewnić możliwość dokumentacji obrazów i filmów w systemie PACS. |  |  |  |
|  | Możliwość dokumentacji obrazów i filmów na przenośnych pamięciach, twardym dysku, w sieci komputerowej. | TAK |  |  |

Wymagane warunki

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania formalno-techniczne dotyczące poniższego sprzętu: | TAK |  |
| 1. | W okresie trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi min. raz w roku przegląd techniczny – zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 2. | Czas reakcji serwisu max. 48 godz. (dotyczy sprzętu medycznego) | TAK |  |
| 3. | Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia(dotyczy sprzętu medycznego) : a) niewymagającej importu części – nie dłużej niż 2 dni robocze - b) wymagającej importu części – nie dłużej niż 10 dni roboczych | TAK |  |
| 4. | Paszport techniczny oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem(dotyczy sprzętu medycznego). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia. | TAK |  |
| 5. | Dostawa, montaż oraz szkolenie w cenie oferty. Szkolenie potwierdzone certyfikatem dla osoby przeszkolonej | TAK |  |
| 6. | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych i akcesoriów – min. 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru (dotyczy sprzętu medycznego). | TAK |  |
| 7. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim. | TAK |  |
| 8. | Szkolenie wyznaczonych pracowników technicznych w zakresie wykonywania przeglądów okresowych oraz czynności serwisowych w zakresie obejmującym wizualną ocenę stanu urządzenia, w tym przewodów, obudowy oraz elementów ruchomych, odsłuchowym sprawdzeniu pracy urządzenia (wykrycie nietypowych dźwięków, tarcia np.) sprawdzenie konfiguracji, kompletności, zgodności numeru seryjnego z dokumentacją, czyszczenie i dezynfekcja, działania przycisków funkcyjnych, pokręteł i zacisków, wymianę podzespołów, śrub, pokręteł, pasków. Bez ingerencji w konstrukcję, potwierdzone certyfikatem uprawniającym do przeprowadzania tego typy przeglądów. | TAK |  |
| 9. | Zapewnienie w przyszłości przeprowadzania przez Zamawiającego czynności serwisowych w szczególności przez wydanie kluczy licencyjnych, kodów serwisowych po okresie gwarancji. | TAK |  |
| 10. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2026. Wyklucza się sprzęty używane i demonstracyjne. | TAK |  |

- Wartości określone w wymaganiach jako ,,TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Kolumna ,,Parametr oferowany” musi być w całości wypełniona.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.