Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 196/2026/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Stacja diagnostyczna radiologiczna z oprogramowaniem (20 sztuk)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ opis parametrów technicznych | Parametry oferowane* | Producent i model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F x G) |
| 1. | (Na kompletną stację diagnostyczną radiologiczną składa się komputer wraz z klawiaturą i myszką oraz oprogramowaniem, monitory medyczne oraz monitor tekstowy, UPS oraz serwer przeglądarki diagnostycznej) - Zaproponowane rozwiązanie musi być kompletne, niewymagające od Zamawiającego prac i nakładów dostosowawczych. System musi prawidłowo i wydajnie funkcjonować na sprzęcie dostarczonym przez wykonawcę i zasobach przeznaczonych na potrzeby systemu - System musi być w pełni skonfigurowany, a więc przygotowany do realizacji wszystkich wymaganych funkcjonalności (oglądania i interpretacji badań, także angio i 3D) - Dostarczone oprogramowanie wyspecyfikowane asortymentowo i ilościowo musi być kompletne, posiadać między innymi wszelkie wymagane instrukcje, gwarancje i licencje - System musi spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie dostępu użytkowników do zasobów systemu, poprzez zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania użytkownika - System musi być nowoczesny i zgodny ze stosowanymi na dzień zawarcia umowy uznanymi na rynku standardami technicznymi w zakresie dostarczanego sprzętu, oprogramowania a także przyjętych rozwiązań oraz gwarantujący Zamawiającemu możliwość jego dalszej rozbudowy i unowocześnienia. Oznacza to w szczególności, że musi być zbudowany za pomocą narzędzi umożliwiających rozwój aplikacji - System musi umożliwić łatwą integrację z istniejącymi u Zamawiającego rozwiązaniami teleinformatycznymi - System musi zapewniać wysoki stopień bezpieczeństwa i poufności dla zgromadzonych dokumentów oraz danych, w tym zapewniać ochronę zatwierdzonych dokumentów przed nieautoryzowanymi zmianami - System musi prowadzić dziennik zdarzeń i dostępu do obiektów danych, spraw i dokumentów, umożliwiający odtwarzanie historii aktywności poszczególnych użytkowników systemu - Aplikacja użytkownika musi posiadać standardowe cechy aplikacji desktopowej - Aplikacja musi charakteryzować się prostotą i intuicyjnością obsługi, pozwalającą na pracę osobom nie posiadającym umiejętności technicznych - System musi się charakteryzować elastyczną konfiguracją zapewniającą przystosowanie systemu do zmian zachodzących w organizacji Zamawiającego - System musi posiadać polski interfejs językowy użytkownika - Dwukierunkowa integracja DICOM pomiędzy systemami przeglądarki diagnostycznej i systemem PACS w zakresie pobierania i archiwizowania medycznych obrazów diagnostycznych. Koszty integracji ponosi Wykonawca - Jednokrotne przeniesienie dostarczonego sprzętu wraz z zainstalowanym oprogramowaniem do innej, docelowej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie Olsztyna, w terminie do 30 dni od zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego wraz z: demontażem i pakowaniem: (usługa obejmuje bezpieczny demontaż, zabezpieczenie na czas transportu oraz pakowanie sprzętu), transportem:(transport ubezpieczony do nowej lokalizacji), ponowną instalacją (ponowny montaż, podłączenie do infrastruktury technicznej oraz rekonfigurację oprogramowania w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności posiadanej przed relokacją), testami (przeprowadzenie testów poprawności działania oprogramowania i sprzętu po przeniesieniu, potwierdzone protokołem). Przeniesienie w terminie maksymalnie 15 miesięcy od podpisania umowy. - Przeglądarka diagnostyczna - 20 licencji jednoczesnego dostępu Wykaz wymaganych funkcjonalności systemu: - Oferowane oprogramowanie przeglądarki diagnostycznej zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa, dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku ustawą z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. - zastosowaniem do interpretacji, pokazów badań, prezentacji, ćwiczeń ze studentami z jednoczasowym wyświetlaniem na wszystkich stacjach tych samych obrazów, rekonstrukcji jak też oddzielnie na każdej - Hostowana z serwera aplikacji przez przeglądarkę internetową. Obsługa minimum: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari - Przeglądarka działa na komputerach z Windows i MacOSX - Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości – 5Mp, 6Mp - Uruchomienie lub instalacja na komputerze użytkownika nie wymaga uprawnień administratora - Uruchamianie lub instalacja na nieograniczonej liczbie komputerów - stanowisk użytkownika - Uruchamianie lub instalacja na komputerach w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i poza nią, np.: u zewnętrznych radiologów lub konsultantów - Licencjonowanie nie wpływające na liczbę jednoczesnych dostępów, licencja bezterminowa. - Wyświetlanie jednoczesne badań o modalnościach minimum: CR,DX,CT,MR,XA,MG,ES,US,NM - Funkcja rekonstrukcji MPR/MIP, prostopadłe i skośne w ilości zgodnej z ilością jednoczesnych dostępów - Rekonstrukcje objętościowe 3D volume rendering w ilości zgodnej z ilością jednoczesnych dostępów - Rekonstrukcje objętościowe 3D Volume Rendering z możliwością dowolnego ustawienia płaszczyzn cięcia woluminu - Funkcja szybkiego Resetu widoków 2D, 3D i 3D volume rendering - Zapis i archiwizacja w PACS, DICOM Secondary Capture na podstawie 3D volume rendering - Dostęp do systemu chroniony hasłem. Możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po zadanym okresie nieaktywności. Możliwość blokowania konta użytkownika po zdefiniowanej próbie nieudanych logowań. Możliwość określenia stopnia skomplikowania haseł użytkowników - Aplikacja automatycznie wykrywa ilość podłączonych monitorów i wybiera odpowiedni tryb wyświetlania na podstawie informacji zapisanych w profilu użytkownika, min: protokoły wyświetlania na poszczególnych monitorach. Możliwość odłączenia dowolnego monitora z pracy z aplikacją na potrzeby np. wykorzystywania go przez system RIS - W przypadku podłączenia czterech monitorów system umożliwia podział na dowolne obszary wyświetlania - Wyszukiwanie badań co najmniej wg: - numeru accesji, - numeru ID pacjenta, - nazwiska (imienia) pacjenta, - daty wykonania, - rodzaju badania, - daty urodzenia pacjenta, - statusu badania - Możliwość tworzenia i zapisywania własnych filtrów na podstawie zadanych kryteriów - Wyświetlanie na liście roboczej następujących danych badań: - nazwisko i imię pacjenta; - data urodzenia pacjenta; - identyfikator pacjenta; - numer akcesji badania; - data wykonania badania; - status badania; - nazwa badania; - lekarz zlecający; - modalność - Konfiguracja widoczności, kolejności oraz szerokości kolumn na liście badań (lista robocza). Konfiguracja ma być zapamiętana w systemie, więc zachowana przy ponownym logowaniu czy pracy na innej stacji - Zapisywanie predefiniowanych kryteriów wyszukiwania, tzw. "katalogów Ulubione”, pozwalających wyświetlić najczęściej opisywane badania jednym kliknięciem - Automatyczna aktualizacja listy roboczej w wybranych przez użytkownika interwałach czasowych - Narzędzie szybkiego podglądu wszystkich wcześniejszych badań pacjenta w kontekście opisywanego badania. Badania są prezentowane w kolejności chronologicznej, z możliwością otwarcia dowolnego z nich jednym kliknięciem, bez konieczności powrotu/przechodzenia do wyszukiwania. - Tworzenie tablicy zadań widocznej z poziomu listy roboczej, która wykorzystuje kryteria wyszukiwania z listy badań i pokazuje ilość badań spełniających wybrane warunki. Ilość badań jest aktualizowana wraz ze zmianą ilości badań spełniających warunki, np. status badania z „Wykonane” na „Opisane” - Wydruk opisu jak i obrazów badania na drukarce lokalnej - Konfiguracja indywidualnych pasków narzędziowych pojawiających się przy otwarciu badania z dostępnych narzędzi do obróbki obrazu. Graficzny edytor pasków ma umożliwiać wybór narzędzi (przycisków), ich kolejność oraz miejsce wyświetlania (bok, góra lub dół monitora) - Graficzne (poprzez edytor) definiowanie indywidualnych protokołów wyświetlania w zależności od m. in. liczby podłączonych monitorów, typu badania, AETitle źródła badania, nazwy badania - Konfiguracja m.in. wybrania monitorów na którym mają być wyświetlane obrazy; podział obszaru m. in. 1x1,2x2,2x3,3x4,4x5; wybranego paska narzędziowego, wyświetlania poprzednich badań pacjenta, rozmieszczenia serii na ekranie (ustawienie umiejscowienia w zależności od numeru lub kolejności serii) i ustawień okna dla wybranej serii - Możliwość konfiguracji automatycznego wyświetlania 1, 2, 3 badań poprzednich - Zapisywanie indywidualnych ustawień wyświetlania dla każdego użytkownika centralnie, tak żeby były one dostępne na każdej stacji roboczej. Indywidualne ustawienia zawierają co najmniej: - protokoły wyświetlania z podziałem na ilość podłączonych monitorów do stacji klienckiej, - skróty klawiszowe, - ustawienia konfiguracji listy roboczej, - predefiniowane filtry wyszukiwania badań, - ustawienia przeszukiwania listy badań - Użytkownik logujący się z dowolnej maszyny otrzymuje ustawienia ze swojego profilu - Podgląd danych nagłówkowych DICOM - Jednoczesne wyświetlenie badan różnych pacjentów w celu oceny różnic w budowie anatomicznej - Jednoczesne wyświetlanie badań otwartych bezpośrednio z płyty (bez importu do PACS) oraz pochodzącego z archiwum PACS - Otwieranie badania z wyświetleniem tylko obrazów „istotnych” – kluczowych - Organizowanie przeglądania sekwencji obrazów, min: - zapętlanie animacji, - ustawianie prędkości animacji, - odtwarzanie od początku do końca i z powrotem - Zapis (eksport) na lokalnym dysku obrazu z adnotacjami jako plik JPEG, JPEG2000, PNG, DICOM, AVI - Podział badania wieloklatkowego na pojedyncze obrazy - Obróbka obrazów w zakresie podstawowym, m. in.: - ustawienia okna; - negatyw / pozytyw; - przesłanianie (blendowanie); - obroty 90° lewo i prawo, - odbicia lustrzane; - wyświetlanie w trybie skali 1:1 - funkcja ruchomej lupy z płynnym powiększaniem i rozmiarem lupy; - ukrywanie danych pacjenta; - płynne powiększanie całości obrazu; - określenie zakresu działania modyfikacji obrazu – jeden obraz, cała seria; - filtr wyostrzający i wygładzający - Wykonywanie pomiarów na obrazach w zakresie minimum: - Odległości po linii prostej; - Kalibracja geometryczna; - Kąty między dwoma nieprzecinającymi się prostymi (kąt Cobba); - Kąty między kolejnymi nieprzecinającymi się prostymi; - Kąt pomiędzy dwoma półprostymi o wspólnych początkach; - Stosunek długości dwóch odcinków; - Długość dwóch linii równoległych; - Kąt Cobba kręgosłupa (pomiar skoliozy); - Wskaźnik sercowo-płucny – CTR; - Wartość piksela znajdującego się pod wskaźnikiem myszy (w przypadku badan TK – wartość HU, dla fuzji CT\PT wartość SUV); - Pomiary dla ROI (region zainteresowania) w kształcie elipsy, wielokąta z wyznaczeniem wartości minimalnej, maksymalnej średniej i odchylenia standardowego - Podgląd pomiarów i adnotacji naniesionych przez radiologów - Predefiniowanie indywidualnych ustawień okna (np.: kostne, płuca, mózgowie) z podziałem na typ badania, dowolna ilość, z szybkim dostępem za pomocą skrótów klawiszowych - Automatyczna synchronizacja i przeglądanie synchroniczne serii TK i MR w obrębie badania. Ręczna synchronizacja i przeglądanie synchroniczne serii TK i MR w różnych badaniach. Możliwość określenia, które serie podlegają synchronizacji – dotyczy synchronizacji automatycznej jak i ręcznej - Skopiowanie wybranego obrazu do schowka systemowego - Konfiguracja skrótów klawiaturowych dla każdej funkcji aplikacji - Prezentacja na liście roboczej aktualnego statusu badania m. in.: status informujący o wykonaniu badania, oczekiwaniu na opis, zakończeniu opisu - Wyświetlanie badań z DICOMDIR znajdujących się na nośniku optycznym umieszczonym w lokalnym napędzie CD. Możliwość importu tych badań do systemu PACS z edycją podstawowych danych pacjenta - Pobieranie badań z innych systemów za pomocą DICOM Q/R - Otwieranie pojedynczych plików DICOM z lokalnego katalogu - Automatyczne otwieranie wraz z badaniem komentarza do zlecenia pochodzącego z systemu HIS bądź wpisanego przez innego użytkownika ręcznie w systemie PACS - Konfiguracja wyświetlania danych z dowolnego tagu DICOM jako elementu nakładki tekstowej (overlays) na otwartych zdjęciach - Możliwość zmiany wielkości i rodzaju czcionki dla każdej ze szczegółowych informacji - Integracja z zewnętrznymi systemami do analizy danych opartych o sztuczną inteligencję. System ma zapewniać widoczność wyników analizy - W przypadku integracji z systemami AI, system musi obsługiwać GSPS i wyświetlać dane w formie włączanych znaczników lub tzw. mapy pseudokolorów - Zapisywanie w systemie PACS i udostępnianie zmian wprowadzonych na obrazach, min: adnotacje i pomiary, ustawienia okna, obrót, odbicie lustrzane - Wykonywanie tzw. zrzutów ekranowych min. z wybranego obrazu, całego ekranu - Oznaczanie wybranego lub wybranych obrazów w badaniu jako „kluczowe” - Wykonywanie wtórnych rekonstrukcji MPR warstw CT i MR (2D) w płaszczyznach – wieńcowej, strzałkowej, skośnej - Określanie grubości warstwy rekonstrukcji. Płynna zmiana grubości warstwy i możliwość ręcznego ustawienia wartości - Wykonywanie rekonstrukcji MIP, MinIP, AvgIP - Tworzenie rekonstrukcji Volume Rendering z predefiniowanymi ustawieniami dla: - naczyń wieńcowych, - tętnic, - mięśni, - tkanek miękkich, - małych naczyń w rezonansie magnetycznych, - kości, - drogi oddechowe - Oznaczanie kręgów na widoku w płaszczyźnie czołowej lub strzałkowej, tak, że po przejściu do widoku płaszczyzny poziomej system powinien pokazywać informację na wysokości jakiego kręgu znajduje się wyświetlany obraz - Zapisywanie ustawień obrazu jako plików GSPS (Grayscale Softcopy Presentation State) oraz możliwość włączenia ich automatycznego aplikowania przy uruchamianiu badania - Edycja opisu z poziomu listy roboczej bez konieczności otwierania badania w przeglądarce - Dodawanie i odtworzenia głosowego opisu badania - Szybkie kopiowanie treści poprzednich opisów pacjenta do aktualnie tworzonego - Tworzenie dedykowanych protokołów wyświetlania dla badań mammografii, wykorzystując obrazy CC, MLO i tomosyntezy (przewijanie, zapętlenie, pozycja). Umożliwia łatwe porównanie z poprzednimi badaniami oraz ustawienie wielu łatwo dostępnych sekwencji układu okna przeglądarki - Wyświetlanie znaczników CAD SR dla badań mammograficznych - Nanoszenie i usuwanie adnotacji na obrazach: - Tekst dowolny; - Linie proste; - Strzałki z podpisem; - Prostokąty; - Okręgi / elipsy; - Przesłony; - Edycja (przesuwanie i zmiany zawartości / kształtów); - Szybkie ukrywanie i przywracanie; - Szybkie usuwanie wybranych oraz wszystkich adnotacji; - Etykietowanie kręgów - Importowanie dokumentów PDF, JPEG, GIF, PNG, BMP z dysku lokalnego, ich dicomizację i możliwość dołączenia do badania w PACS - Nagrywanie na płytę CD lub DVD jednego lub wielu badań pacjenta, lub wielu pacjentów, w formacie DICOM wraz z przeglądarką obrazów DICOM działającą w systemach Windows i MacOSX, na lokalnym napędzie stacji klienckiej - Anonimizacja badań przed nagraniem na płytę CD/DVD - Wybranie które dane pacjenta i badania mają zostać zanonimizowane przed eksportem (na płytę CD/DVD lub dysk lokalny) - Możliwość integracji kont użytkowników z kontrolerem LDAP - Bezpłatna aktualizacja i serwis systemu przez minimum 24 miesiące Wykaz wymaganych parametrów sprzętu: - Komputer - Obudowa i płyta główna tego samego producenta - Procesor czterordzeniowy osiągający co najmniej 16 000 punktów w benchmarku: https://www.cpubenchmark.net/cpu-list/ - Pamięć RAM minimum 16GB - Dysk SSD minimum 500GB o prędkości odczytu/zapisu minimum 550/500. - Dodatkowa karta graficzna pozwalająca podłączyć 4 monitory, zapewniająca głębię kolorów 10 bitów na kanał RGB, osiągająca co najmniej 8000 punktów w benchmarku https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php - Napęd CD/DVD - Bezprzewodowa klawiatura i mysz optyczna w zestawie - Stanowisko zgodne z wymaganiami rozporządzenia ministra zdrowia dla warunków technicznych niezbędnych do opisywania klasycznych badań RTG i tomografii komputerowej - Komputer fabrycznie nowy, oryginalny, objęty minimum 36 miesięczną gwarancją - Monitor medyczny diagnostyczny -2 sztuki do każdej stacji - Rozdzielczość: minimum 1200 x 1920 (16:10), 2,0 MP - Odwzorowanie kolorów 10-bitowe - Przekątna: minimum 24″ - Podświetlenie LED - Luminacja/Jasność : minimum 410 cd/m2 - Kontrast: minimum 1350:1 - Kąty widzenia minimum 178° / 178° - Stabilizacja jednorodności podświetlania - Stabilizacja jasności podświetlania - Praca w trybie kolorowym i monochromatycznym - Panel wyświetlacza wykonany w technologii IPS - Zgodność z DICOM Part 14 GSDF - Złącza sygnałowe DisplayPort minimum 2 sztuki - Możliwość szeregowego połączenia złącz DisplayPort pomiędzy monitorami - Port USB minimum 2 sztuki - Podstawa pozwalająca na regulację wysokości i obrót - Wyrób medyczny oznakowany CE - Monitor fabrycznie nowy, oryginalny, objęty minimum 60 miesięczną gwarancją - Monitor tekstowy-1 sztuka do każdej stacji - Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 - Przekątna: minimum 23″ - Kolorowa matryca IPS lub PLS - Jasność: minimum 250 cd/m2 - Kontrast: minimum 900:1 - Kąt widzenia: minimum 176 stopni - Złącza: DisplayPort lub HDMI - Monitor fabrycznie nowy, oryginalny, objęty minimum 36 miesięczną gwarancją - Zasilacz awaryjny UPS -1 sztuka do każdej stacji - Moc pozorna: minimum1700 VA - Moc skuteczna: minimum1040 W - Napięcie wejściowe: 230 V - Napięcie znamionowe: 230 V - Napięcie maksymalne: 284V - Pojemność baterii: minimum 9Ah - Gniazda wyjściowe: IEC 320 C13 minimum 8 szt. - Czas podtrzymania dla obciążenia 50%: minimum 10min. - Interfejs komunikacyjny: USB - Zabezpieczenia: Przeciwprzepięciowe - Sygnalizacja pracy: Wyświetlacz LCD - Kabel zasilający, kabel USB oraz instrukcja obsługi w zestawie - Zasilacz fabrycznie nowy, oryginalny, objęty minimum 24 miesięczną gwarancją - Serwer przeglądarki diagnostycznej -1 szt. - Obudowa RACK - Redundantny zasilacz - Płyta główna i obudowa tego samego producenta - Pamięć RAM minimum 32GB - Użyteczna przestrzeń dyskowa minimum 2TB - Przystosowanie do realizacji celów dydaktycznych oraz importowania i przechowywania minimum 5000 badań TK lub MR - Dyski w technologii minimum SSD - Poziom zabezpieczenia przestrzeni dyskowej RAID 1+0 z minimum 4 dysków - Interfejs sieciowy minimum 10Gbit - 2 sztuki - Procesor serwerowy, minimum 6 rdzeni taktowanych minimum 2,9GHz, osiągający co najmniej 15 000 punktów w benchmarku: https://www.cpubenchmark.net/cpu-list/ Serwer fabrycznie nowy, oryginalny, objęty minimum 36 miesięczną gwarancją |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| Wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2:

Wyposażenie do pracowni – (urządzenia multimedialne)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ opis parametrów technicznych | Parametry oferowane | Producent i model* | J.m. | Ilość |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F x G) |
| - 1. | Rzutnik - Obsługa trybu DICOM SIM - Obsługa sygnału 4K - Możliwość wyświetlania treści z dwóch źródeł jednocześnie na tym samym ekranie (obraz w obrazie i obraz obok obrazu) - Źródło światła: laser - Typ obiektywu: wbudowany - Jasność: co najmniej 7200 lumenów - Rozdzielczość: minimum 1920 x 1200 pikseli - Kontrast dynamiczny: co najmniej 3 380 000:1 - Zoom optyczny (zmotoryzowany): co najmniej 1,25X - Współczynnik rzutu: 1,22-1,53:1 - Żywotność laserowego źródła światła: co najmniej 20 000 h pracy - Hałas pracy: maksymalnie 30dB - Pobór mocy: maksymalnie 470W - Waga urządzenia: do 12kg - Rzutnik fabrycznie nowy, oryginalny, objęty minimum 36 miesięczną gwarancją |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Elektryczny ekran projekcyjny - Ekran rozwijany elektrycznie za pomocą wbudowanego silnika tubowego. - Format obrazu: 16:10. (kompatybilny z rzutnikiem) - Wymiary całkowite powierzchni (szer. x wys.): Minimum 240 cm x 200 cm. - Biała, matowa powierzchnia projekcyjna o współczynniku odbicia światła (gain) min. 1.0. - Kąt widzenia nie mniejszy niż 160 stopni. - Ekran musi posiadać czarne obramowanie zwiększające kontrast (ramki boczne min. 2,5 cm, czarny dół min. 5 cm) oraz górny czarny pas (tzw. Black TOP) o wysokości min. 48 cm, umożliwiający regulację wysokości obrazu. - Sterowanie ścienne (przełącznik) oraz opcjonalnie system sterowania bezprzewodowego (pilot). - Dolna listwa obciążająca zapewniająca równomierne napięcie powierzchni - Konstrukcja obudowy musi umożliwiać montaż bezpośrednio do ściany, do sufitu lub zabudowę w suficie podwieszanym. - Ekran fabrycznie nowy, oryginalny, objęty minimum 24 miesięczną gwarancją |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Telewizor 8k - Przekątna ekranu [cal]: co najmniej 85” - Format HD: 8K Ultra HD - Procesor: AI NQ8 Gen3 - Częstotliwość odświeżania: co najmniej 100 Hz / 120 Hz - Liczba złączy USB: co najmniej 3 - Liczba złączy HDMI: 5 (HDMI 2.1) - Urządzenie ze złączem Ethernet (LAN) - Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, AirPlay - Wi-fi: tak - Z technologią przeciwodblaskowa, eliminująca refleksy na ekranie - Z technologią zwiększająca zakres jasności i kontrastu, pozwalająca na wyświetlanie bardziej szczegółowych i dynamicznych obrazów - Łączna moc głośników: 90 W - Możliwość montażu na ścianie - Waga: z podstawą: maksymalnie 54kg - Telewizor fabrycznie nowy, oryginalny, objęty minimum 24 miesięczną gwarancją; - Oznaczenie CE – zgodność z dyrektywami UE. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Laptop 2w1 (laptop/tablet wraz z bezprzewodową myszą i klawiaturą) Jednostka Centralna (laptop/tablet)-urządzenie w obudowie typu 2-w-1 (z odłączaną klawiaturą, funkcja tabletu), spełniające następujące minimalne parametry techniczne: - Procesor: Jednostka obliczeniowa oparta na architekturze ARM, dedykowana do obsługi funkcji sztucznej inteligencji (AI), z co najmniej 12 rdzeniami. - Pamięć RAM: Minimum 16 GB pamięci operacyjnej typu LPDDR5X - Pamięć masowa: Dysk SSD NVMe o pojemności co najmniej 1 TB. - Wyświetlacz: Ekran dotykowy o przekątnej 13 cali, technologii OLED, rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli, z częstotliwością odświeżania 120 Hz i formatem obrazu 3:2. - System operacyjny obsługujący nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa (TPM 2.0, Secure Boot, izolacja sprzętowa, konteneryzacja aplikacji), posiadający możliwość integracji z usługami katalogowymi oraz platformami chmurowymi klasy Microsoft 365, posiadający interfejs graficzny dostosowany do obsługi wielu pulpitów, ze wsparciem producenta co najmniej do roku 2031 - Łączność: Obsługa standardów Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4. - Porty: Co najmniej 2 porty USB-C (z obsługą DisplayPort i Power Delivery) oraz 1 port ładowania dedykowany. - Zasilanie: W zestawie ładowarka sieciowa. - Waga: Urządzenie o wadze nieprzekraczającej 0.9 kg. Moduł Klawiatury z Piórem Cyfrowym- dedykowany, odłączany moduł klawiatury, zintegrowany z funkcją podparcia nadgarstków, posiadający: - Interfejs magnetyczny do szybkiego połączenia z jednostką centralną. - Mechanizm klawiszy mechanicznych i podświetlenie. - Zintegrowany, duży gładzik (touchpad). - Wbudowany schowek do przechowywania i ładowania aktywnego pióra cyfrowego. - W zestawie: Aktywne pióro cyfrowe (stylus) kompatybilne z funkcją ładowania w schowku klawiatury. - Materiał pokrycia: Wskazany materiał premium (np. Alcantara lub równoważny). - Układ klawiszy: ANSI US (lub równoważny, polonizowany). Bezprzewodowe Urządzenie Wskazujące (Mysz)-Ergonomiczna mysz komputerowa do pracy biurowej, spełniająca następujące kryteria: - Łączność bezprzewodowa (Bluetooth). - Konstrukcja przystosowana do naturalnego ułożenia dłoni (ergonomiczny kształt pionowy lub zbliżony). Jednostka centralna ( laptop/tablet), moduł klawiatury z piórem cyfrowym oraz bezprzewodowe urządzenie wskazujące (mysz) fabrycznie nowe, oryginalne, objęte minimum 24 miesięczną gwarancją. |  |  | sztuka | 5 |  |  |
| Wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 3:

Wyposażenie meblowe

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ opis parametrów technicznych | Parametry oferowane | Producent i model* | J.m. | Ilość |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F x G) |
| - 1. | Biurko - Konstrukcja metalowa, stabilna, malowana proszkowo na kolor jasnoszary - Dopuszcza stelaże oparte na nogach o przekroju okrągłym, kwadratowym lub prostokątnym, w tym konstrukcje typu "T" (z centralną kolumną) lub konstrukcje z nogami w narożnikach blatu - Długość blatu: 1800 mm 1600mm (tolerancja +/- 10 mm). - Głębokość blatu: 800 mm 700mm(tolerancja +/- 10 mm). - Wysokość robocza: w przedziale co najmniej 700 mm – 800 mm lub regulowana. Zakres regulacji powinien mieścić się w przedziale co najmniej 700 mm – 800 mm (dopuszcza się szerszy zakres, np. 620–1280 mm w przypadku stelaży elektrycznych lub 620–820 mm w stelażach manualnych). - Blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości minimum 25 mm. - Kolorystyka: Dekor drewnopodobny (np. brzoza, buk, dąb) lub jednolity (np. jasnoszary), do ostatecznego wyboru z wzornika producenta. - Nogi wyposażone w stopki poziomujące w zakresie min. 10 mm, pozwalające na stabilizację biurka na nierównym podłożu. - Dopuszczalne obciążenie min.85 kg. Dostawa mebli musi odbyć się w formie gotowej do użytkowania (meble zmontowane w całości). Zamawiający nie dopuszcza dostawy mebli w paczkach do samodzielnego montażu |  |  | sztuka | 21 |  |  |
|  | Krzesło stacjonarne tapicerowane - Krzesło stacjonarne wyposażone w miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerowane tkaniną - Tkanina 100% poliester, gramatura min. 310g/m2, ścieralność min 162 000 cykli w kolorze: szary, ciemnoszary lub granatowy - Krzesło wyposażone w stabilną, metalową ramę zapewniającą wytrzymałość krzesła przy intensywnym użytkowaniu, rama pomalowana proszkowo na kolor: - RAL 9005 (czarny) lub - RAL 9006 (alu-siwy) lub - chromowany (błyszczący). - Rama krzesła (stelaż) o profilu owalnym. - Nogi krzesła zabezpieczone stopkami wykonanymi z tworzywa sztucznego, zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi. - Możliwość składowania krzeseł w stosie. - Wysokość całkowita krzesła minimum 810mm, maksimum 830mm, szerokość krzesła minimum 530mm, maksimum 550mm - Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy. |  |  | sztuk | 40 |  |  |
| Wartość brutto : |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ