## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH
poz. nr 1 SYSTEM KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ - 2 SZT.
| Opis ogólny | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Producent | PODAĆ
2 | Nazwa/typ | PODAĆ
3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ
4 | Rok produkcji (2026) | TAK
5 | Urzadzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe | TAK
6 | Urządzenie przeznaczone do kompresji klatki piersiowej pacjentów dorosłych | TAK
7 | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków/ 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | TAK
8 | Cykl pracy urządzenia: 50% kompresja / 50% dekompresja | TAK
9 | Częstość kompresji zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 100–120 uciśnięć na minutę | TAK
10 | Głębokość kompresji: w zakresie od 4 - 6 cm dla urządzenia typu tłok lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego | TAK
11 | Urządzenie przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokość klatki piersiowej min.44 cm. | TAK
12 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK
13 | Waga urządzenia gotowego do pracyponiżej 10 kg | TAK
14 | Bezprzewodowa transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres e-mail | TAK
15 | Konfiguracja (zdalna albo z poziomu panelu urządzenia) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę. | TAK
16 | Konfiguracja (zdalna albo z poziomu panelu urządzenia) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA. | TAK
17 | Konfiguracja (zdalna albo z poziomu panelu urządzenia) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund | TAK
18 | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej.Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max. 120 min. | TAK
19 | Wyposażenie aparatu: a) torba/plecak przenośny b) pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia c) akumulator d) min. 2 elementy do uciskania klatki piersiowej (pasy, przyssawki lub nakładki na tłok) | TAK
20 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | PODAĆ
21 | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu (tj. atest, świadectwo, certyfikat EC wydany przez jednostkę notyfikowaną, deklaracja zgodności CE) | TAK
22 | Zagwarantowanie dostępności możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego do 10 lat od daty zakupu | TAK
Lp. | Nazwa oraz parametry | ilość sztuk | Nazwa własna, producent | cena jedn. netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | System kompresji klatki piersiowej | 2 |  |  |  | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
Wartość netto ………………. PLN Wartość brutto …………. PLN