## Rozbudowa MR
Rozbudowa systemu rezonansu magnetycznego - 1 szt.
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2025):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany, należy podać lub opisać |  | Parametr po zmianie
1 | Rozbudowa posiadanego systemu rezonansu magnetycznego o rozwiązania oparte o AI z zakresu planowania badania, akwizycji i rekonstrukcji obrazu, automatyczna analiza danych, generowanie alertów dotyczących potencjalnie pilnych przypadków. Rozbudowa dotyczy posiadanych przez Zamawiającego systemów Canon Medical Systems: - system rezonansu magnetycznego Vantage Orian, numer seryjny S1A1972029 - system postprocessingu Vitrea Advanced Visualization (S/N: 511541025) | Wymagane
2 | Rozbudowa systemu rezonansu magnetycznego Vantage Orian - narzędzia AI do planowania badania | Wymagane
2.1 | Aktualizacja posiadanego oprogramowania do planowania badania mózgu (NeuroLine+) do wersji wykorzystującej algorytmy uczenia maszynowego (Machine Learning) lub uczenia głębokiego (Deep Learning). Minimalna funkcjonalność: - możliwość wyboru do 10 celów pozycjonowania | Wymagane
2.2 | Narzędzie do wspomagania planowania pojedynczych odcinków lub całego kręgosłupa z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego (Machine Learning) lub uczenia głębokiego (Deep Learning). Minimalna funkcjonalność: - automatyczne pozycjonowanie przekrojów strzałkowych, czołowych i krążków międzykręgowych - automatyczne oznaczanie kręgów w badaniu całego kręgosłupa na podstawie cech anatomicznych | Wymagane
2.3 | Narzędzie do wspomagania planowania badań prostaty z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego (Machine Learning) lub uczenia głębokiego (Deep Learning). Minimalna funkcjonalność: - automatyczne wykrywanie i ustawianie pięciu płaszczyzn obrazowania gruczołu krokowego (axial, coronal, sagittal, oblique axial, oblique coronal) | Wymagane
2.4 | Narzędzie do wspomagania planowania badań wątroby i MRCP (cholangio) z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego (Machine Learning) lub uczenia głębokiego (Deep Learning). Minimalna funkcjonalność: - automatyczne wykrywanie obszaru wątroby i planowanie ułożenia warstw dla shimmingu, mapy czułości, przekroju osiowego i czołowego oraz lokalizacji wirtualnego nawigatora oddechu (RMC) + ROI dla badania z kontrastem - automatyczne wykrywanie płaszczyzn skanowania dla MRCP 2D i 3D | Wymagane
3 | Rozbudowa systemu rezonansu magnetycznego Vantage Orian - narzędzia AI akwizycji i rekonstrukcji obrazu | Wymagane
3.1 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wykorzystująca algorytmy uczenia maszynowego (Machine Learning) lub uczenia głębokiego (Deep Learning) Minimalna funkcjonalność: - technika retrospektywna, wykorzystująca algorytmy deep-learning i techniki iteracyjne - dostępna min. dla badań głowy i kręgosłupa szyjnego - kompatybilna z sekwencjami szybkich akwizycji | Wymagane
3.2 | Metoda rekonstrukcji obrazów MR wykorzystująca technologię uczenia głębokiego (Deep Learning) dla usuwania szumu z obrazów. Minimalna funkcjonalność: - w pełni zintegrowana z konsolą operatora - kompatybilna z technikami obrazowania 2D i 3D - możliwa do zastosowania z sekwencjami FSE/TSE, GRE/FFE, DWI, TOF oraz przynajmniej jedną inną techniką badań naczyniowych bez kontrastu - wykorzystuje algorytmy uczenia głębokiego (Deep Learning) - dostępna dla każdej okolicy anatomicznej - dostępna dla dowolnej cewki RF - umożliwia ponowną rekonstrukcję orbazu z danych źródłowych z innymi parametrami bez konieczności powtórnej akwizycji - wykorzystuje dodatkowy komputer rekonstrukcyjny (nie powoduje obciążenia głównego rekonstruktora MR) | Wymagane
3.3 | Metoda rekonstrukcji obrazów MR wykorzystująca technologię uczenia głębokiego (Deep Learning) dla usuwania szumu z obrazów i zwiększania rozdzielczości obrazu. Minimalna funkcjonalność: - w pełni zintegrowana z konsolą operatora - kompatybilna z technikami obrazowania 2D - możliwa do zastosowania z sekwencjami FSE/TSE - wykorzystuje algorytmy uczenia głębokiego (Deep Learning) - dostępna dla każdej okolicy anatomicznej - dostępna dla dowolnej cewki RF - umożliwia zwiększenia matrycy rekonstrukcyjnej min. 2x z jednoczesną redukcją artefaktów Gibbsa - umożliwia ponowną rekonstrukcję orbazu z danych źródłowych z innymi parametrami bez konieczności powtórnej akwizycji - wykorzystuje dodatkowy komputer rekonstrukcyjny (nie powoduje obciążenia głównego rekonstruktora MR) | Wymagane
4 | Rozbudowa systemu postprocessingu Vitrea Advanced Visualization - platforma dla automatycznego wspomagania diagnostyki MR i CT w badaniach nagłych | Wymagane
4.1 | Dostawa najnowszej, dostępnej wersji oprogramowania Vitrea Advanced Visualization | Wymagane
4.2 | Dostawa nowego serwera aplikacji wraz z 3 stacjami klienckimi. Każda stacja wyposażona w min. 1 monitor diagnostyczny min. 24” i min. 1 monitor opisowy min. 24”. Komputery serwera oraz stacji klienckich w konfiguracji sprzętowej zgodnej z wymogami producenta oprogramowania. UPS(y) do zaoferowanych stacji klienckich i serwera aplikacji. | Wymagane
4.3 | Serwer ze stacjami klienckimi niezależne od systemów rezonasu magnetycznego i tomografii komputerowej (oraz ichi konsol operatorskich), niezleżnie zasilane , o niezależnej bazie danych obrazowych. | Wymagane
4.4 | Przeniesienie obecnie posiadanego pakietu licencji Vitrea Advanced Visualization na nowy serwer aplikacji oraz ich konfiguracja | Wymagane
4.5 | Pakiet narzędzi wykorzystujący algorytmy głębokiego uczenia do automatycznej analizy danych obrazowych z badania MR mózgu dla pełnej charakteryzacji stan udaru Minimalna funkcjonalność: - Aplikacja do oceny niedopasowania dyfuzji i perfuzji (tzw. mismatch) - Aplikacja do pomiaru DWI / FLAIR dla oszacowania czasu wystąpienia udaru - Automatyczne przetwarzanie danych - Tworzenie map (ADC, perfuzji: TMax, rBV, rBF, MTT, TTP, tMIP; objętości, niezgodności - Obliczanie stosunku sygnału przeciwległej strony mózgu - Przekazanie wyników oraz generowanie alertów dotyczących potencjalnie pilnych przypadków | Wymagane
4.6 | Pakiet narzędzi wykorzystujący algorytmy głębokiego uczenia do automatycznej analizy danych obrazowych z badania TK mózgu dla pełnej charakteryzacji stan udaru Minimalna funkcjonalność: - Detekcja symptomów krwotocznego udaru mózgu na podstawie skanów TK bez kontrastu. - Ocena badań TK bez kontrastu wraz z określeniem parametru ASPECT (Alberta Stroke Program Early CT Score) - Identyfikacja okluzji tętnic (LVO) w badniach Angio - TK - Analiza perfuzji mózgu TK - Przekazanie wyników oraz generowanie alertów dotyczących potencjalnie pilnych przypadków | Wymagane
4.7 | Pakiet narzędzi wykorzystujacy algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznej oceny badań TK klatki piersiowej Minimalna funkcjonalność: - Detekcja zatorowości płucnej w badaniach angio TK, - Detekcja rozwarstwienie aorty - Przekazanie wyników oraz generowanie alertów dotyczących potencjalnie pilnych przypadków | Wymagane
5 | Inne | Wymagane
5.1 | Dostarczenie dokumentów dopuszczających do użytkowania i obrotu na terenie RP na zaoferowane elementy rozbudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie | Wymagane
5.2 | Rozbudowa bez żadnych dodatkowych zakupów i materiałów eksploatacyjnych ze strony Zamawiającego | Wymagane
5.3 | Dostarczenie nowego kompletu instrukcji obsługi dla wszystkich elementów wyposażenia w języku polskim - w wersji drukowanej i PDF | Wymagane
6 | Szkolenia | Wymagane
6.1 | Bezpłatne szkolenie z nowych funkcjonalności w wymiarze min. 10 dni roboczych, do wykorzystania w okresie 12 miesięcy od daty dostawy, w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | Wymagane
6.2 | Wszystkie szkolenia przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego w języku polskim | Wymagane
7 | Gwarancja i serwis | Wymagane
7.1 | Okres gwarancji (w pełnych miesiącach) na system elementy dostarczane w ramach rozbudowy min. 60 miesięcy | Punktowane zgodnie z kryterium oceny ofert Najdłuższy okres - 10 pkt. Pozostałe - proporcjonalnie
7.2 | Wszystkie licencje / aplikacje (za wyjątkiem licencji opisanych w pkt. 4.5 - 4.7) dostarczane w ramach rozbudowy bezterminowe. | Wymagane
7.3 | Licencje opisane w pkt. 4.5 - 4.7 objete min. 60 miesięcznym okresem subskrypcji. | Punktowane zgodnie z kryterium oceny ofert Najdłuższy okres - 10 pkt. Pozostałe - proporcjonalnie
7.4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | Wymagane
7.5 | W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podać częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
7.6 | Wskazanie w ofercie elementów ICT i dostarczenie dokumentów potwierdzających,ze produkt/usługa ICT nie podlega odrzuceniu na podstawie art..226 ust.1 pkt17 lub 19 ustawy PZP | Wymagane
PYTANIA
Pozycja | Pytanie |  | Odpowiedź | Uzasadnienie w przypadku odpowiedzi odmownej
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia a także funkcjonalności, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych
W trakcie badania i oceny złożonych ofert w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada zapisom i warunkom zawartym w SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedłożenia dodatkowych kserokopii dokumentów miedzy innymi: ulotek, folderów, kart katalogowych.
Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) lub stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................