AIT – Dostawa respiratora noworodkowego dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 
Sprawa 50/2026

Respirator noworodkowy – 1 szt.

| I | PARAMETRY OGÓLNE |  | Oferowany parametr podać lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony | Tak |  |
| 2 | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg do 30 kg | Tak |  |
| 3 | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów | Tak |  |
| 4 | Pneumatyczny układ wydechowy pozbawiony zastawek oraz membran | Tak |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz (zasilacz wbudowany w aparat) | Tak |  |
| 6 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 180 minut pracy – we wszystkich trybach pracy (z trybem HFO włącznie, w przypadku późniejszej rozbudowy) | Tak, podać |  |
| 7 | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,8 – 6,0 bar | Tak |  |
| 8 | Pobór mocy - max. 120 W | Tak |  |
| 9 | Wymiary maksymalne: 33 x 40 x 55 cm | Tak, podać |  |
| 10 | Waga respiratora – bez podstawy ≤ 23 kg | Tak, podać |  |
| 11 | Wbudowany port komunikacji min. RS232, USB, VGA, Ethernet | Tak |  |
| 12 | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | Tak |  |
| 13 | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu | Tak |  |
| 14 | Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu( NO) | Tak |  |
| 15 | Wbudowany port nebulizatora | Tak |  |
| 16 | Ochrona przed wilgocią min. IP21 | Tak |  |
| II | METODY WENTYLACJI |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o HFO | Tak |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o HFO+CMV | Tak |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o automatyczne westchnienia w trybie HFO | Tak |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o nHFO w trybie nieinwazyjnym (certyfikowana nieinwazyjna oscylacja) | Tak |  |
| 5 | CMV | Tak |  |
| 6 | SIMV | Tak |  |
| 7 | PTV lub SIPPV | Tak |  |
| 8 | NIPPV | Tak |  |
| 9 | nCPAP | Tak |  |
| 10 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną | Tak |  |
| 11 | Wentylacja z objętością gwarantowaną (VT) | Tak |  |
| 12 | Oddech ciśnieniowo kontrolowany z możliwością stosowania w trybach wentylacji wymuszonej CMV, synchronizowanej AC i SIMV oraz spontanicznej | Tak |  |
| 13 | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) | Tak |  |
| 14 | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP lub DuoPAP lub BiLevel | Tak |  |
| 15 | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 45% | Tak, podać |  |
| 16 | Tlenoterapia wysokim przepływem HFOT | Tak |  |
| 17 | Wdech manualny | Tak |  |
| 18 | Wentylacja awaryjna przy bezdechu | Tak |  |
| 19 | Moduł automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. | Tak |  |
| 20 | Funkcja synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) zmiany z niskiego na wysoki poziom CPAP – „westchnienia” (nie dopuszcza się czujników brzusznych pacjenta) | Tak |  |
| 21 | Możliwość łączenia aparatu z monitorami pacjenta, umożliwiając wyświetlanie danych respiratora na ekranie monitora | Tak |  |
| 22 | Możliwość rozbudowy o pomiar EtCO2 | Tak |  |
| III | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |
| 1 | Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min | Tak, podać |  |
| 2 | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 2– 300 ml | Tak, podać |  |
| 3 | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 3 s | Tak, podać |  |
| 4 | Czas narastania ciśnienia minimalny zakres 0,1 – 3 s | Tak, podać |  |
| 5 | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowej minimum od 0 do 65 mbar | Tak, podać |  |
| 6 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | Tak |  |
| 7 | Ciśnienie wspomagania PS minimalny zakres od 0 do 65 cmH2O | Tak, podać |  |
| 8 | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 30 mbar | Tak, podać |  |
| 9 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,2 – 10 l/min | Tak, podać |  |
| 10 | Czułość wydechowa, minimalny zakres 5-50 % przepływu szczytowego | Tak, podać |  |
| IIIa | OSCYLACJE O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI – HFO/ nHFO |  |  |
|  | Ciśnienia DP min. od 4 do 160 mbar | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie średnie MAP w zakresie min. 0 do 45 mbar | Tak, podać |  |
|  | I:E w zakresie od 1:1 do 1:3 | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechowe dla westchnień w zakresie min. od 0 do 45 mbar | Tak, podać |  |
|  | Czas wdechu dla westchnień w zakresie min. 0,1 do 3,0 sek. | Tak, podać |  |
|  | Częstość oddechów dla westchnień w zakresie min. 1 – 140 odd/min. | Tak, podać |  |
| IV | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |  |  |
| 1 | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 12” | Tak |  |
| 2 | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny z regulacją jasności dla obu trybów oddzielnie | Tak |  |
| 3 | Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 14 dni | Tak |  |
| 4 | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | Tak |  |
| 5 | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  |
| 6 | Całkowita częstość oddychania | Tak |  |
| 7 | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta | Tak |  |
| 8 | Ciśnienie wdechowe (PIP) | Tak |  |
| 9 | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych (Pśred/ MAP) | Tak |  |
| 10 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP) | Tak |  |
| 11 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
| 12 | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | Tak |  |
| 13 | Przeciek | Tak |  |
| 14 | I:E lub Tinsp. | Tak |  |
| 15 | Podatność (C) | Tak |  |
| 16 | Oporność (R) | Tak |  |
| 17 | C20/C | Tak |  |
| 18 | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | Tak |  |
| 19 | Obrazowanie pętli oddechowych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | Tak |  |
| 20 | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych | Tak |  |
| 21 | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej | Tak |  |
| 22 | Możliwość wykonania i zapisania zrzutu ekranu | Tak |  |
| 23 | Jednoczesna prezentacja na ekranie przebiegu krzywej ciśnienia oraz min. 6 trendów mierzonych parametrów | Tak |  |
| 24 | Możliwość eksportu danych pacjenta poprzez port USB | Tak |  |
| 25 | Pomiar SpO2 | Tak |  |
| V | ALARMY |  |  |
| 1 | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
| 2 | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | Tak |  |
| 3 | Braku zasilania w tlen | Tak |  |
| 4 | Braku zasilania w powietrze | Tak |  |
| 5 | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | Tak |  |
| 6 | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | Tak |  |
| 7 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak |  |
| 8 | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak |  |
| 9 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | Tak |  |
| 10 | Bezdechu z czasem bezdechu regulowanym w zakresie min. 5-50 sek. | Tak |  |
| 11 | Regulacja głośności alarmów min. 4 stopnie | Tak |  |
| VI | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1 | Wielofunkcyjny układ oddechowy noworodkowy podwójnie ogrzewany, z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz, przekrój rur – 10 mm, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra. Założeniem układu jest zapewnienie możliwości wszystkich terapii posiadanych przez respirator przy wykorzystaniu m.in. interfejsów: generatora z przerzutnikiem strumieni, generatora do NIV dwururowego (nieinwazyjna oscylacja), kaniuli do wentylacji HFOT Układ wielofunkcyjny składa się z: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m - odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,35 m, wykonany z materiału odprowadzającego wilgoć na zewnątrz poprzez przepuszczalną strukturę wielowarstwową - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy dł. 1,8 m, rozłączny z połączeniem typu Luer - zestaw adapterów, w tym złączka do nCPAP - porty do podaży i pomiaru NO - restryktor przepływu - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł. 1,2 m - 4 klipsy | Tak, 1 szt. |  |
| 2 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | Tak |  |
| 3 | Nawilżacz przystosowany do stosowania układów z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra. | Tak |  |
| 4 | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) | Tak, 2 szt. |  |
| 5 | Stojak jezdny | Tak |  |
| 6 | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m,  wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - łącznik nawilżacza z respiratorem dł. 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy dł. 2,1 m - generator - kołyska do zamocowania generatora na czepcu | Tak, 1 szt. |  |
| 7 | Maseczka donosowa w 4 rozmiarach | Tak, 2 szt. w każdym rozmiarze |  |
| 8 | Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Czepiec do terapii wymiennych posiada następujące cechy: - wykonany z jednego kawałka miękkiego materiału kompozytowego Fabrifoam® (chroniony patentem) o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza, ograniczającego przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, a także o właściwościach wyciszających hałas pochodzący z otoczenia oraz zabezpieczających przed utratą ciepła i utrzymujących komfort termiczny, posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, - z możliwością uzyskania bezpośredniego dostępu do ciemiączka i naczyń pacjenta bez wpływu na stabilność i funkcje utrzymujące, w postaci opaski owijanej wokół główki, - posiadający perforację w części płatu potylicznego, - o konstrukcji w postaci opaski, - z możliwością regulacji obwodu głowy pacjenta w zależności od potrzeb (zmniejszanie lub zwiększanie obwodu), - z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), które umożliwiają umiejscowienie interfejsu NIV lub HFOT w różnych pozycjach, - część pokrywająca małżowiny uszne z możliwością inspekcji stanu skóry i/lub higienizacji części zausznej, bez konieczności zdejmowania czepca, - wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały, - z miarką do ustalenia właściwego rozmiaru. Dostępne rozmiary: - obwód głowy do 24 cm, rozm. XXS - obwód głowy 24-28 cm, rozm. XS - obwód głowy 28-31 cm, rozm. S - obwód głowy 31-34cm, rozm. M - obwód głowy 34-38 cm, rozm. L - obwód głowy 38-42 cm, rozm. XL | Tak, 2 szt. w każdym rozmiarze |  |
| VII | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |
| 2 | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski min. 4 punkty | Tak |  |