Załącznik nr 1B do FORMULARZA OFERTY

Zamawiający

Zakład Karny w Płocku

ul. Sienkiewicza 22

09 – 402 Płock

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn.:

„DOSTAWA SPECJALISTYCZNEJ APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ RTG WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZENIA PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZAKŁADZIE KARNYM W PŁOCKU”

znak sprawy: 2232.01.2026.LS

MY NIŻEJ PODPISANI

……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..…

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….

(nazwa(firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

oferujemy:

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

Kompleksowe wyposażenie pracowni RTG w aparaty: stacjonarny oraz stomatologiczny z adaptacją pomieszczenia w Zakładzie Karnym w Płocku

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Wymogi graniczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat RTG z ramieniem typu U |  |  |
|  | Producent aparatu | podać |  |
|  | Typ i model aparatu | podać |  |
|  | Rok produkcji aparatu: 2026 | TAK |  |
|  | Aparat RTG w pełni cyfrowy z generatorem, kolumną lampy RTG oraz stolem mobilnym fabrycznie nowy, nie rekondycjomnowany, nie powystawowy | TAK, podać |  |
|  | Aparat fabrycznie wyposażony w detektory cyfrowe i stację operatora. Nie dopuszcza się aparatów analogowych z ucyfrowieniem przez detektory | TAK, podać |  |
|  | Elementy składowe oferowanego aparatu RTG, tj. min. generator, kolumna lampy oraz stół mobilny wyprodukowane przez tego samego producenta i objęte jednym certyfikatem CE | TAK |  |
|  | Aparat przeznaczony do kompleksowej diagnostyki radiograficznej pacjentów. | TAK |  |
|  | Aparat z jedną konsolą operatora do kompleksowego sterowania generatorem oraz cyfrowymi detektorami | TAK |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości |  |  |
|  | Moc generatora min. 50kW | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji napięcia roboczego min. 40 - 150kV | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji miliamperów min. 20 - 640 mA | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji mAs min. 0,1 - 500 mAs | TAK, podać |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji maks. 1ms | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC) | TAK |  |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem | TAK |  |
|  | Jednofazowe zasilanie generatora | TAK |  |
|  | Generator wyposażony w zintegrowany system zasilania bateryjnego. | TAK |  |
|  | Łączna pojemność baterii generatora min. 60 000 mAs przy 100 kV | TAK, podać |  |
|  | Lampa RTG, kolimator |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego maks. 0,6 | TAK, podać |  |
|  | Moc ogniska małego min. 20 kW | TAK, podać |  |
|  | Wielkość ogniska dużego maks. 1,2 | TAK, podać |  |
|  | Moc ogniska dużego min. 50 kW | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 1200 kHU | TAK, podać |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Kolimator automatyczny, wstępna kolimacja zaprogramowana w programach anatomicznych. Możliwa ręczna korekta ustawień przesłon. | TAK |  |
|  | Obrót kolimatora min. +/-45º | TAK, podać |  |
|  | Kolimator wyposażony w filtry dodatkowe utwardzające wiązkę, wprowadzanych automatycznie po wybraniu właściwego programu anatomicznego z każdorazową możliwością manualnej korekty | TAK |  |
|  | Wybór filtracji badania automatycznie, zgodnie z wartościami zaprogramowanymi w programach anatomicznych | TAK |  |
|  | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED | TAK |  |
|  | Wskaźnik laserowy centrowania | TAK |  |
|  | Miernik dawki wbudowany w kolimator z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku DICOM z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku DICOM | TAK |  |
|  | Dotykowy panel LCD na kołpaku z funkcją prezentacji i zmiany podstawowych parametrów systemu | TAK, podać |  |
|  | Bezpośrednia modyfikacja na panelu na kołpaku pojedynczych parametrów ekspozycji: kV, mAs, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy RTG bez konieczności zmiany programu anatomicznego. | TAK |  |
|  | Bezpośrednia wybór na panelu na kołpaku zaprogramowanych pozycji aparatu (min. 10). | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na panelu odległości SID, kąta lampy, kąta ramienia, kąta detektora. | TAK |  |
|  | Kolumna podłogowa z ramieniem typu U |  |  |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy ramienia U min. 125 cm | TAK, podać |  |
|  | Minimalna odległość promienia centralnego równoległego do podłogi łączącego środek detektora i ognisko lampy maks. 45 cm | TAK, podać |  |
|  | Zmotoryzowane ustawianie SID w zakresie min. od 100 cm do 180 cm | TAK, podać |  |
|  | Zmotoryzowany obrót ramienia U w zakresie min. +120º / -30º | TAK, podać |  |
|  | Zmotoryzowany obrót panelu z detektorem na ramieniu U min. +/-45º | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie wszystkimi ruchami zmotoryzowanymi z panelu umieszczonego przy lampie RTG, z panelu umieszczonego przy detektorze oraz z pilota bezprzewodowego. | TAK |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz kąta obrotu ramienia U oraz kąta obroty detektora, zlokalizowany w obrębie ramienia U | TAK |  |
|  | Kształt ramienia U umożliwiający wykonanie badań promieniem poziomym pacjentom leżącym na blacie stołu | TAK |  |
|  | Bucky detektora wyposażona w komorę AEC min. 3 polową | TAK, podać |  |
|  | Bucky detektora wyposażone w dwie, wymienne bez użycia narzędzi kratki przeciwrozproszeniowe umożliwiające wykonanie badań z kratką z SID 100cm oraz SID 180cm | TAK |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania realizujący min: - ruch pionowy ramienia U - ruch obrotowy ramienia U - ruch obrotowy panelu detektora - zmianę SID - autopozycjonowanie ramienia U do zdjęć w pozycji „detektor pod stołem” - autopozycjonowanie ramienia U do zdjęć w pozycji „klata piersiowa” (z wyborem min. 2 różnych pozycji) - zmiana kolimacji - włączanie i wyłączanie światła kolimatora | TAK |  |
|  | Cyfrowy detektor |  |  |
|  | Detektor zabudowany w Bucky | TAK |  |
|  | Rozmiar aktywny detektora min. 42,5 cm x 42,5 cm | TAK podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli min. 18 Mpx | TAK, podać |  |
|  | Wielkość piksela maks. 100µm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość akwizycji min. 16 bit | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wartość DQE min. 70% | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora min. 3,5 lp/mm | TAK, podać |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli maks. 4s | TAK, podać |  |
|  | Konsola operatora aparatu RTG |  |  |
|  | Jedna konsola operatora pozwalająca na obsługę wszystkich funkcji aparatu poprzez jedno zintegrowane oprogramowanie | TAK |  |
|  | Kolorowy monitor dotykowy LCD stacji operatora o rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów o przekątnej min. 23”. Monitor spełniający wymagania dla monitora przeglądowego | TAK, podać |  |
|  | Stacja operatora z komputerem, min. 8GB RAM, dysk min. 512 GB, system operacyjny | TAK, podać |  |
|  | Funkcja obsługi za pomocą klawiatury i myszy oraz monitora dotykowego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie konsoli w całości w języku polskim | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające operatorowi zmianę i przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów i ich zapamiętanie w systemie | TAK |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie • inwersja pozytyw-negatyw • zmiana jasności i kontrastu • wyświetlanie znaczników ustawienia (np. AP, bok, itd.) • dodawanie dowolnych komentarzy • wykonywanie podstawowych pomiarów (odległość , kąt) | TAK, opisać |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) min. 3000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne | TAK |  |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | TAK |  |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List, Query/Retrive, Storage Comitment | TAK |  |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg operatorów | TAK |  |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu | TAK |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC | TAK |  |
|  | Funkcja zdalnej diagnostyki i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. | TAK |  |
|  | UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia | TAK |  |
|  | Wyposażenie aparatu RTG |  |  |
|  | Stół przewoźny z przeziernym dla promieniowania jonuzującego blatem dedykowany do pracy z aparatem RTG z kolumną typu U. 4 koła skrętne. Hamulce kół. | TAK |  |
|  | Zestaw fartuchów ochronnych wykonanych z lekkiego materiału: - fartuch jednostronny wykonany z materiału dwuwarstwowego bezołowiowego o równoważniku osłabienia min. 0,35 mm Pb. Rozmiar i kolor do ustalenia przy dostawie - fartuch jednostronny miednicowy wykonany z materiału dwuwarstwowego bezołowiowego o równoważniku osłabienia min. 1,0 mm Pb. Rozmiar i kolor do ustalenia przy dostawie - ochrona tarczycy wykonana z materiału dwuwarstwowego bezołowiowego o równoważniku osłabienia min. 0,5 mm Pb. Rozmiar i kolor do ustalenia przy dostawie | TAK |  |
|  | Zestaw do testów podstawowych kontroli jakości umożlwiający min: - test geometrii wiązki - test rozdzielczości wysoko- i niskokontrastowej - test powtarzalności ekspozycji - test systemu automatycznej kontroli ekspozycji (AEC). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie Serwera PACS/RIS |  |  |
|  | Realizacja serwisów DICOM: Store SCU/SCP, Query/Retrieve SCP, MPPS | TAK |  |
|  | Obsługa obrazów pochodzących co najmniej z urządzeń: CR, DX, CT, MR, X, US | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizowania obrazów w kolejnych, stopniowo podłączanych zasobach | TAK |  |
|  | Automatyczna kompresja obrazów otrzymywanych z sieci PACS | TAK |  |
|  | Możliwość udostępniania obrazów w formacie skompresowanym lub rozkompresowanym, niezależnie od formatu przechowywanego obrazu | TAK |  |
|  | Możliwość skonfigurowania automatycznego przesyłania badań (forward): - do określonych odbiorników w zależności od urządzenia przysyłającego obraz wraz z poprzednimi badaniami tego pacjenta zapisanymi na serwerze PACS | TAK |  |
|  | Możliwość skonfigurowania automatycznego przesyłania badań (forward): - do określonych odbiorników w zależności od dowolnie wybranego przez Użytkownika tagu DICOM wraz z poprzednimi badaniami tego pacjenta zapisanymi na serwerze PACS | TAK |  |
|  | Możliwość skonfigurowania automatycznego przesyłania badań (forward): - do określonych odbiorników w zależności od dowolnie wybranych przez Użytkownika kombinacji tagów DICOM wraz z poprzednimi badaniami tego pacjenta zapisanymi na serwerze PACS | TAK |  |
|  | Możliwość przechowywania danych tekstowych z użyciem polskich liter diakrytycznych (w formacie ISO IR101) | TAK |  |
|  | Wyszukiwanie nazwiska pacjenta zawierającego polskie litery diakrytyczne powinno być możliwe zarówno z użyciem tych liter jak też z użyciem ich łacińskich odpowiedników | TAK |  |
|  | Udostępnianie danych tekstowych w tagach obrazów w formacie ISO IR100 lub ISO IR101 w zależności od urządzenia współpracującego | TAK |  |
|  | Instalacja pakietu oprogramowania do obsługi teleradiologii (instalacja NODa DICOM i konfiguracja przesyłania badań do opisu w teleradiologii) | TAK |  |
|  | Komputer serwerowy - Procesor min. 4-rdzeniowy, - Pamięć RAM min. 16 GB - Pojemność archiwum: min. 4TB - Możliwość rozbudowy pamięci RAID bez kosztów dodatkowej licencji - Konfiguracja wykonywania codziennej kopii bezpieczeństwa na zasobie wskazanym przez Zamawiającego - UPS do komputera serwerowego min. 850 VA | TAK |  |
|  | Lekarska stacja diagnostyczna |  |  |
|  | Para kolorowych monitorów diagnostycznych (2 sztuki): - Typ ekranu: IPS z podświetleniem LED - Rozdzielczość min. 1200 x 1600 pikseli. - Rozmiar plamki piksela: maks. 0,270 mm x 0,270 mm. - Jasność maksymalna min. 1000 cd/m2 - Jasność do kalibracji min. 500 cd/m2 - Kontrast panela min. 1800:1. - Przekątna obszaru roboczego min. 21,3”. - Kalibracja zgodna ze standardem DICOM część 14 - Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. - Czujnik mierzący jasności otoczenia. - Czujnik mierzący i stabilizujący jasność podświetlenia matrycy | TAK |  |
|  | Karta grafiki dedykowana do monitorów diagnostycznych | TAK |  |
|  | Monitor opisowy LCD min 21” | TAK |  |
|  | Komputer stacji diagnostycznej min. 16 GB RAM, 512 GB HD, Nagrywarka DVD, klawiatura, mysz | TAK |  |
|  | UPS do komputera serwerowego min. 850 VA | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające oglądanie zdjęć DICOM w jakości diagnostycznej |  |  |
|  | Wszystkie menu oraz opisy w języku polskim, z użyciem liter z polskimi znakami diakrytycznymi | TAK |  |
|  | Obsługa różnych urządzeń i typów obrazów: CR, DX, MR, CT, USG itp. | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania badań na płytach wraz z przeglądarką; odtworzenie płyty w systemie MS Windows nie wymaga instalacji dodatkowych komponentów | TAK |  |
|  | Możliwość otwierania badań z archiwum lokalnego oraz CD/DVD | TAK |  |
|  | Możliwość importu plików w różnych formatach do formatu DICOM | TAK |  |
|  | Działania aplikacji w sieci PACS: DICOM Store SCU/SCP, DICOM Query/Retrieve SCU | TAK |  |
|  | Możliwość realizacji pobierania obrazu (query/retrieve) w jednej asocjacji (DICOM get); | TAK |  |
|  | Możliwość pobrania danych pacjenta z serwera PACS w tle i ponownego ładowania wyświetlanych obrazów | TAK |  |
|  | Możliwość wyszukiwania i pobrania określonych danych obrazu pacjenta na podstawie różnych atrybutów, min: nazwisko, numer badania, identyfikator pacjenta, modalność | TAK |  |
|  | Możliwość różnych konfiguracji wyświetlania: - wsparcie dla stacji 1, 2, 3, 4- monitorowych; - skalowanie elementów interfejsu użytkownika; - konfigurowalny wygląd okna; - możliwość konfigurowania położenia ikon, pasków narzędzi, miniatur; - predefiniowalne: układ obrazów, synchronizacja, sekwencje obrazów | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnego konfigurowania paska narzędziowego, czyli dodanie lub usunięcie konkretnej funkcji (minimum: odległość, kąt, kąt Cobba, profil gęstości, punkt gęstości, szkło powiększające, skalowanie prostokątem, wybór obiektu kluczowego, następne badanie, poprzednie badanie). | TAK |  |
|  | Obsługa „hanging protocols” | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie pełnoekranowym | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlania badań różnych pacjentów i różnych badań | TAK |  |
|  | Konfigurowalna obsługa wyświetlania poprzednich badań pacjenta | TAK |  |
|  | Synchronizacja serii ręczna i automatyczna | TAK |  |
|  | Wyświetlanie linii referencyjnych pomiędzy seriami | TAK |  |
|  | Obsługa formatów DICOM Enhanced w trybach matrix, stack, all | TAK |  |
|  | Zintegrowany panel narzędziowy z konfigurowalnym panelem szybkiego dostępu | TAK |  |
|  | Definiowalne skróty klawiszowe | TAK |  |
|  | Możliwość kalibracji monitorów do trybów powiększenia right size, true size | TAK |  |
|  | Definiowanie, edycja i zarządzanie ROI, ręczne lub automatyczne konturowanie | TAK |  |
|  | Narzędzia pomiarowe (pomiar odległości, pomiar kątów, pomiar kątów Cobba, pomiar powierzchni, histogramy itd.) | TAK |  |
|  | Tworzenie i wyświetlanie DICOM SR | TAK |  |
|  | Obsługa DICOM Presentation State | TAK |  |
|  | Wyświetlanie obrazów w oryginalnej jakości bez względu na modalność | TAK |  |
|  | Standardowe operacje na obrazach radiologii klasycznej; powiększanie (także 1:1), lupa, regulacja poziomu i szerokości okna, przesuwanie obrazu, filtry itd. | TAK |  |
|  | Predefiniowalne wartości szerokości/poziomy okna | TAK |  |
|  | Automatyczne usuwanie tła | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania rekonstrukcji po krzywej; | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania fuzji oraz możliwość jej eksportu do serii; | TAK |  |
|  | Odtwarzanie obrazów multi-frame | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania opisu i zapisu w formie DICOM | TAK |  |
|  | Możliwość wywoływania z innej aplikacji wyświetlania obrazów w oferowanym oprogramowaniu | TAK |  |
|  | Eksport obrazów do standardowych formatów MS Windows, min: jpg, bmp, tiff, dcm | TAK |  |
|  | Obsługa drukarek DICOM wraz z narzędziami do konfiguracji obrazu | TAK |  |
|  | Możliwość anonimizacji badania w wybranym zakresie | TAK |  |
| II. | Aparat RTG stomatologiczny z radiografią cyfrową |  |  |
|  | Producent aparatu | podać |  |
|  | Typ i model aparatu | podać |  |
|  | Rok produkcji aparatu: 2026 | TAK |  |
|  | Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych | TAK, podać |  |
|  | Technologia lampy rtg typu CNT (Carbon Nano Tube) | TAK |  |
|  | Panel sterowania/wyboru parametrów ekspozycji przy lampie rtg | TAK |  |
|  | Wielkość ogniska lampy maks 0,4 mm | TAK, podać |  |
|  | Prąd lampy min. 7,0mA | TAK, podać |  |
|  | Napięcie lampy min. 60 kV | TAK, podać |  |
|  | Czas ekspozycji min. (0,01 – 3,2 sek.) | TAK, podać |  |
|  | Zdefiniowane wstępne programy detektora min. 9 | TAK, podać |  |
|  | Skala szarości min. 16 bit | TAK, podać |  |
|  | Stacja obsługowa oparta na komputerze PC z oprogramowaniem oraz monitorem dotykowym | TAK |  |
|  | Wyposażenie RTG stomatologicznego: - krzesło RTG z oparciem, zagłówkiem i regulacją - Fartuch ochronny - Pozycjonery - Bezprzewodowy wyzwalacz | TAK |  |
| III. | Opis Prac Dostosowawczych |  |  |
|  | - w ramach powierzonych pomieszczeń aranżacja pomieszczeń spełniających funkcje gabinetu badań RTG, sterowni, kabiny dla pacjentów, pokoju opisowego oraz pomieszczenia poczekalni. Aranżacja podlega akceptacji Zamawiającego - wykonanie Projektu Osłon Stałych z akceptacją SANEPID - wykonanie ścian zgodnie z projektem aranżacji z zastosowaniem osłon stałych zgodnie z POS - zapewnienie ochronności istniejących ścian i stropów w celu zachowania ochronności wynikającej z POS - demontaż, utylizacja starej wykładziny podłogowej - wykonanie kanałów kablowych - wykonanie nowej wykładziny, w pomieszczeniach pracowni RTG - wykonanie sufitów podwieszanych w całym obszarze prowadzonych prac - wykonanie klimatyzacji dla pomieszczeń pracowni RTG - wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń pracowni RTG. Instalacja powinna zapewniać wydajność wentylacji wymaganą dla pomieszczeń Pracowni RTG - wykonanie niezbędnych prac elektrycznych w tym zasilania instalowanej aparatury. Miejsce skąd można doprowadzić konieczne zasilanie wskazane będzie na wizji lokalnej. - wykonanie instalacji teletechnicznej – okablowanie sieci komputerowej i montaż gniazdek RJ-45 | TAK |  |
|  | dostawa i montaż: - oświetlenia LED w gabinecie badań oraz w sterowni - oświetlenia ostrzegawczego przed promieniowaniem zgodnie z POS - drzwi radiologicznych 2 szt. - okna radiologicznego min. 80/80 cm - drzwi nieochronnych zgodnie z projektem | TAK |  |
|  | - dostawa i instalacja odbojnic na ścianach i narożnikach w min. gabinecie badań zabezpieczających ściany i narożniki przed uszkodzeniami mechanicznymi - dostawa i instalacja interkomu dwukierunkowego pomiędzy sterownią a gabinetem badań - malowanie ścian | TAK |  |
|  | wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z: - pomiarem linii zasilającej - pomiarem skuteczności wentylacji - dostarczeniem wszystkich aprobat, certyfikatów i deklaracji dla użytych materiałów | TAK |  |
|  | Dostarczenie wyposażenia meblowego pracowni uzgodnione z użytkownikiem: Wieszaki ubraniowe min 1 szt Lustro min. 1szt Krzesła min 5 szt Blat pod konsolę technika 1 szt. Biurko pod stację lekarską 1 szt. Krzesła biurowe min 2 szt. Szafki min 2 szt. | TAK |  |
| IV. | Wymagania pozostałe |  |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych wraz z jego uzgodnieniem w ramach realizacji zadania | TAK |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych oraz pomiarów dozymetrycznych po instalacji urządzenia w ramach realizacji zadania | TAK |  |
|  | Wykonanie dokumentacji dla nowej Pracowni RTG w ramach realizacji zadania: - Program zapewnienia jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo atomowe. - Zakładowy plan postępowania awaryjnego. - Program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym program szkolenia wewnętrznej ekipy awaryjnej. - Opis systemu rejestracji i analizy wystąpienia narażenia przypadkowego. - Dokumentacja projektowa medycznej pracowni rentgenowskiej - Instrukcja obsługi aparatu rentgenowskiego. - Dokument potwierdzający wykonanie testów odbiorczych aparatu rentgenowskiego. - Dokument potwierdzający wykonanie testów odbiorczych urządzeń pomocniczych. - Protokół wyników testów podstawowych aparatu rentgenowskiego. - Protokół wyników testów podstawowych urządzeń pomocniczych. - Protokół wyników testów specjalistycznych aparatu rentgenowskiego. - Protokół wyników testów specjalistycznych urządzeń pomocniczych. - Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe reguły postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów. - Informacja dotycząca narażenia związanego z aparatem rentgenowskim, właściwego stosowania, testowania i konserwacji aparatu, a także wykazująca, że konstrukcja aparatu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informacja dotycząca oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej aparatu. - Dokumentacja techniczna aparatu rentgenowskiego w polskiej wersji językowej. | TAK |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji min. 24 miesiące. Wydłużenie terminu o: 6, 12, 18, 24 miesiące. | TAK, podać o ile miesięcy Wykonawca wydłuża okres Punktacja zgodnie z SWZ – kryteria oceny, zał. nr 1 |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną usterkę (przystąpienia do usunięcia zgłoszonej usterki) nie dłuższy niż 24 h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK, podać o ile Wykonawca skraca czas reakcji na zgłoszoną usterkę w godzinach. Punktacja zgodnie z SWZ – kryteria oceny, zał. nr 1 |  |
|  | Czas naprawy (bez użycia części zamiennych) nie dłuższy niż 3 dni robocze, liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK, podać |  |
|  | Czas naprawy (z użyciem części zamiennych) nie dłuższy niż 7 dni roboczych, liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK, podać |  |
|  | Wstępne szkolenie obsługi w siedzibie Zamawiającego po instalacji | TAK |  |
|  | Dodatkowe szkolenia zgodne z wymaganiami Zamawiającego po uzyskaniu zezwolenia na stosowanie aparatury | TAK |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych min. 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać |  |

POGLĄDOWY RZUT OBSZARU OBJĘTEGO INWESTYCJĄ:

Oświadczam, że zaoferowana przez nas aparatura jest fabrycznie nowa, produkowana seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.

……..…………………….…

kwalifikowany podpis elektroniczny

Uwaga!

Niniejszy plik musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu.