Sprawa nr 25/2026                                                                Załącznik nr 3 do SWZ

FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH – WARUNKÓW GRANICZNYCH

dotyczy: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

Zadanie nr 1 Piła chirurgiczna

Nazwa urządzenia /typ/ model ..................................

Producent............................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji......................................................

Ilość: 1 kpl.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2026 | Tak |  |
| 2 | Piła z napędem do zabiegów neurochirurgicznych w obrębie czaszki | Tak |  |
| 3 | Skład zestawu: | Tak |  |
| 4 | Jednostka sterująca o minimalnych parametrach: | Tak |  |
| 5 | elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych | Tak |  |
| 6 | generator zmiennoczęstotliwościowy z dwoma gniazdami przyłączy silników i jednym gniazdem przyłącza sterownika nożnego na panelu konsoli | Tak |  |
| 7 | możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi | Tak |  |
| 8 | współpraca z silnikiem ze złączem typu Intra lub dokładnie równoważnym | Tak |  |
| 9 | ekran dotykowy LCD z menu piktograficznym | Tak |  |
| 10 | możliwością odczytu informacji serwisowych | Tak |  |
| 11 | ustawianie parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników | Tak |  |
| 12 | pompa perystaltyczna chłodzenia o wydajności co najmniej 65 ml/min | Tak |  |
| 13 | menu w języku polskim | Tak |  |
| 14 | Wyposażenie (minimalne): | Tak |  |
| 15 | Sterownik nożny: jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciskiem służącym do zmiany kierunku obrotów z możliwością sterowania funkcjami konsoli | Tak |  |
| 16 | Kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gniazdem do silnika | Tak |  |
| 17 | Kraniotom z zintegrowanym silnikiem. Prędkość obrotowa regulowana od 10000 do 80000 obr./min. Skok prędkości co 5000 obr/min. Moc maksymalna 140W. Kraniotom kompatybilny z jednostką sterującą. Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa. Wymiar osłony opony do wyboru przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 18 | Napęd perforatora czaszki ze złączem typu Hudson (lub dokładnie równoważnym) z zintegrowanym silnikiem wolnoobrotowym. Moc silnika 180W. Próg maksymalnych obrotów regulowany do 100 do 1200 obr./min. Napęd kompatybilny z jednostką centralną. | Tak |  |
| 19 | Trepan 9x12 z trzonem typu Hudson (lub dokładnie równoważnym) wielokrotnego użytku. Kompatybilny z dostarczonym zestawem. | Tak |  |
| 20 | frezy wielorazowe do kraniotomu – 5 szt | Tak |  |
| 21 | olej w aerozolu do oliwienia systemów – 6 opakowań | Tak |  |
| 22 | kosz stalowy z uchwytami do mycia i sterylizacji silników, kabli oraz dostarczonego osprzętu wraz z pokrywą kosza wykonaną z aluminium z mikroporowym filtrem teflonowym wystarczającym na min 4000 cykli sterylizacji | Tak |  |
| 23 | wanna kontenera do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki | Tak |  |
| 24 | pokrywa do wanny kontenera z filtrami wielorazowymi | Tak |  |
| 25 | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: trwania gwarancji, po gwarancji. | Tak, podać |  |
| 26 | W cenie oferty gwarancyjne przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji. Dotrzymanie terminu przeglądu leży po stronie Wykonawcy bez wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego. | Tak |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej | Tak/Nie Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 29 | Trwałe oznaczenie narządzi na obudowie treścią (grawerowanie lub oznaczenie laserowe): USK Olsztyn | Tak/Nie Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. |  |

Zadanie nr 2 Tor wizyjny

Nazwa urządzenia /typ/ model ..................................

Producent............................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji......................................................

Ilość: 1 zestaw

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2026 | Tak |  |
|  | Kontroler kamery 4K – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kontroler kamery spełniający wymogi zabiegów min. Laparoskopii/torakochirurgii, artroskopii, Urologii i Ginekologii Endoskopowej. Posiadający dedykowane programy do każdej z wymienionych dyscyplin medycznych, możliwość tworzenia indywidualnych profili użytkownika (min. 30) | Tak |  |
|  | Rozdzielczość sterownika kamery nie gorsza niż UHD 4K 3840x2160 lub 4096x2160 | Tak |  |
|  | Sterownik kamery współpracujący z min. 5 rodzajami głowic kamery, w tym z głowicami: 3x 1/3”CMOS 4K, 2x 1/3”CMOS ICG, 1x 1/3” CMOS, głowicą pendualną 1x 1/3” CMOS oraz głowicą pendualną PDD 1x 1/3” CMOS. | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy sterownika kamery z giętkimi endoskopami z likwidacją efektu Moire oraz współpracy z wideo-cystoskopem oraz wideo URSami jedno i dwu- kanałowymi | TAK – podać Z wideo URSami 1-kanałowymi: 0 pkt, Z wideo URSami 2-kanałowymi: 5 pkt. |  |
|  | Port USB na panelu przednim sterownika kamery, umożliwiający archiwizację bezpośrednio na nośnikach zewnętrznych typu Pendrive lub dysk twardy USB o pojemności co najmniej 2 TB. Możliwość archiwizacji zdjęć JPG / TIFF i filmów MPEG4 - rozdzielczość archiwizacji wideo min. 1920x1080 Full HD. Minimum 3 poziomy jakości formatu wideo do wyboru | Tak |  |
|  | Obsługa menu (wyświetlanego na ekranie monitora) w pełni w języku polskim, z możliwością realizacji tej funkcji przy użyciu pilota przewodowego lub klawiatury, jeżeli są stosowane. | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania min. czterema funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery - przypisania do każdego przycisku po 2 funkcje i uruchamianie ich przez krótkie i długie przytrzymanie przycisku. System powinien również umożliwiać sterowanie dwoma funkcjami wybranymi z menu kamery (wyświetlanego na ekranie monitora) za pomocą przycisków na pilocie przewodowym, o ile pilot jest stosowany. Możliwość wyświetlania funkcji przypisanych do przycisków funkcyjnych na ekranie monitora endoskopowego. | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy wielkości minimum 6,5” menu głównego kontrolera kamery z możliwością wykonania następujących funkcji: balans bieli, wybór profilu oraz ustawienie jasności obrazu endoskopowego na monitorze | Tak |  |
|  | Funkcja wykorzystująca szybką regulację ELC (electronic light control) sterownika kamery do dopasowania jasności obrazu, przy jednoczesnej automatycznej regulacji jasności odpowiedniego źródła światła – ustawienie jasności tego źródła jest automatycznie regulowane przez sterownik kamery. Możliwość włączania/wyłączania odpowiedniego źródła światła endoskopowego za pomocą przycisku na głowicy kamery | Tak |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta z możliwością ich wyświetlania na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  |
|  | Funkcja archiwizacji danych pacjenta (opisy wraz ze zdjęciami) w postaci plików .pdf | Tak |  |
|  | Funkcja zoom cyfrowy min. x1.5 uzależniona od podłączonej głowicy kamery. Możliwość ustawienia zoomu cyfrowego w minimum 6-stopniowej skali (0-5) | Tak |  |
|  | Kamera medyczna wyposażona w 5 trybów cyfrowego przetwarzania obrazu z możliwością korzystania z nich w świetle białym. Poszczególne tryby są zalecane do różnych zastosowań, w tym obrazów o niewielkim lub dużym nasyceniu kolorów oraz do wysokokontrastowego obrazowania naczyń krwionośnych. Tryby muszą być włączane i wyłączane za pomocą przycisku na głowicy kamery. System musi umożliwiać obsługę tych trybów opcjonalnym pilotem przewodowym. | Tak |  |
|  | Tryb HDR z możliwością korzystania w świetle białym, włączany/wyłączany za pomocą przycisku na głowicy kamery. System musi umożliwiać obsługę tego trybu opcjonalnym pilotem przewodowym. | Tak |  |
|  | Wyjścia video min.: 2x HDMI (3840x2160), 2x 3G-SDI (1920x1080), 2x HDMI (1920x1080) | Tak |  |
|  | Gniazda HDMI umożliwiające przykręcenie wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym | Tak |  |
|  | Min. 4 gniazda USB z tyłu urządzenia, umożliwiające podłączenie min.. klawiatury, pilota | Tak |  |
|  | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość zmiany ustawienia wyrazistości konturów (ostrości obrazu) w min. 4-stopniowej skali (0-3) | Tak |  |
|  | Kontroler kamery posiadający możliwość ustawienia przezroczystości wyświetlania menu w min. 5-stopniowej skali | Tak |  |
|  | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość regulacji nasycenia kolorów w minimum 11-stopniowej skali | Tak |  |
|  | Menu kontrolera kamery posiadające możliwość indywidualnej regulacji kolorów obrazu wideo za pomocą cyfrowej palety kolorów | Tak/Nie Tak – 5 pkt / Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość odbicia obrazu w 3 osiach | Tak |  |
|  | Czujnik zmierzchu na panelu czołowym urządzenia umożliwiający automatyczną zmianę poziomu jasności wyświetlacza dotykowego sterownika kamery | TAK- 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Moduł PIP (Picture in Picture = obraz w obrazie) służy do wyświetlania obrazu z drugiego źródła cyfrowego (SDI, HD-SDI, 3G-SDI). | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej min. CF | Tak |  |
|  | Regulacja jasności – automatyczna regulacja przyciemnianie + automatyczna regulacja wzmacnianie | Tak |  |
|  | Wyrównanie poziomu bieli – zakres temperatury barwowej w przedziale min. 2300K do 7000K | Tak |  |
|  | Głowica Kamery 4K – 1 szt. | Tak |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w technologie min. 3-chipów (3x 1/3” CMOS) | Tak |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w maksymalnie 2 przyciski, do każdego przycisku można przypisać po 2 funkcje jednoczasowo | Tak |  |
|  | Waga głowicy kamery (bez kabla) nie więcej, niż 121 g | Tak |  |
|  | Głowica kamery nie posiadająca zintegrowanego obiektywu – możliwość zastosowania co najmniej 4 różnych obiektywów, w tym zarówno obiektywy ze zmienną i stałą ogniskową oraz obiektyw kątowy | Tak |  |
|  | Długość kabla głowicy min 3m | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed przenikaniem cieczy oznaczony na głowicy kamery – minimum IPX7 | Tak |  |
|  | Oznaczenie na głowicy kamery możliwości sterylizacji w autoklawie (w temperaturze 134⁰ C) | Tak |  |
|  | Głowica kamery mogąca być poddawana reprocesowaniu maszynowemu. | Tak |  |
|  | Ochrona przed porażeniem elektrycznym min. CF | Tak |  |
|  | Znakowanie data matrix bezpośrednio na głowicy kamery | Tak |  |
|  | Obiektyw ze zmienną ogniskową - 1 szt. | Tak |  |
|  | Ogniskowa w zakresie 13-29 mm | Tak |  |
|  | Obiektyw z zamknięciem samozatrzaskujący się (typu snap-on), nie wymaga dodatkowych czynności w momencie łączenia z optyką | Tak/Nie Tak – 5 pkt./ Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwości sterylizacji w autoklawie (w temperaturze 134⁰ C) | Tak |  |
|  | Obiektyw mogący być poddawany reprocesowaniu maszynowemu | Tak |  |
|  | Obiektyw wyposażony w pierścień regulacji ostrości oraz w pierścieni zoomu | Tak |  |
|  | Monitor Medyczny UHD - 1 szt. | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu min. 31,5” | Tak |  |
|  | Rozdzielczość min. 3840 x 2160 pikseli | Tak |  |
|  | Źródło światła LED – 1 szt. | Tak |  |
|  | Żywotność lampy LED minimum 30000 godzin | Tak |  |
|  | Temperatura barwowa 6500 K | Tak |  |
|  | Moc LED min 80W – równoważne źródło światła ksenonowego 300W | Tak |  |
|  | emiter światła współpracujący z odpowiednim procesorem kamery – automatyczny dobór parametrów światła w zależności od napotkanych warunków. | Tak |  |
|  | Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu natężenia światła lampy na panelu urządzenia | Tak |  |
|  | Automatyczne przyciemnienie gniazda światła po wyjęciu światłowodu | Tak |  |
|  | Jasność nie gorsza niż 1900 lm | Tak |  |
|  | Pobór mocy nie więcej, niż 150 VA | Tak |  |
|  | Poziom hałasu nie większy niż 25 dB(A) | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym części użytkowej min. CF | Tak |  |
|  | zintegrowane pokrętło wybierające gniazdo światłowodowe dla różnych producentów, w tym: Wolf, Storz, Olympus, ACMI lub dokładnie równoważne | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego restartu urządzenia po zaniku napięcia poniżej 5 sekund w czasie pracy automatycznie przywracane są zapamiętane ustawienia oraz włącza się ponownie dioda LED. | Tak |  |
|  | Wózek endoskopowy – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek endoskopowy wyposażony w minimum 3 półki oraz 4 koła jezdne. | Tak |  |
|  | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | Tak, podać |  |
| - 66 | W cenie oferty gwarancyjne przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji. Dotrzymanie terminu przeglądu leży po stronie Wykonawcy bez wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej | Tak/Nie Tak – 5 pkt./ Nie – 0 pkt. |  |
|  | Trwałe oznaczenie narządzi na obudowie treścią (grawerowanie lub oznaczenie laserowe): USK Olsztyn | Tak/Nie Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt. |  |