Załącznik nr 1 do SWZ

16/2026

Zestawienie parametrów technicznych

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG - 1 szt. Model/typ:…………………………………………………………………………………………………………………… Producent:…………………………………………………………………………………………………………………… Kraj pochodzenia:……………………………………………………………………………………………………….. Rok produkcji: ………………………………………. (min.2025 r.) |  |  |  |  |
| Konstrukcja |  |  |  |  |

|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  | Bez oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |  | Bez oceny |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Liczba niezależnych, aktywnych, cyfrowych kanałów przetwarzania | Min. 14 500 000 |  | Bez oceny |
|  | Liczba fizycznych kanałów nadawczych (TX) | Min. 256 |  | Bez oceny |
|  | Liczba fizycznych kanałów odbiorczych (RX) | Min. 256 |  | Bez oceny |
|  | Pamięć RAM | Min. 16 GB |  | Bez oceny |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 |  | Bez oceny |
|  | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2 |  | Bez oceny |
|  | Dynamika systemu | Min. 360 dB |  | Bez oceny |
|  | Monitor LCD bez przeplotu, z płynną regulacją kontrastu, jasności, podświetlenia matrycy, z możliwością pochylenia, obrotu i zmiany wysokości względem konsoli, na wieloprzegubowym ramieniu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach | Przekątna ekranu min. 23 cale |  | Bez oceny |
|  | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obu stronach, ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra–dół, lewo–prawo | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna ekranu min. 10 cali |  | Bez oceny |
|  | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna spod pulpitu sterującego | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 25 MHz. |  | Bez oceny |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 70 000 obrazów |  | Bez oceny |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 800 s |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 2 kursorów | TAK |  | Bez oceny |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 0,75 - 50 cm |  | Bez oceny |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 350 |  | Bez oceny |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  | Bez oceny |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  | Bez oceny |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) w trybie B osiągane podczas badania i wyświetlane na ekranie ultrasonografu | Min. 3300 obrazów/s |  | Bez oceny |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 600 obrazów/s |  | Bez oceny |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI | Min. 1400 obrazów/s |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 14 pasm częstotliwości |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu jednym przyciskiem (min. wzmocnienie, TGC, prędkość propagacji fal ultradźwiękowych) oraz realizowana w czasie rzeczywistym, ciągła przestrzenna regulacja wzmocnienia | TAK |  | Bez oceny |
|  | Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania w czasie rzeczywistym z syntezą wielu typów wiązek ultradźwiękowych w tym wiązek o różnej częstotliwości | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  | Bez oceny |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min. 0,05 - 20 kHz |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,0 m/s |  | Bez oceny |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego | Min. 0,05 do 52 kHz |  | Bez oceny |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm |  | Bez oceny |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni |  | Bez oceny |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku | Min. +/- 80 stopni |  | Bez oceny |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw. dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI – funkcja dostępna na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array | Min.: +/- 16 m/s (przy zerowym kącie bramki) |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Convex i Liniowej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego | Min. 1 - 40 kHz |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 10 |  | Bez oceny |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zaimplementowana do systemu technologia kognitywna oparta na sztucznej inteligencji (AI) do dokładniejszej wizualizacji granic tkanek, redukcji szumów i artefaktów w szczególności w głęboko położonych narządach | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczny pomiar IMT | TAK |  | Bez oceny |
| Archiwizacja obrazów |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 1 TB | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  | Bez oceny |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  | Bez oceny |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  | Bez oceny |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40 |  | Bez oceny |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20 |  | Bez oceny |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  | Bez oceny |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  | Bez oceny |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  | Bez oceny |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Pediatrycznych | TAK |  | Bez oceny |
| Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, wykonana w technologii Single Crystal Podać typ. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 6,0 MHz. |  | Bez oceny |
|  | Liczba elementów | Min. 190 |  | Bez oceny |
|  | Kąt skanowania | Min. 145 st. |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 14 pasm częstotliwości |  | Bez oceny |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Głowica Liniowa, szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy, podać typ. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 2,0 – 12,0 MHz |  | Bez oceny |
|  | Liczba elementów | Min. 800 |  | Bez oceny |
|  | Szerokość skanu | Max. 40 mm |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie harmoniczne | 9 pasm częstotliwości |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  | Bez oceny |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Głowica Endowaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zakres częstotliwości pracy | min. 3,0 – 9,0 MHz. |  | Bez oceny |
|  | Liczba elementów | min. 800 |  | Bez oceny |
|  | Kąt skanowania | min. 190 st. |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 9 pasm częstotliwości |  | Bez oceny |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Głowica kardiologiczna Phased Array Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  | Bez oceny |
|  | Liczba elementów | Min. 120 |  | Bez oceny |
|  | Kąt skanowania | Min. 90 st. |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 4 pasma częstotliwości |  | Bez oceny |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |  | Bez oceny |
| Możliwości rozbudowy – dostępne opcje |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-10,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 200/200 stopni, promień max. R9 mm, obrazowanie harmoniczne | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę radialną 360 stopni tzw. Proktologiczną o częstotliwości min. 5,0 – 9,0 MHz, liczbie elementów min. 256 i promieniu max 7 mm | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI / PET / SPECT dostępne z trybami obrazowań: B / B+C / B+elastografia | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej rejestracji i synchronizacji w czasie rzeczywistym obrazów USG z rekonstrukcją wielopłaszczyznową (MPR) obrazów CT/MRI, z automatycznym doborem metody synchronizacji na podstawie naczyń lub powierzchni wątroby | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej analizy badań CT/MRI przygotowującej dane do obrazowania fuzyjnego, obejmująca automatyczną segmentację wątroby zgodnie z podziałem Couinauda (S1–S8) oraz automatyczne wyznaczanie obrysu trzustki wspomagającego jej lokalizację podczas obrazowania fuzyjnego | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość współpracy z urządzeniem do rozszerzonej rzeczywistości wykorzystującym technologię FLAG AR | TAK |  | Bez oceny |

| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109. | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na okres 36 miesięcy | TAK |  | Bez oceny |
| 110. | Dodatkowe pełne 12 miesięcy kompletnej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia (podać oferowany dodatkowy okres gwarancji w miesiącach jako wielokrotność 12 np. 48 miesięcy itd. | Tak/Nie Podać w miesiącach |  | Bez oceny |
| 111. | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy - 48 godzin | TAK |  | Bez oceny |
| 112. | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK, podać |  | Bez oceny |
| 113. | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 6 dni roboczych Wykonawca na czas naprawy na własny koszt dostarczy urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach. | TAK, podać |  | Bez oceny |
| 114. | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych | TAK, podać |  | Bez oceny |
| 115. | Częstotliwość okresowych płatnych przeglądów technicznych po okresie gwarancji – nie częściej niż raz na 12 miesięcy | TAK, podać częstotliwość |  | Bez oceny |
| 116. | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia w dwóch egzemplarzach, w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej | TAK |  | Bez oceny |
| 117. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | TAK |  | Bez oceny |
| 118. | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę elementu/podzespołu na nowy wolny od wad – nie więcej niż 3 naprawy tego samego elementu/podzespołu | TAK |  | Bez oceny |
| 119. | Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed upływem okresu gwarancji kody/hasła niezbędne do wykonania przeglądu technicznego przez niezależny serwis do wykorzystania po okresie gwarancyjnym (jeśli dotyczy). | TAK |  | Bez oceny |
| 120. | Wszystkie licencje ważne dożywotnio (jeśli dotyczy) | TAK |  | Bez oceny |
| 121. | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK, podać |  | Bez oceny |
| 122. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy | TAK, podać |  | Bez oceny |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

………………….…….…..……………………………………….

Data, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty