Załącznik nr 1

Nr spr. 8/D/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE LASERÓW OKULISTYCZNYCH

dostarczanych do przychodni przy ul. J. Kochanowskiego 19

- Laser siatkówkowy

| Lp. | Parametr / Funkcja | Wymaganie minimalne Zamawiającego | Parametry oferowane / Potwierdzenie spełnienia (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3 | Model/ typ | Podać |  |
| 4 | Nazwa i kraj producenta | Podać |  |
| 5 | Laser fabrycznie nowy , nieużywany, rok produkcji 2026 r. | Tak/podać |  |
| 6 | Typ urządzenia | Laser okulistyczny zintegrowany ze stolikiem i lampą szczelinową. |  |
| 7 | Przeznaczenie | Fotokoagulacja siatkówki (PRP, ogniskowa, rozproszona) |  |
| 8 | Typ źródła lasera | Laser półprzewodnikowy (solid-state) |  |
| 9 | Długość fali | Zielona – 532 nm |  |
| 10 | Maks. moc wyjściowa | Minimum 1,5 W |  |
| 11 | Zakres mocy na rogówce | Min. 50–1500 mW, regulacja płynna |  |
| 12 | Tryby pracy | Single Spot oraz Pattern Scanning |  |
| 13 | Czas ekspozycji – Single Spot | 10 ms – 8,0 s |  |
| 14 | Czas impulsu – Pattern | 10, 20, 30 ms |  |
| 15 | Średnica plamki – Single Spot | 50–1000 µm |  |
| 16 | Średnica plamki – Pattern | 100–500 µm |  |
| 17 | Wzory skanowania | Linie, koła, kwadraty, prostokąty, sektory, krzywe |  |
| 18 | Liczba plamek we wzorze | Co najmniej 16 |  |
| 19 | Regulacja odstępów | Regulacja cyfrowa |  |
| 20 | Profil energii | Jednorodna energia na całej średnicy plamki – bez hotspotów |  |
| 21 | System obserwacyjny | Zintegrowana lampa szczelinowa |  |
| 22 | Kąt widzenia stereo | 10° konwergencji torów optycznych |  |
| 23 | Wiązka celownicza | Czerwona, ~635 nm, regulowana |  |
| 24 | Powiększenia | 6×, 10×, 16×, 25×, 40× |  |
| 25 | Sterowanie | Kolorowy ekran dotykowy |  |
| 26 | Chłodzenie | Powietrzne |  |
| 27 | Zasilanie | 100–240 V AC, 50/60 Hz |  |
| 28 | Pobór mocy | Do 800 VA |  |
| 29 | Soczewki | Do obwodu i centrum oka |  |
| 30 | Deklaracja zgodności CE | Dostarczana wraz z dostawą |  |
| 31 | Instrukcja | W języku polskim |  |
| 32 | Czas reakcji serwisu | Czas reakcji serwisu max 48 h w dni robocze, |  |
| 33 | Serwis | Autoryzowany serwis w PL |  |
| 34 | Szkolenie | Szkolenie z obsługi i funkcjonalności urządzenia |  |

- Laser typu YAG

|  | Laser okulistyczny YAG Parametr minimalny, wymagany | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/ NIE* (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Nazwa urządzenia |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |
| 3 | Producent |  |
| 4 | Ofertowany model/ typ |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji 2026 r. |  |
| 6 | MODUŁ YAG: |  |
| 7 | Klasa modułu lasera: IIIb (3B) |  |
| 8 | Źródło laserowe: Q-Switched Nd:YAG |  |
| 9 | Długość fali 1064 nm |  |
| 10 | Regulacja energii: 0.3 mJ – 10 mJ regulowana bezstopniowo |  |
| 11 | Optyczne przebicie (w powietrzu) 1.8 mJ |  |
| 12 | Maksymalna energia: 30 mJ w potrójnym pulsie |  |
| 13 | Czas trwania pulsu: 4ns |  |
| 14 | Sposób emisji pulsu: 1/2/3 pulsy na strzał |  |
| 15 | Maksymalna częstotliwość powtarzania: 3Hz w pojedynczym pulsie |  |
| 16 | Wielkośc ogniska: 8 mikronów FWHM |  |
| 17 | Przesunięcie ogniskowania (Defokalizacja): bezstopniowe przy zapadkach ustawionych na 100µm, 250µm i 350µm, Posterior |  |
| 18 | Rozbieżność wiązki: 16 stopni |  |
| 19 | LAMPA SZCZELINOWA zintegrowana ze stolikiem regulowanym elektrycznie (przystosowany dla osób na wózku inwalidzkim) |  |
| 20 | Typ mikroskopu: stereoskopowy Galileusza z optyką konwergencyjną |  |
| 21 | Ogniskowa: 92mm |  |
| 22 | Soczewka obiektywu: 1.25x |  |
| 23 | Soczewka okularu: 12.5x z regulacją dioptrii ± 5D |  |
| 24 | Regulacja dystansu między źrenicami: 55-88mm |  |
| 25 | Dystans roboczy: 55mm |  |
| 26 | Regulacja szczeliny: 0-12mm |  |
| 27 | Rotacja szczeliny: +/- 90 stopni |  |
| 28 | Podświetlone pole widzenia: 0.5mm/5mm/8 mm/12mm lub 0.5mm/ 3mm/8mm/12mm |  |
| 29 | Kąt oświetlenia: 180 stopni w płaszczyźnie horyzontalnej |  |
| 30 | Regulacja powiększenia: 10x, 16x, 28x |  |
| 31 | Filtry: niebieski-zielony |  |
| 32 | Panel sterowania na stoliku z możliwością wyboru strony prawej lub lewej |  |
| 33 | Fiksator zewnętrzny LED |  |
| 34 | Promień celujący: 635nm, czerwony |  |
| 35 | Soczewki do kapsulotomii i irydotomii |  |
| 36 | Osłona przeciwpyłowa, okulary ochronne, znak bezpieczeństwa laserowego |  |
| 37 | Opcjonalne wyposażenie: przełącznik nożny, pięciopozycyjny zmieniacz powiększenia, dzielnik wiązki, tubus do wspólnej obserwacji, adapter do kamery wideo, mocowanie tonometru |  |
| 38 | Czas reakcji serwisu max 48 h w dni robocze, |  |
| 39 | Szkolenie z obsługi i funkcjonalności urządzenia |  |
| 40 | Deklaracja zgodności UE producenta do zabiegów laserowych w okulistyce: Tryb YAG (w tym: Iridotomia, Kapsulotomia tylna, Membranektomia tylna lub źreniczna, Witreoliza) + Tryb SLT, dostarczana wraz z dostawą |  |
| 41 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

- Dane do kryteriów oceny ofert: (dotyczy obydwu laserów)

|  | Kryteria oceny ofert | Parametry oceniane: | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt zastępczy na czas awarii | Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy, gdy przewidywany czas naprawy przekroczy 48h (wpisać: Tak albo Nie) Punktacja TAK- 20 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 2 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące od daty zainstalowania i uruchomienia (w tym dwa bezpłatne przeglądy techniczne) Wykonawca otrzyma punkty za zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji: Punktacja: co najmniej 30 miesięcy - 10 pkt 36 miesięcy lub więcej- 20 pkt | Podać ilość miesięcy …………………. |

…………………………

podpis