## 1
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków-powtórzenie BZP.38.382-18.26
Pakiet nr 1 -Rękawice chirurgiczne 1
Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego, a w przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzNa polimeryzowana z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny z prostymi palcami, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminująca rolowanie mankietu, ergonomiczna, o typowej grubości na palcu: 0,22±0,02mm,o typowej grubości na dłoni 0,20±0,02mm, o typowej grubości na mankiecie: 0,20±0,02mm, typowa długość 290mm, AQL 0,65; siła zrywu przed starzeniem min. 19N ; siła zrywu po starzeniu min. 15N ; niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - poniżej 10µg/g, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5, b6.02, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl.IIa, środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym) ; EN ISO 21420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1; zgodne z normą ASTM F1670 odporne przenikanie min. 12 substancji chemicznych przez min.60 minut wg EN 16523; przebadane na min. 25 cytostatyków zgodnie z normą; odporne na min.20 cytostatyków przez min.30 minut w rzeczywistych warunkach użycia, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 50001 opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rekawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm3 ; rozmiary 5,5-9,5 | op. a' 50par | 300
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2026r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 2
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków-powtórzenie BZP.38.382-18.26
Pakiet nr 2 -Rękawice chirurgiczne 2
Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego, a w przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana; powierzchnia zewnętrzna gładka wykończeniem z mikroteksturą, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami ; ergonomiczna konstrukcja, mankiet rolowany, o typowej grubości na palcu: 0,22±0,03mm, na dłoni 0,18±0,03mm, mankiecie: 0,15±0,02mm, typowa długość 290mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min.20N a po starzeniu min. 17N, wg EN 455-2, AQL 0,65,wg EN 455-1 niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - poniżej 10 µg/g,wg EN 455-3, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5, b6.02, poziom endotoksyn <4,00 EU/parę wg EN 455-3, będące wyrobem medycznym kl.IIa i środkiem ochrony indywidualnej kat.III, przebadane na min.13 substancji chemicznych wg EN ISO 374-1, zgodne z EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1(typ B) i 5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym),zgodne z normą ASTM F1670 zgodne z normą ISO 10282, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001,ISO 50001 , sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min.240 minut na przenikanie min.17 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rekawicy - rękawica chirurgiczna, rękawice składane na pół, 50 par pakowane w dyspenser z możliwością przechowywania poziomo lub pionowo , wyposażony w 2 otwory do pobierania , 1 otwór dodatkowy do zwrotu nieużytych rękawic - objętość dyspensera nie większa niż 6 000 cm3 ; rozm. 5,5-9,0 lub BIAŁE BEZPUDROWE LATEKSOWE RĘKAWICE chirurgiczne o anatomicznym kształcie z kciukiem skierowanym w stronę powierzchni dłoniowej palca wskazującego. Rękawice posiadają chropowatą powierzchnię i rolowany mankiet. Poziom protein ≤ 50 μg/g. Wytrzymałość na rozciąganie przed starzeniem 24 Mpa, po starzeniu: 18 MPa. Wydłużenie przed starzeniem min 750%, po starzeniu min 560%. Siła zrywająca powyżej 9N, POZIOM AQL ≤ 0,65. ROZMIARY 5,5-9,0. Opakowanie podwójne, zewnętrzne typu folia-folia, wewnętrzne z papieru medycznego. Na rękawicy umieszczono oznaczenie rozmiaru i dłoni (lewa-prawa). Rękawice sterylizowane radiacyjnie, termin ważności 3 LATA. Opakowanie zbiorcze jest jednocześnie dyspenserem saszetek z pojedynczą parą rękawic. Zarówno na opakowaniu zbiorczym, jak i jednostkowym obecny jest kod UDI, oznaczenie rozmiaru, LOT, data produkcji, termin ważności, rozmiar i numer referencyjny. Odporne na 12 cytostatyków przynajmniej na poziomie 3 (przynajmniej 240 minut). Zgodne z normami: PL-EN 455 -1,2,3,4; PL-EN 420; PL-EN ISO 374-1,2;PL-EN 16523-1; PN-EN ISO 374-4; PN-EN ISO 374-5; PN-EN ISO 10993-5; PN-EN ISO 10993-10; PN-EN ISO 11137-1; PN-EN ISO 11607-1; PN-EN ISO15223-1; PN-EN 1041+A1; ASTM F1671; ASTM D3577. | op. a' 50par | 500
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2026r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 3
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków-powtórzenie BZP.38.382-18.26
Pakiet nr 3 - Zestaw do drenażu klatki piersiowej
Lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej zawiera suchą zastawkę, zbiornik na krew, detektor przecieku powietrza, gruszkę ssącą, zawór spustowy oraz regulator siły ssania (regulacja 0-45cm H2O) z możliwością wykorzystania do drenażu czynnego i biernego. Zestaw o zwartej budowie, wykonany z przeźroczystego tworzywa posiadający możliwość zawieszenia np. na poręczy łóżka. Wyposażony w port umożliwiający pobranie strzykawką próbek wydzieliny do badania. Możliwość spuszczenia zebranej wydzieliny do zewnętrznego worka, oraz zamocowanie pasa umożliwiającego noszenie drenażu przez pacjenta po odłączeniu od próżni. Komora zbiornika na wydzielinę o poj. 1000ml. | op. | 96
2. | Worek jednorazowy o poj. 1l z możliwością ewakuacji nadmiaru wydzieliny z drenażu z poz. 1 | op. | 96
3. | Pasek umożliwiający noszenie drenażu przez pacjenta z poz. 1 | op. | 96
4. | Elastyczny łącznik Y, umożliwiający połączenie dwóch cewników thorax lub trokar z zestawem drenażowym, wykonany z medycznego PCV, wysoko przeźroczysty, jeden żeński łącznik, dwa męski łączniki | op. | 96
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2026r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 4
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków-powtórzenie BZP.38.382-18.26
Pakiet nr 4 -Port biopsyjny
Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego, a w przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Port biopsyjny, do narzędzi maks. 9 Fr, regulowane uszczelnienie, jednorazowego użytku, sterylny, 5 szt./op | op. | 50
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2026r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 5
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków-powtórzenie BZP.38.382-18.26
Pakiet nr 5 - Klipsy tytanowe
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Klipsy tytanowe medium/ large w ładunkach po 8 sztuk do klipsownicy automatycznej producenta Aesculap Chifa. Ostatni klips w ładunku ma być oznaczony innym kolorem. Długość klipsa otwartego 7,9 mm, szerokość klipsa otwartego 8,1 mm. - opakowanie w skład którego wchodzi 12 magazynków po 8 szt klipsów. | op. | 30
2 | Klipsy tytanowe medium/ large w magazynkach po 6 sztuk zamykane oczkowo do klipsownicy wielorazowej producenta Aesculap Chifa. Długość klipsa otwartego 7,9 mm, szerokość klipsa otwartego 8,1 mm. Długość klipsa zamkniętego 10 mm, grubość ścianki klipsa 0,8 mm. (opakowanie w skład którego wchodzi 20 magazynków po 6szt klipsów) | op. | 30
3 | Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) zamykane „oczkowo" tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 10,7 mm, rozwartość ramion: 11 mm, długość zamkniętego klipsa 12,5mm. Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą Aesculap, pakowane 20 x 6 klipsów | op. | 4
4 | Klipsy tytanowe z podwójnymi ramionami zapewniającymi mocny chwyt oraz przestrzeń na kompresje tkanki rozmiar ML (średnio-duże) zamykane "oczkowo" tj. zamykane przez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Wymiary otwartego klipsa, szerokość 7,8mm, długość 8,9mm. Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą, pakowane 15x6 klipsów | op. | 10
Razem:
poz 1 - Zamawiający wymaga użyczenia 2 klipsownic automatycznych kompatyblinych do poz 1 na cały okres trwania umowy przetargowej
poz 2 - Zamawiający wymaga użyczenia 2 klipsownic automatycznych kompatybilnych do poz 2 na cały okres trwania umowy przetargowej
poz 3 - Zamawiający wymaga użyczenia 1 klipsownicy automatycznej kompatybilnej do poz 3 na cały okres trwania umowy przetargowej
poz.4 - Zamawiający wymaga użyczenia 2 szt. Klipsownic automatycznych kompatybilnych do poz. 4 na cały okres trwania Umowy przetargowej
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2026r. |  |  |  | ……………………………………………….............. podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 6
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków-powtórzenie BZP.38.382-18.26
Pakiet nr 6 - Klipsy naczyniowe z niewchłanialnego polimeru
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Klipsy polimerowe do chirurgii laparoskopowej, niewchłanialne. Rozmiar klipsów – ML, L, XL(do zamykania struktur dla rozmiaru ML od 3 mm do 10 mm, L od 5 do 13 mm oraz XL od 7 do 16 mm) Magazynek oznaczony identycznym kolorem co klipsownica dla danego rozmiaru, wymagana metryczka do wklejania do karty pacjenta min. po 2 sztuki do każdego magazynka. | op = 20 magazynków po 6 szt | 18
2 | Klipsy naczyniowe polimerowe rozmiar XXL zamyka struktury od 10 do 22 mm przez trokar 10 mm (kompatybilne z klipsownicą w rozm.XXL) | op.= 8 magazynków po 4 szt | 4
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2026r. |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 7
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków-powtórzenie BZP.38.382-18.26
Pakiet nr 7- Akcesoria na potrzeby centralnej sterylizatorni
Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego, a w przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Czepki bawełniane wielorazowe | szt. | 30
2 | Zarękawek - Czysty zarękawek, o długości 45cm, z dwóch stron zakończony gumką w tunelu.. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzenie (UE) 2016/425. Odzież chroniąca przed płynnymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylenu o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków (nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325); nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Pozostałe informacje: szwy wewnętrzne lamowane; rozmiar uniwersalny; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt pakowany po 2 sztuki; okres przydatności do użycia 5 lat pod warunkiem, że produkt jest prawidłowo przechowywany i przeszedł kontrolę wzrokową. | szt. | 80
3 | Niesterylny; Pakowany a'30 Fartuch z kołnierzem zapinany na rzep przy szyi. Ochrona przedniej części ciała, długości do łydki. Rozcięcie z tyłu. typ 6: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009) odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:200 wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2 umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania: przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325 nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz Odporność materiału na ścieranie wg EN 530 Metoda 2, >100 cykli wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli odporność na przebicie wg EN 863 co najmniej >10 N dostępny w rozmiarach od XS do 3XL okres przydatności do użycia 10 lat pod warunkiem, że produkt jest prawidłowo przechowywany i przeszedł kontrolę wzrokową | szt. | 2600
4 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, długość min.280 mm, chlorowane od wewątrz, o grubości: na palcu 0,14 +/-0,02mm, na dłoni 0,09 +/- 0,02mm, teksturowane na palcach, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, siła zrywu min 8N- potwierdzone wynikami badań z jednostki niezależnej wg EN 455, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5, odporne przez min 30 min na alkohole: izopropanol 70% i etanol 70% - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 16523 i nadrukiem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków – wyniki badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej, posiadające certyfikat ergonomiczny z jednostki niezależnej ( nadruk na opakowaniu), dopuszczone do kontaktu z żywnością, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu, otwór centralny zabezpieczony folią redukującą kontaminację ze środowiska zewnetrznego,Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu, Op. a’100 sztuk, rozm. XS-XL | op. | 144
5 | Przyłbica ochronna z możliwością wielokrotnej dezynfekcji. Wykonana z polipropylenu tatren: POLIPROPYLEN TATREN. Podnoszona część przednia. Część nagłowia regulowana z zatrzaskiem blokujący | szt. | 100
6 | UBRANIA Wykonane z włókniny bawełnopodobnej spunbond (nie SMS) o gramaturze min 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); o wysokiej czystości pod względem cząstek stałych - 2,3 IPM, niepyląca (wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 log10 wg EN ISO 9073-10), paroprzepuszczalna (współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 60700 g/m 2 24h). Nieprzeźroczystość minimum 80%. Zszyta nicią szwalniczą poliestrowo-poliamidową. Bluza posiada krótki rękaw, dekolt w kształcie litery V z guzikiem-napem oraz kieszeń na piersi i dwie kieszenie boczne na dole bluzy oraz wszytą metkę informującą o rozmiarze i numerze seryjnym ubrania. Dostępne kolory – minimum 3, w tym niebieski, zielony, purpurowy. Spodnie ściągane tasiemką, na nogawce posiadają kieszeń boczną z guzikiem-napem. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie, dostępne w rozmiarach: XS – XXXXL do wyboru przez zamawiającego. Gdzie rozmiar XXXXL bluzy ma długość całkowitą min 83cm i szerokość w klatce min 83cm | szt. | 200
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2026r.
…………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 8
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków-powtórzenie BZP.38.382-18.26
Pakiet nr 8- Przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych i preparatów krwiotwórczych
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN) lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1. | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych kompatybilny z pompą objetościową INFUSOMAT SPACE firmy Braun | zestaw | 600
2. | Przyrząd do przetoczeń preparatów krwiopodobnych kompatybilny z pompą objetościową INFUSOMAT SPACE firmy Braun | zestaw | 300
3. | Przyrząd do żywienia dojelitowego kompatybilny z pompą objetościową INFUSOMAT SPACE firmy Braun. Końcówka uniwersalna do podłączenia do packa i butelki. | zestaw | 100
RAZEM
| Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2026r. |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 9
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków-powtórzenie BZP.38.382-18.26
Pakiet nr 9 - Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji endoskopów
Lp. | Przeznaczenie środka dezynfekcyjnego | j.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Zestaw zawierający wyprofilowaną gąbkę do przecierania powierzchni płaszcza endoskopu oraz biodegradowalny, zmniejszający napięcie powierzchniowe, płyn nie zawierający enzymów, przeznaczony do wstępnego płukania kanałów endoskopów elastycznych oraz mycia endoskopów, redukujący poziom zanieczyszczenia substancjami organicznymi oraz zapobiegający formowaniu się biofilmu i powstawaniu piany, zawiera inhibitory korozji, 2-aminoetanol, chlorek didecylodimetyloamonium, N-(3-aminopropylo)-N-dodecylpropan 1,3-diaminę | op. 300 ml a' 36 szt. | 612
2 | Płynny preparat do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi termostabilnych i termolabilnych, stomatologicznych i endoskopów elastycznych. Stosowany w kąpielach zanurzeniowych i myjkach ultradźwiękowych.Umożliwiający manualne mycie i dezynfekcję termostabilnych i termolabilnych narzędzi i endoskopów elastycznych. Wykazujący działania: bakteriobójcze, drożdżakobójcze w czasie 15 minut w stężeniu 0,5%, wirusobójcze( w tym HIV, HBV, HCV)w czasie 15 minut w stężeniu 0,5%. Skład 5-15% niejonowe środki powierzchniowo-czynne, środki dezynfekujące, pH 9,1. Wyrób medyczny - posiadajacy oznakowanie CE. Opakowanie 5l. | op. 5 l | 10
RAZEM
Miejscowość, ……………………. dnia …….…….2026r. |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 10
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków-powtórzenie BZP.38.382-18.26
Pakiet nr 10 - Preparaty do mycia i dezynfekcji błon śluzowych, ran i skóry pacjenta
Lp. | Przeznaczenie środka dezynfekcyjnego | j.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Wyrób medyczny klasy II B, gotowy do użycia roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, wiązadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór służący do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka, do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych; do płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymagający wypłukiwania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nietoksyczny, nie drażniący tkanek; wspomaga fizjologiczny proces gojenia ran. Niwelujący nieprzyjemny zapach z ran; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Stabilny do 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 60 st.C. | op. 250 ml | 60
RAZEM
Miejscowość ……………………… dnia……….. 2026r.
……………………………………………....................…………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 11
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków- powtórzenie BZP.38.382-18.26
Pakiet nr 11- Sterylna jednorazowa osłona na mikroskop
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego lub nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Sterylna jednorazowa osłona do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu operacyjnego Firmy Carl Zeiss Kinevo 900 o wymiarach 132 cm x 340cm, wyposażona w chip elektroniczny | op. =5szt | 145
RAZEM
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2026 r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 12
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków- powtórzenie BZP.38.382-18.26
Pakiet nr 12 - Sondy
Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego, a w przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Sondy pomiarowe do Tonemetru Icare 200 TP 01- posiadanego przez Zamawiającego | op. =100 sond | 15
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2026r.
…………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 13
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków- powtórzenie BZP.38.382-18.26
Pakiet nr 13 - Zestawy do pomiarów hemodynamicznych kompatyblinych z monitorem platformą EV 1000 firmy Edwards Lifesciences
Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego, a w przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Czujnik do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi z wykorzystaniem maksymalnie jednego dostępu naczyniowego, dł linii 152 cm | op. a' 5 szt. | 6
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2026r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 14
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków- powtórzenie BZP.38.382-18.26
Pakiet nr 14 -Adapter
Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Klasa wyrobu medycznego, a w przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy (= numer REF)
1 | Adapter umożliwiający pobranie diety z worka dojelitowego strzykawką typu ENFit | szt. | 720
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2026r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 15
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków- powtórzenie BZP.38.382-18.26
PAKIET NR 15 Leki 1
l.p. | Nazwa produktu leczniczego, producent | Kod EAN | Skład / nazwa międzynarodowa | Postać, dawka /stężenie/ moc | Wielkość opakowania | Ilość opakowań (op.) | Cena jednostkowa netto/op. | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Uwagi
1 |  |  | Szybki test kasetkowy COMBO 4 w 1 jelitowy (Rotawirus/ Norovirus / Adenovirus / Astrovirus) | test | 1 szt. | 700
Suma
……………………………………………...
Miejscowość, ………………..., dnia …….…….2026 r. | [5 empty] | ……………………………………………... podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 16
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków- powtórzenie BZP.38.382-18.26
PAKIET NR 16 Leki 2
l.p. | Nazwa produktu leczniczego, producent | Kod EAN | Skład / nazwa międzynarodowa | Postać, dawka /stężenie/ moc | Wielkość opakowania | Ilość opakowań (op.) | Cena jednostkowa netto/op. | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Uwagi
1 |  |  | Test 9 w 1 SARS-CoV-2/RhV/PIV & Influenza A/B & RSV/ADV/Hmpv, Mycoplasma Pneumoniae | test | 1 op. - 25 szt. | 40
Suma
……………………………………………...
Miejscowość, ………………..., dnia …….…….2026 r. | [5 empty] | ……………………………………………... podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 17
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy wyrobów medycznych oraz leków- powtórzenie BZP.38.382-18.26
PAKIET NR 17 Leki 3
l.p. | Nazwa produktu leczniczego, producent | Kod EAN | Skład / nazwa międzynarodowa | Postać, dawka /stężenie/ moc | Wielkość opakowania | Ilość opakowań (op.) | Cena jednostkowa netto/op. | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Uwagi
1 |  |  | Gentamicinum | roztwór do wstrzykiwań i infuzji 0,04 g/ml | 1 op. - 10 amp.a 1 ml | 30
Suma:
…………………………………………….. podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Miejscowość, ………………..., dnia …….…….2026 r.