OPIS PRZEDMIOTU ZMAÓWIENIE

(OPZ)

Nazwa postępowania: Dostawa kompletnego chromatografu żelowego GPC/SEC  dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej

- OFEROWANA APARATURA

| Model /typ oferowanej aparatury1 |  |
| --- | --- |
| Nazwa Producenta oferowanej aparatury1 |  |
| Rok produkcji (sprzęt fabrycznie nowy)1 |  |

- PARAMETRY WYMAGANE NIEPUNKTOWANE

| Lp. |  |  | Wyszczególnienie |  | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. POMPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | System pomp izokratyczny |  | TAK |  | TAK/NIE |  |  |
| 2. |  |  | Analityczna pompa HPLC / GPC |  | TAK |  | TAK/NIE |  |  |
| 3. |  |  | Zakres przepływu |  | 0,001-10 |  | ______– ______ ml/min |  |  |
| 4. |  |  | Dokładność przepływu |  | ±0,1 – 0,25% |  | ±______% |  |  |
| 5. |  |  | Precyzja przepływu |  | ≤0,05% RSD |  | ≤______% RSD |  |  |
| 6. |  |  | Maksymalne ciśnienie pracy |  | 10-700 bar przy przepływie do 5ml/min |  | ______- ______bar, przy przepływie do ______ml/min |  |  |
| 7. |  |  | Automatyczne przemywanie tłoków |  | TAK |  | TAK/NIE |  |  |
| 8. |  |  | Wbudowane funkcje walidacyjne |  | TAK |  | TAK/NIE |  |  |
| 9. |  |  | Pełna kontrola z poziomu oprogramowania |  | TAK |  | TAK/NIE |  |  |
| 2. IMPLEMENTACJA PRÓBKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Wstrzykiwacz ręczny z uchwytem do mocowania |  | TAK |  | TAK/NIE |  |  |
| 3. DETEKTOR ZAŁAMANIA ŚWIATŁA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Źródło światła |  | Lampa wolframowa/dioda LED |  |  |  | ________________________ |  |
| 2. |  | Maksymalny przepływ |  | 10 ml/min |  |  |  | ______ml/min |  |
| 3. |  | Zakres współczynnika załamania światła |  | 1-1,75 |  |  |  | ______ do ______ RIU |  |
| 4. |  | Zakres pomiarowy |  | ± 600 μRIU |  |  |  | ± ______ μRIU |  |
| 5. |  | Zakres liniowości |  | <5.0% RSD przy 600 μRIU |  |  |  | <______% RSD przy ______ μRIU |  |
| 6. |  | Poziom szumów |  | ≤± 2,5 nRIU |  |  |  | ≤± ______ nRIU |  |
| 7. |  | Dryf |  | ≤2 x 10-7 RIU/h |  |  |  | ______ RIU/h |  |
| 8. |  | Max. ciśnienie pracy |  | Do 5 bar |  |  |  | ______ bar |  |
| 9. |  | Objętość celi pomiarowej: |  | 8-15 µl |  |  |  | ______µl |  |
| 10. |  | Kontrola temperatury: |  | 30-60°C |  |  |  | ______– ______°C |  |
| 11. |  | Częstotliwość zbierania danych: |  | Min 50 Hz |  |  |  | min. ______ Hz |  |
| TERMOSTAT DO KOLUMN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Liczba kolumn możliwych do zainstalowania o długości co najmniej 30 cm |  | 2-4 |  |  |  | _______________ |  |
| 2. |  | Zakres temperatury |  | 5 - 85°C |  |  |  | ______ – ______°C |  |
| 3. |  | Stabilność temperatury |  | ±0,05-0,1°C |  |  |  | ±______°C |  |
| 4. |  | Dokładność temperatury |  | ±0,2-0,5°C |  |  |  | ± ______°C |  |
| 5. |  | Moduł wstępnego ogrzania eluentu |  | TAK |  |  |  | TAK/NIE |  |
| 6. |  | Czujnik wycieku |  | TAK |  |  |  | TAK/NIE |  |
| 7. |  | Czujnik oparów |  | TAK |  |  |  | TAK/NIE |  |
| OPROGRAMOWANIE CHROMATOGRAFICZNE DO STEROWANIA PRACĄ, ZBIERANIA, ANALIZY, PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Oprogramowanie pozwalające na pracę w trybie HPLC bez konieczności zakupu dodatkowych modułów |  | TAK |  |  |  | TAK/NIE |  |
| 2. |  | Możliwość eksportu danych do programu MS Excel |  | TAK |  |  |  | TAK/NIE |  |
| 3. |  | Możliwość tworzenia własnych raportów |  | TAK |  |  |  | TAK/NIE |  |
| 4. |  | Oprogramowanie pracujące pod systemami operacyjnymi Microsoft Windows 10 i 11 |  | TAK |  |  |  | TAK/NIE |  |
| 5. |  | Kontrola wszystkich modułów chromatografu |  | TAK |  |  |  | TAK/NIE |  |
| 6. |  | Wbudowana baza danych |  | TAK |  |  |  | TAK/NIE |  |
| ZESTAW KOMUTEROWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Procesor Intel Core |  |  |  |  | min. I7 |  |  | i______ |
| 2. | Pamięć RAM |  |  |  |  | min. 32 GB |  |  | min. ______ GB |
| 3. | Dysk |  |  |  |  | SSD |  |  | SSD/HDD |
| 4. | Pojemność dysku |  |  |  |  | min. 512 GB |  |  | min. ______GB |
| 5. | Karta sieciowa |  |  |  |  | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 6. | Karta graficzna |  |  |  |  | zintegorowana |  |  | min. ______ GB |
| 7. | System operacyjny |  |  |  |  | Windows 11 lub Windows 11 Pro |  |  | Windows ……. |
| 8. | Port USB 2.0 lub 3.0 |  |  |  |  | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 9. | Monitor |  |  |  |  | min 27” |  |  | min. ______’’ |
| POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw startowy |  |  |  |  | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 2. | Specjalistyczne kapilary zapewniające szczelność układu bez konieczności ręcznego dokręcania i odkręcania |  |  |  |  | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 3. | Możliwość swobodnej rozbudowy o inne moduły i detektory |  |  |  |  | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 4. | Możliwość zainstalowania oprogramowania sterującego na komputerze Zamawiającego |  |  |  |  | TAK |  |  | TAK/NIE |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Instalacja i uruchomienie sprzętu w siedzibie zamawiającego |  |  |  |  | TAK |  |  | TAK/NIE |
| 2. | Instruktaż pracowników z zakresu obsługi oraz konserwacji sprzętu |  |  |  |  | TAK |  |  | TAK/NIE |

- PARAMETRY DODATKOWO PUNKTOWANE W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT

| Oznaczenie i opis parametru |  | Parametr oceniany | Parametr oferowany3 | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Okres gwarancji (Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez obie strony protokołu obioru) | 12 miesięcy | ____miesięcy/ące | 0 pkt |
|  |  | 24 miesiące |  | 10 pkt |
| P2 | Sposób świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji | Serwis gwarancyjny świadczony przez podmiot nie posiadający autoryzacji producenta na terenie Polski |  | 0 pkt |
|  |  | Serwis gwarancyjny świadczony przez podmiot posiadający autoryzacji producenta na terenie Polski |  | 20 pkt |
| P3 | Przeprowadzenie dodatkowego, bezpłatnego szkolenia użytkownika po okresie samodzielnej pracy trwającej maksymalnie 3 miesięcy na urządzeniu, w terminie uzgodnionym z użytkownikiem (maksymalnie w terminie 30 dni liczonych od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) i dostosowane do potrzeb aplikacyjnych użytkownika. Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 2 dni ( (16 godzin). | NIE | TAK/NIE | 0 pkt |
|  |  | TAK |  | 10 pkt |

Parametry wymagane

- Należy wpisać: model lub typ oferowanej aparatury, nazwę Producenta oferowanej aparatury oraz rok produkcji aparatury (sprzęt fabrycznie nowy)1

- Należy wpisać:

- TAK potwierdzając opisane przez Zamawiającego parametry wymagane niepunktowane  (np. TAK/NIE, TAK/NIE, TAK ) albo NIE w celu nie potwierdzenia opisanych przez Zamawiającego parametrów wymaganych niepunktowanych (np. TAK/NIE, TAK/NIE, NIE). Wykonawca może również w inny sposób potwierdzić posiadanie przez oferowaną drobną aparaturę parametrów wymaganych niepunktowanych. Potwierdzenie musi być dokonane w sposób czytelny, jednoznaczny.

albo

- należy wpisać konkretną wielkość oferowanego parametru aparatury

Parametry dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert

P1 –  Okres gwarancji

Należy wpisać jeden w wymienionych okresów gwarancji: 12 albo 24 miesiące. W przypadku wpisania przez Wykonawcę innego okresu gwarancji niż określone powyżej, Zamawiający do oceny ofert  przyjmie wymagany minimalny okres gwarancji tj. 12 miesięcy i wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt, za wyjątkiem wpisania okresu gwarancji krótszego niż minimalny wymagany tj. 12 miesięcy, wówczas Zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji niż tj. 24 miesiące, Wykonawca otrzyma 10 pkt

P2 - Sposób świadczenia serwisu gwarancyjnego:

Należy wpisać:

-  Brak świadczenia serwisu gwarancyjnego przez podmiot posiadający autoryzację Producenta na terenie Polski albo NIE albo BRAK w przypadku niezaoferowania dodatkowego parametru

albo

- Serwis gwarancyjny świadczony przez podmiot posiadający autoryzację producenta na terenie Polski, albo TAK oraz nazwę i adres podmiotu świadczącego autoryzowany serwis producenta w przypadku zaoferowania dodatkowego parametru

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę sposobu świadczenia serwisu gwarancyjnego lub zaoferowania w sposób nieczytelny, niejednoznaczny, Zamawiający uzna, że serwis gwarancyjny świadczony jest przez podmiot nieposiadający autoryzacji Producenta na terenie Polski i wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt za przedmiotowe kryterium oceny ofert.

P3 – dodatkowe szkolenie

Należy wpisać NIE w przypadku niezaoferowania dodatkowego (np. TAK/NIE, TAK/NIE, NIE)

Albo

Należy wpisać TAK w przypadku zaoferowania dodatkowego (np. TAK/NIE, TAK/NIE, TAK )

Potwierdzenie musi być dokonane w sposób czytelny, jednoznaczny.

Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje parametrów dodatkowo punktowanych lub zaoferuje w sposób nieczytelny, niejednoznaczny, niezgodnie z opisem powyżej,  to Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje dodatkowego szkolenia  i wówczas Wykonawca otrzyma 0 pkt za przedmiotowe kryterium oceny ofert.

- Osoba umocowana do reprezentowania Wykonawcy powinna podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym