SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dotyczy procesu zakupowego z dziedziny nauki na dostawę wielofunkcyjnego czytnika mikropłytek dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego PŁ w ramach projektu pt.: „Opracowanie precyzyjnych narzędzi do identyfikacji oraz określenia roli reaktywnych form tlenu i azotu generowanych podczas ferroptozy”

Miejsce dostawy: Instytut Technologii Polimerów I Barwników Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, Budynek A24, III p., pok. 314 ul. Stefanowskiego 16, Łódź

- OFEROWANA APARATURA

| Model /typ oferowanej drobnej aparatury1 |  |
| --- | --- |
| Nazwa Producenta oferowanej drobnej aparatury1 |  |

- PARAMETRY WYMAGANE NIEPUNKTOWANE

| Lp. | Wyszczególnienie |  | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czytnik mikropłytek |  |  |  |  |  |
| 1. | Wielodetekcyjny czytnik wysokiej czułości umożliwiający pomiar: - absorbancji UV/Vis, - intensywności fluorescencji (włączając FRET, ang. Fluorescence Resonsance Energy Transfer), - luminescencji (włączając BRET, ang. Bioluminescence Resonsnse Energy Transfer) |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 2. | Pomiar płytek od 6- dołkowych do 384-dołkowych oraz płytek Terasaki, PCR, Petri |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 3. | Źródło światła – lampa ksenonowa dla pomiarów absorbancji i fluorescencji |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 4. | Wbudowana optyka do pomiarów od góry oraz od dołu płytki |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 5. | Automatyczna zmiana optyki do wybranej metody pomiarowej dokonywana z poziomu oprogramowania |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 6. | Automatyczny fokus w osi „Z” z dokładnością do min. 0,1mm |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 7. | Rodzaje odczytu: - endpoint, - kinetyczne, - szybkie kinetyczne - skanowanie dna dołka - skan spektralny absorbancji - skan spektralny wzbudzenia i emisji we fluorescencji - skan spektralny luminescencji |  | TAK |  | TAK/NIE |
| Moduł optyczny absorbancji – wbudowany |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakres spektralny 220-1000nm |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 2. | Wyposażony układ do pomiaru absorbancji w pełnym zakresie spektralnym z długością fali ustawianą płynnie z rozdzielczością 1 nm |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 3. | Pomiar w zakresie 0 – 4,000 Abs |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 4. | Precyzja pomiarów absorbancji < 0.5% przy 1 OD oraz < 0.8% przy 2 OD |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 5. | Maksymalny czas wykonania pełnego skanu spektralnego w zakresie 220-1000 nm < 1 sekund na dołek |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 6. | Odczyt płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 7. | Możliwość badań kinetycznych z wielokrotnym pomiarem pełnego skanu spektralnego |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 8. | Wyposażony w korekcję wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej = 1 cm |  | TAK |  | TAK/NIE |
| Moduł optyczny fluorescencji – wbudowany |  |  |  |  |  |
| 1. | Układ dwóch fotopowielaczy: jeden z zakresem 240-750nm oraz jeden z zakresem 240-900nm |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 2. | Fotopowielacze z automatycznym ustawianiem wzmocnienia z dynamiczną zmiana zakresu podczas pomiaru płytki |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 3. | Wybór długości fali z użyciem monochromatorów i filtrów interferencyjnych |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 4. | Możliwość zainstalowania 4 filtrów wzbudzenia, 4 filtrów emisji oraz 3 luster dichroicznych |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 5. | Pomiar intensywność fluorescencji włączając FRET |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 6. | Punktowy pomiar intensywności fluorescencji w zakresie 240-900nm dla wzbudzenia i emisji |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 7. | Pomiar widma wzbudzenia oraz emisji w zakresie 320-840nm |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 8. | Rozdzielczość skanowania widma 0,1nm |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 9. | Automatyczne dopasowanie liniowego lustra dichroicznego |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 10. | Zakres spektralny lustra dichroicznego 340-760 nm |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 11. | Regulowana szerokość spektralnej wiązki optycznej w zakresie 8-100nm |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 12. | Zakres dynamiki 8 dekad – od 0 do 700 000 000 zliczeń |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 13. | Czułość pomiaru intensywności fluorescencji <0.35 pM (<7 amol/dołek FITC) |  | TAK |  | TAK/NIE |
| Moduł optyczny luminescencji – wbudowany |  |  |  |  |  |
| 1. | Odczyt luminescencji typu flash i glow |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 2. | Możliwość pomiaru aplikacji typu BRET |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 3. | Wybór długości fali z użyciem monochromatorów i filtrów interferencyjnych |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 4. | Pomiar widma luminescencji w zakresie 320-740nm |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 5. | Zakres dynamiki 8 dekad – od 0 do 200 000 000 zliczeń |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 6. | Czułość pomiaru w szybkim teście ATP <0,4 pM (< 8 amol/dołek płytki 384-dołkowej) |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 7. | Pomiar luminescencji wykonywany na standardowych płytkach 96, 384 |  | TAK |  | TAK/NIE |
| Pozostałe wyposażenie |  |  |  |  |  |
| 1. | Inkubacja – Czytnik wyposażony we wbudowany inkubator o zakresie temperatur +3°C powyżej temperatury otoczenia do +45°C |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 2. | Dozownik reagentów - dozownik odczynników o zakresie dozowania 3µl do 500µl i dokładności 1µl z regulacją szybkości dozowania oraz z funkcją back flush. Dozowane mogą być odczynniki o różnych objętościach do poszczególnych dołków mikropłytki. Funkcja dozowanie z jednego dozownika bez przerwy w pomiarze – podczas trwającego odczytu dołka. |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 3. | Wytrząsanie - Wyposażony we wbudowane wytrząsanie w trzech trybach: liniowym, orbitalnym oraz podwójnym orbitalnym z regulacją czasu i szybkości wytrząsania. |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 4. | Stacja sterująca – wyposażenie niezbędne do pełnej obsługi urządzenia – laptop wyposażony w klawiaturę i mysz, system operacyjny Windows 11 Pro + MS Office 2021 (min. excel, word) |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 5. | Kompatybilność z robotem – System transportujący płytkę dostosowany do pracy z robotem załadowczym |  | TAK |  | TAK/NIE |
| Oprogramowanie |  |  |  |  |  |
| 1. | Oprogramowanie sterujące pracą czytnika, oprogramowanie bazodanowe do przechowywania wyników, oprogramowanie obliczeniowe do analizy danych – bez ograniczenia w liczbie licencji |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 2. | Funkcje oprogramowania sterującego: - każdy z użytkowników musi posiadać osobne konto zabezpieczone hasłem z własnymi ustawieniami oraz pomiarami - definiowanie protokołów pomiarowych, typów płytek, opisu płytki - definiowanie tabel dozowania odczynników przez wbudowane dozowniki - automatyczne obliczanie czasu pomiaru dla pojedynczego cyklu oraz całego protokołu - funkcja pomiarów jednoczasowych (equidistant kinetics) - funkcja definiowania okien kinetycznych - funkcja definiowania kierunku odczytu płytki (rzędy lub kolumny) - funkcja odczytu dołka lub płytki - funkcja automatycznego ustawiania wzmocnienia według pojedynczego dołka lub całej płytki - funkcja podglądu danych w czasie rzeczywistym ze zobrazowaniem w postaci: ilości zliczeń, krzywej, wykresu barwnego, wykresu z wartościami progowymi - funkcja pomiaru skanującego - funkcja zaprogramowanego zastopowania pomiaru - wbudowana biblioteka fluoroforów z automatycznym wyborem filtrów i luster - możliwość rozbudowy biblioteki fluoroforów o własne zestawy |  | TAK |  | TAK/NIE |
| 3. | Funkcje oprogramowania do analizy - wyświetlanie danych pomiarowych nieobrobionych wraz z informacjami o typach danych (kontrola, blank próba), temperaturą podczas pomiaru, wartościami dozowanych odczynników - definiowanie zakresów obliczeniowych (dowolna ilość zakresów) - wyświetlanie krzywych pomiarowych oraz krzywych standardowych - wbudowane algorytmy dopasowania krzywej - wyświetlanie wyników w formie tabelarycznej - wyświetlanie wyników w formie graficznej - wyświetlanie wyników w formie skumulowanej (wiele danych w jednej tabeli) - wbudowane kreatory obliczeń - wbudowane kreatory dopasowania krzywej - możliwość definiowania dowolnych formuł obliczeniowych - łatwy eksport danych graficznych i cyfrowych do innych pakietów programowych - tworzenie skumulowanych arkuszy kalkulacyjnych za pomocą jednego kliknięcia - wbudowany kreator wydruku - możliwość wydruku bezpośrednio do formatu pdf |  | TAK |  | TAK/NIE |
| Parametry fizyczne urządzenia |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymiary podstawy czytnika | Maksymalnie szerokość 45cm i głębokość 52cm |  | ___ × ___ × ___ (wys. × szer.) |  |
| 2. | Waga bez wyposażenia dodatkowego | Maksymalnie 35 kg |  | _____kg |  |
| Wyposażenie dodatkowe do przygotowania próbek pomiarowych |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw 3 pipet automatycznych 12-kanałowych z blokadą objętości. Zakresy objętości: 0,5-10 µL, 5-50 µL, 20-200 µL | TAK |  | TAK/NIE |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |  |  |
| 1. | Instalacja i uruchomienie sprzętu w siedzibie zamawiającego | TAK |  | TAK/NIE |  |
| 2. | Instruktaż pracowników z zakresu obsługi oraz konserwacji sprzętu w wymiarze do 16 godzin | TAK |  | TAK/NIE |  |
| 3. | Dostawa do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie | TAK |  | TAK/NIE |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 godzin od momentu zgłoszenia. | TAK |  | TAK/NIE |  |
| 5. | Czas naprawy od momentu zgłoszenia do 14 dni roboczych | TAK |  | TAK/NIE |  |

Parametry wymagane

- Należy wpisać: model lub typ oferowanej drobnej aparatury, nazwę Producenta oferowanej drobnej aparatury

- Należy wpisać:

- TAK potwierdzając opisane przez Zamawiającego parametry wymagane niepunktowane  (np. TAK/NIE, TAK/NIE, TAK ) albo NIE w celu nie potwierdzenia opisanych przez Zamawiającego parametrów wymaganych niepunktowanych (np. TAK/NIE, TAK/NIE, NIE). Wykonawca może również w inny sposób potwierdzić posiadanie przez oferowaną drobną aparaturę parametrów wymaganych niepunktowanych. Potwierdzenie musi być dokonane w sposób czytelny, jednoznaczny.

albo

- należy wpisać konkretną wielkość oferowanego parametru aparatury

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy: ……………………………………..

Podpis osoby umocowanej do reprezentowania Wykonawcy: …………………………………………………

(Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)