Postępowanie nr 27

ZP.261.8-Z.2026

Załącznik nr 2

Sygnatura / znak sprawy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część A- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Część B – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH

Dostawy systemu implantu ślimakowego

- Dane Wykonawcy składającego ofertę:	…………………………………………….

- Określenie oferowanego implantu:

Nazwa producenta:	…………………………………………….

Nazwa i typ:		…………………………………………….

| Część A- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry podstawowe wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana (proszę opisać) |
|  | Możliwość dostarczenia implantu z okołowrzecionową pamięcią kształtu, gdzie: - apikalna średnica aktywnej części elektrody jest nie większa niż 0,4 mm, - średnica maksymalna aktywnej części elektrody jest nie większa niż 0,6 mm | Tak |  |
|  | Możliwość dostarczenia procesora dźwięku z wbudowanym aparatem słuchowym do jednoczasowej stymulacji elektro-akustycznej. W przypadku wykluczającym zastosowanie procesora dźwięku na małżowinie usznej, możliwość zastosowania procesora dźwięku umieszczonego poza uchem (bez kabla łączącego cewkę nadawczą z procesorem dźwięku) | Tak |  |
|  | Waga zausznego procesora dźwięku z akumulatorem <7g | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia bezpośredniego bezprzewodowego pomiaru odpowiedzi nerwu słuchowego, eSRT, szybkości wprowadzenia elektrody za pośrednictwem implantu, procesora dźwięku i urządzenia zdalnie sterowanego bez dodatkowych urządzeń i kabli pośredniczących | Tak |  |
|  | W ramach oferowanej ceny możliwość wyboru co najmniej 3 rodzajów elektrod w zależności od warunków anatomicznych i niedosłuchu pacjenta, w tym: - możliwość dostarczenia implantu z elektrodą perimodiolarną - implantu z elektrodą prostą dla przypadków wykluczających zastosowanie elektrod z układem perimodiolarnym. | Tak |  |
|  | Liczba rzeczywistych kanałów stymulacji – niezależnych źródeł stymulacji w implancie≥20 elektrod. Należy podać w opisie ilość niezależnych źródeł stymulacji | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów (progi słuchowe mapy, głośność, czułość) ustawień procesora dźwięku za pośrednictwem aplikacji na urządzenia typu smartfon z systemem MFi i Android. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania badań MRI do 3.0 Tesla u pacjenta zaimplantowanego bez konieczności usunięcia magnesu | Tak |  |
|  | Maksymalna grubość odbiornika – części wszczepialnej nie większa niż 4,5 mm | Tak |  |
|  | Możliwość dostarczenia zewnętrznego mikrofonu bezpośrednio komunikującego się z procesorem dźwięku w technologii 2,4 GHz bez dodatkowych urządzeń i kabli pośredniczących | Tak |  |
|  | Implant z wbudowaną pamięcią przechowująca ustawienia procesora dźwięku | Tak |  |
|  | Obecność kompetentnego przedstawiciela producenta systemu implantu ślimakowego podczas operacji – z wyposażeniem tablet + procesor dźwięku do pomiarów. | Tak |  |
|  | Narzędzia chirurgiczne niezbędne do przeprowadzenia operacji (przymiary) | Tak |  |
|  | Stanowisko do programowania procesora dźwięku i przeprowadzenia pomiarów śródoperacyjnych (Laptop + interfejsy do programowania) | Tak |  |

| Część B – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania jakościowe | Wartość oferowana Wpisać TAK / NIE | Ilość punktów w ocenie za pomocą kryterium |
| 1 | Aplikacja na platformy Android i MFi umożliwiająca wyszukanie procesora i przeprowadzenie ustawienia procesora dźwięku. Tak- 10 pkt; Nie - 0 pkt |  |  |
| 2 | Możliwość odczytywania historii pracy/użytkowania procesora dźwięku. Tak- 10 pkt; Nie - 0 pkt |  |  |
| 3 | Możliwość dostarczenia procesora zausznego spełniającego normę IP68. Tak- 10 pkt; Nie - 0 pkt |  |  |
| 4 | Oprogramowanie producenta umożliwiające przeprowadzenie pomiarów oceny pozycji elektrody w strukturach ślimaka Tak- 10 pkt; Nie - 0 pkt |  |  |
| 5 | Oprogramowanie producenta umożliwiające przeprowadzenie telewizyty, zbadanie działania implantu i przeprowadzenie audiometrii tonalnej i słownej. Tak- 10 pkt; Nie - 0 pkt |  |  |
| 6 | Wbudowana funkcja monitorowania pracy implantu Tak- 10 pkt; Nie - 0 pkt |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |