## Część nr 1
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [10 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 1
Materiały eksploatacyjne do zabiegów urologicznych
KOD CPV- 33.12.50.00-2 Urządzenia do badań urologicznych
|  |  | Zamówienie podstawowe | [6 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 11) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 12 + VAT w zł) | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 12) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 13)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Koszulka dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną do wytwarzania kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych. Do wyboru Zamawiającego koszulka klasyczna i umożliwiająca wprowadzenie przy użyciu techniki szybkiego zwalniania, co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika. Rozmiary: 9,5Fr, 10,7Fr,12Fr, 14,0Fr do wyboru Zamawiającego, długość 28cm, 35cm, 45cm, 55cm do wyboru Zamawiającego. | szt. | 500 | [6 empty] | 150
2. | Igła typu Williamsa do ostrzykiwania cewki moczowej oraz ścian pęcherza moczowego pod kontrolą cystoskopu o rozmiarach 3,7 Fr i 5 Fr, 23 Gage do wyboru przez Zamawiającego i długości co najmniej 35 cm. | szt. | 18 | [6 empty] | 5
3. | Zestaw tytanowego stentu moczowodowego stosowany do tymczasowego stentowania moczowodów u dorosłych pacjentów z zewnątrzpochodnym zwężeniem moczowodów. Czas utrzymania - do 12 miesięcy. Zestaw zawiera: stent, system pozycjonowania stentu. Rozmiar 6.0 Fr, dł. 20cm,22cm,24cm,26cm,28cm,30 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 3 | [6 empty] | 2
4. | Prowadnik (drut) wiodący czarny, pokryty na całej długości warstwą hydrofilowego polimeru zapewniającego poślizg po zetknięciu z płynem. Dzięki unikalnej polimerowej (impregnowanej wolframem) koszulce cieniodajnej, która ułatwia wizualizację pod kontrolą fluoroskopii, prowadnik wykazuje lepszą cieniodajność; Dostępne wersje o standardowej oraz zwiększonej sztywności, z miękką, atraumatyczną, prostą lub zagiętą końcówką o długości 3 cm (+/-1 cm), z nieruchomym, nitinolowym rdzeniem, widoczny w promieniach RTG, długość min. 150 cm, dostępny w rozmiarze 0,035" i 0,038" do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 40 | [6 empty] | 12
5. | Złącze służące do zapobiegania wstecznemu przepływowi płynów wokół narzędzia wprowadzonego przez kanał roboczy giętkiego lub sztywnego ureteroskopu. | szt. | 400 | [6 empty] | 120
6. | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów. Specjalna konstrukcja umożliwiająca chwytanie, zmianę położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczowodzie. Rozmiar 1.7 Fr i 2.2 Fr , długość min. 115 cm, rozmiar koszyka 8 mm i 10 mm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 350 | [6 empty] | 105
7. | Spiralny ekstraktor złogów, wykonany z trzech masywnych nitinolowych drutów 3.2 Fr o dł. 115 cm. | szt. | 50 | [6 empty] | 15
8. | Prowadniki wiodące hydrofilne, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, usztywnione z miękką atraumatyczną platynową końcówką 3 cm (+/- 1 cm) , z nieruchomym nitinolowym rdzeniem, widoczne w promieniach rtg, dł. 145 cm (+/- 2 cm), rozmiar 0,035” i 0,038” do wyboru przez Zamawiającego, pokryte warstwą hydrofilnego polimeru. | szt. | 800 | [6 empty] | 240
9. | Prowadnik hydrofilny prosty 0,35'' dł. 145 mm z dwiema miękkimi końcówkami do zabiegów Flexi URS | szt. | 40 | [6 empty] | 12
10. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7 Fr, 6.0 Fr, 7.0 Fr, długość 24cm,26cm,28 cm otwarty - zamknięty i otwarty-otwarty do wyboru przez Zamawiającego. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamknięty i otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0.035" i prowadnik 0.038" do wyboru przez Zamawiającego o dł. 145 cm, popychacz dł. co najmniej 50 cm (do wyboru przez Zamawiającego popychacz inteligentny o dł. 52 cm (+/- 2 cm) i popychacz do urs-u o dł. 70 cm); system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. | szt. | 70 | [6 empty] | 21
11. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 5.0 Fr, 6.0 Fr, 7.0 Fr długość 24,26,28 cm do wyboru przez Zamawiającego. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, hydrofilny prowadnik 0.035" i 0.038" do wyboru przez Zamawiającego, popychacz dł. co najmniej 50 cm (inteligentny popychacz umożliwiający sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu), system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. | szt. | 40 | [6 empty] | 12
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 2
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [10 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 2
Akcesoria kompatybilne z insuflatorem Air Seal I.F.S Intelligent Flow System CONMED jaki posiada Zamawiający
KOD CPV-33.16.20.00-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
|  |  | Zamówienie podstawowe | [6 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/ dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 11) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 12 + VAT w zł) | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 12) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 13)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Trójświatłowa kaniula z filtrem kompatybilna z platformą AirSeal, jaką posiada Zamawiający. | szt. | 1400 | [6 empty] | 350
2. | Bezzastawkowy trokar optyczny 12/120 mm kompatybilny z platformą AirSeal, jaką posiada Zamawiający. | szt. | 1400 | [6 empty] | 350
3. | 5 mm trokar z kaniulą, 100 mm długości. | szt. | 1000 | [6 empty] | 200
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 3
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [11 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 3
Osprzęt laparoskopowy- narzędzia elektrochirurgiczne, narzędzia laparoskopowe- elementy zapasowe, narzędzia laparoskopowe trzyczęściowe z możliwością sterylizacji w formie złożonej
KOD CPV-33.16.20.00-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
|  |  | Zamówienie podstawowe | [7 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/ dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Oferowana wielkość opakowania | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 12) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 13 + VAT w zł) | Liczba opakowań potrzebnych do pokrycia zapotrzebowania OPCJI w kol. 12 | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 13) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 14)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 14. | 15.
Osprzęt laparoskopowy - narzędzia elektrochirurgiczne
1. | Jednorazowe narzędzie do cięcia i koagulacji tkanek, laparoskopowe śr. 5mm, dł. 35 cm, hybrydowe: ultradźwiękowo-bipolarne, zamykające naczynia krwionośne do 7 mm włącznie, aktywacja z rękojeści narzędzia. W opakowaniu 5 szt. | op. | 70 | [7 empty] | 21
2. | Jednorazowe narzędzie do cięcia i koagulacji tkanek, laparoskopowe śr 5mm dł 35 cm. Narzędzie wykorzystujące energię bipolarną, hybrydową (ultradźwiękowo-bipolarną) oraz wyposażone w tryb czysto ultradźwiękowy. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie klucz dynamometryczny. | op. | 70 | [7 empty] | 21
3. | Jednorazowe narzędzie do cięcia i koagulacji tkanek, do chirurgii otwartej, śr. 9,5mm (+/- 5mm), dł. 20 cm, hybrydowe: ultradźwiękowo-bipolarne, zamykające naczynia krwionośne do 7 mm włącznie, aktywacja z rękojeści narzędzia. W opakowaniu 5 szt. | op. | 4 | [7 empty] | 2
4. | Jednorazowe narzędzie do cięcia i koagulacji tkanek, do chirurgii precyzyjnej (np. tarczycy), uchwyt nożycowy, dł. robocza 9 cm, hybrydowe: ultradźwiękowo-bipolarne, zamykające naczynia krwionośne do 7 mm włącznie, aktywacja z rękojeści narzędzia. W opakowaniu 5 szt. | op. | 4 | [7 empty] | 2
5. | Jednorazowe narzędzie do cięcia i koagulacji tkanek, laparoskopowe śr. 5mm, dł. 35 cm, ultradźwiękowe, zamykające naczynia krwionośne do 5 mm włącznie, aktywacja z rękojeści narzędzia. W opakowaniu 5 szt. | op. | 4 | [7 empty] | 2
6. | Jednorazowe narzędzie do cięcia i koagulacji tkanek, laparoskopowe śr. 5 mm dł. 37 cm, 23 cm, 44 cm do wyboru przez Zamawiającego, zamykające naczynia krwionośne do 7 mm włącznie, bipolarne z nożem. Bransze zakrzywione, obie ruchome. W opakowaniu 5 szt. | op. | 8 | [7 empty] | 2
7. | Narzędzie jednorazowe, haczyk bipolarny. W opakowaniu 5 szt. | op. | 2 | [7 empty] | 1
8. | Narzędzie jednorazowe, pętla bipolarna do histerektomii. W opakowaniu 5 szt. | op. | 8 | [7 empty] | 2
9. | Wielorazowy przetwornik hybrydowy, ultradźwiękowo-bipolarny. | szt. | 7 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
10. | Bezprzewodowy przetwornik wielorazowego użytku. Autoklawowalny, kompatybilny z nożyczkami z trybem ultradźwiękowym | szt. | 7 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
11. | Wielorazowy przetwornik ultradźwiękowy. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
Narzędzia laparoskopowe - elementy zapasowe
12. | Wkład do imadła laparoskopowego, 5 x 330 mm, dwuczęściowego, bransze zakrzywione w lewo. | szt. | 15 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
13. | Wkład do imadła laparoskopowego, 5 x 330 mm, dwuczęściowego, bransze zakrzywione w prawo. | szt. | 15 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
14. | Uchwyt z płaszczem do imadła laparoskopowego, 5 x 330 mm, dwuczęściowego. | szt. | 10 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
15. | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych. | szt. | 15 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
16. | Kabel bipolarny do narzędzi laparoskopowych. | szt. | 15 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
17. | Przewód płytki pacjenta. | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
18. | Elektroda hakowa 5mm x 330 mm. | szt. | 12 | [6 empty] | x | 4 |  |  | x
Narzędzia laparoskopowe trzyczęściowe z możliwością sterylizacji w formie złożonej
19. | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5 mm, kleszczyki do dysekcji typu Maryland długość bransz 21 mm, dł. narzędzia 330 mm | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
20. | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5 mm, kleszczyki chwytające typu Johan długość bransz 21 mm, dł. narzędzia 330 mm | szt. | 10 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
21. | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm, kleszczyki chwytające typu Johan, bipolarne, dł. bransz 17 mm, dł. narzędzia 330 mm | szt. | 15 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
22. | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, bipolarne, dł. bransz 19 mm, dł. narzędzia 330 mm | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
23. | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm, kleszczyki chwytające typu Manhes, bipolarne, dł. bransz 14mm, dł. narzędzia 330 mm | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
24. | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm, kleszczyki chwytające typu Johan z jedną branszą ruchomą, dł. bransz 24mm, długość narzędzia 330 mm | szt. | 7 | [6 empty] | x | 3 |  |  | x
25. | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm, kleszczyki chwytające typu Johan długie bransze 40 mm, długość narzędzia 330 mm | szt. | 8 | [6 empty] | x | 4 |  |  | x
26. | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm, kleszczyki chwytające atraumatyczne, bransze 26 mm, długość narzędzia 330 mm | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
27. | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm, kleszczyki chwytające typu krokodyl, bransze 18 mm, długość narzędzia 330 mm | szt. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
28. | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm, kleszczyki chwytające typu pazur, bransze 28 mm, długość narzędzia 330 mm | szt. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
29. | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm, kleszczyki chwytające typu łezka, bransze 21 mm, długość narzędzia 330 mm | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
30. | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm, nożyczki typu Metzenbaum, szczęki zakrzywione dł. 19mm, długość narzędzia 330 mm | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
31. | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm, kleszczyki bipolarne do dysekcji typu pęseta, bransze 17 mm, długość narzędzia 330 mm | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
32. | Wkład do narzędzia laparoskopowego 5mm, kleszczyki chwytające typu Babcock, bransze 31 mm, długość narzędzia 330 mm | szt. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
33. | Trzonek do narzędzi laparoskopowych monopolarny, śr. 5 mm, dł. 330 mm | szt. | 25 | [6 empty] | x | 8 |  |  | x
34. | Trzonek do narzędzi laparoskopowych bipolarny, śr. 5mm dł. 330 mm | szt. | 15 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
35. | Rączka/uchwyt rozmiar L do narzędzi laparoskopowych bipolarna | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
36. | Rączka/uchwyt rozmiar L do narzędzi laparoskopowych z zamkiem z możliwością jego dezaktywacji | szt. | 15 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
37. | Rączka/uchwyt rozmiar L do narzędzi laparoskopowych z zamkiem | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
38. | Rączka/uchwyt rozmiar L do narzędzi laparoskopowych monopolarnych bez zamka | szt. | 15 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
3. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 4
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [11 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 4
Osprzęt do toru wizyjnego będącego w posiadaniu Zamawiającego INSUFLATOR UHI-4, Źródła Światła Visera Elite 2 CLV-S200-IR, OTV-S300.
KOD CPV-33.16.20.00-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
|  |  | Zamówienie podstawowe | [7 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/ dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Oferowana wielkość opakowania | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 12) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 13 + VAT w zł) | Liczba opakowań potrzebnych do pokrycia zapotrzebowania OPCJI w kol. 12 | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 13) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 14)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.
1. | Światłowód M, średnica wiązki 4,25 mm; średnica zewnętrzna 8,4 mm, dł. 3 m. | szt. | 20 | [6 empty] | x | 6 |  |  | x
2. | Światłowód S, średnica wiązki 2,8 mm; średnica zewnętrzna 6,8 mm, dł. 3 m. | szt. | 10 | [6 empty] | x | 3 |  |  | x
3. | Dren do insuflacji, wielorazowy. | szt. | 10 | [6 empty] | x | 3 |  |  | x
4. | Dren do oddymiania, wielorazowy. | szt. | 10 | [6 empty] | x | 3 |  |  | x
5. | Filtr do insuflacji, sterylny. W opakowaniu 10 szt. | op. | 100 | [7 empty] | 30
6. | Teleskop ULTRA HD śr. 10mm, 30°; dł. rob. 318,6mm; pole widzenia 88°; autoklawowalny; soczewki ze szkła ED o niskiej dyspersji; przeznaczony do obrazowania fluorescencyjnego w podczerwieni bliskiej z wykorzystaniem barwnika w postaci zieleni indocyjaninowej (ICG) wbudowany filtr przeznaczony do ICG. | szt. | 4 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
7. | Teleskop IR śr. 10mm, 30°; dł. rob. 318,6mm; pole widzenia 88°; autoklawowalny; soczewki ze szkła ED o niskiej dyspersji; przeznaczony do obrazowania fluorescencyjnego w podczerwieni bliskiej z wykorzystaniem barwnika w postaci zieleni indocyjaninowej (ICG) wbudowany filtr przeznaczony do ICG. | szt. | 10 | [6 empty] | x | 3 |  |  | x
8. | Pojemnik do sterylizacji optyk, wymiary 446x49x88mm, uchwyty podtrzymujące optykę, przeźroczysta pokrywa. | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
9. | Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywą i matą silikonową, z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Nadaje się do sterylizacji parowej. | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
10. | Wkład kontenera do sterylizacji do narzędzi o długości 330 mm, o wymiarach 480x47x224 mm | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
3. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 5
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [11 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
| Część nr 5 | [6 empty] | FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Osprzęt endourologiczny- Blok Operacyjny Urologii i Blok Operacyjny Ginekologii
KOD CPV-33.16.20.00-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
|  |  | Zamówienie podstawowe | [7 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Oferowana wielkość opakowania | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 12) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 13 + VAT w zł) | Liczba opakowań potrzebnych do pokrycia zapotrzebowania OPCJI w kol. 12 | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 13) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 14)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.
1. | Sonda litotryptora hybrydowego do zabiegu PCNL lub cystolitotrypsji, średnica 3,40 mm (11,2 Fr) x 396 mm. Kod kolorystyczny - niebieski - dla identyfikacji rozmiaru sondy. Wielorazowa - 5 użyć. | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
2. | Przetwornik piezoelektryczny do litotryptora hybrydowego z przewodem o długości 3 m, pozwalający na symultaniczną pracę energii ultradźwiękowej = 21 kHz i mechanicznej = 300 Hz. Sterylizacja autoklaw, STERRAD 100S, 100NX(w posiadaniu Zamawiającego) | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
3. | Kleszczyki chwytające typu aligator, rozmiar 5 Fr, dł. 600 mm, półsztywne. | szt. | 7 | [6 empty] | x | 3 |  |  | x
4. | Kleszczyki chwytające typu mysie ząbki, rozmiar 5 Fr, dł. 600 mm, półsztywne. | szt. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
5. | Kleszczyki biopsyjne typu łyżeczkowego, rozmiar 5 Fr, dł. 600 mm, półsztywne. | szt. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
6. | Szczypce chwytające 7 Fr,dł. 330 mm, giętkie. | szt. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
7. | Szczypce biopsyjne 7 Fr,dł. 330 mm, giętkie. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
8. | Element pracujący aktywny do resektoskopu monopolarnego, uchwyt z tworzywa dla palców prowadzących otwarty, zamknięty (obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu; przyciski odpinające elektrodę i optykę; łączenie z płaszczem poprzez szybkozłącze. | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
9. | Kabel monopolarny do resektoskopów, do elementów pracujących, wtyk 4 mm (bananowy), do diatermii ESG-400, Erbe VIO ( posiadanych przez Zamawiającego) i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter. | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
10. | Elektroda resekcyjna, monopolarna, pętla do płaszcza wewnętrznego 24 Fr, do optyki 30°, średnica elektrody 0,35 mm, jednorazowego użytku, sterylna, W opakowaniu 12 szt. | op. | 20 | [7 empty] | 8
11. | Elektroda resekcyjna HF, rolka, duża, 24-28 Fr., do optyki 12° i 30°, sterylne, jednorazowego użytku, W opakowaniu 12 sztuk. | op. | 20 | [7 empty] | 8
12. | Kleszczyki chwytające -giętkie długość 640 mm rozmiar 5 Fr. | szt. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
13. | Nożyczki rozm. 5 Fr., półgiętkie; jedna bransza ruchoma, z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego; przyłącze typu Luer do mycia instrumentu. | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
14. | Element pracujący aktywny do resektoskopu bipolarny, uchwyt z tworzywa dla palców prowadzących otwarty, zamknięty (obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu; przyciski odpinające elektrodę i optykę; łączenie z płaszczem poprzez szybkozłącze. | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
15. | Optyka 4mm 30 stopni-Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. | szt. | 10 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
16. | URS -Ureterorenoskop z wbudowanym filtrem moire o końcówce dystalnej 7,3 Fr, odcinek dystalny maksymalnie 10,8 Fr, rozmiar w najszerszym miejscu 13,2 Fr, długość robocza maks. 431 mm, okular odchylony, kąt patrzenia 5°, kanał roboczy 6,4 Fr (narzędzie maks. 5,4 Fr). | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
17. | Optyka 0 stopni 4mm - Optyka 4 mm, kąt patrzenia 0 stopni, długość robocza 280,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna na optykę. | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
18. | Optyka 12 stopni 4mm - Optyka 4 mm, kąt patrzenia 12 stopni, długość robocza 280 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
19. | Uretrotom -płaszcz zewnętrzny - Płaszcz, 22 Fr., do uretrotomu; kraniki kanału roboczego i przepływu medium nierozbieralne; kanał roboczy 4Fr. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
20. | Element pracujący - do uretrotomu. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
21. | Nóż do uretrotomu - półokrągy, półkolisty. | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
22. | Pojemnik do URS-Kontener do mycia, dezynfekcji i sterylizacji ureterorenoskopów serii OES Elite (posiadanych przez Zamawiającego) z pokrywą, wymiary 171x104x608 mm. Sterylizacja: autoklaw. W kontenerze znajduje się miejsce na kompatybilny światłowód oraz koszyk na drobne akcesoria. | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
23. | Łącznik do URS - Łącznik do ureterorenoskopu z przyłączem luer, rozbieralny kranik. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
24. | Uszczelki do URS - 4,5mm. W opakowaniu 10 szt. | op. | 8 | [7 empty] | 2
25. | Płaszcz wew. resektoskopu 24 Fr-Płaszcz wewnętrzny 24 Fr, do płaszcza zewnętrznego 26 Fr, z obturatorem. | szt. | 6 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
26. | Optyka 3 mm 30 stopni-Optyka histeroskopowa, średnica 3 mm, dł. rob. 282,5 mm, kąt patrzenia 30°, szerokokątna, autoklawowalna; w zestawie: kontener do sterylizacji tuba ochronna. | szt. | 3 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
27. | Elektroda pętlowa do resekcji bipolarnej kompatybilna z optyką 30°, pętla średnia. W opakowaniu 12 sztuk. | op. | 4 | [7 empty] | 1
28. | Elektroda resekcyjna bipolarna TURis/TCRis, duża pętla 0,2 mm, do optyki 30°, sterylna, jednorazowego użytku, W opakowaniu 12 szt. | op. | 6 | [7 empty] | 2
29. | Elektroda igłowa bipolarna - Elektroda do resekcji TURis/TCRis, 45° igłowa, do płaszcza 24 Fr., do optyk 12° i 30° , sterylna, jednorazowego użytku, W opakowaniu 12 sztuk. | op. | 3 | [7 empty] | 1
30. | Elektroda kulkowa bipolarna-Elektroda kulkowa TURis/TCRis, do płaszcza 24 Fr., do optyk 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku, W opakowaniu 12 sztuk. | op. | 10 | [7 empty] | 5
31. | Kabel Bipolarny do resektoskopu-Kabel HF, bipolarny do TURiS/TCRiS do generatora ESG-410 (posiadanego przez Zamawiającego) długość 4 m. | szt. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
32. | Światłowód do optyk 4 mm -Światłowód , 2,8mm, 3m Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m. | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
33. | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 27 Fr., 2 nierozbieralne zawory, obrotowy | szt. | 6 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
34. | Optyka do morcelatora urologicznego, kierunek patrzenia 0 stopni, kanał roboczy 5 mm, kompatybilna z płaszczami zewnętrznymi resektoskopów 26-28 Fr. W zestawie łącznik , 3 uszczelki wewnętrzne i 3 uszczelki typu kapturek do łącznika. | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
35. | Łącznik do optyki morcelatora . W zestawie: 3 uszczelki wewnętrzne i 3 uszczelki typu kapturek do łącznika. | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
36. | Wewnętrzny zawór silikonowy, do tuby trokara 3,5 mm i 5,5 mm, przeźroczysty,W opakowaniu 10 sztuk. | op. | 1 | [7 empty] | 1
37. | Kontener do sterylizacji cystoskopu i histeroskopu kompaktowego, o wymiarach 405 x 95 x 200 mm, z pokrywą | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
38. | Elektroda monopolarna igłowa 45°, do optyk 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku, 12 szt./op. | op. | 1 | [7 empty] | 1
39. | Elektroda do resekcji plazmowej (bipolarnej), średnia pętla, do optyki 30°, sterylna, jednorazowego użytku. W opakowaniu 12 sztuk. | op. | 6 | [7 empty] | 2
40. | Wkład do kontenera, Pojemnik do sterylizacji, do urologii (resektoskop, cystoskop, uretrotom) o wymiarach 478 x 68 x 224 mm. Pojemnik może być jednocześnie wkładem do kontenera | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
41. | Pokrywa do samodzielnych wkładów kontenera | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
42. | Element pracujący, do sond laserowych (kompatybilny z płaszczem wewnętrznym resektoskopu) | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
43. | Rurka prowadząca do sond laserowych o średnicy maks. 1,2 mm | szt. | 6 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
44. | Dren do pomy płuczącej Hysteroflow I, P101 będących w posiadaniu Zamawiajacego do 2 worków, jednorazowego użytku. W opakowaniu 10 sztuk. | op. | 3 | [7 empty] | 1
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
3. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 6
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [11 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 6
Materiały eksploatacyjne tj. włókna do lasera, jednorazowe igły do biopsji, filtry do insuflacji, łączniki, optyki, przetworniki, sondy do urządzeń produkcji Olympus jaki posiada Zamawiający
KOD CPV-33.16.20.00-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
|  |  | Zamówienie podstawowe | [7 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/ dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Oferowana wielkość opakowania | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 12) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 13 + VAT w zł) | Liczba opakowań potrzebnych do pokrycia zapotrzebowania OPCJI w kol. 12 | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 13) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 14)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.
1. | Włókna do systemu Soltive 200 SOLTIVE Premium TFL (laser EGTFL-PS Soltive Premium w posiadaniu Zamawiającego), rozmiar rdzenia 200 µm, sterylne, jednorazowego użytku. W opakowaniu 5 szt. | op. | 40 | [7 empty] | 12
2. | Włókna do systemu Soltive 365 SOLTIVE Premium TFL (laser EGTFL-PS Soltive Premium w posiadaniu Zamawiającego), rozmiar rdzenia 365 µm, sterylne, jednorazowego użytku. W opakowaniu 5 szt. | op. | 70 | [7 empty] | 21
3. | Włókna do systemu Slotive 550 SOLTIVE Premium TFL (laser EGTFL-PS Soltive Premium w posiadaniu Zamawiającego), rozmiar rdzenia 550 µm, sterylne, jednorazowego użytku. W opakowaniu 5 szt. | op. | 15 | [7 empty] | 5
4. | Jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700 mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40 mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20 mm; średnica ostrza igły 21G i 22G; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,9 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0 mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; posiada regulację wysunięcia osłonki (pokrętło) oraz suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie, posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20 mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiękowego jest równoległy do kierunku wprowadzania; 1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20 ml; 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia zaworów na kanał roboczy. Kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego Videobronchoskopami ultrasonograficznymi EBUS BF-UC 180F, EBUS BF-UC 190 F OLYMPUS. | op. | 35 | [7 empty] | 10
5. | Filtr do insuflacji, sterylny, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego INSUFFLATOR UHI-4. W opakowaniu 10 szt. | op. | 35 | [7 empty] | 11
6. | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 27 Fr., 2 nierozbieralne zawory, obrotowy. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
7. | Łącznik do ureterorenoskopu OES Elite jaki posiada Zamawiający, z przyłączem luer, rozbieralny kranik. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
8. | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. | szt. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
9. | Uszczelka, otwór 0,7 mm (2,1 Fr), czarna. W opakowaniu 10 szt. | op. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
10. | Płaszcz cystoskopu 19,8 Fr, prosty z kanałem 7 Fr; w zestawie z obturatorem; 2 rozbieralne kurki zaworów. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
11. | Mostek do cystoskopu, jednodrogowy, rozbieralny zawór. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
12. | Kleszczyki chwytające, rozm. 5 Fr., półgiętkie; bransze miseczkowe, obie ruchome, typu "zęby rekina"; bransze z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego; przyłącze typu Luer do mycia instrumentu. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
13. | Pojemnik do sterylizacji, do urologii (resektoskop, cystoskop, uretrotom) o wymiarach 478 x 68 x 224 mm. Pojemnik, który może być jednocześnie wkładem do kontenera. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
14. | Pokrywa do samodzielnych wkładów kontenera. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
15. | Obturator, optyczny, 19.8 Fr. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
16. | Gruszka (ewakuator) typu Ellik. W zestawie adapter do płaszcza wewnętrznego resektoskopu/cystoskopu. | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
17. | Dren z końcówką zatrzaskową do płaszcza wewnętrznego resektoskopu/cystoskopu, do strzykawki urologicznej lub gruszki typu Ellik. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
18. | Przetwornik piezoelektryczny z przewodem o długości 3 m, do hybrydowego systemu litotrypsji ShockPulse SE jaki posiada Zamawiający. Sterylizacja: autoklaw. | szt. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
19. | Sonda litotryptora hybrydowego ShockPulse SE jaki posiada Zamawiający, do zabiegu PCNL i cystolitotrypsji, średnica 3,40 mm (10,2 Fr) x 396 mm. Kod kolorystyczny - niebieski - dla identyfikacji rozmiaru sondy. Wielorazowa - 5 użyć. | szt. | 15 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
20. | Sonda litotryptora hybrydowego ShockPulse SE jaki posiada Zamawiający, do zabiegu mini-PCNL i cystolitotrypsji, średnica 1,83 mm (5,5 Fr) x 418 mm. Kod kolorystyczny - czerwony - dla identyfikacji rozmiaru sondy. Wielorazowa - 5 użyć. | szt. | 15 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
3. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 7
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [10 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 7
Jednorazowy osprzęt do zabiegów laparoskopowych I
KOD CPV-33.19.00.00-8- Różne urządzenia i produkty medyczne
|  |  | Zamówienie podstawowe | [6 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 11) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 12 + VAT w zł) | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 12) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 13)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Stapler okrężny prosty do zabiegów transanalnych z wydłużonym ramieniem kowadełka oraz wizualnym wskaźnikiem połączenia kowadełka ze staplerem. Długość staplera 345 mm. Średnica główki staplera 28 mm i 32 mm (do wyboru przez Zamawiającego). | szt. | 5 | [6 empty] | 2
2. | Zestaw anoskopowy standardowy w rozmiarze 32 mm i 34 mm. Indeks M - anoskop dla mężczyzn, indeks F - anoskop dla kobiet (do wyboru przez Zamawiającego). | szt. | 80 | [6 empty] | 24
3. | Trokar optyczny 12 mm z separatorem tkankowym, z wbudowaną redukcją 5-12 mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana i zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem mocującym (do wyboru przez Zamawiającego). W przypadku kaniul z balonem informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli. Wyraźne, liczbowe oznaczenie średnicy umieszczone na obturatorze i kaniuli. | szt. | 300 | [6 empty] | 90
4. | Trokar optyczny 10 mm z separatorem tkankowym, z wbudowaną redukcją 5-10 mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana i zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem mocującym (do wyboru przez Zamawiającego). W przypadku kaniul z balonem informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli. Wyraźne, liczbowe oznaczenie średnicy umieszczone na obturatorze i kaniuli. | szt. | 500 | [6 empty] | 150
5. | Trokar optyczny 5 mm z separatorem tkankowym, długość 100 mm, kaniula żebrowana i zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem mocującym (do wyboru przez Zamawiającego). W przypadku kaniul z balonem informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli. Wyraźne, liczbowe oznaczenie średnicy umieszczone na obturatorze i kaniuli. | szt. | 800 | [6 empty] | 240
6. | Igła Veressa 120 mm oraz 150 mm (do wyboru przez Zamawiającego), mechanizm sprężynowy zapewnia głośne "kliknięcie" podczas przechodzenia przez warstwy tkanki. Ostra końcówka ułatwia wprowadzenie. Kranik wysokiego przepływu. | szt. | 100 | [6 empty] | 30
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 8
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [9 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 8
Jednorazowy osprzęt do zabiegów laparoskopowych II
KOD CPV-33.19.00.00-8- Różne urządzenia i produkty medyczne
|  |  | Zamówienie podstawowe | [6 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 11) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 12 + VAT w zł) | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 12) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 13)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Trokar optyczny o średnicy 5 mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana i zaawansowany systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym (do wyboru przez Zamawiającego), z możliwością ściągnięcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji lub usunięcia preparatu; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara. | szt. | 1000 | [6 empty] | 300
2. | Trokar optyczny o średnicy 11 mm z wbudowaną redukcją 5-11 mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana i zaawansowany systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym (do wyboru przez Zamawiającego), z możliwością ściągnięcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji lub usunięcia preparatu; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara. | szt. | 600 | [6 empty] | 180
3. | Trokar optyczny o średnicy 12 mm z wbudowaną redukcją 5-12 mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana i zaawansowany systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym (do wyboru przez Zamawiającego), z możliwością ściągnięcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji lub usunięcia preparatu; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara. | szt. | 400 | [6 empty] | 120
4. | Trokar optyczny o średnicy 12 mm z wbudowaną redukcją 5-12 mm, długość 150 mm, kaniula żebrowana i zaawansowany systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym (do wyboru przez Zamawiającego), zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie obturatora pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara. | szt. | 48 | [6 empty] | 14
5. | Trokar optyczny o średnicy 5 mm z wbudowaną redukcją 5-12 mm, długość 150 mm, kaniula żebrowana i zaawansowany systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym (do wyboru przez Zamawiającego), zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie obturatora pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara. | szt. | 48 | [6 empty] | 14
6. | Retraktor oraz protektor - do ran składający się z dwóch pierścieni: sztywnego pierścienia górnego oraz elastycznego pierścienia dolnego; połączonych rękawem; w zestawie z gumową laparoskopową nakładką z otworem do wprowadzania trokara, zaopatrzoną w uszczelkę trzymającą odmę; Produkt bez zawartości naturalnego latexu oraz ftalanów. Długość linii cięcia 2,5-6cm i 5-9 cm | szt. | 480 | [6 empty] | 144
7. | Worek poliuretanowy o pojemności 225 ml z aplikatorem, do pobierania tkanek podczas procedur laparoskopowych; kompatybilny z trokarem 10 mm; worek z metalowymi, rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej, z uchwytem i przytwierdzoną do niego nicią, służącą do zamykania worka i zwalniania go z widełek, wykonany z odpornego na rozerwanie poliuretanu, dno worka pogrubione. | szt. | 40 | [6 empty] | 12
8. | Worek poliuretanowy o pojemności 180 ml z aplikatorem, do pobierania tkanek podczas procedur laparoskopowych; kompatybilny z trokarem 5 mm; worek z metalowymi, rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej, z uchwytem i przytwierdzoną do niego nicią, służącą do zamykania worka i zwalniania go z widełek, wykonany z odpornego na rozerwanie poliuretanu, dno worka pogrubione. | szt. | 40 | [6 empty] | 12
9. | Worek poliuretanowy o pojemności 1600 ml z aplikatorem, do pobierania tkanek podczas procedur laparoskopowych; kompatybilny z trokarem 12/15 mm; worek z metalowymi, rozkładanymi widełkami utrzymującymi go w pozycji otwartej, z uchwytem i przytwierdzoną do niego nicią, służącą do zamykania worka i zwalniania go z widełek, wykonany z odpornego na rozerwanie poliuretanu, dno worka pogrubione. | szt. | 40 | [6 empty] | 12
10. | Port do zabiegów transanalnych - w rozmiarze 4 x 5,5 cm i 4 x 4 cm (do wyboru przez Zamawiającego), posiadający w zestawie: 4 porty 5-10 mm, obturator, nakładkę żelową oraz kanał roboczy z prowadnikiem, w zestawie z systemem wyrównania odmy. | szt. | 18 | [6 empty] | 5
11. | System podgrzewania optyki do wielokrotnego użytku medycznego - termos. | szt. | 8 | [6 empty] | 2
12. | System podgrzewania optyki wielokrotnego użytku medycznego - podstawka. | szt. | 8 | [6 empty] | 2
13. | Uszczelki jednorazowe, z nacięciem tzw. krzyż kompatybilne z systemem podgrzewania optyki, sterylne. | szt. | 250 | [6 empty] | 75
14. | Klipsownica jednorazowa automatyczna, zawierająca 20 klipsów w rozmiarze M/L, długość ramienia 34 cm, średnica 5 mm, rozwarcie klipsa 4,0 mm długość klipsa po zamknięciu 8,8 mm. | szt. | 25 | [6 empty] | 7
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 9
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [11 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
| Część nr 9 | [6 empty] | FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Akcesoria do diatermii i technologii Liga Sure do generatora Valleylab LS10 i FT10, jaki posiada Zamawiający
KOD CPV-33.16.10.00-6 Urządzenia elektrochirurgiczne
|  |  | Zamówienie podstawowe | [7 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Oferowana wielkość opakowania | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 11) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 12 + VAT w zł) | Liczba opakowań potrzebnych do pokrycia zapotrzebowania OPCJI w kol. 12 | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 13) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 14)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.
1. | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie bipolarnego zamykania naczyń do 7 mm włącznie, średnica trzonu 13,5 mm, długość 18 cm, trzon obracany o 180°, szczęki zakrzywione pod kątem 14°, szczęki z wbudowanym nożem, z powleczeniem nanotechnologii - antyadhezyjna powłoka. | szt. | 16 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
2. | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie bipolarnego zamykania naczyń do 7 mm włącznie do zabiegów laparoskopowych o długości trzonu 37 cm, zakrzywione tępe szczęki długości 20 mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350°, z powleczeniem nanotechnologii - antyadhezyjna powłoka. | szt. | 480 | [6 empty] | x | 144 |  |  | x
3. | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie bipolarnego zamykania naczyń do 7 mm włącznie, o długości trzonu 23 cm, zakrzywione tępe szczęki długości 20 mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350°, z powleczeniem nanotechnologii - antyadhezyjna powłoka. | szt. | 420 | [6 empty] | x | 126 |  |  | x
4. | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną średnią (25 cm) z nożem, sterowana ręcznie do kleszczy wielorazowych z kablem podłączeniowym. | szt. | 480 | [6 empty] | x | 144 |  |  | x
5. | Klema termomechaniczna 25 cm przeznaczona do nakładek silikonowych z pozycji numer 4. | szt. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
6. | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w obrębie klatki piersiowej, długość 30 cm, średnica trzonu 5 mm, zakrzywione tępe szczęki długości 20 mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350°. | szt. | 18 | [6 empty] | x | 7 |  |  | x
7. | Elektroda laparoskopowa jednorazowego użytku, haczyk L, 36 cm powlekana, izolowana. | szt. | 24 | [6 empty] | x | 8 |  |  | x
8. | Jednorazowego użytku narzędzie do preparowania tkanek wraz z kluczem dynamometrycznym pracujące w ultradźwiękowym, akumulatorowym (bezprzewodowym) systemie preparowania tkanek. Średnica 5 mm, dł. trzonu 26 cm, 39 cm, 48 cm (do wyboru przez Zamawiającego). Szczęki zakrzywione dł. 14,5 mm, aktywowane ręcznie z dwoma stopniami aktywacji. | szt. | 48 | [6 empty] | x | 14 |  |  | x
9. | Elektroda igłowa izolowana, zakrzywiona lub prosta 45°, część aktywna 3 mm, długość całkowita 5,4 cm. | szt. | 80 | [6 empty] | x | 24 |  |  | x
10. | Uchwyt monopolarny jednorazowy z elektrodą nożową powleczoną silikonem lub ceramicznie i kaburą, trzema przyciskami do cięcia, koagulacji i trybu pozwalającego na jednoczesne cięcie z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzenienia termicznego, regulacją mocy z uchwytu. Długość przewodu min. 4 m. | szt. | 120 | [6 empty] | x | 36 |  |  | x
11. | Zestaw uchwytu elektrody monopolarnej z opcją cięcia i koagulacji, kaburą, kablem o długości min. 4,5 m z złączem trójbolcowym i elektrody powrotnej dla pacjentów o masie ciała od 13,6 kg z systemem zabezpieczającym pacjenta przed poparzeniem. Pozycja kompatybilna z genartorem elektrochirurgicznym FT10. | szt. | 2500 | [6 empty] | x | 750 |  |  | x
12. | Jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą nożową powleczoną ceramicznie i kaburą, z trzonkiem o średnicy 2,4 mm, uchwyt z przełącznikiem kołyskowym cięcie i koagulacja. Długość przewodu min. 4 m. | szt. | 400 | [6 empty] | x | 120 |  |  | x
13. | Jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą nożową z kaburą, z trzonkiem o średnicy 2,4 mm, uchwyt z przełącznikiem kołyskowym cięcie i koagulacja. Długość przewodu 3 m. Złącze trójbolcowe. | szt. | 2500 | [6 empty] | x | 750 |  |  | x
14. | Elektroda powrotna dla pacjentów o masie ciała od 13,6 kg z systemem zabezpieczającym pacjenta przed poparzeniem. Pozycja kompatybilna z generatorem elektrochirurgicznym FT10. | szt. | 1600 | [6 empty] | x | 480 |  |  | x
15. | Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m. Złącze prostokątne. | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
16. | Elektroda nożowa jednorazowa ze stali nierdzewnej, przedłużona. Długość całkowita: 10 cm - 11 cm. Długość robocza: 2,5 cm - 2,7 cm. Średnica trzonka: 2,4 mm. | szt. | 200 | [6 empty] | x | 60 |  |  | x
17. | Elektroda nożowa jednorazowa izolowana powlekana ze stali nierdzewnej, przedłużona. Długość całkowita: 10 cm - 11 cm. Długość robocza: 5,1 mm. Średnica trzonka: 2,4 mm. | szt. | 250 | [6 empty] | x | 75 |  |  | x
18. | Elektroda nożowa jednorazowa ze stali nierdzewnej, przedłużona. Długość całkowita: 16 cm - 17 cm. Długość robocza: 2,54 cm. Średnica trzonka: 2,4 mm. | szt. | 160 | [6 empty] | x | 48 |  |  | x
19. | Elektroda igłowa powlekana. Długość całkowita 7 cm - 7,5 cm. Długość robocza 2,8 cm z trzonkiem 2,4 mm. | szt. | 160 | [6 empty] | x | 48 |  |  | x
20. | Filtry do systemu odsysacza dymu, 25 godzin pracy, średnio 3 do 5 miesięcy aktualnego zużycia. W opakowaniu 2 sztuki. | op. | 2 | [7 empty] | 2
21. | Sterylna, jednorazowego użytku elektroda czynna z dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, zintegrowana przeźroczysta wysuwana kaniula do pochłaniania dymu, zintegrowany dren obracający się 360° długości 4,5 m - 4,6 m. | szt. | 160 | [6 empty] | x | 48 |  |  | x
22. | Dren podłączeniowy do oddymiacza, kompatybilny z urządzeniami do oddymiania. | szt. | 120 | [6 empty] | x | 36 |  |  | x
23. | Igłowa elektroda izolowana długość robocza odsłonięta 3 mm, trzon 2,4 mm, długość całkowita 4,2 cm i 5,4 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 130 | [6 empty] | x | 39 |  |  | x
24. | Dren laparoskopowy z gwintem do trokara i podłączeniem do oddymiacza. | szt. | 130 | [6 empty] | x | 39 |  |  | x
25. | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych. | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
26. | System biernego i aktywnego odprowadzania dymu w chirurgii laparoskopowej składający się z drenu z podłączeniem do trokaru i drenem z podłączeniem do ssaka, z filtrem ULPA aktywnym 99.999% dla cząsteczek 0.1-0.2 microna. | szt. | 120 | [6 empty] | x | 36 |  |  | x
27. | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie bipolarnego zamykania naczyń do 7 mm włącznie, o długości trzonu 37 cm, zakrzywione tępe szczęki długości 22,6 mm, długość linii cięcia 21,8 mm, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 360°, z powleczeniem nanotechnologii - antyadhezyjna powłoka. Instrument aktywowany ręcznie przez zaciśnięcie rączki lub z grzbietu instrumentu do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 45 | [6 empty] | x | 14 |  |  | x
28. | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie bipolarnego zamykania naczyń do 7 mm włącznie, o długości trzonu 23 cm, zakrzywione tępe szczęki długości 22,6 mm, długość linii cięcia 21,8 mm, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 360°, z powleczeniem nanotechnologii - antyadhezyjna powłoka. Instrument aktywowany ręcznie przez zaciśnięcie rączki lub z grzbietu instrumentu do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 45 | [6 empty] | x | 14 |  |  | x
29. | Kabel do pęsety bipolarnej. | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
30. | Pęsety o długości całkowitej 19 cm: -proste o końcówce: 1 mm x 10 mm; 2 mm x 10 mm; 1 mm x 6 mm; 2,2 mm x 15mm; zaostrzona x 6 mm; -bagnetowe zagięte w dół o końcówce: 1 mm x 6 mm; 0,7 mm x 5,0 mm; -bagnetowe o końcówce: 1 mm x 6 mm; -proste zagięte o końcówce: 1 mm x 6 mm; 2 mm (do wyboru przez Zamawiającego) | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
31. | Narzędzie do uszczelniania naczyń do średnicy 7 mm włącznie z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o dł. 21 cm z zakrzywionymi branszami z powleczeniem szczęk w NANO technologii-antyadhezyjna powłoka. | szt. | 190 | [6 empty] | x | 57 |  |  | x
32. | Narzędzie do tonsilektomii, kleszczyki do zamykania/rozdzielania, do naczyń krwionośnych i limfatycznych do 3 mm, długość trzonu 12 cm, zagięte kleszczyki, profilowane końcówki do tępej dyssekcji, przełącznik ręczny. | szt. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
3. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 10
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [11 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 10
Materiały zużywalne do diatermii produkcji ERBE typu VIO, ICC jakie posiada Zamawiający
KOD CPV-33.16.10.00-6 Urządzenia elektrochirurgiczne
|  |  | Zamówienie podstawowe | [7 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/ dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Oferowana wielkość opakowania | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 12) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 13 + VAT w zł) | Liczba opakowań potrzebnych do pokrycia zapotrzebowania OPCJI w kol. 12 | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 13) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 14)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.
1. | Sonda argonowa giętka do endoskopii, długość 2,2 m, średnica 2,3 mm, z wypływem prostym z filtrem argonu. Umożliwiająca bezpośrednie podłączenie do przystawek argonowych ERBE typ APC2 / APC3 posiadanych przez Zamawiającego, jednorazowa, sterylna. W opakowaniu 10 szt. | op. | 25 | [7 empty] | 8
2. | Moduł pompy noża wodnego do preparowania tkanek do aparatu JET 2 jaki posiada Zamawiający. W opakowaniu 5 sztuk. | op. | 4 | [7 empty] | 2
3. | Nóż hybrydowy j.uż. współpracujący z modułem JET2 i diatermii ERBE jakie posiada Zamawiający do zabiegów ESD/EMR. Urządzenie do unoszenia tkanek za pomocą cieczy oraz koagulacji i cięcia przy pomocy diatermii, dł. 2,3m,śr. 2,6mm W opakowaniu 5 sztuk. | op. | 4 | [7 empty] | 2
4. | Kabel monopolarny do instrumentów endoskopowych z chwytem 3 mm, dł. 4m. Wtyk werb Mo 9/5. | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
5. | Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami cięcie/koagulacja, z kablem przyłączeniowym dł. 4m. Do elektrod z chwytem 4 mm. Z wtyczką typu Erbe MO 9/5 mm. | szt. | 15 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
6. | Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami cięcie/koagulacja, z kablem przyłączeniowym dł. 4m. Do elektrod z chwytem 4 mm. Z wtyczką typu 3-PIN International | szt. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
7. | Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami cięcie/koagulacja, z kablem przyłączeniowym dł. 4m. Do elektrod z chwytem 2,4 mm. Z wtyczką typu 3-PIN International | szt. | 40 | [6 empty] | x | 12 |  |  | x
8. | Przedłużka do elektrod z chwytem 4 mm, długość 150 mm | szt. | 8 | [7 empty] | 2
9. | Przedłużka do elektrod z chwytem 4 mm, długość 180 mm | szt. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
10. | Czyścik sterylny do elektrod. W opakowaniu 100 szt. | op. | 15 | [7 empty] | 5
11. | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, wtyk typu Erbe Mo 9/5, do instrumentów z wtykiem bananowym 4 mm. | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
12. | Elektroda neutralna, dzielona, powierzchnia 72 cm2 bez kabla przyłączeniowego, dla dzieci o wadze od 5 kg do 15 kg. W opakowaniu 50 szt. | op. | 3 | [7 empty] | 2
13. | Elektroda neutralna dzielona, jednorazowa z pierścieniem, ekwipotencjalnym, przystosowana do współpracy z diatermiami ERBE jakie posiada Zamawiający. Powierzchnia kontaktowa 85 cm2, z wyprowadzeniem na klips, powierzchnia pierścienia 23 cm2. W opakowaniu 50 szt. | op. | 160 | [7 empty] | 48
14. | Elektroda neutralna niedzielona, jednorazowa, przystosowana do współpracy z diatermiami ERBE jakie posiada Zamawiający. Powierzchnia kontaktowa 40 cm2, z wyprowadzeniem na klips, dla dzieci poniżej 5 kg. W opakowaniu 50 szt. | op. | 1 | [7 empty] | 1
15. | Kabel do elektrod neutralnych do diatermii ERBE jakie posiada Zamawiający, do elektrod z wyprowadzeniem na klips. Długość 4m. | szt. | 15 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
16. | Instrument do zamykania dużych naczyń laparoskopowych długość 34-35 cm, średnica 5 mm, końcówki okienkowe lub zagięte, radełkowane do wyboru przez Zamawiającego. Współpracujący z modułami do zamykania dużych naczyń BiClamp Erbe jakie posiada Zamawiający. | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
17. | Kleszczyki laparoskopowe do koagulacji i cięcia prądem bipolarnym długość 34-35 cm, średnica 5 mm | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
18. | Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 2 mm, nieklejące się do tkanek. dł. 23 cm. | szt. | 20 | [6 empty] | x | 8 |  |  | x
19. | Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki 1 mm, nieklejące się do tkanek. dł. 23 cm. | szt. | 35 | [6 empty] | x | 10 |  |  | x
20. | Kabel do pincet bipolarnych, długość 4 m, wtyk typu ERBE BI8/4 | szt. | 50 | [6 empty] | x | 15 |  |  | x
21. | Kabel do pincet bipolarnych, długość 4 m, wtyk typu 2-PIN 28 mm | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
22. | Filtr główny odsysacza dymów operacyjnych ERBE IES3 jakie posiada Zamawiający | szt. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
23. | Nakładka do odsysania dymów operacyjnych na uchwyty Slin Line, do odsysacza dymów operacyjnych ERBE IES2 lub IES3 jakie posiada Zamawiający. W opakowaniu 20 szt. | op. | 18 | [7 empty] | 7
24. | Końcówka przedłużająca do nakładki opisanej w pozycji nr 23. W opakowaniu 20 sztuk. | op. | 10 | [7 empty] | 5
25. | Filtr wstępny do odsysacza dymów operacyjnych ERBE IES2 jakie posiada Zamawiający. W opakowaniu 15 szt. | op. | 25 | [7 empty] | 8
26. | Uchwyt sterylny z przyciskami cięcie/koagulacja i funkcją odsysania dymów operacyjnych. Długość przewodów 3 m, do odsysacza dymów operacyjnych ERBE IES2 jakie posiada Zamawiający. W opakowaniu 20 szt. | op. | 4 | [7 empty] | 2
27. | Elektroda szpatułkowa, prosta 3 x 24 mm, dł. 40 - 50 mm, chwyt 4 mm. W opakowaniu 5 szt. | op. | 4 | [7 empty] | 2
28. | Elektroda pętlowa, prosta wolframowa.; ø10 mm; dł. 130-140mm; chwyt ø4 mm. | szt. | 4 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
29. | Elektroda pętlowa, prosta wolframowa.; ø15 mm; dł. 130-140mm; chwytø4 mm | szt. | 15 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
30. | Instrument do zamykania dużych naczyń z funkcją cięcia prądem bipolarnym, długość 35 - 36 cm, średnica 5 mm. Z włącznikiem w rękojeści i kablem przyłączeniowym. Współpracujący z modułem zamykania dużych naczyń Biclamp Erbe jaki posiada Zamawiający. W opakowaniu 5 szt. | op. | 2 | [7 empty] | 1 |  |  | x
31. | Elektroda pętlowa, prosta wolframowa.; ø20 mm; dł. 130-140 mm; chwyt ø4mm | szt. | 70 | [6 empty] | x | 21 |  |  | x
32. | Elektroda pętlowa, prosta wolframowa.; ø25 mm; dł. 145 mm; chwyt ø4mm | szt. | 70 | [6 empty] | x | 21 |  |  | x
33. | Elektroda szpatułkowa, prosta 2.3x19 mm; dł. 120 mm; chwyt ø4mm | szt. | 15 | [6 empty] | x | 5 |  |  | x
34. | Elektroda szpatułkowa, prosta 2.3x19 mm; dł. 120- 130 mm; chwyt ø2,4mm | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
35. | Pinceta bipolarna prosta, końcówki 0.7 mm; dł. 12 cm. Końcówki z materiałów nieklejących się do tkanek | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
36. | Pinceta bipolarna prosta, końcówki zagięte 0,7 mm, dł. 12 cm. Końcówki z materiałów nieklejących się do tkanek | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
37. | Pinceta bipolarna bagnetowa końcówki; 0.4 mm, dł. 15.5 cm. Końcówki z materiałów nieklejących się do tkanek | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
38. | Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki 0.7mm; dł. 17 cm. Końcówki z materiałów nieklejących się do tkanek | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
39. | Elektroda wolframowa, prosta ø 0.5x3 mm; dł. 40 - 45 mm; chwyt ø2.4 mm | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
40. | Elektroda wolframowa, prosta ø 0.5x3 mm; dł. 40- 45 mm; chwyt ø4 mm | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
41. | Elektroda wolframowa, prosta ø 0.5x3 mm; dł. 55-60 mm; chwyt ø2,4 mm | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
42. | Elektroda wolframowa, prosta ø 0.5x3 mm; dł. 55-60 mm; chwyt ø4 mm | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
43. | Elektroda wolframowa, zagięta ø 0.5x3 mm; dł. 35- 40 mm; chwyt ø2,4 mm | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
44. | Elektroda wolframowa, zagięta ø 0.5x3 mm; dł. 35- 40 mm; chwyt ø4 mm | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
45. | Elektroda wolframowa, zagięta ø 0.5x3 mm; dł. 55- 60 mm; chwyt ø2,4 mm | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
46. | Elektroda wolframowa, zagięta ø 0.5x3 mm; dł. 55- 60 mm; chwyt ø4 mm | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
47. | Elektroda pętlowa, prosta wolframowa; 15x20 mm; dł. 140 mm; chwyt ø2,4 mm | szt. | 35 | [6 empty] | x | 10 |  |  | x
48. | Elektroda pętlowa, prosta wolframowa; 20 mm; dł. 140 mm; chwyt ø2,4 mm | szt. | 35 | [6 empty] | x | 10 |  |  | x
49. | Elektroda pętlowa, prosta wolframowa; ø 25 mm; dł. 145 mm; chwyt ø2,4 mm | szt. | 50 | [6 empty] | x | 15 |  |  | x
50. | Elektroda pętlowa, prosta wolframowa jednorazowa: ø10 mm; dł. 130 mm; chwyt ø2,4 mm. W opakowaniu 10 sztuk. | op. | 4 | [7 empty] | 1
51. | Elektroda pętlowa, prosta wolframowa jednorazowa: ø15 mm; dł. 135 mm; chwyt ø2,4 mm. W opakowaniu 10 sztuk. | op. | 14 | [7 empty] | 4
52. | Elektroda pętlowa, prosta wolframowa jednorazowa: ø20 mm; dł. 140 mm; chwyt ø2,4 mm. W opakowaniu 10 sztuk. | op. | 30 | [7 empty] | 9
53. | Pinceta bipolarna, prosta tępa; 1.0mm; dł 19 cm-20 cm | szt. | 10 | [6 empty] | x | 3 |  |  | x
54. | Elektroda nożowa, prosta 3.4x24 mm; dł. 45mm; chwyt ø4 mm. W opakowaniu 5 sztuk. | op. | 4 | [7 empty] | 1
55. | Elektroda kulkowa prosta jednorazowa dł. 110mm, ø4 mm, chwyt ø2,4mm. W opakowaniu 10 sztuk. | op. | 20 | [7 empty] | 6
56. | Elektroda kulkowa prosta jednorazowa dł. 110mm, ø5 mm, chwyt ø2,4mm. W opakowaniu 10 sztuk. | op. | 30 | [7 empty] | 9
57. | Elektroda kulkowa prosta wielorazowa ø4 mm; dł. 110mm, chwyt ø2,4mm | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
58. | Elektroda kulkowa prosta wielorazowa ø5mm; dł. 110mm, chwyt ø2,4mm | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
59. | Elektroda kulkowa prosta wielorazowa ø6 mm; dł. 115mm, chwyt ø2,4mm | szt. | 4 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
60. | Elektroda kulkowa prosta wielorazowa ø4 mm; dł. 110mm, chwyt ø4mm | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
61. | Elektroda kulkowa prosta wielorazowa ø5 mm; dł. 110mm, chwyt ø4mm | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
62. | Elektroda kulkowa prosta wielorazowa ø6 mm; dł. 115mm, chwyt ø4mm | szt. | 4 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
3. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 11
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [10 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 11
Zestawy do resuscytacji, osłona na oczy, łyżka oraz rękojeść do laryngoskopu
KOD CPV-33.19.00.00-8- Różne urządzenia i produkty medyczne
|  |  | Zamówienie podstawowe | [6 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 11) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 12 + VAT w zł) | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 12) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 13)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Osłona na oczy służąca do całkowitego i bezpiecznego zamknięcia powiek pacjenta podczas znieczulenia ogólnego lub głębokiej sedacji np. na OIT. Zatrzymuje wilgoć, zapobiegając „wysychaniu” oka, zmniejsza ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem, otarciem oraz przedostaniem się płynów. Produkt posiada dwie strefy przylegania i ochrony powiek: - wewnętrzna, przezroczysta w formie foliowego okienka z delikatnym klejem, umożliwia stałą kontrolę zamknięcia powiek -zewnętrzna, biała z mocniejszym klejem do uszczelnienia osłony wokół oka. Osłona posiada nieprzylepne, obustronne zakładki w celu łatwego naklejania i zdejmowania nawet w rękawiczkach. W opakowaniu dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3cm. Produkt sterylny. Opakowanie zbiorcze 50 par. | op. | 7000 | [6 empty] | 2100
2. | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z masą ciała > 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600ml z zaworem ciśnieniowym 60cmH2O; możliwość zablokowania zaworu ciśnieniowego przez jego obrót; zintegrowany adapter do zastawki PEEP; worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze 4 i 5, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia na masce; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 700 ml, obiema 900 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. | Szt. | 100 | [6 empty] | 30
3. | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci z masą ciała 7 - 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 500 ml z zaworem ciśnieniowym 40cmH2O, możliwość zablokowania zaworu ciśnieniowego przez jego obrót; zintegrowany adapter do zastawki PEEP; worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze 2 i 3, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 300 ml, obiema 350 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. | Szt. | 20 | [6 empty] | 6
4. | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony Standard) lub równoważnej. Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg. Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej części łyżki logo z nazwą producenta. Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: 0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm, 1 - biały / dł. 75 mm x szer. 11.5 mm, 2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm, 3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm, 4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm, 5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm. Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT) oraz w postaci kodu QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | Szt. | 4000 | [6 empty] | 1200
5. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z zainstalowaną baterią o napięciu 6V oraz wbudowanym źródłem światła - dioda LED, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, identyfikującą tzw. zielony standard ISO 7376 lub równoważny. Rękojeść po użyciu umożliwiająca szybkie wyjęcie baterii w celu ich bezpiecznej utylizacji. Przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z łyżką siłą nacisku 20 kg. Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj.: symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x śr.: Krótka - stalowy / dł. 110.0 mm (+/- 5 mm) x śr. 29.0 mm). Waga rękojeści 70g. Termin ważności 3 lata. Opakowanie - folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez otwierania opakowania. Łatwa do otwarcia saszetka. Opakowanie jednostkowe zawierające informacje tj.: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), nazwę i logo producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | Szt. | 100 | [6 empty] | 30
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 12
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [10 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 12
Implanty piersi anatomiczne
KOD CPV-33.18.41.00-4- Implanty chirurgiczne
|  |  | Zamówienie podstawowe | [6 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 11) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 12 + VAT w zł) | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 12) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 13)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni teksturowanej i podstawie okrągłej: -powierzchnia mikroteksturowana - kształt podstawy okrągły - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci” - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka odporna na działania mechaniczne - pojemność 110-730 ml (+/- 10 ml) - 4 projekcje niska, średnia, wysoka, extra wysoka | szt. | 32 | [6 empty] | 10
2. | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni teksturowanej i podstawie owalnej: - powierzchnia mikroteksturowana, - kształt podstawy owalny - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci” -bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka odporna na działania mechaniczne - zakres pojemności 110-750 ml - 4 projekcje niska, średnia, wysoka, extra wysoka | szt. | 32 | [6 empty] | 10
3. | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni teksturowanej podstawa owalna o większej wysokości: - powierzchnia mikroteksturowana - podstawa owalna o większej wysokości i zoptymalizowanej objętości wypełnienia - sterylne, pakowane pojedynczo -zakres pojemności: 205-615 ml - 3 projekcje: średnia, wysoka, extra wysoka | szt. | 30 | [6 empty] | 10
4. | Lekkie implanty piersi anatomiczne o powierzchni teksturowanej i podstawie okrągłej: -powierzchnia mikroteksturowana - kształt podstawy okrągły - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione żelem silikonowym z dodatkiem mikrosfer o zmniejszonej masie do 30% - pełna kompatybilność z badaniami MRI - materiały użyte w produkcie są biokompatybilne, nietoksyczne, obojętne dla organizmu -bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka odporna na działania mechaniczne - zakres pojemności 130-920 ml - 3 projekcje średnia, wysoka, extra wysoka | szt. | 18 | [6 empty] | 5
5. | Lekkie implanty piersi anatomiczne o powierzchni teksturowanej i podstawie owalnej: -powierzchnia mikroteksturowana - kształt podstawy okrągły - sterylne, pakowane pojedynczo - wypełnione żelem silikonowym z dodatkiem mikrosfer o zmniejszonej masie do 30% - pełna kompatybilność z badaniami MRI - materiały użyte w produkcie są biokompatybilne, nietoksyczne, obojętne dla organizmu - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu - powłoka odporna na działania mechaniczne - zakres pojemności 130-920 ml - 3 projekcje średnia, wysoka, extra wysoka | szt. | 18 | [6 empty] | 5
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
3. Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki.
| 4. Wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera do 10 lat od implantacji. | [6 empty] | ………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 13
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [11 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 13
Pozycjonery żelowe, jednorazowa maska ochronna na oczy, przenośnik taśmowy, pokrowce na przenośniki, pasy stabilizujące, wielorazowy mankiet infuzyjny
KOD CPV-33.19.00.00-8- Różne urządzenia i produkty medyczne
|  |  | Zamówienie podstawowe | [7 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Oferowana wielkość opakowania | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 12) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 13 + VAT w zł) | Liczba opakowań potrzebnych do pokrycia zapotrzebowania OPCJI w kol. 12 | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 13) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 14)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.
1. | Materac długi 1800 x 520 x 10 mm (±10mm) wykonany z medycznego żelu silikonowego, pokryty powłoką poliuretanową, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 lub równoważnej i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, możliwość ochłodzenia materaca do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania materaca do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia materaca z materacami grzewczymi. | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
2. | Półwałek 305 x 95 x75 mm (±10mm) wykonany z medycznego żelu silikonowego, pokryty powłoką poliuretanową, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 lub równoważnej i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, możliwość ochłodzenia półwałka do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania półwałka do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia półwałka z materacami grzewczymi. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
3. | Półwałek 405 x 95 x75 mm (±10mm) wykonany z medycznego żelu silikonowego, pokryty powłoką poliuretanową, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 lub równoważnej i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, możliwość ochłodzenia półwałka do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania półwałka do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia półwałka z materacami grzewczymi. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
4. | Półwałek 505 x 92 x75 mm (±10mm) wykonany z medycznego żelu silikonowego, pokryty powłoką poliuretanową, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 lub równoważnej i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, możliwość ochłodzenia półwałka do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania półwałka do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia półwałka z materacami grzewczymi. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
5. | Podkład pod rękę profilowany 510 x 150 x 35 mm (±10mm) wykonany z medycznego żelu silikonowego, pokryty powłoką poliuretanową, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 lub równoważnej i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, możliwość ochłodzenia podkładu do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania podkładu do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia podkładu z materacami grzewczymi. | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
6. | Podkładki pod pięty z ochroną ścięgna Achillesa 180 x 100 x 70 mm (±10mm) wykonane z medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 lub równoważnej i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, możliwość ochłodzenia podkładek do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania podkładek do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia podkładek z materacami grzewczymi. W opakowaniu 2 sztuki. | op. | 3 | [7 empty] | 1
7. | Ochrona kostki i pięty 250 x 120 x 10 mm (±10mm) wykonana z medycznego żelu silikonowego, pokryta powłoką poliuretanową, rozkładająca ciężar ciała i obniżająca nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniąca przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 lub równoważnej i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, możliwość ochłodzenia do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia z materacami grzewczymi. W opakowaniu 2 sztuki. | op. | 1 | [7 empty] | 1
8. | Podkowa pod głowę dla dorosłych 200 x 54 mm (±10mm) wykonana z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokryta powłoką poliuretanową, rozkładająca ciężar ciała i obniżająca nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniąca przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 lub równoważnej i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodząca ładunków elektrycznych, wolna od lateksu, możliwość ochłodzenia podkowy pod głowę do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania podkowy pod głowę do temperatury maksimum 40 ˚C, możliwość użycia podkowy pod głowę z materacami grzewczymi. | szt. | 7 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
9. | Podkowa pod głowę dla młodzieży 140 x 34 (±10mm) wykonana z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokryta powłoką poliuretanową, rozkładająca ciężar ciała i obniżająca nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniąca przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 lub równoważnej i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodząca ładunków elektrycznych, wolna od lateksu, możliwość ochłodzenia podkowy pod głowę do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania podkowy pod głowę do temperatury maksimum 40 ˚C, możliwość użycia podkowy pod głowę z materacami grzewczymi. | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
10. | Półwałek 350x150x75 (±10mm) wykonany z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokryty powłoką poliuretanową, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 lub równoważnej i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, możliwość ochłodzenia półwałka do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania półwałka do temperatury maksimum 40 ˚C, możliwość użycia półwałka z materacami grzewczymi. | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
11. | Półwałek 300x140x110 (±10mm) wykonany z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokryty powłoką poliuretanową, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 lub równoważnej i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, możliwość ochłodzenia półwałka do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania półwałka do temperatury maksimum 40 ˚C, możliwość użycia półwałka z materacami grzewczymi. | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
12. | Półwałek 505x140x110 (±10mm)wykonany z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokryty powłoką poliuretanową, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 lub równoważnej i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, możliwość ochłodzenia półwałka do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania półwałka do temperatury maksimum 40 ˚C, możliwość użycia półwałka z materacami grzewczymi. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
13. | Podkładki pod pięty 180 x 100 x 70 (±10mm) wykonane z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 lub równoważnej i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, możliwość ochłodzenia do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania do temperatury maksimum 40 ˚C, możliwość użycia z materacami grzewczymi. W opakowaniu 2 sztuki. | op. | 3 | [7 empty] | 1
14. | Profilowany pozycjoner głowy i szyi 260x215x50mm (±10mm) przeciwodleżynowy wykonany z medycznego siloksanowego elastomeru, antypoślizgowy, zapewniający pełną stabilizacją na stole operacyjnym, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, zapewniający cyrkulację powietrza, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 lub równoważnej i ISO 10993-1 lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134°C, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi. | szt. | 6 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
15. | Przenośnik taśmowy do przekładania pacjenta w pozycji poziomej o wymiarach: 180x49 cm (± 5 cm) i wadze max. 1,4 kg. Płyta bazowa wykonana z polietylenu, przeznaczona do dezynfekcji powierzchniowej. Taśma wykonana z poliamidu, przeznaczona do prania w temp. 60°C. Obciążenie maksymalne: 200 kg przy 5 cm odstępie pomiędzy powierzchniami. Możliwość złożenia na pół w celu ułatwienia przechowywania. Dostępność taśm wymiennych poliamidowych oraz taśm polietylenowych jednorazowych. Przezierny dla promieni rentgenowskich i bezpieczny w środowisku MRI. Nie zawiera lateksu | szt. | 11 | [6 empty] | x | 3 |  |  | x
16. | Przenośnik taśmowy do przekładania pacjenta w pozycji poziomej o wymiarach: 90 x 49 cm (± 5 cm)i wadze max. 0,70 kg. Płyta bazowa wykonana z polietylenu, przeznaczona do dezynfekcji powierzchniowej. Taśma wykonana z poliamidu, przeznaczona do prania w temp. 60°C. Obciążenie maksymalne: 200 kg przy 5 cm odstępie pomiędzy powierzchniami. Dostępność taśm wymiennych poliamidowych oraz taśm polietylenowych jednorazowych. Przezierny dla promieni rentgenowskich i bezpieczny w środowisku MRI. Nie zawiera lateksu | szt. | 11 | [6 empty] | x | 3 |  |  | x
17. | Wielorazowy mankiet do infuzji ciśnieniowych o pojemności 500 ml, posiadający kieszeń, gruszkę i ciśnieniomierz. Zbudowany z grubych, wodoodpornych włókien poliestrowych. Tylna strona mankietu wzmocniona stałymi wewnętrznymi wkładkami. Zawiera przezroczyste okno pozwalające na wizualną obserwację poziomu płynu. Dokładność manometru ±2 mmHg przy 300 mmHg. Konstrukcja odporna na prucie i rozerwanie. Pęcherz wykonany z TPU (termoplastyczny poliuretan).Poliestrowy uchwyt z pętlą do zawieszania. Pranie mankietu po odłączeniu gruszki, pęcherza i manometru w temperaturze do 30°C. Nie zawiera lateksu | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
18. | Miękka jednorazowa piankowa maska ochronna chroniąca delikatne nerwy i skórę wokół oczu pacjenta, zmniejszająca ryzyko urazów związanych z uciskiem. Chroni oczy przed uszkodzeniem i odwodnieniem. Wykonana z pianki poliuretanowej, z taśmą piankową, podwójnie powlekaną akrylem medycznym z przeźroczystymi soczewkami wykonanymi z PET. Wymiary 205 x80 mm (± 10 mm). Wyrób medyczny klas I. W opakowaniu 25 sztuk. | op. | 4 | [7 empty] | 1
19. | Pasy jednorazowe do stabilizacji na kolano i ciało 1600,2 x 101,6mm (±10mm), 2 częściowe, przeznaczone do unieruchamiania pacjenta na stole operacyjnym podczas zabiegów chirurgicznych. Wykonane wysokiej jakości pianki poliuretanowej, zapinane na rzep. Kompatybilne z promieniowaniem jonizującym i środowiskiem rezonansu magnetycznego (MRI). W opakowaniu 16 sztuk. | op. | 131 | [7 empty] | 39
20. | Wymienna taśma przeznaczona do przenośnika taśmowego do przekładania pacjenta w pozycji poziomej o wymiarach 90 x 49 (± 5 cm). Taśma wykonana z poliamidu, przeznaczona do prania w temperaturze 60°C. | szt. | 44 | [6 empty] | x | 13 |  |  | x
21. | Wymienna taśma przeznaczona do przenośnika taśmowego do przekładania pacjenta w pozycji poziomej o wymiarach 180 x 49 (± 5 cm). Taśma wykonana z poliamidu, przeznaczona do prania w temperaturze 60°C. | szt. | 44 | [6 empty] | x | 13 |  |  | x
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
3. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań.
4. Gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce dla pozycji od 1 do 14.
5. Oznaczenie CE dla pozycji od 1 do 14.
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 14
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [11 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 14
Płytki nosowe, stabilizatory, przyrządy do drenażu, arkusze silikonowy, protezki strzemiączka
KOD CPV-33.16.90.00-2 Przyrządy chirurgiczne
|  |  | Zamówienie podstawowe | [7 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Producent, lub autoryzowany przedstawiciel/ dystrybutor | Oferowana wielkość opakowania | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 12) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 13 + VAT w zł) | Liczba opakowań potrzebnych do pokrycia zapotrzebowania OPCJI w kol. 12 | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 13) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 14)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.
1. | Płytka nosowa do stabilizacji przegrody nosa mała, wykonana z teflonu (fluoroplastic): grubość 0,50mm, zaoblona, nacięta w celu wygodnego zaaplikowania i dostosowania się do warunków anatomicznych, posiada 7 otworów o śr. 2 mm na szwy, wymiary płytki: 48mm x 26mm, głębokość wcięcia 35mm, sterylna. W opakowaniu 2 sztuki. | op. | 20 | [7 empty] | 6
2. | Płytka nosowa do stabilizacji przegrody nosa duża, wykonana z teflonu (fluoroplastic): grubość 0,50mm, zaoblona, nacięta w celu wygodnego zaaplikowania i dostosowania się do warunków anatomicznych, posiada 7 otworów o śr. 2 mm na szwy, wymiary płytki: 60mm x 40mm, głębokość wcięcia 55 mm, sterylna. W opakowaniu 2 sztuki. | op. | 200 | [7 empty] | 60
3. | Płytka nosowa do stabilizacji przegrody nosa duża, wykonana z teflonu (fluoroplastic): grubość 0,50mm, zaoblona, nacięta w celu wygodnego zaaplikowania i dostosowania się do warunków anatomicznych, posiada 7 otworów o śr. 2 mm na szwy, wymiary płytki: 60mm x 40mm, głębokość wcięcia 55 mm, pakowane na sztuki, sterylne. | szt. | 2000 | [6 empty] | x | 600 |  |  | x
4. | Płytka nosowa do stabilizacji przegrody nosa z drenem wykonana z silikonu, zaoblona w kształcie łezki, dren wzdłuż płytki do odsysania wydzieliny i do dostępu powietrza o długości ok. 6 cm, otwór do przyszycia stabilizatora. Grubość 1,00mm. W opakowaniu 2 sztuki. | op. | 10 | [7 empty] | 3
5. | Stabilizator zewnętrzny nosa, wykonany z materiału termoplastycznego, profilowany, samoprzylepny. Trzy gąbki ochronne. Rozmiar duży. Wymiary: 66mm x 42mm x 45mm. Grubość 2,4 mm. | szt. | 10 | [6 empty] | x | 3 |  |  | x
6. | Stabilizator zewnętrzny nosa, wykonany z materiału termoplastycznego, profilowany, samoprzylepny. Trzy gąbki ochronne. Rozmiar mały/ standard Wymiary: 64mm x 40mm x 36mm. | szt. | 10 | [6 empty] | x | 3 |  |  | x
7. | Stabilizator zewnętrzny nosa, wykonany z materiału termoplastycznego, prostokątny do samodzielnego przycięcia, samoprzylepny z dodatkowym paskiem z pianki poliuretanowej do zabezpieczenia grzbietu nosa, wymiary: 50mm x 80mm. Grubość 2,4 mm. | szt. | 10 | [6 empty] | x | 3 |  |  | x
8. | Płaty silikonowe, niebieskie, grubość 0,13mm, przycięte i sterylne , zestaw 3 płatów w opakowaniu jednostkowym. Rozmiar 6 x 20 mm . | zestaw | 10 | [6 empty] | x | 3 |  |  | x
9. | Płaty silikonowe, niebieskie, grubość 0,13mm, przycięte i sterylne , zestaw 3 płatów w opakowaniu jednostkowym. Rozmiar 6 x 40 mm . | zestaw | 10 | [6 empty] | x | 3 |  |  | x
10. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha z drucikiem, średnica 1,14 mm, średnica kołnierza 2,3 mm. Pakowany sterylnie, podwójnie: kasetka oraz folia papier. | szt. | 100 | [6 empty] | x | 30 |  |  | x
11. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha, silikonowy z ogonkiem, średnica 1,02 mm, średnica kołnierza 2,3 mm, odstęp miedzy kołnierzami 1,60mm. Pakowany sterylnie, podwójnie: kasetka oraz folia papier. | szt. | 50 | [6 empty] | x | 15 |  |  | x
12. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha typu Paparella, średnica 1,02 mm, średnica kołnierzy 2,44 x 2,16 mm długość 1,0 mm. Pakowany sterylnie, podwójnie: kasetka oraz folia papier. | szt. | 100 | [6 empty] | x | 30 |  |  | x
13. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha typu Paparella, średnica 1,14 mm, średnica kołnierzy 2,44 x 2,16 mm długość 1,0 mm. Pakowany sterylnie, podwójnie: kasetka oraz folia papier. | szt. | 100 | [6 empty] | x | 30 |  |  | x
14. | Drenik uszny typu T-tube z silikonu. Pakowany sterylnie, podwójnie: kasetka oraz folia papier: - długość 6 mm, długość kołnierza 7,6 mm, średnica otworu 1,27 mm. - długość 12,0 mm, długość kołnierza 9,8 mm, średnica otworu 1,14 mm (do wyboru przez Zamawiającego). | szt. | 10 | [6 empty] | x | 3 |  |  | x
15. | Drenik uszny z Fluoroplastiku:średnica otworu 0,76mm, średnice kołnierzy 2.00 x 1,5 mm, odstep między kołnierzami 1,00mm. Pakowany sterylnie, podwójnie: kasetka oraz folia papier. | szt. | 30 | [6 empty] | x | 9 |  |  | x
16. | Drenik uszny. Długości między kołnierzami 1,0 mm, średnica zewnętrzna 0,86 mm, średnica wewnętrzna otworu 0,76 mm. Materiał: niebieski tytan. Podwójne sterylne opakowanie : kasetka oraz folia/ papier | szt. | 30 | [6 empty] | x | 9 |  |  | x
17. | Arkusz silikonowy, prostokątny, wymiary: 300 mm x 300 mm x 0,13 mm. Arkusz do zastosowań onkologicznych. | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
18. | Arkusz silikonowy, prostokątny, wymiary: 300 mm x 300 mm x 1,00 mm. Arkusz do zastosowań rynologicznych. | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
19. | Protezka strzemiączka Piston z taśmą platynową .Tłoczek z Fluoroplastik ( PTFE) o średnicy trzonka 0,5mm. Dostępne rozmiary protezki o długościach: 3,75mm/ 4,00mm/4,25mm/4,50mm/ 4,75mm/5,00mm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 25 | [6 empty] | x | 8 |  |  | x
20. | Protezka strzemiączka typu Eclipse Piston z prętem nitinolowym.Tłoczek z Fluoroplastik ( PTFE) średnicy 0,5mm . Dostępne rozmiary protezki o długościach: 3,75mm/ 4,00mm/4,25mm/4,50mm/ 4,75mm/5,00mm/ 6,00mm do wyboru przez Zamawiającego. Aktywowane cieplnie zamknięcie 360 stopni pręcika, wokół kowadełka. Protezka pakowna sterylnie. | szt. | 20 | [6 empty] | x | 6 |  |  | x
21. | Wielorazowy transparentny mankiet do infuzji ciśnieniowej o pojemności 500ml.Wykonany z materiału łatwego do czyszczenia i dezynfekcji, nie zawiera latexu. Mankiet transprentny pozwalający na całkowitą kontrolę poziomu płynów dookoła mankietu, haczyk do podwieszenia różnych pojemnków z płynami. Konstrukcja pozwalająca na opasanie pojemnika na płyn z mocowaniem na rzep. Wydajna gruszka z zaworem spustowym do kontroli cisnienia i szybkiej deflacji. Czytelny zabezpieczony ciśnieniowo manometr wyskalowany do 300 mm Hg umieszczony nad haczykiem. Uchwyt do powieszenia mankietu. Czytelny napis max pojemności wkładanego płynu. | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
22. | Wielorazowy mankiet do infuzji ciśnieniowej o pojemności 500ml. Mankiet z powłoką hydrofobową łatwy w czyszczeniu/dezynfekcji, nie zawiera latexu. Mankiet z przednią transprentną siatką do kontroli poziomu płynów, podwójny haczyk umiejscowiony nad siatką do mocowania płynów różnej pojemności . Czytelny nadruk maksymalnej objętości wkładanego płynu do toczeń na mankiecie. Wydajna gruszka z zaworem spustowym do napełnienia kontroli ciśnienia i szybkiej deflacji. Czytelny zabezpieczony ciśnieniowo manometr wyskalowany do 300 mm Hg umieszczony nad haczykiem. Uchwyt do powieszenia mankietu. Gruszka z drenem dostępne jako części zamienne ( potwierdzone z karcie katalogowej produktu). | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
3. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 15
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [10 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 15
Czujniki do pomiaru ciśnienia, czujniki do pomiaru rzutu serca do platformy hemodynamicznej EV1000 jaką posiada Zamawiający, czujnik neonatologiczny oraz kaniula
KOD CPV-33.19.00.00-8- Różne urządzenia i produkty medyczne
|  |  | Zamówienie podstawowe | [6 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/ dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 11) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 12 + VAT w zł) | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 12) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 13)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Pojedynczy czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią: - długości linii płuczącej 150 cm ( +/- 5 cm) - biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) - przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz - błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% - system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wielokierunkowy wypustek - linia pacjenta dł. 150 cm (120 cm + 30 cm) - połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) typu Edwards - przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu typu plug-in: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor -kompatybilny z platformą hemodynamiczną EV1000 jaką posiada Zamawiający | szt. | 1200 | [6 empty] | 360
2. | Pojedynczy czujnik neonatologiczny do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią z bezigłowym, zamkniętym systemem pobierania krwi - długość całkowita 120 cm ( +/- 5 cm), dreny o średnicy poniżej 1,15 mm z bezigłowym portem do pobierania próbek krwi i zintegrowanym zasobnikiem o pojemności 3 ml z zakończeniem do podłączenia mechanicznej pompy infuzyjnej - przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz - błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% - system przepłukiwania – pompa - połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) typu Edwards - przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | szt. | 200 | [6 empty] | 60
3. | Kaniula do pobierania krwi, kompatybilna z neonatologicznymi przetwornikami do pomiaru ciśnienia wyposażonymi w linię z portem bezigłowym | szt. | 2000 | [6 empty] | 600
4. | Pojedynczy czujnik neonatologiczny do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - długość całkowita 135 cm ( +/- 5 cm), dreny o średnicy poniżej 1,15 mm z zakończeniem do podłączenia mechanicznej pompy infuzyjnej - przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz - błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% - system przepłukiwania – pompa - połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) typu Edwards - przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor | szt. | 40 | [6 empty] | 12
5. | Zestaw do ciągłych pomiarów hemodynamicznych; czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca, długość linii 152 cm, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia tętniczego i CO, połączenia gniazda sygnału ciśnienia- bezpinowe, brak konieczności kalibracji czujnika, częstotliwość własna czujnika > 200Hz, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. Do 300 mmHg-3ml/godz., metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy), zestaw musi być kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego platformą hemodynamiczną EV1000, instrukcja obsługi w języku polskim. | szt. | 160 | [6 empty] | 48
6. | Zestaw do ciągłych pomiarów hemodynamicznych; czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca, długość linii 210 cm, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia tętniczego i CO, połączenia gniazda sygnału ciśnienia- bezpinowe, brak konieczności kalibracji czujnika, częstotliwość własna czujnika > 200Hz, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. Do 300 mmHg-3ml/godz., metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy), zestaw musi być kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego z platforma hemodynamiczną EV1000, instrukcja obsługi w języku polskim. | szt. | 160 | [6 empty] | 48
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 16
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [11 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 16
Osłony na mikroskopy OPMI Sensera; OPMI PROergo ref 000000-1087-851 jakie posiada Zamawiający
KOD CPV-33.19.00.00-8- Różne urządzenia i produkty medyczne
|  |  | Zamówienie podstawowe | [7 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/ dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Oferowana wielkość opakowania | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 12) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 13 + VAT w zł) | Liczba opakowań potrzebnych do pokrycia zapotrzebowania OPCJI w kol. 12 | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 13) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 14)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.
1. | Sterylne osłony na mikroskop OPMI Sensera zgodnie z zaleceniami producenta mikroskopu. Osłony pokryte niebieską powłoką zapobiegającą refleksom, wykonane z elastycznego materiału pozwalającego na zredukowanie szelestu oraz zapobiegające uszkodzeniu folii. Osłony zaopatrzone w taśmy, rzepy umożliwiające ułożenie folii zapewniające zachowanie całkowitego ruchu głowicy i ramienia statywu mikroskopu. Wymiary; 122 x 209 cm. W opakowaniu 5 szt. | op. | 100 | [7 empty] | 30 |  |  | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
3. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań.
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 17
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [11 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 17
Zestawy do zabiegów Mini-PCNL
KOD CPV-33.16.20.00-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
|  |  | Zamówienie podstawowe | [7 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/ dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Oferowana wielkość opakowania | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 12) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 13 + VAT w zł) | Liczba opakowań potrzebnych do pokrycia zapotrzebowania OPCJI w kol. 12 | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 13) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 14)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.
1. | Mini-nefroskop z optyką pod kątem 45°: kąt patrzenia 7°, obwód 11 Fr., długość robocza 220 mm, kanał roboczy 7,5 Fr., w zestawie: kontener do sterylizacji | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
2. | Rozszerzadło jednostopniowe do płaszcza mini-PCNL w rozmiarze 18 Fr, długość 260 mm | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
3. | Płaszcz mini-PCNL, typ otwarty, rozmiar 18 Fr, długość 160 mm | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
4. | Kleszcze 3-ramienne do mini-PCNL, sztywne, rozmiar 5 Fr, długość 340 mm | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
5. | Kleszczyki chwytające, 5 Fr. x 340 mm | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
6. | Kleszczyki biopsyjne, 5 Fr. x 340 mm, półgiętkie | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
7. | Uszczelka, otwór 0,7 mm (2,1 Fr), czarna, W opakowaniu 10 sztuk. | op | 3 | [7 empty] | 1
8. | Cystoskop kompaktowy z dziobem z boczną optyką (pod kątem 45°), kąt patrzenia 30°, rozmiar 17 Fr, długość robocza 225 mm, kanał roboczy 9 Fr (narzędzie 8,5 Fr), zintegrowany adapter z nierozbieralnymi, bezobsługowymi kranikami, podpórka palca, sterylizacja: autoklaw, W zestawie pojemnik do sterylizacji oraz 10 szt. zapasowych kapturków. | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
9. | Kleszczyki chwytające , rozm. 5 Fr., półgiętkie; bransze miseczkowe, obie ruchome, typu "zęby rekina"; bransze z automatycznym zamknięciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego; przyłącze typu Luer do mycia instrumentu | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
3. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 18
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [11 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 18
Akcesoria do wiertarki otolaryngologicznej BienAir OsseoDuo posiadanej przez Zamawiającego
KOD CPV-33.16.20.00-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
|  |  | Zamówienie podstawowe | [7 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (kol. 4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/dystrybutor | Numer katalogowy | Oferowana wielkość opakowania | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 12) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 13 + VAT w zł) | Liczba opakowań potrzebnych do pokrycia zapotrzebowania OPCJI w kol. 12 | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 13) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 14)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.
I | Akcesoria:
1. | Kątnica do wiertarki laryngologicznej, montowanej zatrzaskowo, dedykowana do wierteł dł. 65 - 70 mm, z przełożeniem 1:1, z wewnętrznym kanałem irygacyjnym umożliwiającym jednoczesną irygację i chłodzenie kątnicy, długości max. 86mm +/-1mm, o wadze max. 49g +/- 1g | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
2. | Prostnica do wiertarki laryngologicznej, montowanej zatrzaskowo, dedykowana do wierteł dł. 65 - 70 mm, z przełożeniem 1:1, z wewnętrznym kanałem irygacyjnym umożliwiającym jednoczesną irygację i chłodzenie kątnicy | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
3. | Mikromotor, Zakres pracy dla wiertarki laryngologicznej min. 4000 do 80000 obr./min, Moment obrotowy min. 40 mNm przy 30000rpm, Waga rączki bez kabla max. 115 g, Rączka o długości max. 77mm +/- 2mm i średnicy max 21mm +/- 0,5mm | szt. | 3 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
4. | Stojak na wiertła do przechowywania i sterylizacji, na wiertła od 0,5-0,6 do 7,0 mm, z opisem prawidłowego umieszczenia | szt. | 4 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
5. | Zestaw dwukolorowych drenów sterylnych do pompy o dwóch poziomach przepływu 100% i 50 % pakowane 10 sztuk w 1 opakowaniu | op. | 40 | [7 empty] | 10
6. | Płyn czyszczący w aerozolu (spray) - zalecany do czyszczenia elementów wiertarki, wyposażony w dyfuzory różnego kształtu i wielkości, poj. 500 ml | szt. | 18 | [6 empty] | x | 4 |  |  | x
7. | Płyn smarujący w aerozolu (spray) - zalecany do smarowania elementów wiertarki, wyposażony w dyfuzory różnego kształtu i wielkości, poj. 500 ml | szt. | 18 | [6 empty] | x | 4 |  |  | x
8. | Kontener do sterylizacji wierteł i mikromotororów, prostnicy i kątnicy wraz ze specjalnymi silikonowymi uchwytami do zamocowania wszystkich elementów zestawu operacyjnego. Na dnie kontenerów rysunek (legenda) do prawidłowego mocowania elementów zestawu | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
9. | Wielorazowe wiertła diamentowe do zabiegów otologicznych o długości 80mm i średnicach 0,6mm, 0,8mm, 1,0mm wraz z trzystopniową regulacją długości 25mm, 30mm, 35mm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 12 | [6 empty] | x | 3 |  |  | x
II | Wielorazowe wiertła Diamentowe o długości 70mm:
10. | Wiertło diamentowe o długości 70mm i średnicy 0,6 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
11. | Wiertło diamentowe o długości 70mm i średnicy 0,8 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
12. | Wiertło diamentowe o długości 70mm i średnicy 1,0 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
13. | Wiertło diamentowe o długości 70mm i średnicy 1,4 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
14. | Wiertło diamentowe o długości 70mm i średnicy 1,8 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
15. | Wiertło diamentowe o długości 70mm i średnicy 2,3 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
16. | Wiertło diamentowe o długości 70mm i średnicy 2,7 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
17. | Wiertło diamentowe o długości 70mm i średnicy 3,1 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
18. | Wiertło diamentowe o długości 70mm i średnicy 3,5 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
19. | Wiertło diamentowe o długości 70mm i średnicy 4,0 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
20. | Wiertło diamentowe o długości 70mm i średnicy 4,5 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
21. | Wiertło diamentowe o długości 70mm i średnicy 5,0 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
22. | Wiertło diamentowe o długości 70mm i średnicy 6,0 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
23. | Wiertło diamentowe o długości 70mm i średnicy 7,0 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
III | Wielorazowe wiertła Wolframowe wzmocnione o długości 70mm:
24 | Wielorazowe wiertło wolframowe o długości 70mm i średnicy 0,5 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
25 | Wielorazowe wiertło wolframowe o długości 70mm i średnicy 0,8 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
26 | Wielorazowe wiertło wolframowe o długości 70mm i średnicy 1,0 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
27 | Wielorazowe wiertło wolframowe o długości 70mm i średnicy 1,4 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
28 | Wielorazowe wiertło wolframowe o długości 70mm i średnicy 1,8 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
29 | Wielorazowe wiertło wolframowe o długości 70mm i średnicy 2,3 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
30 | Wielorazowe wiertło wolframowe o długości 70mm i średnicy 2,7 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
31 | Wielorazowe wiertło wolframowe o długości 70mm i średnicy 3,1 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
32 | Wielorazowe wiertło wolframowe o długości 70mm i średnicy 3,5 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
33 | Wielorazowe wiertło wolframowe o długości 70mm i średnicy 4,0 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
34 | Wielorazowe wiertło wolframowe o długości 70mm i średnicy 4,5 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
35 | Wielorazowe wiertło wolframowe o długości 70mm i średnicy 5,0 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
36 | Wielorazowe wiertło wolframowe o długości 70mm i średnicy 6,0 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
37 | Wielorazowe wiertło wolframowe o długości 70mm i średnicy 7,0 mm | szt. | 5 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
IV | Zestaw wierteł stalowych i diamentowych do kątnicy 95 mm
38. | Wielorazowe wiertło stalowe o średnicy Ø1.0 i długości 95mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
39. | Wielorazowe wiertło stalowe o średnicy Ø1.8 i długości 95mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
40. | Wielorazowe wiertło stalowe o średnicy Ø2.3 i długości 95mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
41. | Wielorazowe wiertło stalowe o średnicy Ø3.1 i długości 95mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
42. | Wielorazowe wiertło stalowe o średnicy Ø4.0 i długości 95mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
43. | Wielorazowe wiertło stalowe o średnicy Ø5.0 i długości 95mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
44. | Wielorazowe wiertło stalowe o średnicy Ø6.0 i długości 95mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
45. | Wielorazowe wiertło diamentowe o średnicy Ø1.0 i długości 95mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
46. | Wielorazowe wiertło diamentowe o średnicy Ø1.8 i długości 95mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
47. | Wielorazowe wiertło diamentowe o średnicy Ø2.3 i długości 95mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
48. | Wielorazowe wiertło diamentowe o średnicy Ø3.1 i długości 95mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
49. | Wielorazowe wiertło diamentowe o średnicy Ø4.0 i długości 95mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
V | Zestaw wierteł stalowych i diamentowych do kątnicy 125 mm
50. | Wielorazowe wiertło stalowe o średnicy Ø1.8 i długości 125mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
51. | Wielorazowe wiertło stalowe o średnicy Ø2.3 i długości 125mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
52. | Wielorazowe wiertło stalowe o średnicy Ø3.1 i długości 125mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
53. | Wielorazowe wiertło stalowe o średnicy Ø4.0 i długości 125mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
54. | Wielorazowe wiertło stalowe o średnicy Ø5.0 i długości 125mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
55. | Wielorazowe wiertło stalowe o średnicy Ø6.0 i długości 125mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
56. | Wielorazowe wiertło diamentowe o średnicy Ø1.0 i długości 125 mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
57. | Wielorazowe wiertło diamentowe o średnicy Ø1.8 i długości 125 mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
58. | Wielorazowe wiertło diamentowe o średnicy Ø2.3 i długości 125 mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
59. | Wielorazowe wiertło diamentowe o średnicy Ø3.1 i długości 125 mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
60. | Wielorazowe wiertło diamentowe o średnicy Ø4.0 i długości 125 mm | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
3. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 19
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [11 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 19
Akcesoria do manipulatora macicznego typu MyTube
KOD CPV-33.16.20.00-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
|  |  | Zamówienie podstawowe | [7 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/ dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Oferowana wielkość opakowania | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 12) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 13 + VAT w zł) | Liczba opakowań potrzebnych do pokrycia zapotrzebowania OPCJI w kol. 12 | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 13) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 14)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.
1. | Manipulator macicy typu MyTube, tuba prowadząca śr.12 mm, długość 184 mm, autoklawowalna | szt. | 50 | [6 empty] | x | 15 |  |  | x
2. | Adapter (końcówka), śr. 30mm, dł. 70mm,autoklawowalna | szt. | 25 | [6 empty] | x | 8 |  |  | x
3. | Adapter (końcówka), śr. 40mm, dł. 85mm,autoklawowalna | szt. | 85 | [6 empty] | x | 26 |  |  | x
4. | Adapter (końcówka), śr. 50mm, dł. 85mm,autoklawowalna | szt. | 25 | [6 empty] | x | 8 |  |  | x
5. | Zestaw uszczelek jednorazowych do manipulatora macicy typu MyTube śr. 10mm. W opakowaniu 5 sztuk. | op. | 70 | [7 empty] | 20
6. | Retraktor laparoskopowy do zabiegów ginekologicznych typu lifter silikonowy guzik, długość igły 5cm, dł. szwu 18cm, jednorazowy. Do kaniuli torkara 5mm . W opakowaniu 10 sztuk. | op. | 1 | [7 empty] | 1
7. | Grasper laparoskopowy typu SAWALHE z zębami 2x3,obie bransze ruchome, długość 34mm, narzędzie 3-częściowe, dł. robocza 360mm, średnica 10mm, obrotowe360⁰, z systemem szybkiego montażu "na klik" bez konieczności używania śrub mocujących doskładania/rozkładania narzędzia. Uchwyt (rączka) z blokadą, umożliwiającą trwałe otwarcie blokady, z dodatkowym spocznikiem na palec, bolcem HF 45 stopni. | szt. | 1 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
3. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 20
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [10 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 20
Włókna jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej
KOD CPV-33.19.00.00-8- Różne urządzenia i produkty medyczne
|  |  | Zamówienie podstawowe | [6 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/ dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 11) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 12 + VAT w zł) | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 12) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 13)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Włókno jednorazowego użytku w rozmiarach: 150 µm, 200 µm, 272 µm, 365 µm, 550 µm do wyboru przez Zamawiającego. Kompatybilne z laserem tulowym wykorzystywanym do zabiegów urologicznych zgodnie z Załącznikiem nr 4. | szt. | 800 | [6 empty] | 200
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 21
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [11 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 21
Osprzęt do shavera Olympus Diego Elite i toru wizyjnego Olympus Visera Elite III jaki posiada Zamawiający dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Szczękowo Twarzowej
KOD CPV-33.16.20.00-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
|  |  | Zamówienie podstawowe | [7 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Oferowana wielkość opakowania | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 12) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 13 + VAT w zł) | Liczba opakowań potrzebnych do pokrycia zapotrzebowania OPCJI w kol. 12 | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 13) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 14)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.
1. | Dren ssąco-płuczący, zakładany na tył rękojeści, z mechanizmem obrotowym ostrza, zintegrowanym w drenie, sterylny, jednorazowy. W opakowaniu 5 sztuk. | op. | 5 | [7 empty] | 2
2. | Ostrze shavera Diego Elite, 4 mm, proste, standardowe, ząbkowane, zamknięte. W opakowaniu 5 sztuk. | op. | 2 | [7 empty] | 1
3. | Ostrze shavera Diego Elite, 4 mm, 15°, standardowe, ząbkowane, zamknięte. W opakowaniu 5 sztuk. | op. | 1 | [7 empty] | 1
4. | Ostrze shavera Diego Elite, 2,9 mm, proste, standardowe, ząbkowane, zamknięte. W opakowaniu 5 sztuk. | op. | 2 | [7 empty] | 1
5. | Frez shavera, diament, różyczka, śr. 4,5mm, dł. 13,5cm, wygięty 15 st, jednorazowe, sterylne. W opakowaniu 5 sztuk. | op. | 1 | [7 empty] | 1
6. | Optyka szerokokątna parametry: średnica 2.7 mm, kąt patrzenia70°, długość robocza 160 mm, autoklawowalna | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
7. | Optyka szerokokątna. Parametry: średnica 2,7 mm, kąt patrzenia 30°,długość robocza 160 mm, autoklawowalna. | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
8. | Optyka szerokokątna parametry: średnica 2.7 mm, kąt patrzenia 0°,długość robocza 160 mm, autoklawowalna | szt. | 2 | [6 empty] | x | 1 |  |  | x
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
3. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 22
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [10 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 22
Akcesoria do fizjodyspensera Surgic PRO LED NSK jaki posiada Zamawiający
KOD CPV-33.16.90.00-2- Przyrządy chirurgiczne
|  |  | Zamówienie podstawowe | [6 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 11) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 12 + VAT w zł) | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 12) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 13)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Mikrosilnik chirurgiczny wraz z rękawem ze światłem do fizjodyspensera Surgic PRO LED NSK jaki posiada Zamawiający | szt. | 3 | [6 empty] | 1
2. | Mikrosilnik chirurgiczny wraz z rękawem bez światła do fizjodyspensera Surgic PRO LED NSK jaki posiada Zamawiający | szt. | 3 | [6 empty] | 1
3. | Prostnica chirurgiczna z zewnętrznym chłodzeniem ze światłem do fizjodyspensera Surgic PRO LED NSK jaki posiada Zamawiający z przełożeniem 20:1 | szt. | 3 | [6 empty] | 1
4. | Kątnica chirurgiczna z zewnętrznym chłodzeniem ze światłem do fizjodyspensera Surgic PRO LED NSK jaki posiada Zamawiający z przełożeniem 20:1 | szt. | 1 | [6 empty] | 1
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej

## Część nr 23
Postępowanie nr 22 ZP.261.6-Z.2026 | [11 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
Część nr 23
Materiały eksploatacyjne do endoskopii urologicznej
KOD CPV- 33125000-2 Urządzenia do badań urologicznych
|  |  | Zamówienie podstawowe | [7 empty] | Zamówienie w ramach opcji |  |  |  | Wartość zamówienia podstawowego wraz z opcją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość na 24 miesiące w j.m. | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł (kol.6 + VAT w zł) | Producent lub autoryzowany przedstawiciel/dystrybutor | Numer katalogowy lub znak/nazwa (zgodnie z pkt.1 Uwagi Zamawiającego pod tabelą) | Oferowana wielkość opakowania | Zamówienie w ramach opcji w j.m. | Wartość netto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 5 x kol. 11) | Wartość brutto zł zamówienia w ramach opcji (kol. 13 + VAT w zł) | Liczba opakowań potrzebnych do pokrycia zapotrzebowania OPCJI w kol. 12 | Razem wartość netto w zł (kol. 6+ kol. 13) | Razem wartość brutto w zł (kol. 8+ kol. 14)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.
1. | Drut wiodący typu Twister. Rdzeń wykonany z jednego kawałka nitinolu, atraumatyczna hydrofilna końcówka długości 5cm. Biało-niebieskie markowanie wykonane z teflonu zapewnia doskonałą widoczność podczas procedur endoskopowych zarówno z dostępu przezcewkowego jak i przezskórnego. Jednolita średnica dla całej długości drutu. Prosta atraumatyczna hydrofilna końcówka, średnica 00.35 cala. Długość całkowita 150 cm i 180 cm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 60 | [6 empty] | x | 20 |  |  | x
2. | Dylatator jednostopniowy typu Nothingam, do kontrolowanego poszerzenia moczowodu. Dylatator wykonany z poliuretanu, widoczny w promieniach rentgenowskich. Wersja hydrofinal i bez powłoki hydrofilnej do wyboru przez Zamawiającego. Średnica dylatatora wzrasta z minimalnej do maksymalnej na dystansie 3cm zapewniając płynne i atraumatyczne poszerzenie moczowodu. Kompatybilny z drutem wiodącym 0.035 cala. Średnice 10/12F, 12/6F, 14/6F do wyboru przez Zamawiającego. Długość całkowita 70 cm. | szt. | 50 | [6 empty] | x | 15 |  |  | x
3. | Cewnik balonowy do kontrolowanego poszerzenia moczowodu. Zestaw złożony z jednorazowego cewnika oraz manometru. W zestawie z łącznikiem trójkierunkowym. Balon: długość balonu 40mm, średnica szaftu 5F, długość szaftu 75cm, ciśnienie znamionowe 14 atm. Balon moczowodowy do kontrolowanego poszerzenia moczowowodu, kompatybilny z drutem prowadzącym 0,035 cala. Średnica nominalna po inflacji 15F. Dwa markery radiologiczne: na proksymalnym i dystalny końcu cewnika. Manometer: zamknięta konstrukcja oparta o tłok wykonany z nylonu, 2 boczne przyciski do blokowania trybu pompowania balonu i jego deflacji oraz manometr wskazujący aktualny poziom ciśnienia co 1 atm. | szt. | 45 | [6 empty] | x | 8 |  |  | x
4. | Stent moczowodowy samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany obustronnie warstwą polimeru (silikon i poliuretan). Mechanizm zabezpieczania przed migracją- wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w markery radiologiczne, 3 na każdym końcu, dodatkowy jeden marker w modelu z kotwicą. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo) lub zstępująco (przez nefrostomię) na platformie 10F. System wyposażony w kotwicę lub bez kotwicy stosowany w zależności od położenia zwężenia. System ograniczający refrux. Dostępne długości 120mm o średnicy 10mm, długość 200mm dostępna dla średnicy 9mm przeznaczona dla długich zwężeń do wyboru przez Zamawiającego. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy. | szt. | 35 | [6 empty] | x | 10 |  |  | x
5. | Drut wiodący hydrofilny. Rdzeń wykonany z jednego kawałka nitinolu, atraumatyczna końcówka długości 5cm. Śliska powierzchnia zapewnia atraumatyczne wprowadzenie i minimalizuje ryzyko uszkodzenia śluzówki. Jednolita średnica dla całej długości drutu. Prosta atraumatyczna hydrofilna końcówka, średnica 0.035 cala, długość całkowita 150 i 180 cm do wyboru przez Zamawiającego. Pakowany po 5 sztuk w opakowaniu. | op. | 40 | [7 empty] | 12
6. | Stent moczowodowy typu pigtail, potrójnie zagięty, wykonany z materiału termowrażliwego Część nerkowa posiada pojedyńczą pętlę, część pęcherzowa posiada dodatkowe (trzecie) zagięcie o koncie 35-40 stopni, redukując symptomy irytacji w pęcherzu. Dostepne rozmiary:4.7F, 6F o długości 26 cm oraz 28cm do wyboru przez Zamawiającego. Nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich dla lepszej wizualizacji. Stent posiada hyrofilne pokrycie na całej długości. Zestaw składa się z cewnika potrójnie zagiętego obustronnie otwartego, hydroflinego drutu długości 150cm, popychacza z markerem radilogicznym. Stent mogący pozostawać w ciele pacjenta do 6 miesięcy. | zestaw | 100 | [6 empty] | x | 30 |  |  | x
7. | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru(silikon z poliuretanem). Wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach- mechanizm zapobiegający migracji. Wyposażony w markery radiologiczne, 3 na każdym końcu, dodatkowy jeden marker w modelu z kotwicą. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zabuża funkcjonowania zwieracza.Wszystkie modele preznaczone do cewki moczowej średnica 45F. Stent nie ulega skracaniu. Stent do cewki opuszkowej – dostępne długości: 50mm, 60mm, 80mm, model 80mm odwrócony dla zmian powyżej 15mm dystalnie od zwieracza, stent bez kotwicy do wyboru przez Zamawiającego. Stent trójkątny do prostaty – dostępne długości: 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, stent tylko z kotwicą przeznaczony dla pacjentów o masie prostaty do 120g do wyboru przez Zamawiającego. Stent RPS do szyi pęcherza – dostępne długości: 30mm, 40mm, stent tylko z kotwicą do wyboru przez Zamawiającego. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy. | szt. | 8 | [6 empty] | x | 2 |  |  | x
x | RAZEM: | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x
Uwagi Zamawiającego:
1. W przypadku braku numeru katalogowego w kol. 10 należy wpisać znak/nazwę, która będzie zamieszczana w fakturze VAT w przypadku zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga złożenia katalogów, ulotek, kart charakterystyki lub innych dokumentów dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające nazwę producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora
i numer katalogowy wraz z ofertą.
3. Okres funkcjonowania do 3 lat zgodnie ze znakiem CE dla pozycji 4 i 7.
| 4. Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań. | [6 empty] | ………………………………………..………………..
Podpis osoby uprawnionej