## Biodro, kolano, elementy roboty
PZOZ/DZP/382/12PN/26
Załącznik Nr 5.1 do SWZ
FORMULARZ CENOWY Implanty, elementy robotyczne, dzierżawa
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………….
Tabela I zamówienie gwarantowane
lp. | nazwa i opis przedmiotu zamówienia | producent | Nazwa / numer katalogowy | JM | ilość w okresie 36 m-cy | cena jednost. netto w PLN | wartość netto w PLN | stawka vat % | watrość brutto w PLN
1 | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty w części bliższej i kołnierzowej porowatym tytanem oraz w całości hydroksyapatytem, kołnierzowy o geometrii potrójnego stożka. CCD 130°, w 12 rozmiarach, w wersji Standard i High Offset, o długości trzpienia 97 - 119mm. Równomierny wzrost rozmiaru ML o 1 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarach 1-4 oraz o 8mm w rozmiarach 5-12. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. Dostosowany do technik małoinwazyjnych, instrumentarium posiada frez do przygotowania kości pod kołnierz. |  |  | szt. | 500 |  |  | 8%
2 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22,225mm o długości +4 i +7mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9; +13mm. Stożek 12/14. |  |  | szt. | 50 |  |  | 8%
3 | Głowa ceramiczna o średnicy: 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9mm oraz 36mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm. Stożek 12/14. |  |  | szt. | 50 |  |  | 8%
4 | Polietylenowa blokada cementu w 7 rozmiarach (8,25 - 23,75mm) |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
5 | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, prosty, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej oraz w opcji CCD 125° i 135°, (Offset: Standard 135°; High +7mm 135°, Coxa Vara +7mm 125°; Coxa Vara 0mm 125°, Short Neck -5mm 135°). Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm), posiadający na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Rozmiary 8 - 20 o długości trzpienia 115 - 190mm w zależności od opcji. Dostępny trzpień dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudową krętarzową rozmiar 6. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
6 | Trzpień cementowany, gładki, stalowy, polerowany, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie o długościach 115 - 190 mm w 11 rozmiarach. W opcji CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
7 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), posiadająca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniająca prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił. Dostępna w 23 rozmiarach (39 - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm. |  |  | szt. | 22 |  |  | 8%
8 | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu crosslink o średnicy wew. 28mm w rozmiarach 40 - 53 mm, o średnicy wew. 32mm w rozmiarach 45 - 53mm, o średnicy wew. 36mm w rozmiarach 50 - 53 mm. Panewka posiada znacznik radiologiczny i kołnierz dookólny z możliwością docinania. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
9 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12, +15,5mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5. Stożek 12/14 |  |  | szt. | 500 |  |  | 8%
10 | Wkładka polietylenowa moderate-crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm neutralna i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 44 - 66mm, z kołnierzem i lateralizowana 4mm w rozmiarach 48 - 66mm; 32mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 48 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 52 - 76mm; 36mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 52 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 56 - 76mm; 40mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 56 - 76mm. |  |  | szt. | 50 |  |  | 8%
11 | Wkładka w całości ceramiczna o średnicy wewnętrznej: 28mm w rozmiarach 44 - 66mm; 32mm w rozmiarach 48 - 66mm; 36mm w rozmiarach 52 - 66mm. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
12 | Wkładka polietylenowa związana crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm w roz. 48 - 50; 32mm w roz. 52 - 76mm; 36mm w roz. 56 - 60mm; 40mm w roz. 62 - 68mm; opcje neutralna oraz lateralizowana z 10-stopniową reorientacją. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
13 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. W opcji bezotworowej w średnicach 44 - 66mm co 2mm oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących w średnicach 48 - 66mm co 2mm. |  |  | szt. | 20 |  |  | 8%
14 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa w średnicach 38 - 72mm co 2 mm. |  |  | szt. | 20 |  |  | 8%
15 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej: 22,225mm neutralna w rozmiarach 38 - 46mm; 28mm neutralna w rozmiarach 44-72mm, z kołnierzem w rozmiarach 48-66mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 32mm neutralna i z kołnierzem w rozmiarach 52-76mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10- stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 36mm neutralna w rozmiarach 56-76mm oraz lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 52-76mm; 40mm lateralizowana 4mm w rozmiarach 56-60mm. |  |  | szt. | 500 |  |  | 8%
16 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w średnicach 48 - 66mm co 2mm. Otwory umożliwiające ustawienie śrub w zakresie 34°. |  |  | szt. | 500 |  |  | 8%
17 | Śruba peryferyjna do kości gąbczastej o średnicy 5mm, w długościach 20 - 80mm co 5mm. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
18 | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, w długościach 15 - 70mm, co 5mm. |  |  | szt. | 100 |  |  | 8%
19 | Zaślepka do panewki bezcementowej. |  |  | szt. | 600 |  |  | 8%
20 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy. CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Na całej długości pokryty hydroxyapatytem. Dodatkowo posiadający nacięcia w płaszczyźnie AP i ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Dostępny w 9 rozmiarach o długościach 180 - 230mm. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
21 | Głowa ceramiczna rewizyjna z tytanowym adapterem (Biolox Delta) 28, 32, 36, 40 i 44mm w 3 długościach szyjki. |  |  | szt. | 6 |  |  | 8%
22 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja skośnych podkładek (5°, 10°, 15°) pod augment podpierający. |  |  | szt. | 6 |  |  | 8%
23 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja półkolista posiadająca otwory kierunkowe, wzajemnie prostopadłe na śruby blokowane o średnicy 5.5mm oraz podłużny otwór umożliwiający mocowanie implantu panewki do augmentu za pomocą śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm przy jednoczesnym zachowaniu swobody konfiguracji. Augmenty w grubościach 10, 15, 20 i 30mm dla panewek w rozmiarach 50 - 72mm. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca pod konkretny wymiar implantu. |  |  | szt. | 6 |  |  | 8%
24 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Augment podpierający (neutralny, lewy i prawy) występujący w rozmiarze 56, 62, 68mm. |  |  | szt. | 6 |  |  | 8%
25 | Śruby blokowane 5,5mm do augmentów półkolistych w długościach 25 - 70mm oraz do augmentów podpierających 14 - 30mm. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
26 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54 - 80 mm oraz opcja o pogłębionym dnie w rozmiarach minimum 54 - 72mm, offset 4-6mm w zależności od rozmiaru. |  |  | szt. | 20 |  |  | 8%
27 | Cement kostny wysokiej (1), wysokiej o szybkim wiązaniu (2) lub średniej (3) lepkości z gentamycyną lub bez, 20g lub 40g. |  |  | szt. | 200 |  |  | 8%
28 | Zestaw do próżniowego mieszania z cementem kostnym wysokiej (1) lub średniej (3) lepkości z gentamycyną lub bez, 50g lub 80g. |  |  | szt. | 500 |  |  | 8%
29 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. |  |  | szt. | 250 |  |  | 8%
30 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. |  |  | szt. | 200 |  |  | 8%
31 | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS, klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. Wykonany ze stopu CoCr, w 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 standard oraz 4 wąskie. |  |  | szt. | 420 |  |  | 8%
32 | Element rzepkowy wykonany z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. W opcji okrągły i anatomiczny w rozmiarach 29, 32, 35, 38 i 41mm. |  |  | szt. | 30 |  |  | 8%
33 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do 16µm oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. |  |  | szt. | 350 |  |  | 8%
34 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. |  |  | szt. | 100 |  |  | 8%
35 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobalt-chrom (CoCr), co zapewnia trwałość i biokompatybilność. Dostępny w co najmniej 6 rozmiarach: Rozmiar 1- 6. Elastyczność konfiguracji – każdy rozmiar komponentu udowego może być łączony z komponentem piszczelowym o tym samym rozmiarze, rozmiar mniejszym oraz rozmiar większym. Konfiguracje: Lewy przedział przyśrodkowy / prawy boczny oraz prawy przedział przyśrodkowy / lewy boczny, umożliwiające optymalne dopasowanie i umiejscowienie. |  |  | szt. | 90 |  |  | 8%
36 | Polerowana taca piszczelowa ze stopu kobalt-chrom, zaprojektowana z myślą o maksymalnej odporności na zużycie i niskim tarciu. Dostępny w 6 rozmiarach: Rozmiar 1 - 6. Konfiguracje: Dwie opcje na każdy rozmiar (lewy przyśrodkowy = prawy boczny / prawy przyśrodkowy = lewy boczny). Zapewnia kompatybilność z komponentami udowymi w odpowiadających i sąsiednich rozmiarach. |  |  | szt. | 90 |  |  | 8%
37 | Wykonana z wysokiej jakości polietylenu, gwarantującego trwałość oraz niski współczynnik ścierania. Dostępna w 6 rozmiarach: Rozmiar 1 - 6. Każdy rozmiar posiada 5 różnych grubości (7mm, 8mm, 9mm, 10mm oraz 11mm), co umożliwia precyzyjne zbalansowanie stawu oraz jego stabilność podczas zabiegu. Konfiguracje: Lewy przyśrodkowy / prawy boczny oraz prawy przyśrodkowy / lewy boczny, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do anatomicznego ustawienia. |  |  | szt. | 90 |  |  | 8%
38 | Element rewizyjny udowy endoprotezy stawu kolanowego, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. Grubość w częśći tylnej - 9 mm. Zmienna szerokość boksu (14,1 - 20,2 mm) względem rozmiaru. Posiada konus o stałym kącie 5° koślawości do zamontowania kołenierza przynasadowego, adaptera z offsetem, trzpienia przedłużającego. Wykonany ze stopu CoCr, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron. |  |  | szt. | 8 |  |  | 8%
39 | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) z lożami na cement o głębokości 0,75mm. 2° pochylenie konusa względem tacy. Element piszczelowy dostępny w 10 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. |  |  | szt. | 8 |  |  | 8%
40 | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) z lożami na cement o głębokości 0,8mm. 2 stopniowe pochylenie konusa względem tacy. Element piszczelowy dostępny w 9 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. |  |  | szt. | 8 |  |  | 8%
41 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Spodnia część wkładki posiada 3 zakładki blokujące ją na poziomie tacy piszczelowej. Dodatkowo wzmocniona pinem tytanowym. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10. |  |  | szt. | 8 |  |  | 8%
42 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Dodatkowo wzmocniona tytanowym pinem na całej długości konusa. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
43 | Augmenty udowe dystalne wykonane z CoCr, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm, 16mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. |  |  | szt. | 6 |  |  | 8%
44 | Augmenty udowe tylne wykonane z CoCr, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. |  |  | szt. | 6 |  |  | 8%
45 | Augmenty piszczelowe, wykonane z CoCr, cementowane, dostępne w opcji univwersalnej dla grubości 5 mm oraz opcji LM\RL i RM\LL dla grubości 10mm, 15mm w rozmiarach 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 odpowiednich dla rozmiarów tacy piszczelowej. |  |  | szt. | 6 |  |  | 8%
46 | Trzpień cementowany, tytanowy, uniwersalny o średnicy 14mm i długości 30mm, 50mm, 80mm, 130mm oraz o średnicy 16mm i długości 80mm i 130mm. |  |  | szt. | 6 |  |  | 8%
47 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, antyrotacyjny, uniwersalny do elementu piszczelowego i udowego. Dostępny o średnicy 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm i długościach 60mm, 110mm, 160mm. |  |  | szt. | 20 |  |  | 8%
48 | Adapter rewizyjny, offsetowy 2mm, 4mm, 6mm pozwalający na ustawienie pozycji offsetu w zakresie 360°. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
49 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 30mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. |  |  | szt. | 4 |  |  | 8%
50 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. |  |  | szt. | 6 |  |  | 8%
51 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. |  |  | szt. | 4 |  |  | 8%
52 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 29mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. |  |  | szt. | 4 |  |  | 8%
53 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
54 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. |  |  | szt. | 4 |  |  | 8%
55 | Element udowy dystalny, resekcyjny, zastępujący kłykcie udowe, lewy i prawy w 2 rozmiarach dla każdej ze stron. Wysokości 50 i 60mm. ROM od -5° do 140°. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
56 | Moduł przedłużający bezcementowy o długościach 25 - 125mm co 5mm. Moduł 55mm obustronnie z męskim stożkiem. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
57 | Metalowy pin do połączenia elementu udowego resekcyjnego lub zawiasowego z wkładem zawiasowym PE. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
58 | Polietylenowy element wymienny do resekcyjnego, dystalnego elementu udowego. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
59 | Element piszczelowy resekcyjny pokryty porowatym tytanem, polerowana powierzchnia artykulacyjna dostosowana do wkładki rotacyjnej. Wysokość 73mm, rozmiar ML 66mm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
60 | Proksymalny element udowy, resekcyjny, zastępujący część krętarzową. W opcjach neutralny, 15° prawy, 15° lewy. CCD 135°. Stożek 12/14. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
61 | Adapter udowy umożliwiający zastosowanie kołnierzy przynasadowych i trzpieni jednocześnie. Rozmiar 0, +5, +10mm. |  |  | szt. | 4 |  |  | 8%
62 | Trzpień resekcyjny, cementowany anatomiczny o długości 150mm w średnicach 12,5 - 18,5mm co 1mm, długości 200mm w średnicach 12,5 - 18,5mm co 2mm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
63 | Trzpień resekcyjny cementowany anatomiczny o długości 150mm w średnicach 11 - 17mm co 1mm, długości 200mm w średnicach 11 - 17mm co 2mm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
64 | Trzpień resekcyjny, cementowany prosty o długości 100mm w średnicach 11,5 - 13,5mm, długości 125mm w średnicach 13,5 - 18,5mm. Skok średnicy co 1mm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
65 | Trzpień resekcyjny cementowany prosty o długości 100mm w średnicach 10 - 12mm, długości 125mm w średnicach 12 - 17mm. Skok średnicy co 1mm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
66 | Wkładka polietylenowa rotacyjna wzmocniona metalowym rdzeniem, z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w 3 rozmiarach i grubościach 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28 i 31mm dla każdego rozmiaru. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
67 | Augment udowy o grubości 5 i 10 mm do zawiasowego elementu udowego. Mocowany cementem kostnym. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
68 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu CoCr, z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniających stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszących obciążenia poprzez schodkową budowę, z możliwością mocowania trzpieni przedłużających. Dostępny w 3 rozmiarach dla każdej ze stron. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
69 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki, wzmocniona metalowym rdzeniem, z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu. W 4 rozmiarach: XXS w grubościach od 12mm do 24 mm ze skokiem co 2mm oraz XS, S, M w grubościach od 12mm do 32mm ze skokiem co 2mm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
70 | Zestaw znaczników hydrofobowych |  |  | szt. | 100 |  |  | 8%
71 | Ostrze do piły, w różnych rozmiarach |  |  | szt. | 300 |  |  | 8%
72 | Piny do znaczników hydrofobowych 100x4 |  |  | szt. | 300 |  |  | 8%
73 | Piny do znaczników hydrofobowych 125x4 |  |  | szt. | 300 |  |  | 8%
74 | Piny do znaczników hydrofobowych 175x4 |  |  | szt. | 200 |  |  | 8%
75 | Sterylne obłożenie stacji bazowej (pakowane po 20 szt) |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
76 | Sterylne obłożenie stacji satelitarnej (pakowane po 20 szt) |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
[7 empty] | 0 | xxx | 0
Tabela II zamówienie opcjonalne
lp. | nazwa i opis przedmiotu zamówienia | producent | Nazwa / numer katalogowy | JM | ilość w okresie 36 m-cy | cena jednost. netto w PLN | wartość netto w PLN | stawka vat % | watrość brutto w PLN
1 | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty w części bliższej i kołnierzowej porowatym tytanem oraz w całości hydroksyapatytem, kołnierzowy o geometrii potrójnego stożka. CCD 130°, w 12 rozmiarach, w wersji Standard i High Offset, o długości trzpienia 97 - 119mm. Równomierny wzrost rozmiaru ML o 1 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarach 1-4 oraz o 8mm w rozmiarach 5-12. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. Dostosowany do technik małoinwazyjnych, instrumentarium posiada frez do przygotowania kości pod kołnierz. |  |  | szt. | 250 |  |  | 8%
2 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22,225mm o długości +4 i +7mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9; +13mm. Stożek 12/14. |  |  | szt. | 25 |  |  | 8%
3 | Głowa ceramiczna o średnicy: 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9mm oraz 36mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm. Stożek 12/14. |  |  | szt. | 25 |  |  | 8%
4 | Polietylenowa blokada cementu w 7 rozmiarach (8,25 - 23,75mm) |  |  | szt. | 5 |  |  | 8%
5 | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, prosty, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej oraz w opcji CCD 125° i 135°, (Offset: Standard 135°; High +7mm 135°, Coxa Vara +7mm 125°; Coxa Vara 0mm 125°, Short Neck -5mm 135°). Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm), posiadający na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Rozmiary 8 - 20 o długości trzpienia 115 - 190mm w zależności od opcji. Dostępny trzpień dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudową krętarzową rozmiar 6. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. |  |  | szt. | 5 |  |  | 8%
6 | Trzpień cementowany, gładki, stalowy, polerowany, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie o długościach 115 - 190 mm w 11 rozmiarach. W opcji CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. |  |  | szt. | 5 |  |  | 8%
7 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), posiadająca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniająca prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił. Dostępna w 23 rozmiarach (39 - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm. |  |  | szt. | 11 |  |  | 8%
8 | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu crosslink o średnicy wew. 28mm w rozmiarach 40 - 53 mm, o średnicy wew. 32mm w rozmiarach 45 - 53mm, o średnicy wew. 36mm w rozmiarach 50 - 53 mm. Panewka posiada znacznik radiologiczny i kołnierz dookólny z możliwością docinania. |  |  | szt. | 5 |  |  | 8%
9 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12, +15,5mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5. Stożek 12/14 |  |  | szt. | 250 |  |  | 8%
10 | Wkładka polietylenowa moderate-crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm neutralna i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 44 - 66mm, z kołnierzem i lateralizowana 4mm w rozmiarach 48 - 66mm; 32mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 48 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 52 - 76mm; 36mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 52 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 56 - 76mm; 40mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 56 - 76mm. |  |  | szt. | 25 |  |  | 8%
11 | Wkładka w całości ceramiczna o średnicy wewnętrznej: 28mm w rozmiarach 44 - 66mm; 32mm w rozmiarach 48 - 66mm; 36mm w rozmiarach 52 - 66mm. |  |  | szt. | 5 |  |  | 8%
12 | Wkładka polietylenowa związana crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm w roz. 48 - 50; 32mm w roz. 52 - 76mm; 36mm w roz. 56 - 60mm; 40mm w roz. 62 - 68mm; opcje neutralna oraz lateralizowana z 10-stopniową reorientacją. |  |  | szt. | 5 |  |  | 8%
13 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. W opcji bezotworowej w średnicach 44 - 66mm co 2mm oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących w średnicach 48 - 66mm co 2mm. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
14 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa w średnicach 38 - 72mm co 2 mm. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
15 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej: 22,225mm neutralna w rozmiarach 38 - 46mm; 28mm neutralna w rozmiarach 44-72mm, z kołnierzem w rozmiarach 48-66mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 32mm neutralna i z kołnierzem w rozmiarach 52-76mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10- stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 36mm neutralna w rozmiarach 56-76mm oraz lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 52-76mm; 40mm lateralizowana 4mm w rozmiarach 56-60mm. |  |  | szt. | 250 |  |  | 8%
16 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w średnicach 48 - 66mm co 2mm. Otwory umożliwiające ustawienie śrub w zakresie 34°. |  |  | szt. | 250 |  |  | 8%
17 | Śruba peryferyjna do kości gąbczastej o średnicy 5mm, w długościach 20 - 80mm co 5mm. |  |  | szt. | 5 |  |  | 8%
18 | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, w długościach 15 - 70mm, co 5mm. |  |  | szt. | 50 |  |  | 8%
19 | Zaślepka do panewki bezcementowej. |  |  | szt. | 300 |  |  | 8%
20 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy. CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Na całej długości pokryty hydroxyapatytem. Dodatkowo posiadający nacięcia w płaszczyźnie AP i ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Dostępny w 9 rozmiarach o długościach 180 - 230mm. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
21 | Głowa ceramiczna rewizyjna z tytanowym adapterem (Biolox Delta) 28, 32, 36, 40 i 44mm w 3 długościach szyjki. |  |  | szt. | 3 |  |  | 8%
22 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja skośnych podkładek (5°, 10°, 15°) pod augment podpierający. |  |  | szt. | 3 |  |  | 8%
23 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja półkolista posiadająca otwory kierunkowe, wzajemnie prostopadłe na śruby blokowane o średnicy 5.5mm oraz podłużny otwór umożliwiający mocowanie implantu panewki do augmentu za pomocą śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm przy jednoczesnym zachowaniu swobody konfiguracji. Augmenty w grubościach 10, 15, 20 i 30mm dla panewek w rozmiarach 50 - 72mm. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca pod konkretny wymiar implantu. |  |  | szt. | 3 |  |  | 8%
24 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Augment podpierający (neutralny, lewy i prawy) występujący w rozmiarze 56, 62, 68mm. |  |  | szt. | 3 |  |  | 8%
25 | Śruby blokowane 5,5mm do augmentów półkolistych w długościach 25 - 70mm oraz do augmentów podpierających 14 - 30mm. |  |  | szt. | 5 |  |  | 8%
26 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54 - 80 mm oraz opcja o pogłębionym dnie w rozmiarach minimum 54 - 72mm, offset 4-6mm w zależności od rozmiaru. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
27 | Cement kostny wysokiej (1), wysokiej o szybkim wiązaniu (2) lub średniej (3) lepkości z gentamycyną lub bez, 20g lub 40g. |  |  | szt. | 100 |  |  | 8%
28 | Zestaw do próżniowego mieszania z cementem kostnym wysokiej (1) lub średniej (3) lepkości z gentamycyną lub bez, 50g lub 80g. |  |  | szt. | 250 |  |  | 8%
29 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. |  |  | szt. | 125 |  |  | 8%
30 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. |  |  | szt. | 100 |  |  | 8%
31 | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS, klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. Wykonany ze stopu CoCr, w 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 standard oraz 4 wąskie. |  |  | szt. | 210 |  |  | 8%
32 | Element rzepkowy wykonany z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. W opcji okrągły i anatomiczny w rozmiarach 29, 32, 35, 38 i 41mm. |  |  | szt. | 15 |  |  | 8%
33 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do 16µm oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. |  |  | szt. | 175 |  |  | 8%
34 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. |  |  | szt. | 50 |  |  | 8%
35 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobalt-chrom (CoCr), co zapewnia trwałość i biokompatybilność. Dostępny w co najmniej 6 rozmiarach: Rozmiar 1- 6. Elastyczność konfiguracji – każdy rozmiar komponentu udowego może być łączony z komponentem piszczelowym o tym samym rozmiarze, rozmiar mniejszym oraz rozmiar większym. Konfiguracje: Lewy przedział przyśrodkowy / prawy boczny oraz prawy przedział przyśrodkowy / lewy boczny, umożliwiające optymalne dopasowanie i umiejscowienie. |  |  | szt. | 45 |  |  | 8%
36 | Polerowana taca piszczelowa ze stopu kobalt-chrom, zaprojektowana z myślą o maksymalnej odporności na zużycie i niskim tarciu. Dostępny w 6 rozmiarach: Rozmiar 1 - 6. Konfiguracje: Dwie opcje na każdy rozmiar (lewy przyśrodkowy = prawy boczny / prawy przyśrodkowy = lewy boczny). Zapewnia kompatybilność z komponentami udowymi w odpowiadających i sąsiednich rozmiarach. |  |  | szt. | 45 |  |  | 8%
37 | Wykonana z wysokiej jakości polietylenu, gwarantującego trwałość oraz niski współczynnik ścierania. Dostępna w 6 rozmiarach: Rozmiar 1 - 6. Każdy rozmiar posiada 5 różnych grubości (7mm, 8mm, 9mm, 10mm oraz 11mm), co umożliwia precyzyjne zbalansowanie stawu oraz jego stabilność podczas zabiegu. Konfiguracje: Lewy przyśrodkowy / prawy boczny oraz prawy przyśrodkowy / lewy boczny, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do anatomicznego ustawienia. |  |  | szt. | 45 |  |  | 8%
38 | Element rewizyjny udowy endoprotezy stawu kolanowego, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. Grubość w częśći tylnej - 9 mm. Zmienna szerokość boksu (14,1 - 20,2 mm) względem rozmiaru. Posiada konus o stałym kącie 5° koślawości do zamontowania kołenierza przynasadowego, adaptera z offsetem, trzpienia przedłużającego. Wykonany ze stopu CoCr, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron. |  |  | szt. | 4 |  |  | 8%
39 | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) z lożami na cement o głębokości 0,75mm. 2° pochylenie konusa względem tacy. Element piszczelowy dostępny w 10 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. |  |  | szt. | 4 |  |  | 8%
40 | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) z lożami na cement o głębokości 0,8mm. 2 stopniowe pochylenie konusa względem tacy. Element piszczelowy dostępny w 9 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. |  |  | szt. | 4 |  |  | 8%
41 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Spodnia część wkładki posiada 3 zakładki blokujące ją na poziomie tacy piszczelowej. Dodatkowo wzmocniona pinem tytanowym. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10. |  |  | szt. | 4 |  |  | 8%
42 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Dodatkowo wzmocniona tytanowym pinem na całej długości konusa. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
43 | Augmenty udowe dystalne wykonane z CoCr, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm, 16mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. |  |  | szt. | 3 |  |  | 8%
44 | Augmenty udowe tylne wykonane z CoCr, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. |  |  | szt. | 3 |  |  | 8%
45 | Augmenty piszczelowe, wykonane z CoCr, cementowane, dostępne w opcji univwersalnej dla grubości 5 mm oraz opcji LM\RL i RM\LL dla grubości 10mm, 15mm w rozmiarach 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 odpowiednich dla rozmiarów tacy piszczelowej. |  |  | szt. | 3 |  |  | 8%
46 | Trzpień cementowany, tytanowy, uniwersalny o średnicy 14mm i długości 30mm, 50mm, 80mm, 130mm oraz o średnicy 16mm i długości 80mm i 130mm. |  |  | szt. | 3 |  |  | 8%
47 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, antyrotacyjny, uniwersalny do elementu piszczelowego i udowego. Dostępny o średnicy 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm i długościach 60mm, 110mm, 160mm. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
48 | Adapter rewizyjny, offsetowy 2mm, 4mm, 6mm pozwalający na ustawienie pozycji offsetu w zakresie 360°. |  |  | szt. | 5 |  |  | 8%
49 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 30mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. |  |  | szt. | 2 |  |  | 8%
50 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. |  |  | szt. | 3 |  |  | 8%
51 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. |  |  | szt. | 2 |  |  | 8%
52 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 29mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. |  |  | szt. | 2 |  |  | 8%
53 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. |  |  | szt. | 5 |  |  | 8%
54 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. |  |  | szt. | 2 |  |  | 8%
55 | Element udowy dystalny, resekcyjny, zastępujący kłykcie udowe, lewy i prawy w 2 rozmiarach dla każdej ze stron. Wysokości 50 i 60mm. ROM od -5° do 140°. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
56 | Moduł przedłużający bezcementowy o długościach 25 - 125mm co 5mm. Moduł 55mm obustronnie z męskim stożkiem. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
57 | Metalowy pin do połączenia elementu udowego resekcyjnego lub zawiasowego z wkładem zawiasowym PE. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
58 | Polietylenowy element wymienny do resekcyjnego, dystalnego elementu udowego. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
59 | Element piszczelowy resekcyjny pokryty porowatym tytanem, polerowana powierzchnia artykulacyjna dostosowana do wkładki rotacyjnej. Wysokość 73mm, rozmiar ML 66mm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
60 | Proksymalny element udowy, resekcyjny, zastępujący część krętarzową. W opcjach neutralny, 15° prawy, 15° lewy. CCD 135°. Stożek 12/14. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
61 | Adapter udowy umożliwiający zastosowanie kołnierzy przynasadowych i trzpieni jednocześnie. Rozmiar 0, +5, +10mm. |  |  | szt. | 2 |  |  | 8%
62 | Trzpień resekcyjny, cementowany anatomiczny o długości 150mm w średnicach 12,5 - 18,5mm co 1mm, długości 200mm w średnicach 12,5 - 18,5mm co 2mm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
63 | Trzpień resekcyjny cementowany anatomiczny o długości 150mm w średnicach 11 - 17mm co 1mm, długości 200mm w średnicach 11 - 17mm co 2mm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
64 | Trzpień resekcyjny, cementowany prosty o długości 100mm w średnicach 11,5 - 13,5mm, długości 125mm w średnicach 13,5 - 18,5mm. Skok średnicy co 1mm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
65 | Trzpień resekcyjny cementowany prosty o długości 100mm w średnicach 10 - 12mm, długości 125mm w średnicach 12 - 17mm. Skok średnicy co 1mm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
66 | Wkładka polietylenowa rotacyjna wzmocniona metalowym rdzeniem, z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w 3 rozmiarach i grubościach 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28 i 31mm dla każdego rozmiaru. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
67 | Augment udowy o grubości 5 i 10 mm do zawiasowego elementu udowego. Mocowany cementem kostnym. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
68 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu CoCr, z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniających stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszących obciążenia poprzez schodkową budowę, z możliwością mocowania trzpieni przedłużających. Dostępny w 3 rozmiarach dla każdej ze stron. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
69 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki, wzmocniona metalowym rdzeniem, z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu. W 4 rozmiarach: XXS w grubościach od 12mm do 24 mm ze skokiem co 2mm oraz XS, S, M w grubościach od 12mm do 32mm ze skokiem co 2mm. |  |  | szt. | 1 |  |  | 8%
70 | Zestaw znaczników hydrofobowych |  |  | szt. | 50 |  |  | 8%
71 | Ostrze do piły, w różnych rozmiarach |  |  | szt. | 150 |  |  | 8%
72 | Piny do znaczników hydrofobowych 100x4 |  |  | szt. | 150 |  |  | 8%
73 | Piny do znaczników hydrofobowych 125x4 |  |  | szt. | 150 |  |  | 8%
74 | Piny do znaczników hydrofobowych 175x4 |  |  | szt. | 100 |  |  | 8%
75 | Sterylne obłożenie stacji bazowej (pakowane po 20 szt) |  |  | szt. | 5 |  |  | 8%
76 | Sterylne obłożenie stacji satelitarnej (pakowane po 20 szt) |  |  | szt. | 5 |  |  | 8%
[7 empty] | 0 | xxx | 0
Zamawiający wymaga zapewnienia dwóch pełnych linii implantów do alloplastyki kolana i alloplastyki biodra, z możliwością rozszerzenia do trzech linii. Rozszerzenie do trzech linii nastąpi na pisemny wniosek zamawiającego.
Pozycje 1 – 69 depozyt
Pozycje 70 – 76 zakup
Tabela III Dzierżawa systemu robotycznego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia
| Lp. | Procentowa realizacja zobowiązania w odniesieniu do wartości netto zamówienia gwarantowanego | j.m. | Ilość lat | Cena jedn. za 1 rok dzierżawy wynikająca z realizacji PLN netto | Wartość za 3 lata dzierżawy w PLN netto | Stawka podatku VAT% | Wartość za 3 lata dzierżawy w PLN brutto
|  |  | 1 rok | 3
| 1 | 0% |  | 3
| 2 | 0,1% - 10% |  | 3
| 3 | 10,1% - 20% |  | 3
| 4 | 20,1% - 30% |  | 3
| 5 | 30,1% - 40% |  | 3
| 6 | 40,1% - 50% |  | 3
| 7 | 50,1% - 60% |  | 3
| 8 | 60,1% - 70% |  | 3
| 9 | 70,1% - 80% |  | 3
| 10 | 80,1% - 90% |  | 3
| 11 | 90,1% - 100% |  | 3 |  |  |  |  | cena jednostkowa za 1 rok dzierżawy netto przy realizacji kontraktu 90,1%-100% nie może być niżasz niż 100,00 PLN
Tabela IV - wypełnia Zamawiajacy po potwarciu ofert
| Procentowa realizacja zobowiązania w odniesieniu do wartości brutto zamówienia gwarantowanego | Wartość zamówienia gwaratnowanego brutto wynikająca z oferty | Wartość procentowej realizacji zamówienia gwarantowanego (1 x 2) | Wartość dzierżawy brutto za 3 lata w zależności od realizacji zamówienia gwarantowanego wynikająca z oferty | Suma (3+4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Maksymalna wartość z kolumny nr 5
| Wartość oferty | Wartość w PLN brutto
Tabela I – Zamówienie gwarantowane
Tabela II – Zamówienie z opcją
Tabela IV maksymalna wartość z kolumny nr 5
Razem