OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI LABORATORYJNYCH DO POMIESZCZEŃ PRACOWNI ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZUJĄCYCH, PRACOWNI HYDROMECHANIKI, PRACOWNI SPRZĘTU POŻARNICZEGO, PRACOWNI TECHNICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, PRACOWNIA PROCESÓW SPALANIA I WYBUCHU

AKADEMII POŻARNICZEJ W WARSZAWIE

- Informacje podstawowe

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zestawu mebli laboratoryjnych w ilości i rodzaju określonych w treści niniejszego OPZ.

- Termin i sposób realizacji zamówienia

  - Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowana w ciągu 14 tygodni (98 dni) licząc od dnia podpisania umowy;

  - Zamawiający preferuje dostawę i montaż w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30, przy czym dopuszcza inne dni i godziny prowadzenia prac związanych z montażem po uzgodnieniu 
z Zamawiającym,  z zastrzeżeniem, że odbiór zamówienia odbędzie się w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30;

- Gwarancja

Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment w całości objęty był gwarancją producenta na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru;

- Miejsce dostawy

  - Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do pomieszczeń pracowni w budynkach Akademii Pożarniczej położonych w Warszawie (01-629) przy ul. Henryka Siemiradzkiego 2, oraz przy 
ul. Juliusza Słowackiego 52/54:

- Pracownia Środków Gaśniczych i Neutralizujących - Obiekt 01, budynek C, piętro 3 bez windy, pomieszczenia 417A, 417B i 418;

- Pracownia Hydromechaniki - Obiekt 01, budynek C, piętro 3 bez windy, pomieszczenie 416;

- Pracownia Technicznych Systemów Zabezpieczeń - Obiekt 02, budynek B, piwnica -1, 
bez windy, pomieszczenia 017, 018, 020.

- Pracownia Procesów Spalania i Wybuchu – Obiekt 01, budynek C, piętro 3 bez windy, pomieszczenia 404 i 404 D

- Pracownia Sprzętu Ratowniczego – Obiekt 01, parter

  - Miejsce dostawy mebli nie jest wyposażone w windę;

  - Dojazd jest możliwy samochodem dostawczym oraz ciężarowym przy czym nie jest możliwy wjazd pojazdem z przyczepą oraz ciągnikiem siodłowym z naczepą.

- Wymagania ogólne.

Za każdym razem, gdy Zamawiający przywołuje odniesienie do normy, oznacza to zastosowanie przytoczonej normy lub równoważnej a zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w niniejszym dokumencie przywołuje się normy, należy przez to rozumieć normy w ich aktualnym wydaniu na dzień składania oferty.

  - WYMAGANIA OGÓLNE DLA WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO W POMIESZCZENIACH 417A i 418.

Meble, wykonane w systemie modułowym z wystandaryzowanych elementów, pozwalającym na dowolne konfigurowanie zestawów. Stoły z szafkami w konstrukcji bez stelażowej – blaty oparte na szafkach 
z cokołem i konstrukcji ze stelażem A, w przypadku stołów bez szafek lub z szafkami przejezdnymi. 
Meble, muszą być niepalne, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne zabezpieczone przed korozją wykonane 
w całości z blachy stalowej (stelaże stołów dopuszcza się z kształtowników stalowych zabezpieczonych przed korozją jak blacha użyta do produkcji mebli i dygestoriów) ocynkowanej galwanicznie (grubość warstwy cynku minimum 2,5 µm) lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 i dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym, nakładanym metodą proszkową (grubość powłoki lakierniczej 40µm - 100µm). Szafki i szafy: wykonane wyłącznie z blach – nie dopuszcza się stosowania zamkniętych kształtowników. Parametry wszystkich oferowanych mebli należy potwierdzić w katalogu przekazanym Zamawiającemu po podpisaniu umowy w języku polskim ze zdjęciami i rysunkami technicznymi z wymiarami.

Meble i dygestoria w całości powinny być w kolorze zbliżonym do białego, z wyjątkiem czarnych cokołów i niebieskich blatów.

Farba poliuretanowa użyta do pokrywania mebli musi posiadać ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1, wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowaną.

Farba proszkowa poliuretanowa użyta do pokrywania blach z których są wykonane meble i dygestoria musi posiadać udowodnioną odporność na działanie promieniowa UV.

Meble muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą EN 13150 (stoły laboratoryjne) i EN 16121+A1 (szafki, szafy, szafy na odczynniki), wystawione przez laboratorium akredytowane i notyfikowane przez Komisje Europejską.

Kolorystyka mebli:

Blaty z żywicy fenolowej:

Kolor powierzchni górnej niebieski, podobny do NCS S 2030 R70B,

Krawędzie blatu czarne lub antracytowe.

Zlewy z żywicy epoksydowej w tym samym kolorze co blaty, NCS S 2030 R70B.

Zlewy w blatach z żywicy fenolowej wykonane z PP lub żywicy epoksydowej. Kolor niebieski.

Potwierdzić próbką blatu 20 x 20 cm, z przednią krawędzią i jedną boczną krawędzią.

Blat z ceramiki monolitycznej w dygestorium:

Kolor powierzchni górnej niebieski, podobny NCS S 2030 R70B,

Krawędzie blatu niebieskie.

Zlewy w blatach z ceramiki wykonane z ceramiki. Kolor niebieski.

Potwierdzić próbką blatu 20 x 20cm, z przednią i boczną krawędzią.

Kolor mebli i dygestoriów:

Lakier na meblach i dygestoriach gładki i matowy (bez faktury, nie baranek, nie młotkowanie, nie połysk).

Przystawki, korpusy szafek, fronty szafek, półki szafek i przystawek, dygestorium, biały podobny do RAL 260 90 05.

- Wymagania dla stelaży stołów:

Stelaże powinny być wykonane w całości wyłącznie z stalowych ocynkowanych profili prostokątnych zamkniętych o wym. 50x25x3 mm. Typ stelaża A. Nóżki stelaża powinny posiadać możliwość regulacji wysokości w granicach -5 +20 mm.  Nogi stelaży wykonane w taki sposób, aby nie występowały otwarte końcówki profili (z wyjątkiem miejsc montażu stopek poziomujących) - belki pionowe z poprzeczną zespawane po przekątnej łączenia (pod kątem 45 stopni w stosunki do obydwu belek) w stelażu C – zaślepka tylko na dolnej krawędzi cięcia profilu nogi stelaża, górna krawędź zasłonięta przednią belka łączącą nogi stelaża. Dopuszczalne obciążenie stołu na stelażu A winno wynosić min.: 350 kg/m2. Pojedyncze moduły winny być łączone w ciągi bez konieczności dublowania wspólnych elementów konstrukcyjnych modułu. Poprzeczki z bokami stelaży łączone za pomocą łącznika teleskopowo (tak aby stopniem wsunięcia łącznika do profilu poprzeczki regulować długość poprzecznia w zależności od tego czy jest to stół pojedynczy, czy łączony z innym stołem) wsuwanego w profil poprzeczki i wypełniający przekrój profilu, z blokadą jedną śrubą z łbem schowanym we wklęsłości profilu.

Wszelkie otwory i połączenia zaślepione. Łączniki te powinny pełnić rolę konstrukcyjną i być umiejscowione w wewnętrznym profilu poprzeczki łączącej boki stelaża i pozwalać na skracanie stelaży. Stelaż o konstrukcji szczelnej, pozbawiony niezaślepionych otworów technicznych.

Przestrzeń pomiędzy tylną dolną a górna poprzeczką, jeżeli jest to wskazane w specyfikacji asortymentowej, zabudowana przesuwną osłoną z polipropylenu, zasłaniającą przyłącza mediów, znajdujące się za stelażem stołu.

- Wymagania dla szafek pod blatowych, szaf i szafek wiszących

Korpus szafek i szaf wykonany w całości z blachy o grubości 0,75 mm - 0,8 mm, każda ściana szafki wykonana z oddzielnie lakierowanego poliuretanowo przez zmontowaniem arkusza blachy ocynkowanej 
lub kwasoodpornej. Ściany boczne szafek nie przylegających do innych szafek podwójne, lakierowane także od wewnątrz ściany. Boki szafek i szaf wykonane w taki sposób, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek 20 mm, w celu zwiększenia sztywności blacha zaginana w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Boki szafek i szaf muszą posiadać otwory do montowania różnego rodzaju wyposażenia: drzwiczek lewych i prawych, półek, prowadnic szuflad i wysuwanych półek.  Otwory wykonane wyłącznie w warstwie wewnętrznej podwójnej ściany i nie bliżej niż 5 mm od krawędzi boku szafki lub szafy. Boki szafek przylegających do siebie ze zdemontowaną zewnętrzną powłoką boku i bocznym elementem cokołu, w celu uniknięcia kapilarnego zaciągania wilgoci. Plecy szafek i szaf wykonane z pojedynczej blachy, mocowane do korpusu za pomocą połączeń gwintowanych i demontowane w celu serwisowania podłączeń mediów znajdujących się 
za stołem. Plecy szafek z możliwością wyposażenia w otwór wentylacyjny z otworami do montowania króćca wentylacyjnego. Dno szafek i szaf pełne, w szafkach na cokole i szafach z otworami do poziomowania szafki od wewnątrz.

Głębokość korpusów standardowych szafek i szaf na cokole i szafek przejezdnych: 500 mm. Głębokość korpusów płytkich szafek i szaf na cokole i szafek wiszących: 350 mm.

Fronty szafek i szaf wykonane z blachy o grubości 0,75 mm - 0,8 mm, podwójne i wypełnione materiałem tłumiącym i usztywniającym. Grubość frontów szafek i szaf 14 - 15 mm, narożniki frontów zaokrąglone (promień 3 – 4 mm), pionowe i poziome krawędziowe zewnętrzne frontu zaokrąglone (promień 0,5 – 1,5 mm). Fronty (drzwiczki, drzwi i szuflady) wykonane z dwóch tłoczonych wkładanych w siebie płatów blachy stalowej – jeden płat jest powierzchnią zewnętrzna, drugi wewnętrzną. Zewnętrzna cześć frontu wykonana z blachy tłocznej, na całą głębokość grubości frontu – zewnętrzny arkusz blachy bez jakichkolwiek szpar, spawów lub zgrzewów – tylko tłoczony. Wewnętrzny arkusz blachy wklejany do wnętrza tłoczonego arkusza zewnętrznego. Obie części frontów lakierowane dwustronnie (także wewnątrz zamkniętego frontu), oddzielnie, przed ich połączeniem.

Szafki na cokole wyposażone w nóżki poziomowane wyłącznie od wewnątrz szafki oraz regulowany na wysokość cokół zasłaniający je, wykonany z blachy ocynkowanej i pokrytej powłoką lakierniczą w ciemnym kolorze. Wysokość cokołu 90 +/- 5 mm – składający się z 3 demontowanych niezależnie części (dwa boki i front) i regulowany w pionie w zależności od poziomowania stołu.

Szafki przejezdne wyposażone w 4 podwójne, obrotowe kółka o średnicy ok 90 mm, dwa parzenie kółka z hamulcem i blokada obrotu. Kółka czarne z szarą oponą do płytek i wykładzin PVC.

Zawiasy drzwiczek puszkowe o kącie otwarcia co najmniej 270o, jednoprzegubowe, przegub zewnętrzny, zatrzaskowe, z hamulcem. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkręty i wyposażona w zamykaną klapę blokującą wysuwanie zawiasa z puszki i zasłaniającą wkręty. Zawiasy muszą być mocowane do puszki poprzez wsuniecie części roboczej zawiasa w prowadnice puszki i automatyczne blokowanie zatrzaskową klapką zasłaniająca wkręty. Rozłącznie zawiasów w celu demontażu drzwiczek musi następować tylko przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) i wysunięcie części roboczej zawiasa z puszki – bez odkręcania jakichkolwiek połączeń gwintowanych. Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych miedzi stopowej lub stopów cynku, niklowane.

Uchwyty frontów o długości 200 mm i przestrzeni pomiędzy częścią chwytną a frontem szafki powyżej 25 mm. Cześć chwytna nachylona od pionu o około 40o, ze zdejmowaną przeźroczystą nakładką z tworzywa sztucznego, pod która można włożyć fiszkę z opisem zawartości szafki. Minimalne wymiary fiszki mieszczącej się na frontowej, nachylonej płaszczyźnie części chwytnej i całkowicie chowającej się pod nakładką na uchwycie: 120 mm x 10 mm. Uchwyty wykonane jako jeden odlew ciśnieniowy z miedzi stopowej lub ze stopów cynku, chromowany.

Prowadnice szuflad kryte – zabudowane w podwójnych ściankach bocznych szuflady. Ścianki boczne szuflady podwójne, wykonane ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej, pokrytej powłoką lakierniczą. Boki szuflad od strony wewnętrznej pionowe. Prowadnice rolkowe – rolka zębata z tworzywa sztucznego poruszająca się po pasku zębatym z tworzywa sztucznego, o pełnym wysuwie, wykonane ze stali ocynkowanej. Prowadnice wyposażone w amortyzator gazowy oraz samo domykanie. Nośność systemu prowadnic 40 kg (nośność szuflad co najmniej 40 kg). Możliwość łatwego demontażu frontu – bez użycia narzędzi, poprzez zwolnienie palcem blokady. Grubość boku szuflady wraz z prowadnicą montowaną na boku szafki (odległość pomiędzy wewnętrzną ścianką szuflady, a wewnętrzną ścianką korpusu szafki) nie większa niż 32 mm.

wysokość frontów szuflad:

150 +/- 2 mm szuflady niskie,

300 +/- 2 mm, szuflady wysokie

Minimalna wysokość użytkowa (wysokość przedmiotu, który zmieści się w szufladzie i nie utrudnia jej zamykania i otwierania) dla szuflady z fortem o wysokości 150 mm: 85 mm dla najwyższej szuflady i 125 dla pozostałych; dla szuflady z fortem o wysokości 300 mm: 245 mm

Półki w szafkach i szafach muszą posiadać możliwość regulacji wysokości ich zawieszenia oraz muszą być wzmocnione zawinięciem przedniej, bocznych i tylnej krawędzi do dołu: na przedniej krawędzi tworzącym zamknięty profil (min  3 x zagięcie o  kąt 90 stopni , bez wyczuwalnej krawędzi  blachy) o przekroju prostokątnym i wysokości nie większej niż 20 mm; na tylnej krawędzi tworzącym co najmniej podwójne zawiniecie (min  1 x zagięcie o  kąt 90 stopni i 1 o kąt 180 stopni, bez wyczuwalnej krawędzi  blachy) o wysokości nie większej niż 20 mm; na bocznych krawędziach tworzącym co najmniej pojedyncze zawiniecie (min  1 x zagięcie o  kąt 90 stopni) o wysokości nie większej niż 20 mm.

- Blaty stołów

Blat z żywicy fenolowej - Blaty z żywic fenolowych obustronnie laminowane o grubości 20 mm (+/- 4 mm). Blaty w kolorze niebieskim.

Przednia krawędź blatu wyoblana na całym przekroju (blat zakończony łukiem opartym na jego dolnej i górnej powierzchni).

Blaty muszą posiadać następujące parametry wytrzymałości mechanicznej:

Odporność na suche ciepło, badana według normy EN 438, co najmniej 4, dla 180OC

Odporność na wilgotne ciepło, badana według normy EN 12721, co najmniej 4, dla 100OC

Odporność na zarysowania, badana według normy EN 438 co najmniej 4

Moduł sprężystości, badany według normy ISO 178, co najmniej 9000 N/mm2

Wytrzymałość na rozciąganie, badana według normy ISO 527-2, co najmniej 70 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie, badana według normy ISO 178, co najmniej 100 N/mm2

Płyty z żywicy fenolowej, z której są wykonane blaty ze względu na bezpieczeństwo pożarowe muszą być sklasyfikowane co najmniej jako brak rozgorzenia, średnia emisja dymu, brak płonących kropli – klasy B s1 d0, według normy EN 13501-1.

Niebieskie blaty z żywicy fenolowej muszą posiadać udowodnioną odporność na działanie promieniowa UV - wg. Polskiej Normy PN EN ISO 16474:3014 i przedstawiającej metodę oceny próbek wystawionych, zgodnie Polska Normą PN-EN ISO 7724:2003 lub metodą spektrofotometryczną, na 180 godzinną ekspozycję laboratoryjnego źródła światła lamp UV, gdzie różnica barwy ΔE jest nie wiesza niż 3,0.

Blaty z żywicy fenolowej muszą posiadać powierzchnię jednostronnie laminowaną, która musi być odporna na: Kwas octowy 99%, Roztwór dwuchromianu, 5%, Kwas chromowy 60%, Kwas mrówkowy 90%, Kwas chlorowodorowy 10%, Kwas chlorowodorowy 37%, Kwas azotowy 65% : Kwas chlorowodorowy 37% (1:3), Kwas nadchlorowy 60%, Kwas fosforowy 85%, Kwas siarkowy 25%, Kwas siarkowy 33%, Kwas siarkowy 77%, Kwas siarkowy 85%, Zasady Wodorotlenek amonu 28%, Wodorotlenek sodu 10%, Wodorotlenek sodu 20%, Wodorotlenek sodu 40%, Wodorotlenek sodu, płatki Sole: Siarczan miedzi 10% Chlorek żelaza(III) 10%, Jodek potasu, 10%, Nadmanganian potasu 10%, Chlorek cynku, nasycony, Azotan srebra 1%, Chlorek sodu 10%, Podchloryn sodu 13%, Związki organiczne: Krezol Dimetyloformamid, Formaldehyd 37%, Benzyna, Nadtlenek wodoru 3%, Fenol 90%, Siarczek sodu, nasycony, Bezwodnik octowy, Aceton, Acetonitryl, Octan amylu, Benzen, Butanol, Czterochlorek węgla, Chloroform, Kwas dichlorooctowy, Chlorek metylenu, Dioksan, Eter dietylowy, Octan etylu, Etanol, Glikol etylenowy, Metanol, Chlorek metylenu, Metyloetyloketon, Metylizobutyloketon, Monochlorobenzen, Naftalen, Octan n-butylu, Tetrahydrofuran, n-Heksan, Toluen, Trichloroeten, Ksylen, Oranż akrydyny 1%, Dwuwodzian złożony alizaryny 1%, Anilina niebieska, rozpuszczalna w wodzie 1%, Fuksyna zasadowa 1%, Fuksyna karbolowa 1%, Karmin 1%, Czerwień Kongo 1%, Fiolet krystaliczny (barwnik) 1%, Eozyna B 1%, Barwnik Giemsy 1%, Szczawian zieleni malachitowej 1%, Fiolet metylowy 2B 1%, Błękit metylenowy 1%, Safranina O 1%, Sudan III 1%, Barwnik Wrighta 1%, większość standardowych środków czyszczących

Odporność na wyżej wymienione substancje oznacza brak widocznych odbarwień, utraty połysku czy zmian w strukturze powierzchni blatu, po 24-godzinnej ekspozycji blatu na daną substancję.

- Armatura przy zlewach

Armatura blatowa do wody ciepłej i zimnej z mieszaczem, jednouchwytowa, z uchwytem do obsługi łokciem lub nadgarstkiem, z wylewką obrotową z osią obrotu przy blacie, zakończona oliwką odkręcaną gwarantującą możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach oraz aeratorem obrót wylewki minimum 110 stopni. Korpus wykonany z mosiądzu, głowica ceramiczna, blokada maksymalnej temperatury, wkład ceramiczny bezobsługowy z ogranicznikiem temperatury i regulowany ogranicznik przepływu.

- Przystawki instalacyjne w stołach wyspowych

Przystawki instalacyjne wykonane wyłącznie z blach i otwartych profili stalowych ocynkowanych lub kwasoodpornych. Przystawki służą do dostarczania na stół laboratoryjny mediów, zasilania elektrycznego, itp. oraz są podporą do półek. Przystawki muszą być zbudowane z dwóch kolumn o przekroju kwadratowym o wymiarach przekroju 150x150 mm. Każdy z czterech boków kolumny musi posiadać możliwość zamontowania każdego rodzaju mediów (gniazda 230V i 400 V, zawory gazów, punkty poboru gazów technicznych, baterie zlewozmywakowe, punkty poboru i odbioru wody, gniazda komputerowe, itp.), szerokość i głębokość kolumny 150 mm, jeżeli przystawki przylegają do siebie kolumnami, dopuszcza się zastosowanie wspólnej kolumny o szerokości 300 mm i głębokości 150 mm.  Przystawki muszą występować następujących wersjach wysokości od podłoża: 1320 mm (jeden panel ponad blatem stołu na każdym z czterech boków kolumny), 1620 mm (dwa panele ponad blatem stołu na każdym z czterech boków kolumny), 1920 mm (trzy panele ponad blatem stołu na każdym z czterech boków kolumny) - według szczegółowej specyfikacji asortymentowej. Przystawki muszą być uniwersalne: muszą posiadać możliwość zamontowania ich jako przystawki przyściennych oraz wyspowe, bez konieczności dodawania kolejnych kolumn. Kolumny przystawek muszą być oparte na podłodze laboratorium i posiadać własne nóżki poziomowane, przystosowane do podłóg z promieniem pomiędzy ściana a podłogą. Media do kolumn muszą mieć możliwość wprowadzenia trzema sposobami: od dołu (z podłoża bądź z przestrzeni instalacyjnej poniżej blatu stołu), z boków ponad poziomem blatu (z ściany, do której przylega kolumna) jak i od góry (z sufitu pomieszczenia). W przypadku sprowadzania mediów z góry przystawki musza posiadać teleskopową osłonę o przekroju takim jak kolumna przystawki i wykonaną z tego samego materiału jak kolumna przystawki, zabudowującą połączenia mediów pomiędzy górną krawędzią słupa przystawki a sufitem.

Kolumny przystawek wyposażone na całej wysokości, ponad blatem stołu, w demontowane panele instalacyjne/osłonowe zamontowane z czerech stron każdej kolumny. Panele instalacyjne i osłonowe (czyli panele instalacyjne bez zainstalowanych mediów) o wymiarach w następujących granicach: 145 – 150 mm x 295 – 300 mm (panele zamontowane na froncie słupów) i 115 – 120 mm x 295 – 300 mm (panele zamontowane na bokach słupów). Panele instalacyjne muszą być montowane na konstrukcji słupa na zaczepach z tego samego materiału co panel (4 zaczepy na panel, nie dopuszcza się montowania na elementach sprężynujących, plastikowych, wsuwania w prowadnice, przykręcania, nitowania, itp.) i demontowane jedynie poprzez ich lekkie podważenie – każdy panel musi posiadać możliwość zdemontowania, bez konieczności demontowania pozostałych paneli słupa. Minimalny wewnętrzny przekrój słupa przystawki do wykorzystania na prowadzenie mediów, przy zamontowanych gniazdach elektrycznych, z wewnętrznymi obudowami, z 4 stron słupa musi wynosić nie mniej niż 63 x 58 mm.

Kolumny zamknięte od góry zdejmowanym kapslem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, kapsel przykręcany do kolumny na śruby.

Kolumny przystawek muszą mieć łatwo zmywalną, gładką powierzchnię (wyjątkiem są przerwy pomiędzy panelami) – nie mogą posiadać żadnych zewnętrznych otworów lub perforacji (np. do wieszania półek), otwory przez które poprzechodzą przewody, np. do lampy pod półką – uszczelnione.

Panele frontowe muszą posiadać możliwość zainstalowania do 6 gniazd elektrycznych w panelu frontowym i do 3 gniazd w panelu bocznym słupa – słup musi posiadać możliwość zamontowania 18 gniazd elektrycznych na jednym poziomie paneli. Gniazda elektryczne w panelach zamontowane w sposób umożliwiający włożenie i wyjęcie wtyczki kątowej dla każdego gniazda w panelu (nawet gdy jest ich 6 sztuk) bez konieczności wyjmowania wtyczek kątowych z pozostałych gniazd w panelu. Panele muszą posiadać także możliwość zamontowania gniazd 3 – fazowych, wpuszczonych w panel. Gniazda elektryczne i całe panele z gniazdami w wykonaniu IP 44, oznaczone znakiem CE, jako niezależne urządzenia elektryczne (panel musi posiadać obudowę od tylnej strony gniazdek). Klapki gniazdek elektrycznych muszą posiadać miejsce do zamontowania opisu gniazdka, przykryte przeźroczystym tworzywem. Klapki wypukłe, faktura połysk, kolor biały. Gniazda elektryczne z klapką wyposażone w bolec, minimalny wymiar klapki gniazdka 55 x 55 mm.

Przystawki muszą posiadać możliwość montowania skrzynek bezpiecznikowych, osprzętu elektrycznego oraz zaworów wody i gazów zarówno w panelach frotowych (gniazda zawory i wylewki dostępne od frontu kolumny) jak i panelach bocznych (gniazda, zawory i wylewki dostępne z boku kolumny).  Panele frontowe kolumn muszą posiadać możliwość zamontowania 3 zaworów gazu w panelu. Kolumny muszą posiadać możliwość zamiany miejscami lub wymiany na inaczej wyposażone, paneli z mediami, a także możliwość dodania w terminie późniejszym większej ilości mediów (takich jak woda, woda lodowa, woda demineralizowana, gazy techniczne, gniazdka elektryczne itp.) – poprzez wymianę paneli na panele z większa ilością mediów - bez konieczności demontażu kolumny lub odsuwania stołu od ściany.

Kolumny przystawek połączone ze sobą półkami szklanymi w metalowej ramie z dnem (wykonanej z tego samego materiału co panele w kolumnach) – szkło bezpieczne ESG podparte na całym obwodzie półki. Półki przystawek muszą być podwójne - metalowa rama półki musi mieć formę kuwety, o wysokości 30 +/- 3 mm, zamkniętej od góry szkłem półki, szkło półki nie może wystawać po za krawędź ramy. Rama półki musi wystawać ponad szklaną płaszczyznę półki, tworząc podniesioną krawędź o wysokości około 3 mm i szerokości około 10 mm. Przystawki zależnie od wysokości (1320, 1620, lub 1920 mm) muszą posiadać 1, 2 lub 3 półki. Póki do przystawek w wersji jednostronnej muszą mieć głębokość 150 mm i 300 mm (np. dolna półka 150mm, górna 300 mm), do przystawek w wersji dwustronnej 150 mm, 300 mm i 450 mm. Półki muszą być zamontowane w kolumnach na zaczepach, od wewnętrznej strony kolumn, tak aby można było je łatwo zdemontować oraz zablokowane śrubą, tak by zabezpieczyć je przed spadnięciem przy uderzeniu w półkę od dołu.

Przystawki wyspowe muszą mieć możliwość zastosowania zamiast górnej półki szafki górnej otwieranej dwustronnie (z obu stron stołu wyspowego), z drzwiami szklanymi i pełnymi (zgodne z opisem szafek).

Półki muszą posiadać jako opcję oświetlenie LED montowane pod półka na magnes – wyposażanie w oświetlenie według specyfikacji asortymentowej.

Kolumny przystawek muszą mieć możliwość połączenia ich na wysokości blatu roboczego stołu zarówno mostkiem konstrukcyjnym (środnikiem, w którym można zamontować zlewiki i wylewki) wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo tak jak pozostałe elementy przystawki ponad blatem, jak i blatem roboczym wchodzącym pomiędzy kolumny przystawek, podpartym od dołu pomiędzy kolumnami elementem łączącym te kolumny. W obydwu przypadkach kolumny muszą stać na podłodze i posiadać własny system poziomowania. Zlewiki w przystawkach osadzane stalowym w elemencie łączącym kolumny przystawki, którego górna płaszczyzna jest 15 mm – 25 mm powyżej płaszczyzny blatu, wykonane z polipropylenu w tym samym kolorze co meble. Zlewiki prostokątne o wymiarach otwory nie mniejszych niż 250 mm x 85 mm, głębokości co najmniej 150 mm, nakładane z góry, krawędź górna pochyla w kierunku wnętrza zlewika.

Rozpiętość przystawek (długość półek i środników) dostosowana do stosowania ze stołami laboratoryjnymi o modułach 900 mm, 1200 mm, 1500, 1800 mm.

Przystawki w układach mebli składających się z więcej niż dwóch modułów muszą posiadać możliwość stosowania zarówno niezależnych jak i wspólnych kolumn dla dwóch sąsiadujących modułów (kolumny w takim układzie nie mogą być dublowane w przylegających do siebie bokiem przystawkach) - według specyfikacji asortymentowej.

Armatura zainstalowana w panelach kolumny instalacyjnej przystawki zarówno do wody ciepłej, zimnej oraz gazów mosiężna, pokryta lakierem poliuretanowym chemoodpornym.

Armatura do wody zimnej użytkowej z wylewką obrotową (obrót wylewki 270 stopni) z wylewką ukształtowana pod katem 90 + 90 stopni, zakończona odkręcaną oliwką gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach, kolor biały. Otwieranie za pomocą pokrętła czterostronnego (podwójny „motylek”), 2 x 360 stopni do pełnego otwarcia.

Armatura do wody lodowej montowana w panelach kolumny instalacyjnej przystawki z wylewką stałą, skierowaną pionowo do dołu zakończona odkręcaną oliwką gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach, kolor biały. Przyłącze zasilające w wodę lodową otwieranie za pomocą pokrętła czterostronnego (podwójny „motylek”), 2 x 360 stopni do pełniono otwarcia. Przyłącze odbierające wodę lodową, bez pokrętła, z zaworem zwrotnym.

Armatura zabudowana w kolumnie do wody ciepłej i zimnej z mieszalnikiem, jednouchwytowa, wylewka zakończona oliwką, odkręcaną gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach, kolor biały.

Armatura do gazu montowana w panelach kolumny instalacyjnej przystawki z wylewką stałą, skierowaną pionowo do dołu zakończona nieodkręcaną oliwka gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach, mosiężna, kolor biały. Otwieranie za pomocą pokrętła czterostronnego (podwójny „motylek”), 3 x 360 stopni do pełniono otwarcia.

Pokrętła zaworów muszą być oznakowane kodem barwnym zgodnie z normą PN-EN 13792:2003.

Klapki gniazdek elektrycznych umiejscowione w wymiennych kasetach, które posiadają miejsce do zamontowania opisu gniazdka, przykryte przeźroczystym tworzywem, wypukłe, faktura połysk, kolor biały muszą posiadać udowodnioną odporność na działanie promieniowa UV -

Panele przystawek muszą zapewniać możliwość zamontowania przez użytkownika dodatkowych gniazd i zawrotów. Zastrzega się prawo do montowania zaworów gazów technicznych przez zamawiającego o innej konstrukcji niż standardowo oferowana przez producenta mebli, bez utraty gwarancji.

- Specyfikacja techniczna dla pojedynczych kolumn instalacyjnych z mediami stojących na stołach – słupków z mediami

Kolumny (słupki) instalacyjne, służące do dostarczania na stół laboratoryjny mediów, zasilania elektrycznego oraz sieci komputerowej, wykonane wyłącznie z blach i otwartych profili stalowych ocynkowanych. Słupki w formie kolumn o przekroju kwadratowym o wymiarach przekroju 150 x 150 mm. Każdy z boków kolumny (trzy boki dla kolumny przyściennej, cztery dla wyspowej) musi posiadać możliwość zamontowania każdego rodzaju mediów (gniazda 230 V i 400 V, zawory gazów, punkty poboru gazów technicznych, baterie zlewozmywakowe, punkty poboru wody, gniazda komputerowe, itp.), szerokość i głębokość kolumny 150 mm. Słupki muszą występować następujących wersjach wysokości od podłoża: 1320 mm (jeden panel ponad blatem stołu na każdym z czterech boków kolumny), 1620 mm (dwa panele ponad blatem stołu na każdym z czterech boków kolumny), 1920 mm (trzy panele ponad blatem stołu na każdym z czterech boków kolumny) - według specyfikacji asortymentowej. Media do słupków muszą mieć możliwość wprowadzenia trzema sposobami: od dołu (z podłoża bądź z przestrzeni instalacyjnej poniżej blatu stołu), z boków ponad poziomem blatu (z ściany, do której przylega kolumna) jak i od góry (z sufitu pomieszczenia). W przypadku sprowadzania mediów z góry słupki muszą posiadać teleskopową osłonę o przekroju takim słupek, zabudowującą połączenia mediów pomiędzy górną krawędzią słupa przystawki, a sufitem.

Kolumny (słupki) wyposażone na całej wysokości, ponad blatem stołu, w demontowane panele instalacyjne/osłonowe zamontowane z czerech stron każdej kolumny. Panele instalacyjne i osłonowe (czyli panele instalacyjne bez zainstalowanych mediów) o wymiarach w następujących granicach: 145 – 150 mm x 295 – 300 mm (panele zamontowane na froncie słupów) i 115 – 120 mm x 295 – 300 mm (panele zamontowane na bokach słupów). Panele instalacyjne muszą być montowane na konstrukcji słupa na zaczepach z tego samego materiału co panel (4 zaczepy na panel, nie dopuszcza się montowania na elementach sprężynujących, plastikowych, wsuwania w prowadnice, przykręcania, nitowania, itp.) i demontowane jedynie poprzez ich lekkie podważenie – każdy panel musi posiadać możliwość zdemontowania, bez konieczności demontowania pozostałych paneli słupa. Minimalny wewnętrzny przekrój słupa przystawki do wykorzystania na prowadzenie mediów, przy zamontowanych gniazdach elektrycznych, z wewnętrznymi obudowami, z 4 stron słupa musi wynosić nie mniej niż 63 x 58 mm.

Słupki muszą mieć łatwo zmywalną, gładką powierzchnię (wyjątkiem są przerwy pomiędzy panelami) – nie mogą posiadać żadnych zewnętrznych otworów lub perforacji (np. do wieszania półek), otwory przez które poprzechodzą przewody, np. do lampy pod półką – uszczelnione.

Kolumny (słupki) zamknięte od góry zdejmowanym kapslem z tworzywa sztucznego w kolorze białym, kapsel przykręcany do kolumny na śruby, z możliwością wielokrotnego odkręcania i przykręca kapsla – nie dopuszcza się kapsla wykonanego z blachy stalowej.

Panele frontowe muszą posiadać możliwość zainstalowania do 6 gniazd elektrycznych w panelu frontowym i do 3 gniazd w panelu bocznym słupa – słup musi posiadać możliwość zamontowania 18 gniazd elektrycznych na jednym poziomie paneli. Gniazda elektryczne w panelach zamontowane w sposób umożliwiający włożenie i wyjęcie wtyczki kątowej dla każdego gniazda w panelu (nawet gdy jest ich 6 sztuk) bez konieczności wyjmowania wtyczek kątowych z pozostałych gniazd w panelu. Panele muszą posiadać także możliwość zamontowania gniazd 3 – fazowych, wpuszczonych w panel. Gniazda elektryczne i całe panele z gniazdami w wykonaniu IP 44, oznaczone znakiem CE, jako niezależne urządzenia elektryczne (panel musi posiadać obudowę od tylnej strony gniazdek). Klapki gniazdek elektrycznych musza posiadać miejsce do zamontowania opisu gniazdka, przykryte przeźroczystym tworzywem. Klapki wypukłe, faktura połysk. Gniazda elektryczne wyposażone w bolec, minimalny wymiar klapki gniazdka 55 x 55 mm.

Kolumny (słupki) także muszą posiadać możliwość montowania skrzynek bezpiecznikowych oraz zaworów wody i gazów zarówno w panelach frotowych (zawory i wylewki dostępne od frontu kolumny) jak i panelach bocznych (zawory i wylewki dostępne z boku kolumny). Panele frontowe słupków muszą posiadać możliwość zamontowania 3 zaworów gazu w panelu. Słupki muszą posiadać możliwość zamiany miejscami lub wymiany na inaczej wyposażone, paneli z mediami, a także możliwość dodania w terminie późniejszym większej ilości mediów (takich jak woda, woda demi, gazy techniczne, gniazdka elektryczne itp.) – poprzez wymianę paneli na panele z większa ilością mediów - bez konieczności demontażu słupka lub odsuwania stołu od ściany.

Panele kolumn (słupków) muszą zapewniać możliwość zamontowania przez użytkownika dodatkowych gniazd i zawrotów. Zastrzega się prawo do montowania zaworów gazów technicznych przez zamawiającego o innej konstrukcji niż standardowo oferowana przez producenta mebli, bez utraty gwarancji.

Kolorystyka: lakier gładki i matowy (bez faktury, nie baranek, nie młotkowanie, nie połysk). Korpusy i fronty przystawek oraz armatury biały podobny do RAL 260 90 05.

- Dygestorium do prac ogólnych

Konstrukcja

Dygestorium modułowe, odporne na korozję i chemikalia, niepalne wykonane w całości z blachy stalowej o grubości 0,7 mm – 1 mm (podstawa do 2 mm), ocynkowanej galwanicznie o (grubość warstwy cynku minimum 2,5 µm) lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym, nakładanym metodą proszkową (grubość powłoki lakierniczej 40µm - 120µm). Do budowy dygestorium i szafek nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek materiałów drewnopochodnych profili i blach aluminiowych (z wyjątkiem ramy okna) oraz stalowych kształtowników zamkniętych.

Dygestoria do prac ogólnych oraz szafki pod blatem certyfikowane przez niezależne laboratorium akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską na zgodność z normami i dyrektywami: EN 14175 cz.  2 i 3 (dygestoria do prac ogólnych); dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna); dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/35/UE (niskie napięcie); dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/42/UE (maszyny); EN 16121+A1(szafki pod blatem), deklaracja zgodności CE.

Wymiary zewnętrzne dygestorium. Wysokość dygestorium maksymalnie 2600mm od podłoża, minimalnie 2500mm od podłoża. Króciec wentylacyjny na wysokości 2300 mm. Szerokość dygestorium według specyfikacji asortymentowej: 1500 mm. Głębokość dygestorium nie więcej niż 900mm oraz 950mm wraz z pokrętłami zaworów wody, gazu i gniazdkami elektrycznymi. Głębokość wewnętrzna mierzona od wewnętrznej płaszczyzny szyby ruchomego okna do płaszczyzny tylnej ściany na całej wysokości ruchomego okna nie mniej niż 800mm (790 dla dygestorium wzmocnionego). Szerokość wewnętrzna komory wewnętrzna komory roboczej mierzona w połowie głębokości komory roboczej nie mniejsza niż szerokość zewnętrzna dygestorium pomniejszona o 100mm. Wysokość wewnętrzna komory roboczej mierzona od powierzchni blatu do najniższego punktu sufitu lub zamontowanego pod nim elementu układu wentylacyjnego minimum 1400mm, dla dygestorium obniżonego 1100 mm.

Odporność korozyjną blach ocynkowanych pokrytych lakierem poliuretanowym, z których dygestoria muszą posiadać następujące parametry odporności:

- Odporność korozyjną blach pokrytych lakierem poliuretanowym, z badania odporności korozyjnej blach, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy PN – EN ISO 9227: 2012 - gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, według normy PN – EN ISO 10289:2002 mają wynosić nie mniej niż 10

- Spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, mają wynosić nie więcej niż 0.

- Farba proszkowa poliuretanowa w kolorze białym użyta do pokrywania blach dygestorium musi posiadać ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1

- Farba proszkowa poliuretanowa użyta do blach z których są wykonane dygestoria musi posiadać udowodnioną odporność na działanie promieniowa UV - sprawozdanie z badań oferowanej białej powłoki lakierniczej położnej na oferowanym materiale, wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane i notyfikowane przez Komisje Europejską, wg. Polskiej Normy PN EN ISO 16474:3014 i przedstawiającej metodę oceny próbek wystawionych, zgodnie z Polska Normą PN-EN ISO 7724:2003 lub metodą spektrofotometryczną, na 180 godzinną ekspozycję laboratoryjnego źródła światła lamp UV, gdzie różnica barwy ΔE jest nie wiesza niż 3,0.

- Klapki gniazdek elektrycznych umiejscowione w wymiennych kasetach, które posiadają miejsce do zamontowania opisu gniazdka, przykryte przeźroczystym tworzywem, wypukłe, faktura połysk, kolor biały muszą posiadać udowodnioną odporność na działanie promieniowa UV – badanie wg. Polskiej Normy PN EN ISO 16474:3014 i przedstawiającej metodę oceny próbek wystawionych, zgodnie Polska Normą PN-EN ISO 7724:2003 lub metodą spektrofotometryczną, na 180 godzinną ekspozycję laboratoryjnego źródła światła lamp UV, gdzie różnica barwy ΔE jest nie wiesza niż 3,0.

Sterowanie i nadzór.

- Wymagane jest wyposażenie dygestorium w układ nadzorujący poprawność działania wentylacji w dygestorium umieszczony w kasecie prawego bocznego panelu dygestorium gdzie górna krawędź kasety musi się znajdować na wysokości 1300 - 1600mm. Układ nadzorujący musi być wyposażony w panel sterujący z alfanumerycznym wyświetlaczem LCD o wymiarach min 80 x 30 mm, z możliwością wyświetlania 5-cyforwego wyniku pomiaru lub kodu błędu. Panel sterujący musi wskazywać co najmniej: aktualną wartość przepływu powietrza przez komorę dygestorium w [m3/h], ostrzegać o nieprawidłowej pracy dygestorium za pomocą alarmu akustycznego i optycznego – brak wentylacji, zbyt mała, zbyt duża wentylacja.

- Układ nadzoru musi posiadać funkcję włączania i wyłączania dygestorium, włączenia i wyłączenia oświetlenia komory roboczej dygestorium bez wyłączania dygestorium, wyłączanie alarmu akustycznego. Układ nadzoru musi być wyposażony w podtrzymywanie elektryczne w przypadku zaniku napięcia, oraz musi posiadać możliwość sterowania stycznikiem wentylatora zewnętrznego oraz wysyłania sygnału on/off dla układu BMS.

Komora robocza

Dygestorium musi składać się z części roboczej (zawierającej komorę roboczą z podwójnymi ścianami bocznymi (w których znajdują się przyłącza wody i przewody do nich) i pojedynczą ścianą tylną) oraz podstawy, w której można zamontować szafki oraz szufladę pomiędzy szafkami a blatem.

Wentylacja komory roboczej realizowana wyłącznie za pomocą szpar wentylacyjnych w części sufitowej, bez podwójnej ściany tylnej (nie dopuszcza się żadnej formy dodatkowego kanału wentylacyjnego, przesłony tylnej lub podwójnej ściany tylnej komory roboczej). W celu uniknięciu powstaniowa zastoin oparów w narożnikach komory roboczej, musi ona posiadać ścięte pod kątem ok. 45 stopni wszystkie pionowe narożniki pionowe (na całej wysokości komory roboczej) – ścięcie około 10 cm x 10 cm.

Dygestorium do prac ogólnych z komorą roboczą, wraz ze skośnym sufitem, wykonaną w całości ze stali ocynkowanej pokrytej powłoka poliuretanową w kolorze białym.

Króciec do połącznia wentylacji o średnicy 250 mm, z zabezpieczeniem przed zalaniem komory dygestorium skroplinami z układu wentylacji i odprowadzeniem skroplin do kanalizacji.

Komora robocza musi posiać możliwość zainstalowania na tylnej ścianie stelaża chemicznego (wyposażanie w stelaż – według specyfikacji asortymentowej), składającego się z 2 prętów poziomych zamocowanych na dwóch szynach wykonanych z polipropylenu zbrojonego włóknem szklanym. Każda z szyn ma mieć długość 35 cm i musi posiadać dwa wózki z tego samego materiału umożliwiające regulację wysokości zamontowania prętów poziomych na szynie. Wózki wyposażone w pręty o długości 12 cm, prostopadłe do tylnej ściany dygestorium, do których za pomocą muf są mocowane pręty główne. Łącznie stelaż musi składać się z co najmniej: 2 szyn PP o długości 35 cm mocowanych pionowo, 4 wózków z prętami 12 cm, 4 muf i 2 prętów poziomych o długości mniejszej o około 25 cm od szerokości komory roboczej (szczegółowa ilość prętów – według specyfikacji asortymentowej).

Komora robocza oświetlana przez lampy LED o natężeniu światła minimum 500 lux, umieszczone min. 300mm poniżej sufitu komory roboczej (w dygestorium do prac ogólnych) i ponad oknem, wbudowane w przednią ścianę komory roboczej. Dostęp do świetlówek od frontu dygestorium, nie dopuszcza się dostępu od sufitu.

Dookoła otworu okiennego (po bokach, nad krawędzią blatu na ramie okna) umieszczone profile aerodynamiczne ze stali kwasoodpornej lub ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, poprawiające skuteczność wentylacji komory roboczej.

Profil aerodynamiczny umieszczony przy blacie dygestorium musi posiadać przepusty do wprowadzania do komory roboczej przewodów przy zamkniętym oknie i musi utrzymywać przewody w stałej pozycji niezależnie od położenia okna. Profil ten musi posiadać otwory przepuszczające powietrze do komory roboczej pod jego powierzchnią o kształcie aerodynamicznym.

Podstawa dygestorium wykonana w całości z blachy stalowej o grubości 1,5 mm - 2 mm ocynkowanej lub kwasoodpornej gat. OH18N9; pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym, giętej w sposób zapewniający sztywność konstrukcji. Podstawa na co najmniej 8 nóżkach poziomujących (ze względu na zmniejszenie nacisku na podłogę).  Podstawa musi zapewnić możliwość wsunięcia po nią szafek o szerokości nie mniejszej niż szerokość dygestorium pomniejszona o 10 cm. Szafki stojące pod dygestorium nie mogą być związane z konstrukcja dygestorium i muszą posiadać min. 4 własne nóżki poziomujące. W przypadku szafek wentylowanych, szafki muszą posiadać oddzielny krócieć wentylacyjny wyprowadzony nad dygestorium.

Okno dygestorium podwójne: górna cześć nieruchoma, dolna suwana góra-dół z napędem elektrycznym.

Przeszklenie górne wysokości minimum 200 mm i szerokości nie mniejszej niż szerokość dygestorium pomniejszona o 300 mm plus grubość ramy. Okno zamontowane w ramie wykonanej ze spawanej profili wykonanych ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 lub skręcanych profili wykonanych z aluminium. Rama malowana proszkowo farbą chemoodporną. Okno przeszklone szybą ze szkła bezpiecznego typu VSG (wielowarstwowego laminowanego: szkło-folia-szkło) o grubości minimum 6 mm, oprawioną w ramie za pomocą uszczelek chemoodpornych.

Przeszklenie dolne ruchome o wysokości minimum 850 mm i szerokości nie mniejszej niż szerokość dygestorium pomniejszona o 300 mm plus grubość ramy, w ramie wykonanej ze spawanej stali kwasoodpornej gat. OH18N9 lub skręcanych profili z aluminium. Możliwość otworzenia okna do wysokości 900 mm. od powierzchni blatu. Rama malowana proszkowo farbą chemoodporną. Przeszklenie szybą ze szkła bezpiecznego VSG (wielowarstwowego laminowanego: szkło-folia-szkło) o grubości minimum 6 mm. Wymaga się, aby szyba dolna była wykonana z jednego kawałka szkła bezpiecznego.

Okno ruchome podnoszone za pomocą przeciwciężaru i sytemu dwóch niezależnych linek kwasoodpornych. Przeciwciężar okna i wszystkie elementy układu podnoszenia okna (linki, przeciwwaga, bloczki) muszą być umieszczone wyłącznie w przednim panelu dygestorium (ponad otworem okiennym) lub w kolumnach z boków okna. Odległość przeciwciężaru okna od przedniej płaszczyzny dygestorium nie więcej niż 100mm. Wyklucza się prowadzenie linek wewnątrz komory roboczej.

Otwieranie okna musi być ograniczone blokadą bezpieczeństwa na wysokości około 500 mm, z możliwością zmiany jej wysokości.

Blat wykonany z ceramiki lanej monolitycznej ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem ze wszystkich stron. Blat musi posiadać ścięte ukośnie narożniki - kształt blatu dostosowany do przekroju komory roboczej (maksymalne wykorzystanie powierzchni). Narożniki blatu ścięte pod kątem 45 stopni na odcinku 10 cm x 10 cm, na ściętym narożniku, także musi być podniesione obrzeże. Szerokość blatu i komory roboczej nie mniejsza niż szerokość dygestorium pomniejszona o max. 100 mm.  Grubość blatu powinna wynosić 28 +/- 2 mm na całej powierzchni części płaskiej (nie dopuszcza się cieńszych płyt z żebrowaniem) i 35 +/- 2 mm wraz z podniesionym obrzeżem. Twardość ceramiki: min 7 w skali Mohsa, nasiąkliwość średnia nie większa niż 5%, gęstość objętościowa nie mniejsza niż 2,17 g/cm3, średnia otwarta porowatość nie większa niż 10,1%, wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 44MPa, rozszerzalność liniowa nie większa niż 0,7% w zakresie 25 – 1200 stopni Celsjusza, wytrzymałość na ściskanie nie mnisza niż 130 MPa (średnia z minimum 10 próbek). Obciążenie dopuszczalne blatu, co najmniej 200 kg. Kolor blatu dostępne co najmniej 3 kolory (biały, niebieski i szary), które zamawiający wybiera w momencie realizacji dostawy.

Odporność chemiczna oferowanych blatów -ceramika nie ulega trwałemu uszkodzeniu lub zabarwieniu nie dającemu się zmyć wodą, po zastosowaniu następujących substancji: bezwodnik octowy (bezwodnik metanokarboksylowy), aceton (keton dwumetylowy), acetonitryl (nitryl kwasu octowego), oranż akrydyny, związek dihydratu alizaryny (czerwieni alizarynowej), kwas mrówkowy (99%), wodorotlenek amonowy (28%), błękit gencjanowy (błękit spirytusowy), (rozpuszczalny w wodzie), benzen, benzyna, alkohol butylowy (butanol), chloroform (trójchlorometan), tlenek chromu (IV) (60%), kwas dwuchlorooctowy, dioksan, chlorek żelazawy (III) (10%), eozyna (sól sodowa czterobromofluoresceiny) B, kwas octowy (kwas etanowy) (99%), etanol (alkohol etylowy), octan etylu, glikol etylenowy, formaldehyd (metanal, aldehyd mrówkowy), roztwór jodu (0,1N), jodyna, jodek potasowy (10%), nadmanganian potasowy (10%), fuksyna karbolowa (10%), karmin, czerwień Kongo, fiolet krystaliczny (chlorowodorek sześciometylopararozaniliny), siarczan miedziowy (10%), metanol (alkohol metylowy), błękit metylenowy (10%), naftalen, chlorek sodowy (10%), wodorotlenek sodowy (10%), wodorotlenek sodowy (20%), wodorotlenek sodowy (40%), podchloryn sodowy (13%), octan n-butylu, n-heksan, kwas nadchlorowy (60%), fenol (hydroksybenzen), kwas (orto)fosforowy (85%), kwas azotowy (10%), kwas azotowy (20%), kwas azotowy (30%), kwas azotowy (65%), kwas azotowy (70%), kwas solny (10%), kwas siarkowy (10%), kwas siarkowy (25%), kwas siarkowy (33%), kwas siarkowy (77%), kwas siarkowy (85%), kwas siarkowy (96-98%), 50% kwas siarkowy (77%), 50% kwas azotowy (70%), 50% kwas siarkowy (85%), 50% kwas azotowy (70%), azotan srebrowy (1%), czterochlorometan (perchlorometan, czterochlorek węgla, tetrachlorek węgla), toluen (metylobenzen), nadtlenek wodoru, ksylen  (dwumetylobenzen), chlorek cynkowy

W blacie osadzony zlewik chemiczny, położony z prawej strony blatu (najdalsza krawędź zlewika nie dalej niż 180 mm od prawej bocznej krawędzi blatu), wzdłuż ściany bocznej, w przedniej części blatu (najdalsza krawędź zlewika nie dalej niż 40 cm od przedniej krawędzi blatu. Zlewik wykonany z tego samego materiału co blat i w tym samym kolorze.

Dygestorium wyposażone w kolumny instalacyjne z boków okna, wyposażone w minimum 5 paneli instalacyjnych o wymiarach 90mm – 95mm x 295mm - 300 mm umieszczonych po 4 sztuki w lewej i 4 w prawej kolumnie instalacyjnej dygestorium (z boków okna). Ponadto dygestorium musi posiadać możliwość zamontowania co najmniej 4 gniazda elektrycznych w listwie pod blatowej i 8 gniazd na tylnej ścianie komory roboczej wyłączanych oraz programowanych na zewnątrz komory roboczej dygestorium. Każda z kaset instalacyjnych musi posiadać możliwość zamontowania, co najmniej: 3 gniazd elektrycznych 230V lub 2 gniazd 400 V, lub 3 pokręteł zaworów lub panelu sterującego dygestorium. Kasety muszą być montowane metodą zatrzaskową (nie dopuszcza się montowania śrubami lub wsuwania) - muszą być montowane na zaczepach z tego samego materiału co kaseta (4 zaczepy na kasetę, nie dopuszcza się montowania na elementach sprężynujących, plastikowych, wsuwania w prowadnice, przykręcania, nitowania, wsuwania od góry, itp.) i demontowane jedynie poprzez ich podważenie – każda kaseta musi posiadać możliwość zdemontowania, bez konieczności demontowania pozostałych kaset dygestorium.

Kolumny instalacyjne muszą mieć otwierane całe fronty, w celu serwisowania elementów umiejscowionych w ich wnętrzu. Dygestoria muszą posiadać zarówno gniazdka jak i całe i kasety z gniazdami o klasie szczelności IP44. Kaseta z gniazdami musi posiadać własne oznaczenie CE i być wykonane ze stali ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9i dwustronnie malowanej proszkowo farbą poliuretanową, obudową wewnętrzną z tworzywa sztucznego, połączenie panelu z instalacja wewnętrzną dygestorium wykonane za pomocą złączek typu GST z blokadą.

Szuflada z pełnym wysuwem zamontowana pod komorą roboczą dygestorium wyposażona w funkcję z samo dociągu oraz hamulca wykonana z tych samych materiałów co konstrukcja dygestorium. Wysokość frontu szuflady minimum 135mm. Uchwyty frontu szuflady o długości 200 mm i przestrzeni pomiędzy częścią chwytną a frontem szafki powyżej 25 mm. Cześć chwytna nachylona od pionu około 40 stopni, ze zdejmowaną przeźroczystą nakładką z tworzywa sztucznego, pod która można włożyć fiszkę z opisem zawartości szuflady. Pozostałem parametry szuflady jak dla mebli laboratoryjnych.

Dygestoria wskazane w specyfikacji asortymentowej muszą być wyposażone w system zbierania niebezpiecznych zlewek typu „level control”: system gospodarowania zlewkami w układzie zamkniętym komora robocza (dedykowany lejek w blacie) - szafka pod komorą roboczą dygestorium (z chemoodpornym kanistrem beziskrowym z czujnikiem poziomu cieczy w wersji EX) z funkcją elektronicznego powiadomienia o stopniu napełnienia kanistra. Powiadomienie elektroniczne musi się obywać za sprawą akustycznego oraz optycznego alarmu emitowanego na panelu sterowania system zlewek, panel umieszczony nad szafką ze zbiornikami, obok szuflady pod blatem dygestorium.

Wyprowadzenia mediów w komorze roboczej:

Armatura do wody zimnej - wyprowadzenie wylewek w przednim części komory roboczej. Zakończenia z odkręcaną oliwką. Zawory umieszczone na kolumnie obok okna dygestorium. Wysokość wylewki nad dnem zlewika minimum 280 mm. Możliwość zamontowania po 3 wylewki w każdej ścianie bocznej komory roboczej. Zawory umieszczone są na kolumnie obok okna dygestorium. Wylewka wychodząca ze ściany bocznej komory roboczej nie dalej niż 350mm. od przedniej krawędzi blatu. Zawór umieszczony po tej samej stronie okna co wylewka.

Armatura do gazów - wyprowadzenie wylewek w przednim narożniku komory roboczej, obok okna, wylewki ustawione pod kątem około 45 stopni do bocznej ściany dygestorium, skierowane w kierunku tylnej ściany, zakończone oliwką skierowana pionowo do dołu. Możliwość zamontowania do 6 wylewek (przygotowane otwory) w każdym przednim narożniku komory roboczej. Zawory umieszczone są na kolumnie obok okna dygestorium. Zawór umieszczony po tej samej stronie okna co wylewka i w tej samej kolejności od blatu, co wylewki.

Szafki pod blatem dygestorium

Pod blatem dygestorium muszą być zamontowane niżej opisane szafki. Szafki muszą stać niezależnie na podłożu i nie mogą być związane z konstrukcja dygestorium. Rodzaj szafki jest określony w specyfikacji asortymentowej.

System wentylacji dygestorium do podłączenia komory dygestorium

Dostosowanie układu wentylacji pomieszczeń pracowni do dygestoriów, montaż 2 wentylatorów dachowych na  kanałach wentylacyjnych:

-jeden do dygestorium opisanego powyżej, w pomieszczeniu 417 A,

-drugi w pomieszczeniu418 do istniejącego dygestorium nastołowego ze stali nierdzewnej. Wykonawca sam dopasowuje wydajność wentylatorów do istniejących kanałów wentylacyjnych oraz dygestoriów.

Zbiorcze zestawienie dokumentów, które Wykonawca zobowiązany będzie złożyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na potwierdzenie, że dostawy wyposażenia do pomieszczeń 418 i 417 A spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

Wraz z ofertą Wykonawca składa jedynie oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów oraz w ramach przedmiotowych środków dowodowych  - próbki.

  - Certyfikaty producenta mebli:

- Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 90012018(lub równoważny), zaświadczający, że stosuje system zarządzania zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;

- Certyfikat ISO 450012015 (lub równoważny), stosowanego Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;2015

- Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 140012015 (lub równoważny), zaświadczający, że stosuje system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;

- Certyfikat dla Systemu Zarządzania Energią wg EN ISO 500012018 zaświadczający, że stosuje system zarządzania energią zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego.

  - Katalogi

Katalogi producenta mebli lub wykonawcy, wydane w języku polskim, zawierające fotografie, rysunki techniczne z wymiarami oraz opisy, potwierdzające parametry techniczne oferowanych mebli i dygestoriów na podstawie której możliwa będzie identyfikacja elementu wyposażenia oraz weryfikacja spełnienia przez niego wymagań określonych w OPZ.

Oprócz katalogów wymienionych w pkt 2 powyżej, Zamawiający wymaga:

Dokumenty dla blach ocynkowane pokryte lakierem poliuretanowym z których są wykonane: dygestoria, stelaże, szafki, szafy, belki instalacyjne i przystawki:

- Dokument z badania odporności korozyjnej blach ocynkowanych (z których są wykonane: dygestoria, szafki i pozostałe metalowe elementy umeblowania), pokrytych powłoką lakierniczą poliuretanową, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy PN – EN ISO 9227: 2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, mają wynosić nie więcej niż 0. Dokument ten musi dotyczyć wszystkich w/w norm i być wystawiony przez laboratorium akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską.

- Dokument klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień dla farby poliuretanowej w kolorze białym pokrywającej dygestoria szafki i pozostałe metalowe elementy umeblowania, o stopniu, co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1, wystawioną przez uprawnioną jednostkę akredytowaną i notyfikowaną przez Komisję Europejską i akredytowaną

- Protokół z badań zgodnie z normą PN EN 2808: 2008, wydany przez akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, potwierdzający grubość poliuretanowej powłoki lakierniczej nakładanej proszkowo na blachę ocynkowaną.

- Farba proszkowa poliuretanowa w kolorze białym użyta do pokrywania blach z których są wykonane meble i dygestoria  musi posiadać udowodnioną odporność na działanie promieniowa UV - sprawozdanie z badań oferowanej białej powłoki lakierniczej położnej na oferowanym materiale, wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze notyfikowane  przez Komisję Europejską  wg. Polskiej Normy PN EN ISO 16474:3014 i przedstawiającej metodę oceny próbek wystawionych, , na 180 godzinną ekspozycję laboratoryjnego źródła światła lamp UV, gdzie różnica barwy ΔE jest nie wiesza niż 3,0, zgodnie z Polska Normą PN-EN ISO 7724:2003 lub oceny metodą spektofotometryczną.

Dokumenty dla mebli i dygestoriów:

- Stoły laboratoryjne muszą posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z normą EN 13150,

- Szafy, szafki muszą posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne laboratorium akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską, z przeprowadzonego badania zgodności z normą EN 16121+A1,

- Dygestorium do prac ogólnych muszą posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z normą EN 14175 cz. 2 i 3,

- Dygestoria muszą posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z dyrektywą 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna),

- Dygestoria muszą posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z dyrektywą 2014/35/UE (niskie napięcie),

- Dygestoria muszą posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z dyrektywą 2006/42/UE (maszyny),

- Szafki pod dygestoriami muszą posiadać certyfikat, wystawiony przez niezależne akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium, z przeprowadzonego badania zgodności z normą PN EN 16121+A1,

- Klapki gniazdek elektrycznych umiejscowione w wymiennych kasetach dygestoriów, przystawek i belek instalacyjnych, które posiadają miejsce do zamontowania opisu gniazdka, przykryte przeźroczystym tworzywem, wypukłe, faktura połysk, kolor biały, musza być odporne na działanie promieniowania UV, tzn. aby nie odbarwiały się na żółto pod wpływem np. lamp UV i światła słonecznego.  Wymaga się przedstawienia sprawozdania z badań oferowanych klapek gniazdek elektrycznych, wykonanych przez niezależne notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium badawcze wg. Polskiej Normy PN EN ISO 16474:3014 przedstawiającej metodę oceny próbek wystawionych na 180  godzinną ekspozycję laboratoryjnego źródła światła lamp UV, gdzie różnica barwy ΔE jest nie wiesza niż 3,0, zgodnie z Polska Normą PN-EN ISO 7724:2003, lub metodą spektrofotometryczną.

Dokumenty dla blatów ceramicznych:

- Dokument potwierdzający badania odporności termicznej ceramiki, według normy PN-EN ISO 10545-     9:1998.

- Dokument potwierdzający badania odporności chemicznej, według normy PN-EN ISO 10545-13:1999.

- Dokument potwierdzający badania odporności na plamienie, według normy PN-EN ISO 10545-14:1999.

- Dokument potwierdzający adsorpcję wody, według normy PN-EN ISO 10545-3.

- Dokument potwierdzający odporność na przetarcie powierzchni, minimum 5 klasy, według normy PN-EN ISO 10545-7.

- Dokument potwierdzający liniową wydłużalność termiczną, według normy DIN 51045 lub równoważny.

- Dokument potwierdzający twardość na zarysowania wg skali Mohs, według normy PN-EN 15771.

- Dokument potwierdzający odporność działania 3 – punktowej siły zginającej.

- Dokument potwierdzający wytrzymałość na ściskanie na zimno.

- Protokół z badań odporności chemicznej oferowanych blatów. Badania te muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium badawcze i musi z nich wynikać, że ceramika nie ulega trwałemu uszkodzeniu lub zabarwieniu nie dającemu się zmyć wodą, po zastosowaniu następujących substancji:

bezwodnik octowy (bezwodnik metanokarboksylowy); aceton (keton dwumetylowy); acetonitryl (nitryl kwasu octowego); oranż akrydyny; związek dihydratu alizaryny (czerwieni alizarynowej); kwas mrówkowy (99%); wodorotlenek amonowy (28%); błękit gencjanowy (błękit spirytusowy) (rozpuszczalny w wodzie); benzen; benzyna; alkohol butylowy (butanol); chloroform (trójchlorometan); tlenek chromu (IV) (60%); kwas dwuchlorooctowy; dioksan; chlorek żelazawy (III) (10%); eozyna (sól sodowa czterobromofluoresceiny) B; kwas octowy (kwas etanowy) (99%); etanol (alkohol etylowy); octan etylu; glikol etylenowy; formaldehyd (metanal, aldehyd mrówkowy); roztwór jodu (0,1N); jodyna; jodek potasowy (10%); nadmanganian potasowy (10%); fuksyna karbolowa (10%); karmin; czerwień Kongo; fiolet krystaliczny (chlorowodorek sześciometylopararozaniliny); siarczan miedziowy (10%); metanol (alkohol metylowy); błękit metylenowy (10%); naftalen; chlorek sodowy (10%); wodorotlenek sodowy (10%); wodorotlenek sodowy (20%); wodorotlenek sodowy (40%); podchloryn sodowy (13%); octan n-butylu; n-heksan; kwas nadchlorowy (60%); fenol (hydroksybenzen); kwas (orto)fosforowy (85%); kwas azotowy (10%); kwas azotowy (20%); kwas azotowy (30%); kwas azotowy (65%); kwas azotowy (70%); kwas solny (10%); kwas siarkowy (10%); kwas siarkowy (25%); kwas siarkowy (33%); kwas siarkowy (77%); kwas siarkowy (85%); kwas siarkowy (96-98%); 50% kwas siarkowy (77%); 50% kwas azotowy (70%); 50% kwas siarkowy (85%); 50% kwas azotowy (70%); azotan srebrowy (1%); czterochlorometan (perchlorometan, czterochlorek węgla, tetrachlorek węgla); toluen (metylobenzen); nadtlenek wodoru; ksylen (dwumetylobenzen); chlorek cynkowy

Dokumenty dla blatów z żywicy fenolowej:

- Blaty muszą posiadać następujące parametry wytrzymałości mechanicznej, potwierdzone dołączonym do oferty arkuszem właściwości materiału, wydanym przez producenta blatu (dopuszcza się w języku angielskim):

Odporność na suche ciepło, badana według normy EN 438, co najmniej 4, dla 180OC

Odporność na wilgotne ciepło, badana według normy EN 12721, co najmniej 4, dla 100OC

Odporność na zarysowania, badana według normy EN 438 co najmniej 4

Moduł sprężystości, badany według normy ISO 178, co najmniej 9000 N/mm2

wytrzymałość na rozciąganie, badana według normy ISO 527-2, co najmniej 70 N/mm2

wytrzymałość na zginanie, badana według normy ISO 178, co najmniej 100 N/mm2

- Dokument wydany przez niezależnie laboratorium potwierdzający przeprowadzanie ocenę działania przeciwbakteryjnego blatu z żywicy fenolowej, gdzie redukcja w populacji Escherichia coli i Staph aureus,  następująca po kontakcie z powierzchnią próbek, po upływie 24 godzin w temperaturze 35Oc i przy wilgotności względnej > 95%, wynosi > 99,99%.

- Wyniki testu odporności chemicznej – dopuszcza się materiały producenta blatu: Blaty z żywicy fenolowej muszą posiadać powierzchnię jednostronnie laminowaną, która musi być odporna na:

Kwas octowy 99%, Roztwór dwuchromianu, 5%, Kwas chromowy 60%, Kwas mrówkowy 90%, Kwas chlorowodorowy 10%, Kwas chlorowodorowy 37%, Kwas azotowy 65% : Kwas chlorowodorowy 37% (1:3), Kwas nadchlorowy 60%, Kwas fosforowy 85%, Kwas siarkowy 25%, Kwas siarkowy 33%, Kwas siarkowy 77%, Kwas siarkowy 85%, Zasady Wodorotlenek amonu 28%, Wodorotlenek sodu 10%, Wodorotlenek sodu 20%, Wodorotlenek sodu 40%, Wodorotlenek sodu, płatki Sole: Siarczan miedzi 10% Chlorek żelaza(III) 10%, Jodek potasu, 10%, Nadmanganian potasu 10%, Chlorek cynku, nasycony, Azotan srebra 1%, Chlorek sodu 10%, Podchloryn sodu 13%, Związki organiczne: Krezol Dimetyloformamid, Formaldehyd 37%, Benzyna, Nadtlenek wodoru 3%, Fenol 90%, Siarczek sodu, nasycony, Bezwodnik octowy, Aceton, Acetonitryl, Octan amylu, Benzen, Butanol, Czterochlorek węgla, Chloroform, Kwas dichlorooctowy, Chlorek metylenu, Dioksan, Eter dietylowy, Octan etylu, Etanol, Glikol etylenowy, Metanol, Chlorek metylenu, Metyloetyloketon, Metylizobutyloketon, Monochlorobenzen, Naftalen, Octan n-butylu, Tetrahydrofuran, n-Heksan, Toluen, Trichloroeten, Ksylen, Oranż akrydyny 1%, Dwuwodzian złożony alizaryny 1%, Anilina niebieska, rozpuszczalna w wodzie 1%, Fuksyna zasadowa 1%, Fuksyna karbolowa 1%, Karmin 1%, Czerwień Kongo 1%, Fiolet krystaliczny (barwnik) 1%, Eozyna B 1%, Barwnik Giemsy 1%, Szczawian zieleni malachitowej 1%, Fiolet metylowy 2B 1%, Błękit metylenowy 1%, Safranina O 1%, Sudan III 1%, Barwnik Wrighta 1%, większość standardowych środków czyszczących

Odporność na wyżej wymienione substancje oznacza brak widocznych odbarwień, utraty połysku czy zmian w strukturze powierzchni blatu, po 24-godzinnej ekspozycji blatu na daną substancję. Odporność tą należy potwierdzić sprawozdaniem z testów zawierającym tabele odporności na poszczególne substancje, dopuszcza się testy przeprowadzone przez producenta blatów i publikowane w jego materiałach.

- Płyty z żywicy fenolowej, z której są wykonane blaty ze względu na bezpieczeństwo pożarowe muszą być sklasyfikowane co najmniej jako brak rozgorzenia, średnia emisja dymu, brak płonących kropli – klasy B s1 d0, według normy EN 13501-1, należy to potwierdzić dołączonym do oferty stosownym dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez licencjonowane lub akredytowane laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

- Niebieskie blaty z żywicy fenolowej muszą posiadać udowodnioną odporność na działanie promieniowa UV - sprawozdanie z badań oferowanych blatów, wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane i notyfikowane przez Komisje Europejską, wg. Polskiej Normy PN EN ISO 16474:3014 i przedstawiającej metodę oceny próbek wystawionych, zgodnie Polska Normą PN-EN ISO 7724:2003 lub metodą spektrofotometryczną

Wersje językowe i nowsze wydania wyżej wymienionych norm uważa się za normy równoważne

Wymagane próbki do złożenia wraz z ofertą:

1. Kaseta instalacyjna dygestorium z 3 gniazdami 230 V i przewodem zasilającym wraz z wtyczką.

2. Front dowolnej szafki z uchwytem i zawiasami, umożliwiający sprawdzenie spełnienia wymagań dotyczących użytych materiałów, kolorystyki wykończenia i innych wymagań określonych w OPZ,

3. Próbki blatów o wymiarach co najmniej 20 x 20 cm z przednią i jedną boczną krawędzią o grubości i kolorze zgodne z opisem w specyfikacji technicznej i asortymentowej:

- żywica fenolowa niebieska

- ceramika monolityczna niebieska

- WYMAGANIA OGÓLNE DLA WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO W POMIESZCZENIACH 417b, 416, 017, 018, 020, 404, 404d ORAZ PRACOWNI SPRZĘTU RATOWNICZEGO – OBIEKT 01, PARTER

STOŁY TYPU A

Opis ogólny

Konstrukcja stelaża A zbudowana jest z profilu zamkniętego 40 x 40 milimetrów, malowanego proszkowo farbą chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, co zapewnia długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej. Pionowa część konstrukcyjna wyposażona jest w stopki do regulacji wysokości w zakresie 0-50 milimetrów.

Szafki

Szafki laminowane przeznaczone do montażu pod stołami laboratoryjnymi wyposażonymi w stalowy stelaż typu „A”. Konstrukcja i użyte materiały zapewniają wysoką trwałość, odporność chemiczną, łatwość utrzymania czystości oraz możliwość intensywnej eksploatacji w warunkach laboratoryjnych.
Szafki mocowane są do konstrukcji stalowej stołu w sposób umożliwiający stabilne użytkowanie oraz łatwy demontaż w razie potrzeby serwisowania lub czyszczenia.

Wymiary zewnętrzne

- Wysokość całkowita: 630 mm ± 2 mm(stół 900mm)

- Głębokość całkowita: 480 mm ± 2 mm

- Szerokość: wynikająca z dopasowania do szerokości stołu oraz światła pomiędzy nogami stelaża stołu typu „A” (z zachowaniem wymaganych luzów montażowych)

Materiały

- Korpus i fronty: płyta wiórowa laminowana o grubości 18 mm, zgodna z normą EN 14322, o podwyższonej odporności na ścieranie, wilgoć i środki chemiczne stosowane w laboratoriach.

- Krawędzie: obrzeże PVC/ABS o grubości 2/0,8 mm, klejone w technologii PUR (poliuretanowej), zapewniającej odporność na wnikanie wilgoci i odspajanie.

- Plecy szafki: płyta HDF o grubości 3 mm, laminowana lub lakierowana, mocowana na wpust lub przykręcana, zapewniająca sztywność korpusu.

- Elementy metalowe: stal wysokogatunkowa

- Uchwyty: metalowe chemoodporne satynowane

Wyposażenie i okucia

- Szuflady: Wymagany system prowadnic kulkowych musi być typu box slim (cienkie boki, max 13 mm), gwarantujący pełny wysuw oraz wyposażony w mechanizm cichego domyku (Soft-Close). Minimalna nośność prowadnic to 35 kg. System musi oferować 3-płaszczyznową (3D) regulację frontu oraz być dostępny w długościach od 300 mm do 550 mm. Kolorystyka: biały lub czarny mat. – prowadnice kulkowe pełnego wysuwu z funkcją cichego domyku (soft close), nośność min. 35 kg, boki stalowe, ścianki tylne i dna wykonane z płyty laminowanej.

- Zawiasy: chemoodporne, stalowe lub ze stali nierdzewnej, o kącie otwarcia 270°, umożliwiające pełny dostęp do wnętrza szafki.

- Półki: z płyty laminowanej 18 mm, regulowana wysokość, udźwig min. 20 kg przy równomiernym obciążeniu.

- Stopki lub elementy mocujące: brak bezpośredniego kontaktu z podłożem – szafki wsuwane do stelaża

Warianty wykonania – wg specyfikacji asortymentowej

Szafki mogą występować w konfiguracjach:

- jednodrzwiowa z półką regulowaną,

- dwudrzwiowa z półką regulowaną,

- z szufladami

- układ mieszany: drzwi + szuflady.

Kolorystyka

- Kolor korpusów oraz frontów: biały, kolorystyka cokołu oraz dodatków: czarny

- Możliwe wykonanie w innych kolorach zgodnie z paletą producenta płyt laminowanych.

SZAFA LAMINOWANA/REGAŁ

Regał/szafa przeznaczona jest do przechowywania materiałów, szkła laboratoryjnego, sprzętu oraz dokumentacji w warunkach laboratoryjnych. Wykonana z wysokiej jakości płyty laminowanej odpornej na działanie wilgoci, środków czyszczących i typowych odczynników stosowanych w laboratoriach.

Konstrukcja i materiały:

•	Korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm lub innej, dostosowanej do wymagań użytkownika.

•	Powierzchnie gładkie, łatwe w utrzymaniu czystości, odporne na zarysowania i odbarwienia.

•	Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2/0,8 mm, odpornym na uderzenia i wilgoć.

Wyposażenie:

•	Drzwi skrzydłowe z zamkiem (opcjonalnie).

•	Możliwość dodania przeszklonych frontów dla lepszej widoczności zawartości.

•	Zawiasy: chemoodporne, stalowe lub ze stali nierdzewnej, o kącie otwarcia 270°, umożliwiające pełny dostęp do wnętrza szafki.

•   Półki: z płyty laminowanej 18 mm, regulowana wysokość, udźwig min. 20 kg przy równomiernym obciążeniu.

•   wykonanie w formie regału bez frontu/frontów

Wymiary:

•	Zgodnie ze specyfikacja asortymentową

Kolorystyka

•	Kolor korpusów oraz frontów: biały, kolorystyka cokołu oraz dodatków: czarny

•	Możliwe wykonanie w innych kolorach zgodnie z paletą producenta płyt laminowanych.

Bezpieczeństwo i ergonomia:

•	Zaokrąglone krawędzie i narożniki dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.

•	Stabilna konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie w warunkach intensywnej eksploatacji.

TABORETY – STOŁKI OBROTOWE

Taborety/stołki obrotowe mają być trwałe i solidnie wykonane, a w szczególności:

•	maja posiadać okrągłe siedzisko, wykonane ze sklejki lub innego drewna o zaokrąglonych kształtach, dwukrotnie lakierowane lakierem bezbarwnym i obrotowe o 360°;

•	grubość siedziska 18 – 20 mm i  średnica siedziska 34 – 36 cm;

•	mają być wyposażone w siłownik gazowy w kolorze zbliżonym do podstawy, przystosowanym do obciążenia 150 kg;

•	regulacja wysokości w zakresie 45 – 61 cm, która powinna być płynna i swobodna podczas obniżania i podwyższania;

•	stabilna 5-ramienna podstawa wykonana z metalu np. aluminium o średnicy 480 oraz z wymiennymi stopkami o wysokości 2 – 4 cm.

- SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA:

Pracownia Środków Gaśniczych i Neutralizujących, pomieszczenie 418

Pozycja 1

1 szt.	Stół przyścienny 1190 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, przednia krawędź zaokrąglona;

1 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 500x400x300 mm);

1 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

1 x ociekacz na szkło laboratoryjne (naścienny);

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, uchwyt/y z fiszką, dla szafek z drzwiami: zawiasy 270˚, rozpinane,
dla szafek z szufladami: szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych
z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady:

1 x szafka na cokole szer. 900 mm, instalacyjna, 2 drzwi;

Pozycja 2

1 szt.	Stół półwyspowy 1550 x 1300 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze ni3ebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, przednia krawędź zaokrąglona;

W podstawie:

Stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:

2 x stelaż typu A szer. 600 mm, moduł podstawowy;

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, uchwyt/y z fiszką, dla szafek z drzwiami: zawiasy 270˚, rozpinane,
dla szafek z szufladami: szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych
z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady:

2 x szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, 1 szuflada, wkładana półka;

Pozycja 3

1 szt.	Stół przyścienny 1250 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, przednia krawędź zaokrąglona;

W podstawie:

Stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:

1 x stelaż typu A szer. 600 mm, moduł podstawowy;

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, uchwyt/y z fiszką, dla szafek z drzwiami: zawiasy 270˚, rozpinane,
dla szafek z szufladami: szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych
z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady:

1 x szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, 1 szuflada, wkładana półka;

Pozycja 4

1 szt.	Stół przyścienny 1250 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, przednia krawędź zaokrąglona;

W podstawie:

Stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:

1 x stelaż typu A szer. 600 mm, moduł podstawowy;

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, uchwyt/y z fiszką, dla szafek z drzwiami: zawiasy 270˚, rozpinane,
dla szafek z szufladami: szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych
z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady:

1 x szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, 1 szuflada, wkładana półka;

Pozycja 5

1 szt.	Stół półwyspowy 1550 x 1500 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, przednia krawędź zaokrąglona;

W podstawie:

Stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:

2 x stelaż typu A szer. 900 mm, moduł podstawowy;

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, uchwyt/y z fiszką, dla szafek z drzwiami: zawiasy 270˚, rozpinane,
dla szafek z szufladami: szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych
z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady:

2 x szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, 1 szuflada, wkładana półka;

Pozycja 6

1 szt.	Stół przyścienny 1210 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, przednia krawędź zaokrąglona;

W podstawie:

Stelaże z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliuretanową, przekrój profili 50 x 25 x 3 mm; łączenie poprzeczek z nogami elementami złącznymi wkładanymi do belek stelaży:

1 x stelaż typu A szer. 600 mm, moduł podstawowy;

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, uchwyt/y z fiszką, dla szafek z drzwiami: zawiasy 270˚, rozpinane,
dla szafek z szufladami: szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych
z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady:

1 x szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, 1 szuflada, wkładana półka;

Pozycja 7

1 szt.	Stół przyścienny 1200 x 750 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, przednia krawędź zaokrąglona;

2 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);

2 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, uchwyt/y z fiszką, dla szafek z drzwiami: zawiasy 270˚, rozpinane,
dla szafek z szufladami: szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych
z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady:

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi;

Pozycja 8

Dygestorium nastołowe – serwis, czyszczenie wymiana oświetlenia i podłączenia do wentylacji istniejącego dygestorium nastołowego ze stali nierdzewnej. Dostosowanie wentylacji do podłączenia istniejącego dygestorium w nowym punkcie.

Pracownia Środków Gaśniczych i Neutralizujących, pomieszczenie 417 A

Pozycja 9

1 szt.	Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych. Wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkową farbą poliuretanową, pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej).
Pojedyncza szyba.
Okno z napędem manualnym.
Blat z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron
ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej
nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza cześć zlewika).

Dostosowanie wentylacji do podłączenia dostarczanego dygestorium.

- wymiary zewnętrzne: szer. 1500 mm, wys. 2250 mm (tył); 2550 mm (front), gł. 900 mm;

- wys. blatu: 900 mm;

- wymiary wewnętrze/użytkowe: szer. 1400 mm, wys. 1200 mm, gł. 800 mm;

- szer. światła okna: 1196 mm;

- posiada wystawione przez niezależne laboratoria akredytowane i notyfikowane certyfikaty zgodności z normami PN-EN 14175 cz. 2, 3; EN 16121+A1 (szafki pod blatem) oraz dyrektywami Komisji Europejskiej 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna); dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/35/UE (niskie napięcie); dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/42/UE (maszyny) 
Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna:

- 1 x zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu);

- 1 x gaz (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej);

- 1 x panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany w kolumnie zatrzaskowo, wyposażony w tylną obudowę i własne oznakowanie CE, gniazda połączone z instalacją dygestorium za pomocą wtyczek typu GST;

- lampa oświetlająca komorę roboczą, umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu;

- panel LCD sterujący oraz monitorujący dygestorium: monitoring przepływu powietrza (alarmy: za wysoki, za niski przepływ powietrza, awaria), wyświetlacz wartości przepływu powietrza i kodów błędów;

- mechaniczna blokada okna;

Pod blatem:

1 x listwa podblatowa z szufladą - szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady;

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, 2 drzwi, wkładana półka;

Pozycja 10

1 szt.	Stół przyścienny 1950 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, przednia krawędź zaokrąglona;

1 x zlew z żywicy epoksydowej (wymiary wew. komory: 400x400x300 mm);

1 x armatura do ciepłej i zimnej wody, otwierana poj. dźwignią, pokryta powłoką poliuretanową;

1 x zlewik polipropylenowy (wymiary wewn. komory 220x70x155 mm);

1 x ociekacz na szkło laboratoryjne (naścienny);

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, uchwyt/y z fiszką, dla szafek z drzwiami: zawiasy 270˚, rozpinane,
dla szafek z szufladami: szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych
z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady:

1 x szafka na cokole szer. 1200 mm, instalacyjna, 2 drzwi;

1 x szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, 1 szuflada, wkładana półka;

Na blacie:

Kolumna instalacyjna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej poliuretanowo; każdy z 3 boków kolumny wyposażony w panele na media, panele montowane zatrzaskowo; panel z gniazdami elektrycznymi wyposażony w tylną obudową i własne oznakowanie CE, połączony z instalacją stołu za pomocą wtyczek  typu GST;

1 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. (nad posadzką) 1620 mm;

Media na kolumnie:

1 x panel z 6 gniazdami elektr. 230V IP 44;

1 x zimna woda;

1 x gaz ziemny;

Pozycja 11

1 szt.	Stół półwyspowy 1950 x 1350 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, przednia krawędź zaokrąglona;

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, uchwyt/y z fiszką, dla szafek z drzwiami: zawiasy 270˚, rozpinane,
dla szafek z szufladami: szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych
z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady:

2 x szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, 1 szuflada, wkładana półka;

2 x szafka na cokole szer. 450 mm, 1 drzwi, 1 szuflada, wkładana półka;

Przystawka instalacyjna szer. 1800 mm, stojąca na posadzce pomieszczenia, posiadająca własne poziomowane nóżki; kolumny przystawki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej poliuretanowo;
każdy z 4 boków kolumny wyposażony w panele na media, panele montowane zatrzaskowo; panel z gniazdami elektrycznymi wyposażony w tylną obudową i własne oznakowanie CE, połączony z instalacją stołu za pomocą wtyczek  typu GST; pomiędzy kolumnami półki o grubości min 25 mm, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (boki, front i spód) oraz szkła hartowanego (górna powierzchnia);
mostek konstrukcyjny przystawki wykonany ze stali ocynkowanej malowanej poliuretanowo, umieszczony 10 - 20 mm powyżej blatu:

2 x kolumna instalacyjna 150 x 150 mm, wys. 1920 mm;

1 x półka 1500 x 150 mm (mocowana na wys. 1320 mm);

1 x mostek konstrukcyjny;

Media na przystawce:

4 x panel z 3 gniazdami elektr. 230V IP 44;

Nad blatem:

Szafki wiszące wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony
o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, zawiasy 270 stopni, rozpinane,
uchwyt z fiszką:

1 x szafka wisząca szer. 1500 mm, wys. 630 mm, 2 przesuwnych szklanych drzwi, wkładana półka, zamek;

Pozycja 12

1 szt.	Stół przyścienny 2100 x 600 mm, wys. 900 mm. Stół składa się z:

- blat z żywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubość 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, przednia krawędź zaokrąglona;

W podstawie:

Szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbą proszkową poliuretanową, boki podwójne o gr. 20 mm, front podwójny wygłuszony o gr. 15mm z zaokrąglonymi narożnikami, uchwyt/y z fiszką, dla szafek z drzwiami: zawiasy 270˚, rozpinane,
dla szafek z szufladami: szuflady ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych
z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady:

2 x szafka na cokole szer. 600 mm, 1 drzwi, 1 szuflada, wkładana półka;

Pozycja 13

1 szt.	Regał magazynowy (moduł podstawowy) szer. 1060 mm, gł. 635 mm, wys. 2000 mm, 5 półek, nośność 1 półki: 125 kg;

Pracownia Środków Gaśniczych i Neutralizujących, pomieszczenie 417 B

Pozycja 14

5 szt.	Szafka laminowana wisząca typu regał o wymiarach 1020 x 250 x 550 mm,
łączna długość daje 5100 mm z jedną półką. Swobodna regulacja wysokości półek.

Pozycja 15

1 szt.	Szafka laminowana wisząca o wymiarach 890 x 480 x 1200 mm, dwudrzwiowa
z 3 półkami. Swobodna regulacja wysokości półek.

Pozycja 16

1 szt.	Wózek metalowy mobilny o wymiarach 1100 x 550 x 870 mm z szafką
z 4 szufladami po prawej stronie i 4 półkami po lewej stronie. Wózek z blatem ze stali kwasoodpornej (w całości metalowy).

Pozycja 17

1 szt.	Regał laminowany o wymiarach 1040 x 320 x 2040 mm z pólkami. Regulacja półek na całej wysokości boku. Szafka posadowiona na konstrukcji metalowej z profili
co najmniej  30 x 30 mm.

Pozycja 18

1 szt.	Szafka laminowana wisząca typu regał o wymiarach 1200 x 250 x 550 mm
z jedną półką, swobodna regulacja wysokości półek.

Pozycja 19

1 szt.	Stolik mobilny metalowy (z zamontowanymi kółkami) o wymiarach
900 x 400 x 900 mm z blatem i 2 półkami. Stolik metalowy, blat wykonany ze stali kwasoodpornej.

Pozycja 20

1 szt.	Regał otwarty o wymiarach 1170 x 605 x 920 mm z półką.

Korpus wykonany jest z płyty laminowanej 18 mm. powierzchniowo utwardzanej, dookoła płyty doklejone jest obrzeże pcv 2 mm. Korpus osadzony jest na cokole lub ocynkowanych nóżkach z profilu 30/30 dodatkowo zabezpieczonych farbą proszkową. Gwintowane stopki umożliwiają poziomowanie i regulację w zakresie 0-50 mm.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

W regale półka ze swobodna regulacją wysokości

Pozycja 21

1 szt.	Regał otwarty o wymiarach 700 x 605 x 1400 mm z 2 półkami.

Korpus wykonany jest z płyty laminowanej 18 mm. powierzchniowo utwardzanej, dookoła płyty doklejone jest obrzeże pcv 2 mm. Korpus osadzony jest na cokole lub ocynkowanych nóżkach z profilu 30/30 dodatkowo zabezpieczonych farbą proszkową. Gwintowane stopki umożliwiają poziomowanie i regulację w zakresie 0-50 mm.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

W regale półki ze swobodna regulacją wysokości

Pracownia Hydromechaniki, pomieszczenie 416

Pozycja 22

2 szt.	Stół laboratoryjny przyścienny na stelażu A, z zabudową; wym. 1250 x 600 x 750 mm.
Konstrukcja stelaża A zbudowana jest z profilu zamkniętego 40 x 40 mm, malowanego proszkowo farbą chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, co zapewnia długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej. Pionowa część konstrukcyjna wyposażona jest w stopki do regulacji wysokości w zakresie 0-50 mm.

ZABUDOWA PODBLATOWA:

Dowolna konfiguracja zagospodarowania przestrzeni podblatowej (szafki, miejsca do pracy siedzącej, maskownice) Zabudowa wykonana jest z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, w której jest stosowany system zawiasów i szufladowy z cichym samodomykiem. Obrzeża standardowo oklejane PCV 2 mm.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

- blat: żywica fenolowa SPC o grubości 20 mm., bez podniesionego obrzeża

- kolor elementów stalowych: RAL7035

- zabudowa: 1 x szafka laminowana podwieszana o wym.400 x 485 x 480 mm
z 4 szufladami. Kolor: szary popiel

Pozycja 23

10 szt.	Stół laboratoryjny przyścienny na stelażu A, bez zabudowy; wym. 1250 x 600 x 750 mm

Konstrukcja stelaża A zbudowana jest z profilu zamkniętego 40 x 40 mm , malowanego proszkowo farbą chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, co zapewnia długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej. Pionowa część konstrukcyjna wyposażona jest w stopki do regulacji wysokości w zakresie 0-50 mm.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

- blat: żywica fenolowa SPC o grubości 20 mm, bez podniesionego obrzeża

- kolor elementów stalowych: RAL7035

- dwa miejsca do pracy siedzącej

Pozycja 24

3 szt.	Stół laboratoryjny przyścienny na stelażu A, z zabudową; wym. 1600 x700 x 750 mm

Konstrukcja stelaża A zbudowana jest z profilu zamkniętego 40 x 40 mm , malowanego proszkowo farbą chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, co zapewnia długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej. Pionowa część konstrukcyjna wyposażona jest w stopki do regulacji wysokości w zakresie 0-50 mm.

ZABUDOWA PODBLATOWA:

Dowolna konfiguracja zagospodarowania przestrzeni podblatowej (szafki, miejsca do pracy siedzącej, maskownice) Zabudowa wykonana jest z płyty dwustronnie laminowanej 18mm., w której jest stosowany system zawiasów i szufladowy z cichym samodomykiem. Obrzeża standardowo oklejane PCV 2 mm.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

- blat: żywica fenolowa SPC o grubości 20 mm, bez podniesionego obrzeża

- kolor elementów stalowych: RAL7035

- zabudowa: 2 x szafka laminowana podwieszana o wym.760 x 485 x 480 mm z drzwiami i półką Kolor: szary popiel

Pozycja 25

1 szt.	Stół laboratoryjny przyścienny na stelażu A, z zabudową; wym. 2000 x 900 x 900 mm

Konstrukcja stelaża A zbudowana jest z profilu zamkniętego 40 x 40 mm , malowanego proszkowo farbą chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, co zapewnia długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej. Pionowa część konstrukcyjna wyposażona jest w stopki do regulacji wysokości w zakresie 0-50 mm.

ZABUDOWA PODBLATOWA:

Dowolna konfiguracja zagospodarowania przestrzeni podblatowej (szafki, miejsca do pracy siedzącej, maskownice) Zabudowa wykonana jest z płyty dwustronnie laminowanej 18mm., w której jest stosowany system zawiasów i szufladowy z cichym samodomykiem. Obrzeża standardowo oklejane PCV 2mm.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

- blat: żywica fenolowa SPC o grubości 20 mm., bez podniesionego obrzeża

- kolor elementów stalowych: RAL7035

- zabudowa: 2 x szafka laminowana podwieszana o szer. 1000 mm; dwudrzwiowa z półką Kolor: szary popiel

Pozycja 26

1 szt.	Szafa laminowana z nadstawką, 1200 x 600 x 2400 mm

Szafa wykonana jest z płyty laminowanej 18 mm. powierzchniowo utwardzanej, dookoła płyty doklejone jest obrzeże pcv 2 mm. Korpus osadzony jest na nóżkach z profilu 30x30 dodatkowo zabezpieczonych farbą proszkową. Gwintowane stopki umożliwiają poziomowanie i regulację w zakresie 0-50 mm. W szafie jest stosowany system zawiasów z cichym samodomykiem.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

- Szafa dwudrzwiowa; drzwi z zamkiem

- pionowy podział na dwie kolumny, 4 półki w każdej kolumnie

- nadstawka o wysokości 500 mm

- kolor: szary popiel

Pozycja 27

1 szt.	Szafa narzędziowa, wnękowa  600 x 300 x 2000 mm

Korpus wykonany jest z płyty laminowanej 18 mm. powierzchniowo utwardzanej, dookoła płyty doklejone jest obrzeże pcv 2 mm. Korpus osadzony jest na cokole lub ocynkowanych nóżkach z profilu 30x30 dodatkowo zabezpieczonych farbą proszkową. Gwintowane stopki umożliwiają poziomowanie i regulację w zakresie 0-50 mm. W szafie jest stosowany system zawiasów z cichym samodomykiem.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

- 1 x szafa wnękowa laminowana, dwudrzwiowa, w środku tablica narzędziowa/warsztatowa

- kolor: szary popiel

Pozycja 28

30 szt. Krzesło warsztatowe, podstawa chrom, stopki

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

Podstawa: Stalowa chromowana o średnicy 60 cm.

Stopki: antypoślizgowe

Zakres regulacji wysokości siedziska: 45 – 58 cm

Skok podnośnika pneumatycznego: 13 cm.

Siedzisko: 46 cm x 42 cm (szer. x gł.).

Oparcie: 41 cm x 31 cm (szer. x wys.).

Materiał siedziska i oparcia: Pianka poliuretanowa integralna (kolor czarny).

Łączenie oparcia: Chromowany stalowy wspornik.

Certyfikaty: Atest badań wytrzymałościowych.

Pracownia Sprzętu Ratowniczego – obiekt 01, parter

Pozycja 29

2 szt. 	Stół przyścienny na stelażu A, bez zabudowy; wym. 1200 x 800 x 800 mm

Konstrukcja stelaża A zbudowana jest z profilu zamkniętego 40 x 40 mm , malowanego proszkowo farbą chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, co zapewnia długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej. Pionowa część konstrukcyjna wyposażona jest w stopki do regulacji wysokości w zakresie 0-50 mm.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

- blat: HPL 38 mm., zaoblenie od przodu plus PCV 2 mm pozostałe krawędzie, Kolor: Średni Dąb

- kolor stelaża: RAL7035

Pozycja 30

1 szt. 	Szafa laminowana, 800 x 400 x 1800 mm

Szafa wykonana jest z płyty laminowanej 18 mm. powierzchniowo utwardzanej, dookoła płyty doklejone jest obrzeże pcv 2 mm. Korpus osadzony jest na nóżkach z profilu 30x30 dodatkowo zabezpieczonych farbą proszkową. Gwintowane stopki umożliwiają poziomowanie i regulację w zakresie 0-50 mm. W szafie jest stosowany system zawiasów z cichym samodomykiem.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

- Szaf dwudrzwiowa;

- pionowy podział na dwie kolumny, w prawej półki, w lewej drążek na ubrania

- Kolor: średni Dąb

Pozycja 31

1 szt. 	Szafa laminowana, 800 x 400 x 1800 mm

Szafa wykonana jest z płyty laminowanej 18 mm. powierzchniowo utwardzanej, dookoła płyty doklejone jest obrzeże pcv 2 mm. Korpus osadzony jest na nóżkach z profilu 30x30 dodatkowo zabezpieczonych farbą proszkową. Gwintowane stopki umożliwiają poziomowanie i regulację w zakresie 0-50 mm. W szafie jest stosowany system zawiasów z cichym samodomykiem.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

- Szafa dwudrzwiowa;

- pionowy podział na dwie kolumny, w obu półki ze swobodna regulacją wysokości

- Kolor: średni Dąb

Pozycja 32

1 szt.  	Stół laboratoryjny przyścienny na stelażu A, z zabudową; wym. 1200 x 600 x 750 mm

Konstrukcja stelaża A zbudowana jest z profilu zamkniętego 40 x 40 mm , malowanego proszkowo farbą chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, co zapewnia długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej. Pionowa część konstrukcyjna wyposażona jest w stopki do regulacji wysokości w zakresie 0-50 mm.

ZABUDOWA PODBLATOWA:

Dowolna konfiguracja zagospodarowania przestrzeni podblatowej (szafki, miejsca do pracy siedzącej, maskownice) Zabudowa wykonana jest z płyty dwustronnie laminowanej 18mm., w której jest stosowany system zawiasów i szufladowy z cichym samodomykiem. Obrzeża standardowo oklejane PCV 2 mm.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

- blat: żywica fenolowa SPC o grubości 20 mm, bez podniesionego obrzeża

- kolor elementów stalowych: RAL7035

- zabudowa: 1 x szafka laminowana podwieszana o wym.400 x 485 x 480 mm z 4 szufladami. Kolor: średni Dąb

Pozycja 33

1 szt. 	Szafa laminowana otwarta (regał), 800 x 400 x 1800 mm

Szafa wykonana jest z płyty laminowanej 18 mm. powierzchniowo utwardzanej, dookoła płyty doklejone jest obrzeże pcv 2 mm. Korpus osadzony jest na nóżkach z profilu 30x30 dodatkowo zabezpieczonych farbą proszkową. Gwintowane stopki umożliwiają poziomowanie i regulację w zakresie 0-50 mm. W szafie jest stosowany system zawiasów z cichym samodomykiem.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

- półki ze swobodna regulacją wysokości

- Kolor: średni Dąb

Pozycja 34

2 szt. 	Szafa laminowana, 800 x 400 x 1800 mm

Szafa wykonana jest z płyty laminowanej 18 mm. powierzchniowo utwardzanej, dookoła płyty doklejone jest obrzeże pcv 2 mm. Korpus osadzony jest na nóżkach z profilu 30x30 dodatkowo zabezpieczonych farbą proszkową. Gwintowane stopki umożliwiają poziomowanie i regulację w zakresie 0-50 mm. W szafie jest stosowany system zawiasów z cichym samodomykiem.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

-  do wysokości 900 mm z 3 szuflady

-  od wysokości 900 mm szafa dwudrzwiowa z pionowy podział na dwie kolumny, w obu kolumnach półki

- Kolor: średni Dąb

Pracownia Procesów Spalania i Wybuchu, pomieszczenie 404, 404d

Pozycja 35

25 szt. 	Stołek obrotowy z siedziskiem wykonanym ze sklejki

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

-  stołek obrotowy, siedzisko okrągłe, zaokrąglone brzegi, blat wykonany ze sklejki lub drewna, siedzisko dwukrotnie lakierowane lakierem bezbarwnym,

- siedzisko wykonane jw. o grubości 18 mm, średnica siedziska 34 cm,

- obrotowy 360°, siłownik gazowy w kolorze stalowym, przystosowany do obciążenia 150 kg,

- regulacja wysokości w zakresie 45 – 61 cm, płynna i swobodna możliwość obniżania i podwyższania,

- stabilna 5 ramienna podstawa aluminium o średnicy 480 ze stopkami - 5 szt. stopki wymienne o wysokości 2 – 4 cm w kolorze czarnym,

Pracownia Technicznych Systemów Zabezpieczeń, pomieszczenie 017, 018 i 020

Pozycja 36

2 szt.	Regał stojący, zamknięty (szafa /komoda) 1000 x 450 x 1200 mm

Regał wykonany jest z płyty laminowanej 18 mm. powierzchniowo utwardzanej, dookoła płyty doklejone jest obrzeże pcv 2 mm. Korpus osadzony jest na nóżkach o wysokości 100mm z profilu 30x30 dodatkowo zabezpieczonych farbą proszkową. Gwintowane stopki umożliwiają poziomowanie i regulację w zakresie 0-50 mm. W szafie jest stosowany system zawiasów z cichym samodomykiem.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

- nóżki o wysokości 100 mm z maskownicą

- dwudrzwiowa z 4 półkami, swobodna regulacja wysokości półek

- kolor: RAL 1002

Pozycja 37

2 szt.	Regał stojący, zamknięty (szafa/komoda) z szufladami  1000 x 450 x 1200 mm

Regał wykonany jest z płyty laminowanej 18 mm. powierzchniowo utwardzanej, dookoła płyty doklejone jest obrzeże pcv 2 mm. Korpus osadzony jest na nóżkach o wysokości 100mm z profilu 30x30 dodatkowo zabezpieczonych farbą proszkową. Gwintowane stopki umożliwiają poziomowanie i regulację w zakresie 0-50 mm. W szafie jest stosowany system zawiasów z cichym samodomykiem.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

- nóżki o wysokości 100 mm z maskownicą

- 2 x szuflada o wysokości 200 mm (szuflady od góry)

- dwudrzwiowa z 3 półki, swobodna regulacja wysokości półek

- kolor: RAL 1002

Pozycja 38

1 szt.	Stół laboratoryjny przyścienny na stelażu A, z zabudową; wym. 1400 x 600 x 755 mm

Konstrukcja stelaża A zbudowana jest z profilu zamkniętego 30 x 30 lub 50 x 30 mm, malowanego proszkowo farbą chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, co zapewnia długoletnią trwałość powłoki chemoodpornej. Pionowa część konstrukcyjna wyposażona jest w stopki do regulacji wysokości w zakresie 0-50 mm.

ZABUDOWA PODBLATOWA:

Dowolna konfiguracja zagospodarowania przestrzeni podblatowej (szafki, miejsca do pracy siedzącej, maskownice) Zabudowa wykonana jest z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, w której jest stosowany system zawiasów i szufladowy z cichym samodomykiem. Obrzeża standardowo oklejane PCV 2mm.

WYPOSAŻENIE/UWAGI:

- blat: żywica fenolowa SPC o grubości 20 mm, bez podniesionego obrzeża

- zabudowa:

- 1 x szafka laminowana podwieszana z 1 szufladą o wysokości 150 mm i 1 drzwiami z 1 półką swobodna regulacja wysokości półek, o wymiarach 380 x 600 x 500 mm

- 1 x miejsce do pracy

- kolor: RAL 1002

Pozycja 39

1 szt.		Stolik mobilny metalowy (z zamontowanymi kółkami) o wymiarach 700 x 400 x 1000 mm z blatem i 3 półkami. Stolik metalowy, blat wykonany ze stali kwasoodpornej. RAL 9003;

Pozycja 40

1 szt.	Dostosowanie układu wentylacji do dygestoriów

Montaż wentylatorów dachowych na kanałach wentylacyjnych do dygestoriów w pomieszczeniu 417A i 418:

- rura ocynkowana -  1 szt.

- wentylator dachowy wyłącznik ścienny i regulator obrotów - 1 szt.

- wentylator dachowy - 1 szt.