Załącznik Nr 6A do SWZ – USG – Poradnia Onkologiczna

|  | PARAMETR / WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | Parametr oceniany | Rozwiązania równoważne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2026, wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak, podać |  |  |  |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania min. 2 kół | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy określony częstotliwościami sond możliwych do podłączenia do aparatu, zakres częstotliwości min. 1-20 MHz | Tak, podać |  | = 20 MHz - 0 pkt >20 MHz - 10 pkt |  |
|  | Ilość aktywnych, niezależnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych, przełączane elektronicznie: min. 3 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres dynamiki systemu min. 310 dB | Tak, podać |  |  |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED/OLED bez przeplotu, o przekątnej min. 23 cali i rozdzielczości Full HD 1920×1080 (16:9), z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy min. 13 cali | Tak, podać |  | = 13 cali - 0 pkt. >13 cali - 10 pkt |  |
|  | Panel dotykowy z możliwością konfiguracji i dostosowania do preferencji użytkownika pod względem rozmieszczenia elementów funkcyjnych | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym | Tak, podać |  |  |  |
|  | Fizyczna klawiatura wysuwana spod konsoli aparatu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowaniam, góra/dół min. 18cm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Regulowany kąt obrotu panelu sterowania prawo-lewo, min. +/- 30 stopni, | Tak, podać |  |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat i na pamięciach zewnętrznych USB w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows min. JPEG, AVI oraz DICOM 3.0 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pojemność dysku twardego SSD lub HDD do archiwizacji danych, Dysk SSD min. 500 GB, Dysk HDD min. 1 TB | Tak, podać |  |  |  |
|  | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej | Tak, podać |  |  |  |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | Tak, podać |  |  |  |
|  | Min. dwa porty USB w obrębie panelu sterowania lub obudowie monitora/aparatu w tym min. typ C | Tak, podać |  |  |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień aparatu tzw. presetów, min. 40. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów tzw. cine loop prezentacji B min. 22 000 obrazów | Tak, podać |  |  |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów tzw. cine loop prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego min. 30 sek. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały sterowany z pulpitu operatora | Tak, podać |  |  | Dopuszczalny videoprinter kolorowy |
| OBRAZOWANIE |  |  |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji, min. 2 – 48 cm | Tak, podać |  | 2 – 48 cm – 0 pkt Powyżej 48 cm – 10 pkt |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate), min. 5000 obr./sek. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 8 000 000 kanałów procesowych | Tak, podać |  | = 8 000 000 - 0 pkt > 8 000 000 -10 pkt |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE, Min.20x | Tak, podać |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji fazy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Funkcja wzmocnienia kontrastu tkanek i wyostrzenia krawędzi | Tak, podać |  |  |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego, min. 7. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie bramki, min. +/- 1000 cm/s | Tak, podać |  |  |  |
|  | Maksymalna wartość PRF dla PWD, min. 27 kHz | Tak, podać |  |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej, min. 0,5 - 20 mm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej, nie mniej niż 0 do +/-80º | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość korekty kąta bramki dopplerowskiej na obrazie zamrożonym | Tak, podać |  |  |  |
|  | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę dopplerowską w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego, Min. +/- 20 stopni | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ oraz Power Doppler Kierunkowy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak, podać |  |  |  |
|  | Tryb M | Tak, podać |  |  |  |
|  | Quazi- przestrzenna mapa przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania mikro naczyń (średnica < 0,6mm) z możliwością wycięcia tła obrazu tak, aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika VI (vascular index) z zaznaczonego przez użytkownika obszaru. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zaawansowany tryb służący do detekcji zmian w piersiach działający w trakcie skanowania pacjenta. Aplikacja rozpoznaje i zaznacza podejrzany obszar zmiany „na żywo” w trakcie obrazowania. Dostępny na głowicach liniowych presetach piersiowych. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode | Tak, podać |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności (np. SRI, Xres) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Oprogramowanie wykorzystujące 2 naprzemiennie nadawane i odbierane częstotliwości z dolnego oraz górnego pasma pracy głowicy. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Obrazowanie elastograficzne typu Strain dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Elastografia z obliczaniem współczynnika odkształcenia. | Tak, podać |  |  |  |
| GŁOWICA CONVEX |  |  |  |  |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań brzusznych | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika, min. 1 – 6 MHz | Tak, podać |  | = 6 MHz – 0 pkt Powyżej 6 MHz – 10 pkt |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kąt skanowania, min. 100 stopni, | Tak, podać |  | = 100 stopni – 0 pkt Powyżej 100 stopni – 10 pkt |  |
|  | Ilość elementów tworzących obraz, min. 570 lub min. 192 dla technologii zastępującej wielorzędową | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak, podać |  |  |  |
| GŁOWICA LINIOWA WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWA |  |  |  |  |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika, min. 2-12 MHz | Tak, podać |  | = 12 MHz – 0 pkt Powyżej 12 MHz – 10 pkt |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak, podać |  |  |  |
|  | Szerokość skanu głowicy, Min. 50 mm, | Tak, podać |  |  |  |
|  | Ilość elementów tworzących obraz, min. 960 lub min. 250 dla technologii zastępującej wielorzędową | podać |  |  |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |  |  |
| GŁOWICA LINIOWA DO BADAŃ MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWYCH |  |  |  |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy, min. 2-16 MHz | Tak, podać |  |  |  |
|  | Ilość elementów: min. 190 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Szerokość skanu głowicy, min. 37 mm | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak, podać |  |  |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie linii biopsyjnych dla wszystkich oferowanych głowic | Tak, podać |  |  |  |
|  | Oprogramowanie poprawiające wizualizację igły biopsyjnej | Tak, podać |  |  |  |
| OPROGRAMOWANIE |  |  |  |  |  |
|  | Ilość par kursorów pomiarowych umożliwiających wykonanie pomiarów na jednym obrazie min. 8 | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (Vmax, Vmin, PI, RI, S/D, czas akceleracji i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym jak i na obrazie zamrożonym. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j. brzuszna, naczynia, piersi, jądra, tarczyca, układ mięśniowo – szkieletowy z możliwością pomiaru minimum długości, obwodu, powierzchni, objętości. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych | Tak, podać |  |  |  |
|  | Funkcja powiększenie pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań | Tak, podać |  |  |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | Tak, podać |  |  |  |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU: |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną - zakres częstotliwości pracy min. 2-11 MHz, - kąt skanowania: min. 200°, - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej, - ilość elementów: min. 192. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 4-18 MHz - ilość elementów: min. 288, - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną umożliwiająca wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości max. oraz wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł dedykowany do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiający analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania piersi. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Tryb uśpienia systemu (z wbudowaną baterią podtrzymującą zasilanie) z możliwością szybkiego wznowienia pracy urządzenia. | Tak, podać |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS firmy CGM Clininet wraz z licencjami | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instrukcję obsługi i użytkowania urządzenia należy dostarczyć w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF, wraz z oryginalną instrukcją producenta w języku obcym, za pomocą wiadomości e-mail na adres aparatura@usk1.pl, w terminie przekazania urządzenia do eksploatacji. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania systemu do eksploatacji | TAK, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju - deklaracja zgodności CE w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK, podać |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 24 miesiące) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenia

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ................................................................................................

……………………………………………

Data i podpis Wykonawcy