Załącznik nr 2A do SWZ – Lampa zabiegowa  - 3 szt. - Oddział Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

|  | PARAMETR / WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | Parametr oceniany | Parametr równoważny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie podemonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2026 r. | TAK |  |  |  |
|  | Lampa medyczna przeznaczona do zabiegów i procedur chirurgicznych. | TAK |  |  |  |
|  | Lampa jezdna; kopuła na wysięgniku dwuramiennym | TAK |  |  |  |
|  | Źródło światła lampy LED emitujące światło w kolorze białym o jednakowej temperaturze barwowej | TAK |  |  |  |
|  | Temperatura barwowa światła lampy Tc min. 4500 K | TAK, podać |  |  |  |
|  | Natężenie światła lampy w odległości 1 m od kopuły: min. 60 000 lux; | TAK, podać |  |  | Dopuszcza się +/- 10 % |
|  | Średnica pola lampy minimum 15 cm | TAK, podać |  | 15 cm – 20 cm – 1 pkt., >20 cm – 5 pkt. |  |
|  | Lampa zapewniająca prawidłowe odwzorowanie barw | TAK |  |  |  |
|  | Lampa zapewniająca możliwość pracy w dużym zakresie odległości lampy od oświetlanego pola | TAK |  |  |  |
|  | Średni czas żywotności diod min. 50000 h | TAK, podać |  | =50000 h – 1 pkt., >50000 h – 5 pkt. |  |
|  | W zestawie min. jedna wymienna rączka do ustawania położenia czaszy | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wyłącznik umieszczony na ramieniu przy kopule lampy | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie 100-240V, 50/60Hz | TAK, podać |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instrukcję obsługi i użytkowania urządzenia należy dostarczyć w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF, wraz z oryginalną instrukcją producenta w języku obcym, za pomocą wiadomości e-mail na adres aparatura@usk1.pl, w terminie przekazania urządzenia do eksploatacji. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania systemu do eksploatacji | TAK, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju - deklaracja zgodności CE w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK, podać |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 24 miesiące) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenie

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów  i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ......................................................................................................................

………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy