Załącznik nr 3A do SWZ - Choledochoskop - Blok Operacyjny Oddziałów Zlokalizowanych przy Alei Solidarności 8

|  | PARAMETR / WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | Parametr oceniany | Parametr równoważny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2026 | TAK, podać |  |  |  |
|  | Urządzenie do śródoperacyjnej eksploracji dróg żółciowych. W zestawie sterylne końcówki do wykonania 50 zabiegów | TAK, podać |  |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika do 3,7mm | TAK, podać |  |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego minimum 2,0mm | TAK, podać |  |  |  |
|  | Długość robocza minimum 35 cm | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pole widzenia minimum 100° | TAK, podać |  |  |  |
|  | Głębia ostrości od 5mm | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zakres zagięcia końcówki minimum 80 stopni | TAK, podać |  |  |  |
|  | Płynna regulacja ugięcia do 160 stopni (góra 80 stopni / dół 80 stopni) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Bezpośredni przesył danych do końcówek dystalnych | TAK, podać |  |  |  |
|  | Adapter do endoskopów w 3 różnych typach | TAK, podać |  |  |  |
|  | Aparat giętki umożliwiający wykonywanie badań oraz zabiegów wewnątrz i poza drogami żółciowymi, umożliwiający wykonywanie chirurgicznych usunięć kamieni żółciowych | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość użycia funkcji menu przy pomocy panelu sterującego oferowanego procesora wizyjnego | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |
|  | W zestawie procesor wizyjny razem z wózkiem i monitorem | TAK, podać |  |  |  |
|  | Walizka lub karton do przechowywania urządzenia | TAK, podać |  | Karton – 5 pkt. Walizka – 20 pkt. |  |
|  | Uszczelki i zawory niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności choledochoskopu – min. 1 op. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zawory i zawleczki zabezpieczające podczas procesu mycia i dezynfekcji – min. 1 op. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Kleszcze jednorazowe do kanałów biopsyjnych – min.1 zestaw | TAK, podać |  |  |  |
|  | Prowadnica wprowadzana do kanału roboczego – 1 kpl | TAK, podać |  |  |  |
|  | Kleszcze biopsyjne – min. 2 szt. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Kosze chwytające – min. 2 szt. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Tester szczelności - 1 szt. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji – 1 szt. | TAK, podać |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instrukcję obsługi i użytkowania urządzenia należy dostarczyć w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF, wraz z oryginalną instrukcją producenta w języku obcym, za pomocą wiadomości e-mail na adres aparatura@usk1.pl, w terminie przekazania urządzenia do eksploatacji. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania systemu do eksploatacji | TAK, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju - deklaracja zgodności CE w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK, podać |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 24 miesiące) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenia

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ................................................................................................

……………………………………………

Data i podpis Wykonawcy