Załącznik nr 1A do SWZ - Zestaw histeroskopowy - 3 szt.

|  | PARAMETR / WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | PARAMETR OCENIANY | PARAMETR RÓWNOWAŻNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2025, wyklucza się urządzenia demo i rekondycjonowane |  |  |  |  |
| Zestaw z shaverem ginekologicznym – 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Konsola sterująca do uchwytu shavera histeroskopowego, wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny cyfrowy informujący o parametrach w tym o aktualnej prędkości ostrza shavera, | TAK |  |  |  |
|  | Konsola wyposażona w: - gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z dedykowaną, oferowaną pompą ssącą i pracę zsynchronizowaną (aktywacja shavera i odsysania przy pomocy jednego przełącznika nożnego) - dwa gniazda przyłączeniowe dla włącznika nożnego, umożliwiające dogodne podłączenie (jedno na panelu przednim, drugie na tylnej ścianie konsoli) - gniazdo przyłączeniowe do uchwytu shavera z silnikiem | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja ustawiania prędkości ostrza shavera przy pomocy ekranu na panelu konsoli w zakresie: min. 500 - 5000 rpm | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Aktywacja shavera oraz pompy przy pomocy przełącznika nożnego jednopedałowego, dwustopniowego: -pierwszy stopień - aktywacja tylko pompy ssącej, -drugi stopień - aktywacja oscylacji ostrza shavera | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie ginekologiczne do zastosowania z konsolą shevera z licencją | TAK |  |  |  |
|  | Sterownik nożny jednopedałowy dwustopniowy | TAK |  |  |  |
|  | Optyka z osiowym kanałem roboczym do operacji wewnątrzmacicznych, szeroki kąt widzenia, kąt patrzenia min. 6°, dł. Min.20 cm, średnica zewnętrzna 19 Fr, zintegrowany kanał płuczący, autoklawowalna, wyposażona w: - równoległy okular, - system soczewek wałeczkowych typu Hopkinsa, - kanał roboczy kompatybilny z ostrzami shavera histeroskopowego o śr. Min. 4 mm; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik, - oddzielne przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania, - obturator do wprowadzania optyki, | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Światłowód, średnica min.3,5 mm, długość min. 230 cm | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Rękojeść do zastosowania z uchwytem shavera | TAK |  |  |  |
|  | Uchwyt shavera z silnikiem, kompatybilny z oferowaną konsolą | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja uchwytu shavera zapewniająca różne sposoby trzymania tj. w sposób prosty i pistoletowy | TAK |  |  |  |
|  | Trzymanie uchwytu sposobem pistoletowym realizowane poprzez dedykowaną odłączaną rękojeść z możliwością zamocowania jej w różnych położeniach | TAK |  |  |  |
|  | Zintegrowany w uchwycie centralny (na przedłużeniu osi ostrza), prosty kanał ssący do ewakuacji wyciętych fragmentów tkanki | TAK |  |  |  |
|  | Adapter czyszczący z łącznikiem LUER-LOCK, do czyszczenia uchwytu shavera | TAK |  |  |  |
|  | Ostrze shavera histeroskopowego, proste, sterylizowalne, okienko tnące wklęsłe, krawędzie tnące ząbkowane, średnica min.4 mm, długość min.32 cm | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Ostrze shavera histeroskopowego, proste, sterylizowalne, okienko tnące prostokątne, krawędzie tnące ząbkowane, średnica min.4 mm, długość min.32 cm | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, do zastosowania z oferowaną optyką 19 Fr. | TAK |  |  |  |
|  | Kleszcze typu ClickLine, średnica min.3 mm, długość min. 36cm | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Przewód bipolarny, długość min. 300 cm | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Pojemnik dwupoziomowy do sterylizacji i przechowywania zaproponowanych instrumentów , pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową | TAK |  |  |  |
|  | Wielodziedzinowa pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do operacji histeroskopowych z wykorzystaniem shavera ginekologicznego | TAK |  |  |  |
|  | Pompa wyposażona w gniazdo umożliwiające podłączenie dedykowanej konsoli shavera w celu zsynchronizowanej pracy obu urządzeń | TAK |  |  |  |
|  | Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na monitorze dotykowym | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | TAK |  |  |  |
|  | Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie uzupełniające, pakiet rozszerzający funkcje oprogramowania do pompy rolkowej | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozszerzenia zastosowania pompy poprzez wgranie dodatkowych | TAK |  |  |  |
|  | Dren ssący, jednorazowy, sterylny, do zastosowania z oferowaną pompą rolkową, opakowanie 10 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Pojemnik na skrawki tkanki, jednorazowy, niesterylny, opakowanie 10 szt. | TAK |  |  |  |
| Zestaw z resektoskopem bipolarnym 15 Fr. – 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Optyka histeroskopowa: - średnica min. 2,9 mm, - długość min. 300 mm, - kąt patrzenia 0°, - układ optyczny z system soczewek typu HOPKINS, - wyposażona w oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - autoklawowalna 134°C, - nadrukowany kod DATA MATRIX lub QR z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, długość min. 230 cm, średnica min. 3,5 mm | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Płaszcz resektoskopowy obrotowy typu Continuous Flow, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, rozmiar 15 Fr., końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego obrotowe lub "click" | TAK |  |  |  |
|  | Obturator kompatybilny z płaszczem 15 Fr. | TAK |  |  |  |
|  | Element pracujący resektoskopu, bipolarny, kompatybilny z optyką o średnicy min. 2,9 mm i długości min. 300 mm oraz płaszczem resektoskopowym 15 Fr.; z pełnymi uchwytami na palce, umożliwiający wykorzystanie techniki bipolarnej niewymagającej zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Pętla tnąca bipolarna, kompatybilna z płaszczem 15 Fr, sterylna, jednorazowa, kodowana kolorem zielonym, op. 10 szt. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Przewód bipolarny do resektoskopu, długość 400 cm | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów, składający się z: - tacy drucianej ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami, wymiary: 480 x 250 x 66 mm - pokrywy tacy drucianej - kołków mocujących, do zastosowania z tacą drucianą, metalowych, op. 12 szt. - maty silikonowej, do zastosowania z tacą drucianą, wymiary: 470 x 240 mm - pasków silikonowych do mocowania instrumentów, op. 12 szt. | TAK, opisać |  |  |  |
| Zestaw z resektoskopem bipolarnym 26 Fr. – 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Optyka histeroskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 12°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, bierny, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Pętla tnąca bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., op. 6 szt. | TAK, opisać |  |  |  |
|  | Przewód bipolarny do resektoskopu, kompatybilny z posiadaną przez użytkownika diatermią | TAK |  |  |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów, składający się z: - tacy drucianej ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami - pokrywy tacy drucianej - kołków mocujących, do zastosowania z tacą drucianą, metalowych, op. 12 szt. - maty silikonowej, do zastosowania z tacą drucianą - pasków silikonowych do mocowania instrumentów, op. 12 szt. | TAK, opisać |  |  |  |
| Zestaw z instrumentarium operacyjnym – wszystkie niżej wymienione punkty po 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Redukcja 11 / 5 mm, nasadka na trokar | TAK |  |  |  |
|  | Uchwyt plastikowy obrotowy, z zapinką, monopolarny, z dużą powierzchnią styku w obrębie pierścienia na palec | TAK |  |  |  |
|  | Uchwyt plastikowy obrotowy, bez zapinki, monopolarny, z dużą powierzchnią styku w obrębie pierścienia na palec | TAK |  |  |  |
|  | Wkład kleszczy preparacyjno chwytających, bransze mocne, bransze o długości 13mm, obie bransze ruchome; kompatybilny z tubusem średnica 5 mm i długość 36cm | TAK |  |  |  |
|  | Wkład kleszczy preparacyjno chwytających typu aligator, obie bransze ruchome, bransze o długości 18mm; kompatybilny z tubusem średnica 5 mm i długość 36cm | TAK |  |  |  |
|  | Kleszcze typu SAWALHE 3 częściowe - uchwyt metalowy, tubus + wkład roboczy, średnica 10 mm, długość rob. 36 cm | TAK |  |  |  |
|  | Elektroda haczykowa, monopolarna, kształ L, rozmiar 5 mm, długość robocza 36 cm, tubus izolowany | TAK |  |  |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca, powierzchnia antyodblaskowa, z 2 LUER-Lock, z zaworem dwudrożnym, średnica 5 mm, długość 36 cm | TAK |  |  |  |
|  | Tubus metalowy, izolowany, z przyłączem do przepłukiwania, średnica 5mm, długość 36 cm | TAK |  |  |  |
|  | Imadło laparoskopowe, bransze zakrzywione w lewo, rękojeść pistoletowa, zapinka wyłączana, średnica 5 mm, długość 33 cm | TAK |  |  |  |
|  | Imadło laparoskopowe, bransze zakrzywione w prawo, rękojeść pistoletowa, zapinka wyłączana, średnica 5 mm, długość 33 cm | TAK |  |  |  |
|  | Trokar kompletny - średnica Kaniuli 11 mm, długość robocza 10,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | TAK |  |  |  |
|  | Trokar kompletny - średnica kaniuli 6 mm, długość robocza 10,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | TAK |  |  |  |
|  | Dren insuflacyjny, silikonowy, nadający się do sterylizacji, Endoflator 50 | TAK |  |  |  |
|  | Ekstraktor przezpochwowy typu C.C.L., średnica 11 mm, zakończony kulką o średnica 40 mm | TAK |  |  |  |
|  | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, bierny, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki | TAK |  |  |  |
|  | Element pracujący resektoskopu, monopolarny, bierny | TAK |  |  |  |
|  | Pętla tnąca bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, jednorazowa, sterylna, opakowanie 10 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Pętla tnąca monopolarna, zagięta, 24/26 Fr., 1 drut prowadzący, jednorazowa, sterylna, opakowanie 10 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Tuleja mocująca, gwintowana, do stabilizacji trokarów o średnica 6 mm | TAK |  |  |  |
|  | Wkład nożyczek, ząbkowane ostrza, łyżeczkowaty kształt, ostrza zakrzywione, oba ostrza ruchome, długość ostrzy 20mm; kompatybilny z tubusem średnica 5mm i długość 36cm | TAK |  |  |  |
|  | Wkład nożyczek laparoskopowych; ostrza zakrzywione, ząbkowane, 2 ruchome; średnica 5 mm, długość rob. 36 cm | TAK |  |  |  |
|  | Uszczelka, biała (60/10), do trokarów 11mm, autoklawowalna, opakowanie 10 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Uszczelka, biała (50/4), do trokarów 6mm, autoklawowalna, opakowanie 10 szt. | TAK |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |  |  |
|  | Oryginalna instrukcji obsługi i użytkowania urządzenia w języku producenta oraz w języku polskim, dostarczone w formie elektronicznej lub w wersji papierowej | TAK, podać formę przekazania instrukcji |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania urządzenia do eksploatacji | TAK |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 24 miesiące) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenia

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta zostaną wykonane w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ......................................................................................................................

………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy