Załącznik nr 1A – Laser naczyniowy – Poradnia Dermatologiczna

|  | PARAMETR / WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | Parametr oceniany | Parametr równoważny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie po demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji min. 2025 r. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Laser do zmian naczyniowych | TAK, podać |  |  |  |
|  | Waga nie większa niż 15 kg | TAK, podać |  | 15 kg – 1 pkt. <15 kg – 5 pkt. |  |
|  | Czas trwania impulsu regulowany w zakresie min. 1 ms – 10 s | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wielkość plamki w zakresie min. 0,5-3 mm | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Kolorowy lub monochromatyczny ekran dotykowy | TAK, podać |  | Kolorowy ekran – 15 pkt. Monochromatyczny – 5 pkt. |  |
|  | Czas uruchomienia lasera do max. 1 min | TAK, podać |  |  |  |
|  | Skaner do zabiegów obszarowych. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Kalibracja urządzenia w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  |  |  |
|  | Okulary ochronne – min. 2 szt. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Długość fali lasera: 532nm | TAK, podać |  |  | ±10nm |
|  | Moc wyjściowa lasera regulowana: 1-8 W | TAK, podać |  |  |  |
|  | 3 tryby pracy: pojedynczy impuls, praca ciągła, praca impulsowa | TAK, podać |  |  |  |
|  | Częstotliwość generowania impulsów: 0,05 Hz – 500 Hz. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Średnica rdzenia światłowodu ≥200μm | TAK, podać |  |  |  |
|  | System transmisji wiązki: światłowody 400μm, 600μm oraz 1000μm | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wiązka pilotująca: 635 nm o mocy poniżej 5 mW | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dedykowany medyczny stolik zabiegowy o wymiarach nie większych niż 510 x 410 mm i wysokości nie wyższej niż 950 mm. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Liczba półek: 2, wymiary nie mniejsze niż 400 mm x 390 mm, regulowane. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Masa stolika nie większa niż 25 kg | TAK, podać |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie półki nie mniejsze niż 14 kg. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Stolik wyposażony w zintegrowaną listwę zasilającą oraz wspornik na przewody | TAK, podać |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instrukcję obsługi i użytkowania urządzenia należy dostarczyć w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF, wraz z oryginalną instrukcją producenta w języku obcym, za pomocą wiadomości e-mail na adres aparatura@usk1.pl, w terminie przekazania urządzenia do eksploatacji. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania systemu do eksploatacji | TAK, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju - deklaracja zgodności CE w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK, podać |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 24 miesiące) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenia

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ................................................................................................

……………………………………………

Data i podpis Wykonawcy